河南省地方计量技术规范

JJF（豫） XXXX-2025

漆包绕组线耐溶剂试验仪校准规范

Calibration Specification for Solvent Resistance Testers of Enameled Winding Wires

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                           XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局 发布

漆包绕组线耐溶剂试验仪校准规范

JJF(豫) ***-2025

Calibration Specification for

Solvent Resistance Testers of Enameled

Winding Wires

归 口 单 位：河南省市场监督管理局

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：

本规范委托主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

X X X（河南省计量测试科学研究院）

X X X（河南省计量测试科学研究院）

X X X（河南省计量测试科学研究院）

X X X（河南省计量测试科学研究院）

参加起草人：

# 目 录

引言Ⅱ

1  范围1

2  引用文件1

3  概述1

4  计量特性1

4.1  外观及通用要求1

4.2  溶剂温度1

4.3  铅笔和试样夹角1

4.4  沿铅笔方向的力1

5  校准条件1

5.1  环境条件2

5.2  测量标准及其他设备2

6  校准项目和校准方法2

6.1  校准项目2

6.2  校准方法2

7  校准结果3

8  复校时间间隔4

附录A 漆包绕组线耐溶剂试验仪校准不确定度评定示例5

附录B 校准记录参考格式7

附录C 校准证书内页格式（校准结果）8

# 引 言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范修订工作的基础性系列规范。

本规范主要参考了GB/T 4074.4-2024《绕组线试验方法 第4部分：化学性能》等进行修订，与JJF（豫）118-1999相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了规范英文名称，将“Calibration Specification for Solent Test Equipment of Enamelled Winding Wire”修改为“Calibration Specification for Solvent Resistance Testers of Enameled Winding Wires”；

——增加了引言部分（见引言）；

——增加了引用文件的内容（见第2章）

——修改了外观及通用要求，将其纳入计量特性（见4.1）；

——增加了“其芳香组分最大含量为18%”的标准溶剂配比描述（见4.1）；

——增加了“铅笔和试样夹角”的计量特性要求（见4.3）；

——增加了铅笔硬度图示（见图1）；

——修改了计量标准及其他设备（见5.2）；

——增加了角度校准项目和方法（见6.1）；

——修改了力值校准方法（见6.2.4）；

——删除了校准结果的处理，增加了校准结果（见7）；

——删除了校准周期，增加了复校时间间隔（见8）；

——删除了校准证书、校准结果通知书封面格式；

——增加了漆包绕组线耐溶剂试验仪校准不确定度评定示例（见附录A）

——修改了校准记录参考格式（见附录B）；

——增加了校准证书内页格式（见附录C）；

本规范历次版本发布情况为：

——JJF（豫）118-1999。

漆包绕组线耐溶剂试验仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于漆包绕组线耐溶剂试验仪（以下简称耐溶剂仪）的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 2019-2022 液体恒温试验设备温度性能测试规范

GB/T 4074.4-2024 漆包绕组线试验方法 第4部分：化学性能

JB/T 4279.10-2008 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第10部分：耐溶剂试验仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  概述

耐溶剂仪是用于测试漆包绕组线抵抗溶剂溶胀软化能力的专用仪器。其原理是把漆包绕组线试样浸入标准溶剂中，在规定的时间取出，用标准硬度铅笔刮试样表面漆膜。耐溶剂性能用经溶剂作用后的漆包线试样耐铅笔力的硬度来表示。耐溶剂仪是由恒温控制系统、恒温水箱、标准溶剂、温度显示、系列硬度的铅笔等部分组成。

# 4  计量特性

4.1 外观及通用要求

耐溶剂仪应有铭牌，铭牌上应标明产品名称、规格型号、出厂编号、制造厂等；外观应无影响计量性能的瑕疵，如划伤、变形、锈蚀等缺陷。

标准溶剂的配比为：60%石油溶剂，其芳香组分最大含量为18%；30%二甲苯；10%丁醇。

仪器使用硬度为1H已上的铅笔，笔磨削成60°楔形角，铅笔硬度见图1。

# 4.2 耐溶剂仪溶剂温度为（60±3）℃。

# 4.3 耐溶剂仪试验用铅笔和试样夹角为（60±5）°。

# 4.4 沿铅笔方向的力为5N，允许误差为±5%。

# 注：以上所有技术指标不是用于合格性判别，仅提供参考。

# 图1 铅笔硬度

# 5  校准条件

# 5.1 环境条件

# 5.1.1 仪器不应放置在风口处。

5.1.2 电源（220±22）V，（50±2）Hz。

5.1.3 温度：（15～35）℃。

5.1.4 相对湿度:不大于75%。

# 5.2 测量标准及其他设备

# 5.2.1 温度

温度测量标准一般由温度传感器及温度显示（记录）仪组成，其在与设备对应温度范围内的不确定度应不大于设备温度偏差最大允许值的绝对值的1/3。

秒表或定时钟。

# 5.2.2 角度

角度尺，其在与设备对应角度范围内的不确定度应不大于设备角度偏差最大允许值的绝对值的1/3。

# 5.2.3 力值

数显推拉力计，1级，分辨力0.01N。

# 6  校准项目和校准方法

6.1校准项目

耐溶剂仪的校准项目见表1。

# 表1  校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款号 | 校准项目对应的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及通用要求 | 4.1 | 校准方法见6.2.1 |
| 2 | 温度 | 4.2 | 校准方法见6.2.2 |
| 3 | 角度 | 4.3 | 校准方法见6.2.3 |
| 4 | 力值 | 4.4 | 校准方法见6.2.4 |

6.2 校准方法

6.2.1 外观及通用要求检查

检查铭牌并通过目测、手感进行外观及通用要求检查。

# 6.2.2 温度校准

温度传感器布放在耐溶剂仪温度性能测试时的测量点位置。在仪器液位正常后，调整仪器的温度为60℃，待热稳定后，读取耐溶剂仪温度示值与温度传感器标准值之差。在30min内至少测量4次，每次测量结果均应符合本规范4.2条。

# 6.2.3 角度校准

使用角度尺直接测量铅笔和试样的夹角，测量三次，每次测量结果均应符合本规范4.3条。

6.2.4 力值校准

使用数显推拉力计直接测量沿铅笔方向力的大小，测量三次，取其算数平均值作为测量结果，并按式（1）计算其相对误差：

(1)

式中：

δ－沿铅笔方向的力的相对误差，%；

F －沿铅笔方向的力的标称值，N；

－沿铅笔方向的力三次测量平均值，N。

# 7  校准结果

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用状况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔,建议复校时间间隔为1年，（内页格式见附录C）。

附录A

漆包绕组线耐溶剂试验仪校准不确定度评定示例

本附录仅对耐溶剂仪的力值进行校准不确定度评定示例分析，实际工作中可按客户要求评定不确定度。

A.1  测量模型的建立

# 沿铅笔方向的力相对误差的测量模型为：

（A.1）

式中：

δ－沿铅笔方向的力的相对误差，%；

F －沿铅笔方向的力的标称值；

# －沿铅笔方向的力三次测量平均值。

# 当X和F的标准不确定度互不相关时，由不确定度传播率的：

（A.2）

其中灵敏系数：

A.2  输入量的不确定度来源

A.2.1 由测量结果重复性引入的不确定度

在重复性条件下，使用数显推拉力计对沿铅笔方向的力测量3次，得到如下数据：

表A.1  沿铅笔方向的力重复性测量数据

| 数显推拉力计示值x/N | 5.04 | 5.03 | 5.07 |
| --- | --- | --- | --- |

根据极差法：

s（X）=

得到单次测量结果的实验标准偏差：s =0.024N

以3次测量的平均值作为校准值时，测量重复性引入的标准不确定度分量为：

===0.014N

A.2.2  数显推拉力计分辨力引入的不确定度分量

数显推拉力计分辨力d=0.01N

=0.29d=0.29×0.1=0.003N

A.2.3  数显推拉力计引入的不确定度分量

根据数显推拉力计的准确度等级，按均匀分布得：

===0.029N

A.5  标准不确定度分量一览表

表A.5  不确定度来源一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 标准不确定度 | 灵敏度系数ci | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | 0.014N | 0.198 | 0.3% |
| 2 | 分辨力 |  | 0.003N | 0.198 | 0.1% |
| 3 | 数显推拉力计 |  | 0.029N | -0.196 | 0.6% |

A.6  合成标准不确定度

由于各标准不确定度分量相互无关，故沿铅笔方向的力相对误差测量结果的标准不确定度为

A.7  扩展不确定度

取k=2，故沿铅笔方向的力相对误差测量结果的扩展不确定度为

U=k×=0.2%×2=1.4%

附录B

校准记录参考格式

送检单位：                     委托人：        申请者地址：              　    
仪器型号：         仪器编号：         制造厂：                  外观及通用要求检查：□正常            送样时间：           校准时间：             建议下次校准时间               仪器来源：□送样 □现场　校准地点：□            □同申请者地址 校准环境条件：温度     0C  湿度    %RH  唯一性标识：         校准技术依据：  　　　　　　　　 主标准器：　　　　　　　   型号/规格：　　　     　  溯源机构：               证书编号：　      　　　　　标准器不确定度/准确度等级（k=2）：             标准器使用记录，用前：□正常   用后：□正常      备注

- 温度

| 序次 | 耐溶剂仪温度示值（℃） | 实测温度（℃） | 示值误差（℃） | 不确定度/k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 角度（标称值60°）

| 序次 | 实测值（°） | 示值误差（°） | 不确定度/k=2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- 沿铅笔方向的力（标称值5N）

| 序次 | 实测力值（N） | 相对误差（%） | 不确定度/k=2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

校准证书编号： 　　　      校准员：     　      核验员： 　           核验日期：

附录C

校准证书内页格式

- 外观及通用要求检查：

二、温度

| 耐溶剂温度示值（℃） | 示值误差（℃） | 不确定度/k=2 |
| --- | --- | --- |

三、角度

| 实测值（°） | 示值误差（°） | 不确定度/k=2 |
| --- | --- | --- |

三、沿铅笔方向的力

| 实测值（N） | 相对误差（%） | 不确定度/k=2 |
| --- | --- | --- |

──────────────────────────────────

敬告：

1.本测量设备修理后，请立即进行校准。

2.在使用过程中，如对被校准测量设备的计量特性产生怀疑，请重新校准。

JJF(豫)  -20