河南省地方计量技术规范

JJF（豫） XXXX-2025

漆包绕组线伸长率试验仪

Calibration Specification for Elongation Test Equipment Of Enameled Winding Wire

(报审稿)

XXXXXXXX发布                           XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局 发布

JJF(豫)XXX-2025

漆包绕组线伸长率试验仪

校准规范

Calibration Specification for Elongation

Test Equipment Of Enameled Winding Wire

归 口 单 位 ：河南省市场监督管理局

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

本规范委托主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

XXX（河南省计量测试科学研究院）

XXX（河南省计量测试科学研究院）

XXX（河南省计量测试科学研究院）

XXX（河南省计量测试科学研究院）

参加起草人：

XXX（河南省计量测试科学研究院）

XXX（河南省计量测试科学研究院）

XXX（河南省计量测试科学研究院）

# 目 录

引 言	II

漆包绕组线伸长试验仪校准规范	1

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	1

5  计量特性	2

5.1漆包绕组线伸长试验仪技术指标	2

6  校准条件	2

6.1 外观及通用要求	2

6.2 夹具性能	2

6.3 环境条件	2

6.4 测量标准及其他设备	2

7  校准项目和校准方法	2

7.1校准项目	2

7.2 校准方法	3

8  校准结果	4

9  复校时间间隔	5

附录A漆包绕组线伸长试验仪起始距离测量结果的不确定度评定示例	6

附录B 漆包绕组线伸长试验仪伸长率误差测量结果的不确定度评定示例	8

附录C 校准记录参考格式	10

附录D 校准证书内页格式	11

# 引 言

本规范依据国家计量技术规范JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》为基础性系列规范进行制定。本规范计量参数参考JB/T4279.3-2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第3部分：伸长试验仪。

# 本规范为修订。

与JJG（豫）109-1999版相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——增加了引言内容；

——增加了引用文件部分（见第2章）；

——增加了伸长率的术语及其定义（见第3章）；

——概述中增加了试验仪的用途并给出其示意图。（见第4章）；

——根据国标JB/T4279.3-2008修改计量特性中“两夹具间起始距离”由原（200~250）mm修改为（200±1）mm与国标保持一致。（见第5章）；

——通用技术要求中增加了对试验仪在拉伸时自动停止的要求（见第6.1.2）；

——将原计量特性中“试样单侧拉断或试验预置停机时滑移距离：≤1mm”放置在6.1.3夹具性能中。

——修改了检定环境条件，删除了对“供电电源”的要求；

——测量标准及其他设备中增加钢直尺，秒表分辨率由0.1 s改为0.01 s。二者用于校准活动夹具可移动距离及移动速度这两项计量特性；

——增加校准项目一览表；

——校准方法中增加对试验仪拉伸功能的检查方法，以及夹具性能的检查方法；

——修改了活动夹具可移动距离以及活动夹具移动速度的校准方法，将二者合并校准，节省校准时间，详见7.2.4。

——修改伸长率误差中关于预置器伸长率校准点的选择，依据国标将40%的校准点改为50%与标准保持一致。；

——删除上一版本中对于校准结果判定合格与否的部分，增加校准证书应包括的内容；

——增加漆包绕组线伸长率试验仪伸长率等计量特性的不确定度评定（见附录）；

——增加校准证书内页格式（见附录）；

漆包绕组线伸长试验仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于漆包绕组线伸长试验仪（以下简称试验仪）的校准。具有试验仪部分功能的装置也可以参照本规范校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1059.1   测量不确定度评定与表示

JB/T4279.3-2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第3部分：伸长试验仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语

伸长率 Elongation

# 在拉伸试验中，试样在断裂时的总变形与原始标距长度之比，通常表示为百分比。它反映了材料在受拉时的塑性变形能力。

# 4  概述

试验仪由机械传动机构、电气控制系统及数字显示器组成。其工作原理为用机械夹紧装置的活动夹头与固定夹头夹紧试样的两端，由同步电机驱动机械传动系统使活动夹头以一定速度产生位移，则夹紧的试样会在此力作用下逐渐伸长直至拉断。试样拉断的同时，电机自动停止，数字显示器直接显示被测试样的伸长率（拉伸后伸长长度与拉伸前长度之比，用百分数表示）。试验仪一般用于检测标称直径（0.020~5.000）mm的漆包圆线或相同截面范围的变现及拉力不大于2kN的其他金属线材。

1

4

3

2

图1

1.活动夹头；2固定夹头；3.伸长率数字显示器；4.绕组线试样

# 5  计量特性

# 5.1 两夹具间起始距离：（200±1）mm。

# 5.2 活动夹具可移动距离： ＞100 mm。

# 5.3 活动夹具可移动速度：（5±1）mm/s。

# 5.4 伸长率误差：1%。

# 6  校准条件

6.1 外观及通用技术要求

6.1.1 漆包绕组线伸长试验仪应有铭牌，铭牌上应标明产品名称、规格型号、出厂编号、制造厂等。

6.1.2 实验时试件被拉断后试验仪应能自动停止。

# 6.1.3 夹具性能

# 试样单侧拉断或试验预置停机时滑移距离：≤1mm。

# 6.2 环境条件

# 环境温度：（23±10）℃

# 相对湿度：＜85%

# 6.3 测量标准及其他设备

# 游标卡尺：（0~300）mm,分度值0.02 mm:

# 钢直尺：（0~1000）mm,分度值1mm；

# 秒表：分辨力0.01 s。

7  校准项目和校准方法

# 7.1 校准项目

# 表1 校准项目

| # 校准项目 | # 计量特性条款号 | # 对应校准方法条款号 |
| --- | --- | --- |
| # 两夹具间起始距离 | # 5.1.1 |  |
| # 活动夹具可移动距离 | # 5.1.2 |  |
| # 活动夹具可移动速度 | # 5.1.3 |  |
| # 伸长率误差 | # 5.1.4 |  |

# 7.2  校准方法

# 7.2.1 外观及通用技术要求检查

# 通过目测检查试验仪外观；通过试验观察试验仪在拉断试样后活动夹具是否自己停止移动。试验应采用标称直径为5 mm和0.02 mm的试样。

# 客户有特殊要求时，试验可采用客户最大和最小规格试样代替标称直径为5 mm和0.02 mm的试样。

# 7.2.2 夹具性能检查

# 安装标称直径为5.0mm的试样，在试样两端做夹具间距标记。启动试验仪，拉伸或预置试样，再次在试样两端做夹具标记。卸下试样，用游标卡尺测量试样左右两端两次标记。该过程重复进行三次，上一次测试完成后更换新试样，以六次测量结果的计算的平均值作为检查结果。

# 客户特殊要求时，试验可采客户最大规格试样代替标称直径为5 mm试样。

# 7.2.3 两夹具间的起始距离

# 启动试验仪，使活动夹具进入起点，用游标卡尺测量两夹具间起始距离。该过程重复进行三次，以三次测量结果的平均值作为校准结果S。

# 7.2.4 活动夹具可移动距离及移动速度

# 启动试验仪，使活动夹具进入起点，标记活动夹具的起点，同时启动试验仪及秒表，待活动夹具移动到终止位置停止计时，用钢直尺测量活动夹具的终止位置与标记间的距离。该过程重复进行三次，以三次计算结果的平均值作为校准结果。活动夹具可移动距离按式1计算，移动速度按式2计算

# L=13i=13Li                        (1)

# v=13i=13Liti                        (2)

# 式中：L——活动夹具可移动距离的平均值，mm；

# Li——第i次活动夹具可移动距离的测量值,mm

# v——活动夹具可移动速度,mm/s。

# ti——活动夹具可移动时间,s。

# 7.2.5 伸长率误差

# 7.2.5.1 对于有预置器的试验仪，依次将预置器分别至于10%、30%、50%，启动试验仪，分别记录活动夹具移动至各预置伸长率时的数字显示值δ1。

# 7.2.5.2 对于无预置器的试验仪，一般选取客户经常使用的大、中、小三个规格的试样对试验仪进行校准，安装好试样后，启动试验仪将试样拉断，记录试验仪的数字显示值δ1。

# 7.2.5.3 用游标卡尺依次测量试样达到预置伸长率或被拉断时活动夹具距其起始位置的距离d，校准获得的伸长率δ2按公式（3）计算：

# δ2=dS×100%                        (3)

# 式中：δ2——校准获得的伸长率，%；

# d——活动夹具移动的距离,mm

# S——两夹具间的起始距离,mm

# 7.2.5.4 伸长率误差按公式（4）计算，每一测量点以上过程均应重复进行三次，以三次计算结果的平均值作为校准结果。

# ϵ=13i=13（δ1-δ2）                        (4)

# 式中：

# ϵ——伸长率的示值误差,%；

# δ1——试验仪伸长率的显示值,%；

# δ2——校准获得的伸长率,%。

# 8 校准结果

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 推荐的校准证书内页格式见附录D。

# 9  复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用状况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

- 起始距离测量结果的评定示例

A.1 测量方法

用游标卡尺直接测出两夹具间起始距离

A.2 测量模型

L=l

式中：L—两夹具间的起始距离，mm

l—游标卡尺的测量值，mm

A.3 计算分量的标准不确定度

A.3.1游标卡尺的最大允许误差引入的标准不确定度分量u1

分度值为0.02 mm，量程为300mm的游标卡尺最大允许误差为±0.04mm，服从均匀分布，则由游标卡尺的最大允许误差引入的不确定度分量u11为：

u1=0.043=0.023mm

A.3.2游标卡尺的分辨力引入的标准不确定度分量u12

游标卡尺的分度值为0.02mm，服从均匀分布，则由分辨力引入的不确定度分量u12为：

u2=0.01×0.29=0.003mm

A.3.3起始距离测量重复性引入的标准不确定度分量u13

用游标卡尺测量起始距离，重复测量三次，得测量数据分别为： 199.51 mm、199.53 mm、199.55mm，服从正态分布。

经计算得平均值为：

x=（199.51+199.53+199.55）÷3=199.53mm

由极差法得单次测量实验标准差为：

s=（199.55-199.51）÷1.69=0.024mm

则由重复性引入的标准不确定度分量u13为：

u3=0.024÷3=0.014mm

A.3.4  标准不确定度分量一览表

表1  起始距离测量结果的的不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺的最大允许误差 | u1 | 0.023mm |
| 2 | 游标卡尺的分辨力 | u2 | 0.003mm |
| 3 | 测量重复性 | u3 | 0.014mm |

A.3.5起始距离测量结果的标准合成不确定度uc

因读数误差和测量重复性的不确定度取大值，故起始距离测量结果的标准合成不确定度uc为：

uc=u12+u32=0.0232+0.0142=0.027mm

A.4 扩展不确定度U

按照JJF1059要求测量不确定度的置信概率为95%，取包含因子k=2，计算得到起始距离测量测量结果的扩展不确定度为：

U=0.027×2=0.054mm  k=2

附录B

- 伸长率误差测量结果的不确定度评定示例

B.1测量方法

伸长率误差为仪器显示伸长率和实际伸长率的差值。实际伸长率由游标卡尺测量后计算得出。

B.2 测量模型

δ=δ1-δ2

式中：δ—伸长率误差；

δ1—伸长率显示值；

δ2—伸长率标准值。

B.3 计算分量的标准不确定度

B.3.1伸长率显示器分辨力引入的不确定度分量u1

伸长率显示分辨力0.1％，服从均匀分布，则由读数误差引入的不确定度分量u1为：

u1=0.1%2×3=0.029%

B.3.2重复性引入的不确定度分量u2

对于仪器预置的10%伸长率点，用游标卡尺进行实际伸长率测量，重复测量三次，得伸长率数据分别为：10.1％、10.2％、10.3％，服从正态分布。由极差法得单次测量实验标准差为：

s=（10.3%-10.1%）÷1.69=0.12%

则由重复性引入的标准不确定度分量u2为：

u2=0.12%÷3=0.069%

B.3.3夹具移动距离测量结果引入的不确定度分量u3

分度值为0.02 mm，量程为300mm的游标卡尺最大允许误差为±0.04mm，服从均匀分布。取10%伸长率测量点，则由游标卡尺的最大允许误差引入的不确定度分量u3为：

u3=0.043×20×100%=0.115%

B.3.4起始距离测量结果的引入的不确定度分量u4

由起始距离测量结果的评定结果可知：

u4=0.027200×100%=0.014%

B.3.5  标准不确定度分量一览表

表2  伸长率误差测量结果的的不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伸长率显示器分辨力 | u1 | 0.029% |
| 2 | 测量重复性 | u2 | 0.069% |
| 3 | 夹具移动距离测量结果 | u3 | 0.115% |
| 4 | 起始距离测量结果 | u4 | 0.014% |

B.3.5伸长率误差测量结果的标准合成不确定度uc

因读数误差和测量重复性的不确定度取大值，故起始距离测量结果的标准合成不确定度uc为：

uc=u22+u34+u42=0.069%2+0.115%2+0.014%2=0.1%

B.4 扩展不确定度U

按照JJF1059要求测量不确定度的置信概率为95%，取包含因子k=2，计算得到起始距离测量测量结果的扩展不确定度为：

U=0.1%×2=0.2%  k=2

附录C

校准记录参考格式

送检单位：              委托人            　  ：申请者地址：              　    
仪器型号：              仪器编号：             制造厂：

送样时间：      　      校准时间：            建议下次校准时间

仪器来源：           　 校准地点：            温度：           湿度：

唯一性标识：            校准技术依据：

主标准器：　　          型号/规格：　　　      溯源机构：

证书编号：　      　　　标准器不确定度/准确度等级：

备注：

1.外观及通用要求检查：

2.校准项目

| 校准项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 测量平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动夹具可移动距离（mm） |  |  |  |  |  |
| 活动夹具可移动时间（s） |  |  |  |  |  |
| 活动夹具可移动速度（mm/s） |  |  |  |  |  |
| 两夹具间的起始距离（mm） |  |  |  |  |  |
| 两夹具间的起始距离的扩展不确定度U (k=2) |  |  |  |  |  |
| 有预置器活动夹具移动的距离（mm） | 10% |  |  |  |  |
|  | 30% |  |  |  |  |
|  | 50% |  |  |  |  |
| 无预置器活动夹具移动的距离（mm） | 小 |  |  |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  |
|  | 大 |  |  |  |  |
| 校准获得的伸长率（%） |  |  |  |  |  |
| 试验仪伸长率的显示值（%） |  |  |  |  |  |
| 伸长率的示值误差（%） |  |  |  |  |  |
| 伸长率的示值误差的扩展不确定度U (k=2) |  |  |  |  |  |

附录D

校准证书内页格式（校准结果）

1.外观及通用要求检查：

2.校准项目

| 校准项目 |  | 测量平均值 |
| --- | --- | --- |
| 活动夹具可移动距离（mm） |  |  |
| 活动夹具可移动时间（s） |  |  |
| 活动夹具可移动速度（mm/s） |  |  |
| 两夹具间的起始距离（mm） |  |  |
| 两夹具间的起始距离的扩展不确定度U (k=2)： |  |  |
| 有预置器活动夹具移动的距离（mm） | 10% |  |
|  | 30% |  |
|  | 50% |  |
| 无预置器活动夹具移动的距离（mm） | 小 |  |
|  | 中 |  |
|  | 大 |  |
| 校准获得的伸长率（%） |  |  |
| 伸长率的示值误差（%） |  |  |
| 伸长率的示值误差的扩展不确定度U (k=2)： |  |  |

──────────────────────────────────

敬告：

1.本测量设备修理后，请立即进行校准。

2.在使用过程中，如对被校准测量设备的计量特性产生怀疑，请重新校准。