《漆包绕组线耐溶剂试验仪校准规范》
编制说明

规范起草小组
2025年7月
地方计量校准规范
《漆包绕组线耐溶剂试验仪》编制说明

一、任务来源

根据河南省市场监督管理局《关于印发 2025 年度河南省地方计量技术规范制修订计划项目的通知》（豫市监办〔2025〕64号），《漆包绕组线耐溶剂试验仪》地方计量校准规范由河南省计量测试科学研究院为主要起草单位。
二、编制依据和原则
1.编制依据

JJF 2019-2022 液体恒温试验设备温度性能测试规范
GB/T 4074.4-2024 漆包绕组线试验方法 第4部分：化学性能
JB/T 4279.10-2008 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第10部分：耐溶剂试验仪
2.编写原则

漆包绕组线耐溶剂试验仪作为针对测试漆包绕组线抵抗溶剂溶胀软化能力的专用仪器，广泛运用于电线电缆制造领域，其示值准确直接关系到电线电缆质量。在编制的过程中，起草小组掌握以下原则：

①技术上应与现行国家标准统一；

②便携、易于检测；

③体现可操作性和可行性。

三、编制过程
  小麦硬度指数测定仪是用于检测小麦硬度的专业仪器，在粮食收购、加工及品质监控领域具有重要作用。随着时代发展和技术进步，JJG（豫）118-1999《漆包绕组线耐溶剂试验仪校准规范》已难以满足仪器检定需求。基于以上情况，提出对该规程进行修订。

2025年接到起草任务，初步拟定工作计划；

   2025年6月开展实验；

2025年6月末完成征求意见稿并发放给相关单位广泛征求意见，对回函所提出的意见起草小组进行了认真的讨论和论证，在此基础上进一步修改；

2025年7月，通过实地调研、电话咨询等，对突出的矛盾焦点部分与相关领域专家达成一致意见，在此基础上编写报审稿。 

四、编写说明

    本规范根据国家标准并参考行业标准的主要内容和要求，结合我国目前漆包绕组线耐溶剂试验仪实际情况进行编写，具体有以下特点：

1. 编写格式

编写格式依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》。 

2. 适用范围
本规范适用于漆包绕组线耐溶剂试验仪（以下简称耐溶剂仪）的校准。
3.内容特点

 eq \o\ac(○,1)引用文件：本规范参考了最新的国家标准、技术规范。
 eq \o\ac(○,2)计量特性：参考JB/T 4279.10-2008《漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第10部分：耐溶剂试验仪》将铅笔和试样夹角从外观要求改为计量特性进行校准。
 eq \o\ac(○,3)校准条件：随着技术进步并参考JJF 2019-2022《液体恒温试验设备温度性能测试规范》将温度的测量标准定为温度传感器。
 eq \o\ac(○,4)校准条件：测量标准的技术参数要满足三倍量传原则，在与设备对应测量范围内的不确定度应不大于设备示值偏差最大允许值的绝对值的1/3。
 eq \o\ac(○,⑤)校准条件：随着技术进步，为便携测量沿铅笔方向的力，使用数显推拉力计测量力值，准确度等级1级，分辨力0.01N。
 eq \o\ac(○,⑥)校准项目和校准方法：按照新规范校准项目定为外观及通用要求、温度、角度、力值。
 eq \o\ac(○,7)校准项目和校准方法：根据铅笔和试样夹角的计量特性要求以及实验数据，将测量次数定位3次，每次测量结果均应符合本规范4.3条。

 eq \o\ac(○,8)复校时间间隔：考虑到各个单位使用漆包绕组线耐溶剂试验仪的频次各不相同，校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间间隔为1年。

2

