河南省地方计量技术规范

JJF（豫）XXX—2026

________________________________________________________________________________________

DNA定量荧光计校准规范

Calibration Standards for DNA Quantitative Fluorescence Meters

（征求意见稿）

2026-XX-XX发布                                   2026-XX-XX实施

河 南 省 市 场 监 督 管 理 局  发 布

JJF（豫）XXX—2026

DNA定量荧光计校准规范

Calibration Standards for

DNA Quantitative Fluorescence Meters

_______________________________________________________________________________________

归  口 单 位：河南省医学与电离辐射计量技术委员会

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：河南省计量测试科学研究院

焦作市产品质量检验检测中心

本规范委托河南省医学与电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

尚梦帆（河南省计量测试科学研究院）

李  静（河南省计量测试科学研究院）

王攀峰（河南省计量测试科学研究院）

袁  晶（河南省计量测试科学研究院）

杨  柳（河南省计量测试科学研究院）

参加起草人：

孙豪阳（河南省计量测试科学研究院）

李  岚（焦作市产品质量检验检测中心）

目  录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	1

5  校准条件	1

5.1  环境条件	1

5.2  校准用标准物质及设备	2

6  校准项目和校准方法	2

6.1  外观及功能检查	2

6.2  示值误差	2

6.3  测量重复性	2

6.4  通道差异	2

7  校准结果表达	3

8  复校时间间隔	4

附录A 校准原始记录（推荐）格式	5

附录B 校准证书内页（推荐）格式	7

附录C 示值误差的测量不确定度评定示例	8

引  言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》编写，相关术语和测量不确定度遵循JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》两个文件。

本规范是首次发布。

DNA定量荧光计校准规范

1  范围

本规范适用于测量双链DNA浓度在（10～100）ng/µL范围的基于荧光染料法原理的非扩增DNA定量荧光计的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1836—2020 微量分光光度计校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

DNA定量荧光计（以下简称荧光计）的原理是荧光染料和DNA分子特异性结合后在特定波长下发光，发光强度与浓度成正比，根据荧光强度可以推算出样本中的DNA浓度。荧光计由光源、检测仓、检测器、控制面板数据处理单元及电源与控制系统组成。

4  计量特性

仪器各项计量性能指标见表 1。

表 1  核酸定量荧光计计量性能指标

| 计量性能要求 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 示值误差 | 不超过±20% |
| 重复性 | ≤10% |
| 通道差异 | ≤5 ng/µL |

注：以上计量特性要求是基于双链DNA测量模式得到，仅供参考，不作为判定依据。

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1 环境温度：（15～30）℃。

5.1.2 相对湿度：（10～80）%。

5.1.3 供电电源：电压（220±22）V，频率（50±1）Hz。

5.1.4 其他：仪器应安装在平稳无振动的底层地面上，周围无强磁场和电场干扰，无直射光源照射仪器。

5.2  校准用标准物质及设备

5.2.1 校准用标准物质：国家有证双链DNA标准物质，浓度（10～100）ng/µL，相对扩展不确定度不超过10%（k=2）。

5.2.2 移液器：（0.5～10）μL、（20～200）μL，经计量检定合格。

6  校准项目和校准方法

## 6.1  外观及功能检查

荧光计应应有设备名称、型号、编号、制造厂商和出厂日期等信息标识，能保持正常工作状态，无影响正常工作和妨碍读数的缺陷以及机械性损伤。

6.2  示值误差

在（10~100）ng/µL 浓度范围内，选择高、低两个浓度的国家有证双链 DNA 标准物质，每种标物检测 3次，计算3次含量值的算术平均数与标准值之差，按公式（1）计算其示值误差。

（1）

式中：

|  | —— | 示值误差，%； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 标准值，ng/μL； |
|  | —— | 测定值，ng/μL； |

6.3  测量重复性

选择 1 种浓度范围在（10~100）ng/µL 的国家有证双链 DNA 标准物质放入仪器检测，该样品重复检测 10 次，按照公式（2）计算测量重复性。

（2）

式中：

| Ti | —— | 第i次测量，ng/μL； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 测量平均值，ng/μL； |
| n | —— | 测量次数，n=10。 |

6.4  通道差异

对多通道类仪器，选用1种浓度范围在（10~100）ng/µL的DNA标准物质，先后置于多个通道的相应位置（例如：对于8通道仪器可从A1或A8作为起始位置），测量并记录每一个通道的至少3次测量值，多个通道的差异结果报告用全部测量数据的极差值表示，按公式（3）计算通道差异δA：

（3）

式中：

| Amax | —— | 多个通道中测量结果的浓度最大值，ng/μL； |
| --- | --- | --- |
| Amin | —— | 多个通道中测量结果的浓度最小值，ng/μL； |
| δA | —— | 通道差异，ng/µL。 |

7  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”或“校准报告”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果不在实验室内校准）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）被校自动监测仪单位的名称和地址；

f）被控对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的接受日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及测量不确定度的说明；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书或校准报告签发人的签名、职务等有效标识，以及签发日期；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

# 8  复校时间间隔

建议复校时间间隔为一年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

## 附录A

## 校准原始记录（推荐）格式

| 申请者名称 |  |  |  | 申请者地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 器具名称 |  |  |  | 型号 |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 制造单位 |  |  |
| 校准地点 |  |  |  | 校准日期 |  |  |
| 技术依据 |  |  |  | 建议下次校准日期 |  |  |
| 环境条件 |  | 温度（℃）： 相对湿度（%）： 其他： |  |  |  |  |
| 标准器信息 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 出厂编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 溯源机构 | 证书编号/ 有效期至 |
| 标准器使用记录 |  | 使用前：□正常 □异常 使用后：□正常 □异常 |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  | 核验员 |  | 核验时间 |  |

- 外观检查：

- □符合要求              □不符合要求          不符合性说明：

- 示值误差                                                   单位%

| 标准值（ng/µL） | 测量值（ng/µL） |  |  | 平均值（ng/µL） | 示值误差 （%） | 扩展不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 测量重复性

| 标准值（ng/µL） | 标准值（ng/µL） |  |  | 平均值（ng/µL） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 通道差异

|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 通道差异δA = |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附录B

校准证书内页（推荐）格式

一、外观检查：

二、示值误差

| 标准值（ng/µL） | 测量值（ng/µL） | 示值误差（%） | 扩展不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

- 重复性

- 通道差异

# 附录C

# 示值误差的测量不确定度评定示例

C.1  概述

C.1.1  测量方法

选择 Thermo Fisher 公司的 Qubiit 4 型核酸定量荧光计进行校准。根据校准规范的要求，通常选择（10~100）ng/µL 浓度范围内的DNA标准物质，重复测量 3 次，计算浓度示值误差。

C.1.2  测量标准

选择国家有证双链DNA标准物质，浓度≥10 ng/μL，相对扩展不确定度 Urel≤10%（k=2）。 移液器规格：10μL、200μL，经计量检定合格。

C.2  测量模型

示值相对误差的测量模型为：

（C.1）

式中：

|  | —— | 示值误差，%； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 标准值，ng/μL； |
|  | —— | 测定值，ng/μL； |

- 两个量X和X0相互独立，根据公式（C.1），相对示值误差的合成标准不确定度可表示为：

（C.2）

式中，灵敏度系数，灵敏度系数 。

- C.3  不确定度来源分析

- 示值误差校准结果的不确定度来源主要有：

- 测量平均值引入的不确定度分量；

- 标准物质引入的不确定度分量。

C.4  标准不确定度评定

以浓度值为 76.3 ng/µL, Urel=2.8%（k=2）的标准物质为例，进行示值误差的不确定度评定：

- 测量重复性引入的标准不确定度

- 选择浓度为76.3 ng/µL的国家有证双链DNA标准物质，重复测量10次，数据见表C.1。按照贝塞尔公式（C.3）计算标准偏差，计算得出的标准偏差即为单次测量值的不确定度，实际校准时，仪器示值采用3次测量值的平均值，因此测量平均值的标准不确定度按照公式（C.4） 计算，计算结果见表C1

（C.3）

（C.4）

表C1 重复性引入的不确定度数据

| 标准值 （ng/µL） | 测量值（ng/µL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s （ng/µL） | u(X) （ng/µL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.3 | 72.1 | 73.1 | 72.4 | 72.9 | 72.7 | 72.0 | 72.3 | 72.4 | 72.8 | 72.9 | 0.37 | 0.37 |

（2）标准物质的标准值引入的不确定度分量

标准物质的不确定度由标准物质证书给出，按照公式C.5计算得到标准不确定度，见表C2。

（C.5）

表C2 标准物质引入的不确定度

| 标准值（ng/µL） | 相对扩展不确定度 Urel(k=2) | 标准不确定度u (X0 ) |
| --- | --- | --- |
| 76.3 | 2.8% | 1.07 ng/µL |

C.5  合成标准不确定度

由表C3中标准物质的标准值和测量结果的平均值，分别计算得到灵敏度系数c1和c2。按照公式C.2示值误差测量结果的合成标准不确定度见表C3。

表C3 合成标准不确定度

| 标准值 （ng/μL） | 测量值（ng/μL） |  |  | 平均值 （ng/μL） | c1 |  | c2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 76.3 | 72.1 | 73.1 | 72.4 | 72.5 | 0.013 | 0.22 | -0.012 | 1.07 | 1.4% |

C.6  扩展不确定度

（C.6）

取包含因子k=2，由公式（C.5）计算得到示值误差的扩展不确定度见表C4。

表C4 合成标准不确定度及扩展不确定度

| 标准值（ng/µL） | 平均值（ng/µL） | 合成标准不确定度 | 扩展不确定度（k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 76.3 | 72.5 | 1.4% | 2.8% |