JJF（豫）XXX—2025
JJF（豫）XXX—2025

[image: image1.wmf]c

LLL

D=-


河南省地方计量技术规范

JJF（豫）XXX-2025

________________________________________________________________________________________
医用牙科性能检测模体校准规范
Calibration Specification for Medical Dental Performance Detection Phantom

(征求意见稿)

[image: image40.png]


 2025-XX-XX发布                                  2025-XX-XX实施

河 南 省 市 场 监 督 管 理 局  发 布
医用牙科性能检测模体

校准规范

Calibration Specification for Medical Dental Performance Detection Phantom
________________________________________________________________________________________
归  口 单 位：河南省医学与电离辐射计量技术委员会
主要起草单位：河南省计量测试科学研究院
参加起草单位：河南省肿瘤医院

              郑州大学第一附属医院

              北京中海泰华科贸有限公司
本规范委托河南省医学与电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：
李  静（河南省计量测试科学研究院）

王攀峰（河南省计量测试科学研究院）

王  元（河南省肿瘤医院）
参加起草人：
王双玲（河南省计量测试科学研究院）

龙成章（河南省计量测试科学研究院）

刘帅蓬（郑州大学第一附属医院）

李艳艳（北京中海泰华科贸有限公司）
目  录
I引  言


11  范围


12  引用文件


13  术语和计量单位


13.1  术语


13.2  计量单位


14  概述


25  计量特性


26  校准条件


26.1  环境条件


26.2  测量标准


27  校准项目和校准方法


27.1  外观检查


27.2  附加衰减层


37.3  低对比分辨力模块


37.4  空间分辨力模块


48   校准结果表达


48.1  校准记录


48.2  校准证书


48.3  校准结果的测量不确定度


59  复校时间间隔


6附录A

 HYPERLINK \l "_Toc201228556" 校准原始记录（推荐）格式


8附录B

 HYPERLINK \l "_Toc201228558" 校准证书内页（推荐）格式


9附录C

 HYPERLINK \l "_Toc201228560" 长度校准结果的测量不确定度评定示例




引  言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写，相关术语及测量不确定度评定遵循JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》两个文件。

针对医用牙科性能检测模体的实际情况，本规范的制定参考了JJG 1101—2014 《医用诊断全景牙科X射线辐射源》、JJG（豫）366-2023《医用口内X射线成像系统检定规程》和JJF 1927-2021《医用CR/DR性能模体校准规范》等技术文件。
本规范为首次发布。
医用牙科性能检测模体校准规范

1  范围

本规范适用于医用牙科性能检测模体的校准。

2  引用文件
本规范引用了下列文件：

JJG 1101—2014 《医用诊断全景牙科X射线辐射源》
JJG（豫）366-2023《医用口内X射线成像系统检定规程》

JJF 1927-2021 《医用CR/DR性能模体校准规范》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  术语

3.1.1  低对比分辨力 low contrast resolution
能分辨与均匀物质成低对比的能力。

3.1.2  空间分辨力 spatial resolution
在影像中高对比条件下所能分辨相邻两个物体的能力。
3.1.3  附加衰减层 
由厚度6 mm的铝吸收体制成，用于模拟口腔组织对X射线的衰减特性。
3.2  计量单位

长度单位：毫米；符号：mm。

4  概述

牙科机由于X射线具有穿透性，它利用不同组织材料对X射线吸收系数不同的物理原理，采用X射线对患者牙齿和牙床进行扫描，达到牙科诊断的目的。医用牙科性能检测模体通常由PMMA材质制成，由空间分辨力测试模块、低对比分辨力测试模块、铝吸收体等部分组成，并在底基板上留有空隙，用于放置剂量仪探测器或影像接收器，可以用来检测空间分辨力和低对比分辨力。
5  计量特性

5.1  低对比分辨力

低对比分辨力模块的圆孔直径为1 mm、1.5 mm、2 mm和2.5 mm；任一圆孔直径相对误差不超过±10%。
5.2  空间分辨力
任一线对宽度的相对误差不超过±10%。

5.3  附加衰减层
附加衰减层是厚度6 mm的铝吸收体，最大允许误差不超过±0.05 mm。

注：以上指标不用于合格性判断，仅供参考。
6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（15~35）℃。
6.1.2  相对湿度：≤85%。
6.1.3  大气压力：（80～106）kPa。
6.1.4  无明显影响校准结果的振动、电磁干扰。
6.2  测量标准

6.2.1  长度测量标准
测量范围（0~300）mm，最大允许误差±0.01 mm。

6.2.2  X射线成像系统

最大允许误差±0.01 mm。

注：以上测量标准器应经过检定或校准等有效溯源。

7  校准项目和校准方法

7.1  外观检查

7.1.1  模体外观要清洁，各模块禁止存在裂纹、破损等缺陷。

7.1.2  模体应有名称、型号、出厂编号、生产厂家等标识。
7.2  附加衰减层
用长度测量标准对附加衰减层的厚度标称值6 mm进行测量，选择3个位置进行测量，取平均值作为测量结果，按公式（1）计算附加衰减层厚度的误差。如果衰减层处于模体内部，且状态密封不可拆，则该项目可不做校准。

[image: image41.png]


                             （1）
式中：


[image: image2.wmf]L

D

——附加衰减层的测量误差，mm；


[image: image3.wmf]c

L

——附加衰减层的标称值，mm；


[image: image4.wmf]L

——附加衰减层3次测量值的平均值，mm。

7.3  低对比分辨力模块
将模体水平放置在X射线成像系统测试平台上，选择合适条件进行扫描成像，得到低对比分辨力等区域的图像，用系统软件进行测量。对低对比分辨力模块的圆孔直径（标称值分别为1 mm、1.5 mm、2 mm和2.5 mm）分别进行测量，每个校准点选择3个位置进行测量，取平均值作为测量结果，按公式（2）计算圆孔直径相对误差。


[image: image5.wmf]c

100%

ii

i

i

ff

f

f

-

D=´

                           （2）
式中：


[image: image6.wmf]i

f

D

——第i个圆孔直径校准点的相对误差，%；

[image: image7.wmf]c

i

f

——第i个圆孔直径校准点的标称值，mm；


[image: image8.wmf]i

f

——第i个圆孔直径校准点3次测量值的平均值，mm。

7.4  空间分辨力模块
将模体水平放置在X射线成像系统测试平台上，选择合适条件进行扫描成像，得到空间分辨力区域的图像，用系统软件进行测量。对空间分辨力模块中的每个线对宽度分别进行测量，每个校准点选择3个位置进行测量，取平均值作为测量结果，按公式（3）计算线对宽度相对误差。


[image: image9.wmf]c

100%

ii

i

i

cc

c

c

-

D=´

                           （3）
式中：


[image: image10.wmf]i

c

D

——第i个线对宽度校准点的相对误差，%；

[image: image11.wmf]c

i

c

——第i个线对宽度校准点的标称值，mm；


[image: image12.wmf]i

c

——第i个线对宽度校准点3次测量值的平均值，mm。

8   校准结果表达
8.1  校准记录

校准时应详细记录测量条件、测量数据和计算结果等，推荐的校准原始记录格式见附录A。

8.2  校准证书

校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

推荐的校准证书结果页格式见附录B。

8.3  校准结果的测量不确定度
医用牙科性能检测模体长度校准结果的测量不确定度评定参考附录C。

9  复校时间间隔
医用牙科性能检测模体的建议复校时间间隔不超过12个月。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A
校准原始记录（推荐）格式

	申请单位
	
	申请人
	

	校准地点
	
	电话
	

	证书编号
	

	被校计量器具
	型号
	
	出厂编号
	

	
	制造厂
	

	
	外观

检查
	校准前
	□正常 (异常______
	校准日期
	

	
	
	校准后
	□正常 □异常______
	下次校准日期
	

	技术依据
	

	环境条件
	温度
	    ℃
	气压
	   kPa
	相对湿度
	   %

	计量标准
	名称
	

	
	证书号
	
	有效期
	

	
	测量范围
	
	不确定度
	

	主标准器
	名称
	
	型号
	

	
	测量范围
	
	编号
	

	
	最大允许误差
	
	证书号
	

	
	溯源机构
	
	有效期
	

	
	使用前
	□正常 □异常_______
	使用后
	□正常 □异常_______

	校准员
	
	核验员
	
	核验日期
	


第X页 共X页
一般检查：外观是否存在裂纹、破损。                              是(  否(
附加衰减层
	校准项目
	标称值（mm）
	测量值

（mm）
	平均值（mm）
	误差

（mm）

	
	
	
	
	
	
	


低对比空间分辨力模块
	校准项目
	标称值（mm）
	测量值

（mm）
	平均值（mm）
	相对误差（%）

	圆孔直径
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


空间分辨力模块
	校准项目
	标称值（mm）
	测量值

（mm）
	平均值（mm）
	相对误差（%）

	线对宽度
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第X页 共X页
附录B

校准证书内页（推荐）格式

	校准项目
	标称值（mm）
	测量值（mm）
	误差

	低对比分辨力模块
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	空间分辨力模块
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	附加衰减层
	
	
	

	测量不确定度：
	


第X页 共X页
附录C

长度校准结果的测量不确定度评定示例

C.1  测量方法和测量模型

将模体水平放置在X射线成像系统测试平台上，选择合适条件进行扫描成像后用测量软件对1.5mm的低对比分辨力模块直径进行测量，重复测量3次，取平均值作为测量结果，按公式（C.1）计算直径相对误差。

[image: image13.wmf]c

100%

ff

f

f

-

D=´

                               （C.1）
式中：


[image: image14.wmf]f

D

——相对误差，%；

[image: image15.wmf]c

f

——校准点的标称值，mm；


[image: image16.wmf]f

——校准点测量值的平均值，mm。

各影响量的灵敏度系数计算见公式（C.2）和（C.3）。


[image: image17.wmf](

)

c

c

()1

()

f

cf

f

f

¶D

==

¶

                               （C.2）

[image: image18.wmf](

)

c

2

()

()

f

f

cf

f

f

¶D

==-

¶

                              （C.3）
各输入量的标准不确定度见公式（C.4）和（C.5）。


[image: image19.wmf](

)

1cc

()

ucfuf

=

                          （C.4）


[image: image20.wmf](

)

2

()

ucfuf

=

                           （C.5）


[image: image21.wmf]1

u

和
[image: image22.wmf]2

u

相互独立，因此得合成不确定度，见公式（C.6）。


[image: image23.wmf]22

12

c

uuu

=+

                           （C.6）

C.2  标准不确定度分量分析
C.2.1  校准点的标称值
[image: image24.wmf]c

f

引入的标准不确定度
[image: image25.wmf]1

u


标称值作为给定数值，它引入的标准不确定度为0，标称值的误差反映在示值误差中。

C.2.2  校准点测量值的平均值
[image: image26.wmf]f

引入的不确定度
[image: image27.wmf]2

u


C.2.2.1  测量重复性引入的不确定度
[image: image28.wmf]1

()

uf


以医用牙科性能检测模体中1.5mm直径尺寸为例，用分辨力为0.01 mm的工业CT作为标准器进行测量，3次测量值分别是1.51 mm、1.52 mm、1.50mm，采用A类方法评定，用极差法计算测量平均值的标准差，见公式（C.7）。

[image: image29.wmf]1

()(31.69)0.02(31.69)mm0.0068mm

ufR

=´=´=

        （C.7）
式中，R为极差，即3测量中最大值减去最小值，1.69为测量次数为3时的极差系数。
C.2.2.2  标准装置分辨力引入的不确定度
[image: image30.wmf]2

()

uf


工业CT的分辨力是0.01 mm，则其引入的不确定度分量为：


[image: image31.wmf]2

()0.01(3)mm0.0058mm

uf

==

                    （C.8）

[image: image32.wmf]1

()

uf

和
[image: image33.wmf]2

()

uf

相互独立，因此校准点测量值的平均值
[image: image34.wmf]f

引入的不确定度
[image: image35.wmf]()

uf

为：


[image: image36.wmf]22

212

()()0.0089mm

uufuf

=+=

                   （C.9）

C.3  合成标准不确定度
以上各输入量无关，故低对比分辨力模块直径相对误差的合成标准不确定度为：


[image: image37.wmf]22

12

0.0089mm

c

uuu

=+=

                           （C.10）

C.4  相对不确定度


[image: image38.wmf]rel

/0.0089/1.510.59%

c

uuf

===

                    （C.11）

C.5  相对扩展不确定度

取包含因子k=2，直径1.5 mm校准点的相对扩展不确定度为：


[image: image39.wmf]relrel

20.59%1.2%(2)

Ukuk

==´==

                  （C.12）

————————————————




JJF（豫）XXX—2025








_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567921.unknown

_1234567923.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

