河南省地方计量技术规范

JJF（豫）××－2026

射频标签测试仪校准规范

Calibration Specification for Radio Frequency Tag Testers

(征求意见稿)

河南省市场监督管理局

发布

2026-XX-XX发布                            2026-XX-XX实施

射频标签测试仪校准规范Calibration Specification for Radio Frequency Tag Testers

JJF（豫）××—2026

归  口 单 位：河南省无线电与时间频率计量技术委员会

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：中国电子科技集团公司第二十七研究所

本规范委托河南省无线电与时间频率计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

×××（×××）

×××（×××）

参加起草人：

×××（×××）

×××（×××）

目    录

引    言	II

1 范围	1

2 术语	1

3 概述	1

4 计量特性	1

4.1 输出频率	1

4.2 增益	1

4.3 Q值	1

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准及其他设备	2

6 校准项目和校准方法	2

6.1校准项目	2

6.2校准方法	3

7 校准结果表达	4

8 复校时间间隔	5

附录A原始记录格式	6

附录B校准证书内页格式	7

附录C主要项目校准结果不确定度评定示例	8

引    言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制订的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

射频标签测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于工作频率为50 kHz～30 MHz的射频标签测试仪的校准。

2 术语

2.1 射频标签 radio frequency tag

射频标签又称电子标签，与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间（无接触）耦合，并在耦合通道内根据时序关系实现能量传递和数据交换。

2.2 品质因数 quality factor

储能元件（如电感线圈或电容等）、震荡电路所储能量与每周期损耗能量之比，简称Q值。

3 概述

射频标签测试仪是一种利用射频识别技术来检测射频标签的设备，模拟的是射频识别读写器，负责发送射频信号并接收射频标签的响应，当射频标签进入读写器的有效识别范围内时，两者会建立起无线通信链接，随即读取射频标签的信息，主要用于测试以线圈耦合谐振为原理的射频标签。

4 计量特性

4.1 输出频率

### 范围：50 kHz～30 MHz；

### 最大允许误差：±1×10-3。

4.2 增益

范围：(0～40) dB；

最大允许误差：±1.0 dB。

4.3 Q值

频率范围：50 kHz～30 MHz；

Q值测量范围：0～999；

最大允许误差：±8%。

注：以上技术要求不用于合格性判断，仅供参考。

5 校准条件

5.1 环境条件

环境温度：23℃±5℃；

相对湿度：20%～80%；

电源电压：220（1±10%）V；频率：（50±1） Hz；

其他：周围无影响仪器正常工作的机械振动和电磁干扰。

5.2 测量标准及其他设备

### 5.2.1 频谱分析仪

频率测量范围：9 kHz～100 MHz；

频率测量最大允许误差：±1×10-6；

功率测量范围：-70 dBm～10 dBm；

功率测量最大允许误差：±0.3 dB。

5.2.2 LCR表

Q值测量范围：0～1000；

最大允许误差：±0.3 %。

5.2.3 Q值标准线圈

频率范围：50 kHz～30 MHz；

Q值测量不确定度：5%～20%（k=2）。

### 5.2.4 采样线圈

线圈直径不超过被校射频标签测试仪测试区尺寸，导线直径和线圈匝数满足感应电压幅度不超过频谱分析仪最大输入幅度，校准过程中保持线圈的直径和形态不发生变化。

6 校准项目和校准方法

6.1校准项目

射频标签测试仪的校准项目见表1所示。

表1校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 6.2.1 |
| 2 | 输出频率 | 6.2.2 |
| 3 | 增益 | 6.2.3 |
| 4 | Q值 | 6.2.4 |

6.2校准方法

### 6.2.1 外观及工作正常性检查

检查射频标签测试仪外观应无缺陷，应无影响正常工作的机械损伤；被校射频标签测试仪各部件应安装牢固，能确保正常工作，通电后显示功能正常。

### 6.2.2 输出频率

### 6.2.2.1 射频标签测试仪按照说明书的要求进行预热，按照图1连接设备。

频谱分析仪

射频标签测试仪

采样线圈

图1 输出频率校准连接框图

### 6.2.2.2 将采样线圈放置于射频标签测试仪测试区域，并将采样线圈连接至频谱分析仪输入端；

### 6.2.2.3 设定射频标签测试仪输出频率为被校频率点；

### 6.2.2.4 设置频谱分析仪的中心频率为被较频率点，设置合适的参考电平，设置RBW为自动，设置扫频宽度不大于1kHz，使用频谱分析仪峰值测量功能读取频率测量值，并记录于附录A表A.1中；

### 6.2.2.5 改变射频标签测试仪的输出频率，重复6.2.2.3～6.2.2.5步骤。

### 6.2.3 增益

### 6.2.3.1 仪器连接如图1所示，将采样线圈放置于射频标签测试仪测试区域，并将采样线圈连接至频谱分析仪输入端；

### 6.2.3.2 设定射频标签测试仪的输出频率为f1；

### 6.2.3.3 将射频标签测试仪的增益设置为0 dB，设置频谱分析仪的中心频率为f1，设置合适的参考电平，设置RBW为自动，设置扫频宽度不大于1kHz，使用频谱分析仪峰值测量功能读取功率测量值P0，并记录于附录A表A.2中；

### 6.2.3.4 改变射频标签测试仪的输出增益，读取频谱分析仪上显示的功率测量值P1，并记录于附录A表A.2中；

### 6.2.3.5 根据公式（1）计算增益：

G=P1−P0                           （1）

式中：

G—增益，dB；

P1—被校射频标签测试仪改变增益后的功率测量值，dBm；

P0—被校射频标签测试仪增益为0 dB时的功率测量值，dBm。

### 6.2.3.6 改变射频标签测试仪的输出频率，重复6.2.3.3～6.2.3.6步骤。

### 6.2.4 Q值

### 6.2.4.1 按照图2连接设备；

Q值标准线圈

LCR表

射频标签测试仪

图2 Q值校准连接框图

### 6.2.4.2 连接Q值标准线圈与LCR表，通过LCR表标定Q值标准线圈的Q值，读取LCR表上显示的Q值，记录于附录A表A.3中；

### 6.2.4.3 将Q值标准线圈放置于射频标签测试仪测试区域，设置合适的输出频率范围；

### 6.2.4.4 读取射频标签测试仪显示的Q值，并记录于附录A表A.3中；

### 6.2.4.5 选择不同频率的Q值标准线圈，重复6.2.4.1～6.2.4.5步骤。

7 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，“校准证书”；

- b) 实验室名称和地址；

- c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；；

- d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- e) 客户的名称和地址；

- f) 被校对象的描述和明确标识；

- g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- h) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- j) 本次校准所用测量标准溯源性及有效性说明；

- k) 校准结果及其测量不确定度的说明校准环境的描述；

- l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

- m) 对校准规范偏离的说明；

- n) 校准证书签发人的签名校准证书或校准报告签发人的签发人的签名、职务或等效标识；

- o) 校准结果仅对被校对象有效的说明；

- p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

原始记录格式

- A.1 外观及工作正常性检查：

- A.2 输出频率

表A.1 输出频率

| 标称值/Hz | 测量值/Hz | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- |

- A.3 增益

表A.2 增益

| 频率/Hz | 增益标称值/dB | 功率测量值/dBm | 增益测量值/dB | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- A.4 Q值

表A.3 Q值

| 线圈序号 | 频率 | 标准值 | 测量值 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第  页  共  页

附录B

校准证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查：

B.2 输出频率

表B.1 输出频率

| 标称值/Hz | 测量值/Hz | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- |

B..3 增益

表B.2 增益

| 频率/Hz | 增益标称值/dB | 增益测量值/dB | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

- B.4 Q值

表B.3 Q值

| 线圈序号 | 频率 | 标准值 | 测量值 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第  页  共  页

附录C

主要项目校准结果不确定度评定示例

根据射频标签测试仪校准规范的各项计量特性、校准条件与校准项目的规定，选取上海爱义电子设备有限公司生产的射频标签测试仪（型号：QBG-5C）进行校准。对输出频率进行测量不确定度评定。

C.1输出频率

C.1.1不确定度来源

C.1.1.1 频谱分析仪频率测量最大允许误差引入的不确定度u1；

C.1.1.2 频谱分析仪读数重复性引入的不确定度u2；

C.1.1.3 频谱分析仪显示分辨力引入的不确定度u3。

C.1.2 不确定度评定

C.1.2.1频谱分析仪频率测量最大允许误差引入的不确定度u1

频谱分析仪频率测量最大允许误差为±1×10-6，为均匀分布，取k = 3，则由此引入的不确定度u1为：

u1=1×10−63=5.77×10−7

C.1.2.2频谱分析仪读数重复性引入的不确定度u2

使用频谱分析仪对10 MHz的输出频率进行10次测量，测量结果如表C.1所示。

表C.1 输出频率测量结果

| 测量次数 | 测量值/MHz |
| --- | --- |
| 1 | 9.9997651 |
| 2 | 9.9997655 |
| 3 | 9.9997653 |
| 4 | 9.9997655 |
| 5 | 9.9997655 |
| 6 | 9.9997651 |
| 7 | 9.9997656 |
| 8 | 9.9997655 |
| 9 | 9.9997653 |
| 10 | 9.9997653 |

则由频谱分析仪读数重复性引入的不确定度u2为：

u2=(xi-x)2n-1=1.77×10−7

C.1.2.3 频谱分析仪显示分辨力引入的不确定度u3

当测量频率为10 MHz时，频谱分析仪的频率测量分辨力为0.1Hz，则频谱分析仪显示分辨力引入的相对误差为5×10-9，为均匀分布，取k = 3，则由此引入的不确定度u3为：

u3=5×10−93=2.89×10−9

C.1.3 不确定度合成

C.1.3.1不确定度分量综合表

| 不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 分布 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频谱分析仪频率测量最大允许误差 | u1 | 均匀 | 5.77×10-7 |
| 频谱分析仪读数重复性 | u2 | 正态 | 1.77×10-7 |
| 频谱分析仪显示分辨力 | u3 | 均匀 | 2.89×10-9 |

C.1.3.2 合成标准不确定度

以上各分量互不相关，合成标准不确定度为：

uc=u12+u22+u32=6.04×10−7

C.1.3.3 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U = uc×k ≈2×10-6

JJF（豫）×××—2026