河南省地方计量技术规范

JJF（豫）XXX-2026

三维非接触式表面形貌测量仪

校准规范

Calibration specification for 3D contactless surface topography measuring instruments

(征求意见稿)

XXXXXXX 发布                       XXXXXXXX 实施

河南省市场监督管理局  发布

JJF（豫）XXX-2026

三维非接触式表面形

貌测量仪校准规范

Calibration specification for 3D contactless surface topography measuring instruments

归 口 单 位 ：河南省市场监督管理局

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：安阳工学院

本规范委托主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引言...................................................................(Ⅱ)

1	范围	1

2	引用文件	1

3	概述	1

4	计量特性	1

5	环境条件和校准用设备	2

5.1  环境条件	2

5.2  校准用标准器	2

6	校准项目和校准方法	2

6.1  水平（X，Y）方向长度示值误差	2

6.2  水平（X，Y）方向长度重复性	3

6.3  垂直（Z）方向长度示值误差	3

6.4  垂直（Z）方向长度重复性	5

7	校准结果表达	5

8	复校时间间隔	5

附录A  表面形貌测量仪水平（X、Y）方向长度示值误差测量结果的不确定度评定	6

附录B  表面形貌测量仪垂直（Z）方向长度示值误差测量结果的不确定度评定	9

附录C  校准证书信息及内页格式	12

引  言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

三维非接触式表面形貌测量仪

- 范围

本规范适用于三维非接触式表面形貌测量仪（以下简称表面形貌测量仪）的校准，其他基于白光干涉原理的表面形貌测量仪校准也可参照本规范。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 39516—2020 微纳米标准样板（几何量）

GB/T 19067.1—2003 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 测量标准 第1部分：实物测量标准

- 概述

表面形貌测量仪是对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、共面性、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙等表面形貌特征进行测量和分析的测量仪器。

表面形貌测量仪主要由传感器、载物台、支架和电脑组成，通过光学测量原理，如白光干涉，激光干涉等，结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像，通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析，并获取反映器件表面质量的2D、3D参数，从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测，其结构示意图见图1。

1—支架，2—传感器，3—载物台，4—电脑

图1  表面形貌测量仪结构示意图

- 计量特性

4.1  水平（X，Y）方向长度示值误差

4.2  水平（X，Y）方向长度重复性

4.3  垂直（Z）方向长度示值误差

4.4  垂直（Z）方向长度重复性

- 环境条件和校准用标准器

# 5.1  环境条件

环境温度为（20±5）℃，温度变化≤1℃/h，相对湿度45%～85%。

# 5.2  校准用标准器

校准用标准器见表1。

表1  校准项目及校准用标准器

| 序号 | 校准项目 | 校准用标准器和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水平（X，Y）方向长度示值误差 | 二维光学标准板：U=(0.20+L/600) μm，k=2，L单位为mm |
| 2 | 水平（X，Y）方向长度重复性 |  |
| 3 | 垂直（Z）方向长度示值误差 | 单刻线样板: Urel=(1%～2%)，k=2 微纳米台阶高度标准样板: U=0.002 μm+0.5%H，k=2, H单位为μm |
| 4 | 垂直（Z）方向长度重复性 |  |

- 校准项目和校准方法

校准项目见表1。

校准前，首先对仪器的外观、各部分相互作用进行检查，参照仪器说明书对仪器进行必要的调整和开机预热，确定没有影响计量特性的因素后再进行校准。

# 6.1  水平（X，Y）方向长度示值误差

将二维光学标准板放在载物台上，使二维光学标准板的刻线基本与水平Y方向一致，使用表面形貌测量仪在水平X方向进行直接测量。在最大放大倍率下的视野范围内，选择3个刻线距离作为校准点。

同一刻线距离连续重复测量3次，按照公式（1）计算其刻线距离的平均值作为测得值。

Li=j=13Lj3                                （1）

Li—第i个刻线距离的平均值，μm，i取1,2，3；

Lj—第i个刻线距离第j次的测量值，μm；

按照公式（2）计算水平X方向第i个刻线距离长度示值误差。

∆Li=Li-Lsi                           （2）

∆Li—水平X方向第i个刻线距离长度示值误差，μm；

Li—第i个刻线距离的平均值，μm，i取1,2，3；

Lsi —第i个刻线距离的标准值，μm。

在∆Li中取绝对值最大的为水平X方向长度示值误差。

进行Y 方向校准时，将二维光学标准板的刻线旋转90度，按照上述X方向校准方法进行校准。

# 6.2  水平（X，Y）方向长度重复性

按6.1所述方法进行测量，选取任一刻线距离连续测量10次，得到测量列，按公式（3）计算标准偏差，即为重复性。

（3）

—水平（X，Y）方向长度重复性，μm；

—线间隔长度的测量值，μm；

L—10次线间隔长度的平均值，μm；

—测量次数，。

# 6.3  垂直（Z）方向长度示值误差

使用表面形貌测量仪，依据GB/T 19067.1—2003中A1型标准值的评定方法对微纳米台阶高度标准样板(以下简称台阶高度标准样板)进行直接测量。在其测量范围内，大致均匀选取3个测量点进行校准。如图2所示，选取台阶高度标准样板的中心测量线作为台阶高度的测量位置，将台阶底部宽度定义为W，评定长度为3W，将台阶顶部两侧2/3W的平均Z向高度值与底部中心1/3W的Z向高度值相减，即为单次台阶高度测量值H。

图2 3W原则示意图

取3次测量的平均值作为台阶高度标准样板的台阶高度测得值。

（4）

式中：  —第i点台阶高度的平均值，nm；

—第i点台阶高度的第j次测量值，nm；

—重复测量次数，。

按公式（5）计算仪器第i点垂直（Z）方向长度示值误差，取绝对值最大者为垂直（Z）方向长度示值误差。

（5）

式中：

—第i点垂直（Z）方向长度示值误差，%；

—第i点台阶高度的平均值，nm；

—第i点台阶高度标准样板标准值，nm。

# 6.4  垂直（Z）方向长度重复性

按6.2所述方法进行测量，使用被校仪器对每块台阶高度标准样板的同一有效区域连续测量10次，得到测量列，按公式（6）计算标准偏差，取最大标准偏差即为垂直（Z）方向长度重复性。

（6）

式中：—第i点垂直（Z）方向长度重复性，%；

—第i点台阶高度的第j次测得值，nm；

—10次台阶高度的平均值，nm；

—第i点台阶高度标准样板的标准值，nm；

—测量次数，。

- 校准结果表达

经校准的表面形貌测量仪出具校准证书。校准证书内容见附录C。

- 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过一年。

# 附录A

# 表面形貌测量仪水平（X、Y）方向长度示值误差测量结果的不确定度评定

A.1 测量过程

在水平（X，Y）方向，将二维光学标准板放在载物台上，使二维光学标准板的栅格的线条基本与水平方向一致，使用表面形貌测量仪对二维光学标准板进行直接测量。在最大放大倍率下的视野范围内，选择大致均匀的3个校准点。同一位置连续重复测量3次，计算其平均值作为表面形貌测量仪水平（X、Y）方向长度示值误差。

A.2 数学模型

式中：

—水平（X，Y）方向长度示值误差，μm；

—线间隔长度平均值，μm；

—线间隔长度标准值，μm。

A.2.1  灵敏系数

A.3 输入量的标准不确定度评定

A.3.1  输入量的标准不确定度的评定

A.3.1.1  表面形貌测量仪校准结果的重复性引入的不确定度分量。

使用表面形貌测量仪，选择二维光学标准板线距0.1mm，连续测量10次，得到测量列：（0.1000 mm、0.1001 mm、0.1002 mm、0.1001 mm、0.1001 mm、0.1000 mm、0.1000 mm、0.1002 mm、0.1002 mm、0.1002 mm）。

实验标准偏差为：

同一位置连续重复测量3次，取平均值作为测得值。则：

A.3.1.2  表面形貌测量仪分辨力引入的不确定度分量。

仪器分辨力为0.1μm，则由图像分辨力引入的不确定度分量为：

表面形貌测量仪的测量重复性的不确定度分量大于表面形貌测量仪的图像分辨力所引入的不确定度分量，则：

A.3.2  输入量LS的标准不确定度的评定

输入量LS的不确定度主要来源于二维光学标准板引入的标准不确定度，可根据证书给出的定值不确定度来评定。

二维光学标准板的扩展不确定度U=(0.20+L/600)μm，包含因子k=2，标准不确定度为：

A.4 合成标准不确定度的评定

A.4.1  标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表1。

表1标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 (μm) | 灵敏系数 | (μm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表面形貌测量仪的测量重复性 | 0.05 | 1 | 0.05 |
|  | 二维光学标准板的标准不确定度 | 0.15 | -1 | 0.15 |

A.4.2  合成标准不确定度的计算

输入量与彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式得到：

A.5 扩展不确定度评定

取，扩展不确定度

A.6 测量结果不确定度的报告与表示

表面形貌测量仪X、Y方向长度示值误差测量结果的扩展不确定度为

，

# 附录B

# 表面形貌测量仪垂直（Z）方向长度示值误差测量结果的不确定度评定

B.1 测量过程

将台阶高度标准样板放在载物台上，使用表面形貌测量仪进行直接测量。在其测量范围内，大致均匀选取3个测量点进行校准，同一位置连续重复测量3次，计算其平均值作为表面形貌测量仪的Z方向长度示值误差。

B.2 数学模型

式中：

—第i点垂直（Z）方向长度示值误差，%；

—第i点台阶高度的平均值，nm；

—第i点台阶高度标准样板的标准值，nm。

B.2.1灵敏系数

B.3 输入量的标准不确定度评定

B.3.1  输入量的标准不确定度的评定

B.3.1.1表面形貌测量仪校准结果的重复性引入的不确定度分量。

使用表面形貌测量仪，对台阶高度标准样板H=9.6nm，连续测量10次，得到测量列：（10.15 nm、10.14 nm、10.12 nm、10.10 nm、10.14 nm、10.12 nm、10.10 nm、10.11 nm、10.13 nm、10.14 nm）。

实验标准偏差为：

同一位置连续重复测量3次，取平均值作为测得值。则有：

B.3.1.2表面形貌测量仪分辨力引入的不确定度分量。

仪器分辨力为0.01nm，则由图像分辨力引入的不确定度分量为：

表面形貌测量仪的测量重复性的不确定度分量大于表面形貌测量仪的图像分辨力所引入的不确定度分量，则：

B.3.2  输入量的标准不确定度的评定

输入量的不确定度主要来源于台阶高度标准样板引入的标准不确定度，可根据证书给出的定值不确定度来评定，台阶高度标准样板H=9.6nm，测量不确定度为U=1.5nm，k=2。则有：

B.4 合成标准不确定度的评定

B.4.1  标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表1。

表1  标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表面形貌测量仪的测量重复性 | 0.12% | 1 | 0.12% |
|  | 台阶高度标准样板的标准不确定度 | 8% | -1 | 8% |

B.4.2合成标准不确定度的计算

输入量与彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式得到：

B.5 扩展不确定度评定

取，扩展不确定度

B.6 测量结果不确定度的报告与表示

表面形貌测量仪垂直（Z）方向长度示值误差测量结果的扩展不确定度为

，

# 附录C

# 校准证书信息及内页格式

C.1 校准证书应至少包括以下信息：

a)标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识;

g) 进行校准的日期；

h) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

m)校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

C.2 推荐的校准证书内页格式见表C.1。

表C.1校准证书内页格式

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 | 测量结果的不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平X方向长度示值误差 |  |  |
| 2 | 水平X方向长度重复性 |  |  |
| 3 | 水平Y方向长度示值误差 |  |  |
| 4 | 水平Y方向长度重复性 |  |  |
| 5 | 垂直（Z）方向长度示值误差 |  |  |
| 6 | 垂直（Z）方向长度重复性 |  |  |