JF(豫)XXXX-XXXX

JJF(豫) XXX-2021

[image: image1.wmf]maxmax

S

ttt

D=-

[image: image86.png]


                              

河南省地方计量技术规范
                              JJF（豫） XXXX- XXXX
[image: image87.png]



旋转蒸发仪校准规范

Calibration Specification for Rotary Evaporators

(征求意见稿)
   XXXX(XX(XX发布                          XXXX(XX(XX实施
[image: image88.png]


河南省市场监督管理局 发布
[image: image89.png]


旋转蒸发仪校准规范
Calibration Specification for 
Rotary Evaporators
归 口 单 位： 河南省市场监督管理局
起 草 单 位：郑州市产品质量检验检测中心
河南省计量测试科学研究院
参加起草单位：郑州长城科工贸有限公司
本规范委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

      王志远（郑州市产品质量检验检测中心）
钱  琳（郑州市产品质量检验检测中心）
      钱逸敏（河南省计量测试科学研究院）
孙  璟（郑州市产品质量检验检测中心）

参加起草人：

王家凯 (郑州长城科工贸有限公司)

徐  震（河南省计量测试科学研究院）
高  原 (郑州市产品质量检验检测中心)

                      目 录

1引  言


11 范围


12 引用文件


13 术语和计量单位


3.1 术语
1

13.2 计量单位


14 概述


5 计量特性
2
5.1计量特性
 2

5.2真空密封性测试
2

26 校准条件


6.1 环境条件
3

6.2 测量标准及其它设备
3

37 校准项目和校准方法


37.1 校准项目


37.2 校准方法


47.3 数据处理


8 校准结果表达
5
69 复校时间间隔


附录A
7

附录B
8

附录C
9

附录D
12

附录E
14
附录F
16



引  言
本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2019《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。
本规范为首次制定。
旋转蒸发仪校准规范

1 范围

    本规范适用于温度范围为（室温～200）℃的旋转蒸发仪校准。
2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 875-2005 数字压力计

JJG 1134 转速测量仪

JJF 2019 液体恒温试验设备温度性能测试规范
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位


3.1 温度偏差  temperature deviation
旋转蒸发仪水浴温度在稳定状态下，各测量点在规定时间之内，实测最高温度和最低温度与设定温度值的偏差。两个偏差分别称为温度上偏差和温度下偏差。

3.2 温度波动度
temperature fluctuation

旋转蒸发仪水浴温度在稳定状态下，各测量点在规定时间之内，温度变化的最大值。

3.3  压力示值误差
pressure indication deviation

旋转蒸发仪压力示值与压力标准值之差。

3.4 转速示值偏差
speed indication deviation

旋转蒸发仪转速示值与转速设定值之差。

3.5 计量单位

旋转蒸发仪加热装置使用的计量单位为摄氏度（℃），转每分（r/min），千帕斯卡（kPa）。

4 概述

旋转蒸发仪的基本原理是加热持续转动的蒸留烧瓶，利用负压条件实现对烧瓶中的溶剂进行提取、净化、浓缩试验。旋转蒸发仪一般由旋转装置（r/min）、加热装置（℃）、蒸馏冷凝系统、真空系统（kPa）等部分组成（如图1示）。主要用于生物医药、化学化工、环境监测、食品加工等行业。
[image: image90.png]



图1旋转蒸发仪结构示意图
1、水浴、油浴加热部分 2、驱动电机  3、冷凝器  4、接收瓶 5、支架  6、旋转瓶
5 计量特性
5.1  旋转蒸发仪计量特性见表1

表1 旋转蒸发仪计量特性

	项目
	测量范围

	
	（室温～100）℃
	（100～200）℃

	温度偏差
	MPE:±1.0℃
	MPE:±2.0℃

	温度波动度
	0.5℃
	1.0℃

	压力示值误差
	（-100～0）kPa
	MPE:±1kPa

	转速示值偏差
	（10～200）r/min
	MPE:±3r/min


注：1、以上技术要求不用于合格判定，仅供参考。

2、旋转瓶容积5L以下，不做压力示值误差测试。

5.2  真空密封性测试

     旋转蒸发仪在最大压力试验5分钟，且压力降不大于0.4kPa。
6 校准条件
6.1 环境条件

6.1.1 温度：(15～35)℃,相对湿度：≤85%。

6.1.2 设备周围应无强烈振动及其他影响校准结果的因素存在。

6.2  测量标准


  温度测量标准一般由温度传感器及温度显示（记录）仪组成，其在与设备对应温度范围内的不确定度应不大于设备温度偏差最大允许值的绝对值的1/3。

温度测量标准及其他设备技术要求见表2。
表2 温度测量标准及其他设备技术要求
	名称
	测量范围
	技术要求

	测温系统
	（-80～300）℃
	分辨力：不低于0.01℃
MPE:±(0.15℃+0.002|t|)

	数字压力计
	（-100～0）kPa
	0.1级及以上

	转速测量仪
	（10～30000）r/min
	0.1级

	注：
1  温度传感器尺寸应尽量小，并且能整体浸入工作空间。

2  温度测量标准技术要求为包含传感器和温度显示（记录）仪的整体要求。

3  温度测量标准各通道的测量结果应包含修正值。

4  校准时也可以使用其他符合要求的标准器。


7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

温度偏差、温度波动度、压力示值误差、真空密封性测试、转速示值偏差

7.2 校准方法

7.2.1 标称点的选择

旋转蒸发仪温度、压力、转速校准点，选择设备使用的测量范围上限、下限、中间点，或者根据用户实际需要选择。

7.2.2温度测量点位置
将温度传感器放入旋转蒸发仪水（油）浴中，布点位置为旋转蒸发仪水（油）浴与旋转瓶接触部分下20mm处。
7.2.3温度的校准

在确认旋转蒸发仪水（油）浴液位正常后，将旋转蒸发仪控制温度设定到测试温度，并开启运行设备，待其达到设定温度并处于稳定状态后开始记录各测量点温度。每2min记录一次，测量时间应在15min以上。     

7.2.4 温度偏差

按公式（1）和公式（2）计算旋转蒸发仪水浴的温度上偏差和温度下偏差：

式中：  

         
[image: image92.png]


                                 （1）
         
[image: image2.wmf]minmin

S

ttt

D=-

                                  （2）

式中：

[image: image3.wmf]max

t

D

 ——温度上偏差，℃；

[image: image4.wmf]min

t

D

 ——温度下偏差，℃；

[image: image5.wmf]max

t

 ——修正后在规定时间内测得的最高温度，℃；

[image: image6.wmf]min

t

 ——修正后在规定时间内测得的最低温度，℃

[image: image7.wmf]S

t

 ——温度设定值，℃。

7.2.5 [image: image91.png]


 温度波动度

按公式（3）计算旋转蒸发仪水（油）浴的温度波动度：

[image: image8.wmf]fmaxmin

ttt

D=-

                               （3）
式中：

[image: image9.wmf]f

t

D

  ——温度波动度，℃；
7.2.6 压力示值误差

使用三通将压力测量标准、旋转蒸发仪压力显示装置分别与旋转蒸发仪真空泵相连，启动真空泵，压力输出稳定后，连续读取3次测量标准压力值和压力表显示值，取旋转蒸发仪压力表显示值与测量标准压力平均值之差作为压力示值误差。

[image: image10.wmf]d

s

pp

D=-

                           （4）
式中：


[image: image11.wmf]D

—压力示值误差，kPa、MPa；


[image: image12.wmf]s

p

 —标准压力表示值平均值，kPa、MPa；


[image: image13.wmf]d

p

—压力校准点测量平均值，kPa、MPa。
7.2.7 真空密封性测试

真空密封性测试可以与压力示值误差检定同时进行，待系统压力输出稳定在2kPa后，切断压力源。5min后记录压力值，压力下降值应符合要求。

7.2.8 转速示值偏差

在旋转蒸发仪合适位置粘贴反射标识，或使用其他方式做好测量标记。设置旋转蒸发仪转速，启动旋转蒸发仪，待转速稳定后，连续读取3次转速测量值，取设定值与转速平均值之差做为转速示值偏差。
         
[image: image14.wmf]d

s

nnn

D=-


式中：


[image: image15.wmf]n

D

—转速示值偏差，r/min；


[image: image16.wmf]s

n

—转速设定值，r/min；


[image: image17.wmf]d

n

—转速测量平均值，r/min。

8 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及测量不确定度的说明；

l）对校准规范的偏离的说明；

m）校准证书或校准报告签发人的签名；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

建议复校时间间隔最长不超过一年。
附录A
旋转蒸发仪校准记录
	委托单位
	
	规格型号
	
	证书编号
	

	仪器名称
	
	制造厂
	

	仪器型号
	
	仪器编号
	

	校准地点
	
	校准依据
	

	标准器名称
	型号
	编号
	准确度等级、最大允许误差和不确定度
	溯源机构及

证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	
	

	温度上偏差、下偏差、波动度

3

4


	设定值


	         （℃）  


	次数
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	实测温度值（℃）
	
	
	
	
	
	

	次数
	6
	7
	8
	
	
[image: image18.wmf]max

t


	
[image: image19.wmf]min

t



	实测温度值（℃）
	
	
	
	
	
	

	温度上偏差及不确定度（℃）
	
	温度下偏差及不确定度（℃）
	

	温度波动度及不确定度（℃）
	

	压力示值误差
	
	设定值（kPa）
	

	
	标准表示值（kPa）
	被测表示值（kPa）

	
	1
	2
	3
	平均值
	1
	2
	3
	平均值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	压力示值误差（kPa）


	
	不确定度（kPa）
	

	5min压力测量值（kPa）
	
	压力下降值（kPa）（kPa）
	

	转速示值误差
	
	设定值（r/min）
	

	
	标准表示值（r/min）
	被测表示值（r/min）

	
	1
	2
	3
	平均值
	1
	2
	3
	平均值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	转速示值误差（r/min）


	
	不确定度（r/min）
	


校准日期     环境温度  ℃  相对湿度%RH     校准员       核验员
附录B
旋转蒸发仪校准证书内页格式

1. 温度校准结果：

	温度设定值
	校准项目
	不确定度（k=2）

	
	上偏差
	
	

	
	下偏差
	
	

	
	波动度
	
	


2. 压力校准结果：

	压力设定值
	标准值
	示值误差
	不确定度（k=2）

	
	
	
	


3. 真空密封性测试结果：

4. 转速校准结果：

	转速设定值
	标准值
	示值偏差
	不确定度（k=2）

	
	
	
	


注：本校准结果仅对被测对象有效。

未经本实验室批准，不得部分复印此证书。
附录C
旋转蒸发仪温度偏差不确定度评定示例
C.1 被测对象

选用一台测量范围为（室温～99）℃，分辨力0.1℃的稳定旋转蒸发仪作为被测对象，以校准温度50℃为例进行评定。

C.2 测量标准

温度巡检仪，不确定度为U =0.06℃ k =2,分辨力0.01℃。
C.3 测量方法

按照本规范校准方法要求，将温度巡检仪的传感器按规定测试点放置。旋转蒸发仪水浴设定为50.0℃，并开启运行。当旋转蒸发仪水浴温度达到设定值并稳定后开始记录温度巡检仪显示的温度值，记录时间间隔为2min,共记录6组数据。

C.4 测量模型


[image: image20.wmf]maxmax

S

ttt

D=-

     
[image: image21.wmf]minmin

S

ttt

D=-

                                 
式中：

[image: image22.wmf]max

t

D

 ——温度上偏差，℃；

[image: image23.wmf]min

t

D

 ——温度下偏差，℃；

[image: image24.wmf]max

t

 ——修正后在规定时间内测得的最高温度，℃；

[image: image25.wmf]min

t

 ——修正后在规定时间内测得的最低温度，℃

[image: image26.wmf]S

t

 ——温度设定值，℃。

C.5 标准不确定度的评定

旋转蒸发仪水浴温度上偏差和温度下偏差的不确定度来源见表C.1

表C.1 不确定度来源

	符号
	不确定度来源

	u1
	被测旋转蒸发仪水浴温度偏差测量重复性

	u2
	标准器分辨力

	u3
	标准器误差

	u4
	标准器稳定性


9

C.5.1 重复性引入的标准不确定度u1
旋转蒸发仪水浴温度偏差测量重复性引人的标准不确定度浴进行10次重复测量，计算每次测量的温度上偏差和温度下偏差，得到两组测量列分别如下：
温度上偏差
[image: image27.wmf]max

t

D

/℃： 0.35,0.28,0.27,0.28,0.30,0.31,0.28,0.28,0.29,0.30；
温度下偏差
[image: image28.wmf]min

t

D

/℃： 0.03,0.03,0.08,0.06,0.04,0.12,0.10,0.06,0.02,0.11；

用贝塞尔公式计算标准偏差，则由重复测量引入的标准不确定度分别为：
             
[image: image29.wmf]1maxmax

()()0.023

utst

D=D=

℃

             
[image: image30.wmf]1minmin

()()0.036

utst

D=D=

℃

标准器的温度分辨力为0.01℃，区间半宽为0.005℃，服从均匀分布，则由标准器分辨力引人的标准不确定度为：
         
[image: image31.wmf]1max1min

0.00530.003

bb

uu

==»

℃

由于测量重复性引入的标准不确定度远大于标准器分辨力引入的标准不确定度，取较大者，则：
             
[image: image32.wmf]1max1max

()0.023

uut

=D=

℃

             
[image: image33.wmf]1min1min

()0.036

uut

=D=

℃

C.5.2 由标准器误差引入的标准不确定度u3
在50℃时标准器的最大允许误差为±(0.15℃+0.002|t|)，即±0.25℃。按均匀分布考虑，则标准器误差引入的标准不确定度为
         
[image: image34.wmf]2

0.2530.144

u

=»

℃

C.5.3 标准器稳定性引入的标准不确定度u4
标准器年稳定性为0.10℃，按均匀分布计算，则由其引入的标准不确定度为
              
[image: image35.wmf]3

0.1030.058

u

=»

℃
C.6 标准不确定度汇总表见表C.2和C.3

表C.2 温度上偏差标准不确定度汇总表

	不确定度分量
	分量来源
	标准不确定度

	u1max
	温度上偏差测量重复性引入
	0.023℃

	u2
	标准器误差
	0.144℃

	u3
	标准器稳定性
	0.058℃


表C.3 温度下偏差标准不确定度汇总表

	不确定度分量
	分量来源
	标准不确定度

	u1min
	温度下偏差测量重复性引入
	0.036℃

	u2
	标准器误差
	0.144℃

	u3
	标准器稳定性
	0.058℃


C.7 合成标准不确定度
C. 7.1 温度上偏差合成标准不确定度
[image: image36.wmf](

)

max

c

ut

D


u1max，u2，u3 相互独立，则温度上偏差合成标准不确定度
[image: image37.wmf](

)

max

c

ut

D

为

          
[image: image38.wmf](

)

22

max23

2

1

0.157

max

c

u

utuu

D=++=

℃

C. 7.2 温度下偏差合成标准不确定度
[image: image39.wmf](

)

min

c

ut

D


u1max，u2，u3 相互独立，则温度上偏差合成标准不确定度
[image: image40.wmf](

)

min

c

ut

D

为

          
[image: image41.wmf](

)

2

1mi

22

min23

n

0.160

c

uuu

u

t

D=++=

℃
C.8 扩展不确定度

取k =2，则旋转蒸发仪水浴温度上偏差扩展不确定度为：
          
[image: image42.wmf](

)

max

0.4

c

Ukut

=´D»

℃

旋转蒸发仪水浴温度上偏差扩展不确定度为：
          
[image: image43.wmf](

)

min

0.4

c

Ukut

=´D»

℃

即温度旋转蒸发仪水浴温度偏差的扩展不确定度为：

          
[image: image44.wmf]0.4

c

Uku

=´»

℃
附录D
旋转蒸发仪温度波动度不确定度评定示例
D.1 被测对象

选用一台测量范围为（室温～99）℃，分辨力0.1℃的稳定旋转蒸发仪作为被测对象，以校准温度50℃为例进行评定。

D.2 测量标准

温度巡检仪，不确定度为U=0.06℃ k=2，分辨力0.01℃。
D.3 测量方法
按照本规范校准方法要求，将温度巡检仪的传感器按规定测试点放置。旋转蒸发仪水浴设定为50.0℃，并开启运行。当旋转蒸发仪水浴温度达到设定值并稳定后开始记录温度巡检仪显示的温度值，记录时间间隔为2min,共记录8组数据。

D.4 测量模型

[image: image45.wmf]fmaxmin

ttt

D=-


式中：


[image: image46.wmf]f

t

D

  ——温度波动度，℃；


[image: image47.wmf]max

t

D

 ——温度上偏差，℃；

[image: image48.wmf]min

t

D

 ——温度下偏差，℃；
D.5 标准不确定度的评定
旋转蒸发仪水浴温度波动度的标准不确定度来源见表D.1

表D.1 不确定度来源

	符号
	不确定度来源

	u1
	温度波动度测量重复性引入

	u2
	标准器分辨力引入


D.5.1温度波动度的测量重复性引入的标准不确定度u1
对旋转蒸发仪水浴进行10次重复测量，计算每次测量的温度波动度，得到一组测量

列如下：
温度波动度
[image: image49.wmf]f

t

D

/℃： 0.24,0.28,0.22,0.28,0.30,0.30,0.28,0.20,0.24,0.30；
用贝塞尔公式计算标准偏差，则由重复测量引入的标准不确定度分别为：
             
[image: image50.wmf]1ff

()()0.037

utst

D=D=

℃           
标准器的温度分辨力为0.01℃，区间半宽为0.005℃，服从均匀分布，则由标准器分辨力引人的标准不确定度为：
         
[image: image51.wmf]1

0.00530.003

b

u

=»

℃

由于测量重复性引入的标准不确定度远大于标准器分辨力引入的标准不确定度，取较大者，则：
             
[image: image52.wmf]11f

()0.037

uut

=D=


D.7 合成标准不确定度
     测量重复性的不确定度
[image: image53.wmf](

)

f

c

ut

D



[image: image54.wmf](

)

f11f

()0.037

c

utuut

D==D=

 ℃           
D.8 扩展不确定度

取包含因子k=2,则旋转蒸发仪水浴温度波动度的扩展不确定度为：

          
[image: image55.wmf]0.08

c

Uku

=´»

℃
附录 E       

 旋转蒸发仪压力示值误差不确定度评定示例
F.1被测对象

选用一台稳定的旋转蒸发仪作为被测对象，压力示值分辨力0.1kPa，压力校准点选择-50kPa。

F.2 测量标准

使用测量范围为（-100～0）kPa，准确度等级为0.05级的精密数字压力校验仪作为压力测量标准。

F.3 测量方法

使用三通将测量标准、旋转蒸发仪压力显示装置分别与旋转蒸发仪真空泵相连，启动真空泵，压力输出稳定后，连续读取测量标准压力值。

F.4测量模型

[image: image56.wmf]d

s

pp

D=-

             
式中：


[image: image57.wmf]D

—压力示值误差，kPa、MPa；


[image: image58.wmf]s

p

 —标准压力表示值平均值，kPa、MPa；


[image: image59.wmf]d

p

— 压力校准点测量平均值，kPa、MPa。
F.5不确定度分量的评定

旋转蒸发仪压力示值误差的标准不确定度来源见表F.1

表F.1 不确定度来源

	符号
	不确定度来源

	
[image: image60.wmf]1

()

d

uP


	旋转蒸发仪压力示值测量重复性引入

	u1R
	旋转蒸发仪压力示值分辨力引入

	u2
	标准器允许误差引入


F.5.1 被测旋转蒸发仪引入的不确定度u1

F5.1.1 旋转蒸发仪测量重复性引入
[image: image61.wmf]1

()

d

uP


在-50.0kPa校准点进行10次重复测量，从旋转蒸发仪压力表上得到一组测量值如下：

[image: image62.wmf]d

P

： -50.5、-50.8、-50.7、-50.8、-50.5、-50.6、-50.8、-50.6、-50.9、-50.8；
实际操作中使用3次测量的平均值作为实际值，则由重复测量引入的标准不确定度为：
             
[image: image63.wmf]1

()()/30.082

dd

uPsP

==

 kPa           
F5.1.2 旋转蒸发仪上压力表的分辨力为0.01 kPa，区间半宽为0.005 kPa，服从均匀分布，则由压力表分辨力引入的标准不确定度为：
         
[image: image64.wmf]1

0.00530.003

b

u

=»

 kPa
由于测量重复性引入的标准不确定度远大于显示表分辨力引入的标准不确定度，取较大者，则：
             
[image: image65.wmf]11

()0.021

d

uuP

==

 kPa
F5.2 由压力标准器引入的不确定度分量u2

测量范围为（-100～0）kPa数字压力计的最大允许误差为0.05kPa，取均匀分布，则由由压力标准器引入的不确定度分量u2为：

[image: image66.wmf]2

0.0530.029

u

=»

 kPa
F6 不确定度分量汇总表
	符号
	不确定度来源
	标准不确定度

	
[image: image67.wmf]1

()

d

uP


	旋转蒸发仪压力示值测量重复性引入
	0.082kPa

	u1R
	旋转蒸发仪压力示值分辨力引入
	0.003 kPa

	u2
	标准器允许误差引入
	0.029 kPa


C.7 合成标准不确定度
u1，u2， 相互独立，则温度上偏差合成标准不确定度
[image: image68.wmf]c

u

为

          
[image: image69.wmf]2

2

1

2

0.087

c

u

u

u

=+»

 kPa
C.8 扩展不确定度

取k =2，则旋转蒸发仪压力的扩展不确定度为：

          
[image: image70.wmf]0.2

c

Uku

=´»

 kPa
附录 G

旋转蒸发仪转速示值偏差不确定度评定示例

G.1 被测对象

选用一台测量范围为（10～130）r/min，分辨力为1r/min的稳定旋转蒸发仪作为被测对象，转速校准点选择100r/min。

G.2 测量标准

使用测量范围为（10～30000）r/min，准确度等级为0.1级的激光转速测量仪为转速测量标准。

G.3 测量方法

在旋转蒸发仪合适位置粘贴反射标识，或使用其他方式做好测量标记。设置旋转蒸发仪转速，启动旋转蒸发仪，待转速稳定后，连续读取转速测量值。

G.4 测量模型

[image: image71.wmf]d

s

nnn

D=-


式中：


[image: image72.wmf]n

D

—转速示值偏差，r/min；


[image: image73.wmf]s

n

—转速设定值，r/min；


[image: image74.wmf]d

n

—转速测量平均值，r/min。

G.5 不确定度分量的评定
旋转蒸发仪转速示值误差的标准不确定度来源见表G.1

表G.1不确定度来源

	符号
	不确定度来源

	
[image: image75.wmf]1

()

d

un


	旋转蒸发仪转速测量重复性引入

	u1R
	旋转蒸发仪转速示值分辨力引入

	u2
	标准器允许误差引入


G.5.1 被测旋转蒸发仪引入不确定度分量u1
G.5.1.1 转速测量重复性引入不确定度分量
[image: image76.wmf]1

()

d

un


在100r/min校准点进行10次重复测量，得到如下所示：


[image: image77.wmf]d

n

： 98、98、98、98、99、97、98、97、98、98；
实际操作中使用3次测量的平均值作为实际值，则由重复测量引入的标准不确定度为：
             
[image: image78.wmf]1

()()/30.31

dd

unsn

=»

 r/min
G.5.1.2 被测旋转蒸发仪转速示值分辨力引入
旋转蒸发仪上压力表的分辨力为1 r/min，区间半宽为0.5 r/min，服从均匀分布，则由压力表分辨力引入的标准不确定度为：
         
[image: image79.wmf]1

0.530.29

b

u

=»

 r/min
G.5.1.3 被测旋转蒸发仪引入不确定度分量u1
             
[image: image80.wmf]22

111

()0.61

db

uunu

=+»

 r/min
G.5.3 由转速标准器引入的不确定度分量
测量范围为（10～30000）r/min激光转速测量仪在100r/min的最大允许误差为0.1r/min，取均匀分布，则由由转速标准器引入的不确定度分量u2为：

[image: image81.wmf]2

0.0530.029

u

=»

 r/min
F6 不确定度分量汇总表
	符号
	不确定度来源
	标准不确定度

	
[image: image82.wmf]1

()

d

uP


	旋转蒸发仪压力示值测量重复性引入
	0.31 r/min

	u1R
	旋转蒸发仪压力示值分辨力引入
	0.29 r/min

	u2
	标准器允许误差引入
	0.029 r/min


C.7 合成标准不确定度
u1，u2， 相互独立，则温度上偏差合成标准不确定度
[image: image83.wmf]c

u

为

          
[image: image84.wmf]2

1

2

2

0.42

c

uu

u

=+»

 r/min
C.8 扩展不确定度

取k =2，则旋转蒸发仪压力的扩展不确定度为：

          
[image: image85.wmf]1

c

Uku

=´»

 r/min
JJF(豫)XXX-20XX









_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567953.unknown

_1234567961.unknown

_1234567965.unknown

_1234567969.unknown

_1234567971.unknown

_1234567973.unknown

_1234567974.unknown

_1234567972.unknown

_1234567970.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567957.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

