河南省地方计量技术规范

JJF（豫） ****-*****

电梯玻璃门及轿壁冲击试验装置

校准规范

Calibration specification for impact test device of

elevator glass door and car wall

(草稿)

XXXXXXXX发布                           XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局发布

JJF(豫)XXX-2026

电梯玻璃门及轿壁冲击试验

装置校准规范

Calibration specification for impact

test device of elevator glass door

and car wall

归 口 单 位：河南省市场监督管理局

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

河南省特种设备检验技术研究院

参加起草单位：开封市产品质量检验检测中心

邓州市城市更新服务中心

本规范委托主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

管财（河南省计量测试科学研究院）

陈滢錡（河南省特种设备检验技术研究院）

孙钦密（河南省计量测试科学研究院）

苏建新（邓州市城市更新服务中心）

参加起草人：

卢彬（开封市产品质量检验检测中心院）

张双英（河南省计量测试科学研究院）

王震杨（河南省计量测试科学研究院）

目  录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

3.1软（硬）摆锤和冲击装置	2

4  计量特性	2

4.1摆锤质量	2

4.2摆的长度	2

4.3冲击装置的最外侧与被试面板之间的水平距离	2

4.4跌落高度	2

4.5软（硬）摆锤的高度及冲击环的高度	3

5  校准条件	3

5.1环境条件	3

5.2校准用设备	3

6  校准项目和校准方法	3

6.1校准项目	3

6.2校准方法	3

7  校准结果的表达	4

8  复校时间间隔	4

附录A： 冲击试验装置跌落高度示值误差测量结果的不确定度评定示例	5

附录B： 校准证书内容及内页格式	8

# 引  言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

电梯玻璃门及轿壁冲击试验装置校准规范

1  范围

本规范适用于电梯玻璃门及轿壁冲击试验装置（以下简称冲击装置）的校准。

2  引用文件

GB/T 7588-2020 电梯制造与安装安全规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

电梯玻璃门及轿壁冲击试验装置用于电梯玻璃门及轿壁牢靠度的检测。装置由硬摆锤、软摆锤以及悬挂装置组成。硬摆锤由钢材制成的冲击环和壳体组成，内装填铅球；软摆锤为一个皮革制成的冲击袋，内装填铅球；如图1、图2和图3所示：

图1 电梯玻璃门及轿壁冲击试验装置外形结构示意图

H—跌落高度；1—框架；2—所试验的门或轿壁；3—冲击装置；4—所试验的门或轿壁的参考地平面；5—撞击点高度；6—三角勾挂装置

3.1软（硬）摆锤和冲击装置

| 1 | 3 2 |
| --- | --- |

图2硬摆锤冲击装置                  图3软摆锤冲击装置结构示意图

1—软摆锤高度；2—冲击环；3—硬摆锤高度；

4  计量特性

4.1摆锤质量

硬摆锤：10kg，MPE:±0.01kg；

软摆锤：45kg，MPE:±0.5kg。

4.2摆的长度

摆的长度(钩的底端至冲击装置参考点的长度)不小于1.50m。

4.3冲击装置的最外侧与被试面板之间的水平距离

冲击装置的最外侧与被试面板之间的水平距离不超过15 mm，MPE:±10 mm。

4.4跌落高度

硬摆锤：500mm；

软摆锤：800mm。MPE:±2%或10mm，两者取小值。

4.5软（硬）摆锤的高度及冲击环的高度

软（硬）摆锤高度：330mm；MPE:±15 mm。

冲击环高度：30mm；MPE:±0.2 mm。

5  校准条件

5.1环境条件

校准环境温度（20±5）℃，相对湿度≤85%。

5.2校准用设备

校准项目和校准用设备见表2。

表2  校准项目和校准用设备

| 序号 | 校准项目 | 校准用设备 | 计量性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆锤质量 | 电子天平 | 级 |
| 2 | 摆锤冲击装置摆的长度 | 钢卷尺 | Ⅱ级 |
| 3 | 自由悬挂的冲击装置的最外侧与被试面板之间的水平距离 | 游标高度卡尺 | MPE:±0.08 mm |
| 4 | 跌落高度 | 全站仪 | I级 |
| 5 | 软（硬）摆锤的高度及冲击环的高度 | 游标卡尺 | MPE:±0.04 mm |

6  校准项目和校准方法

校准前，首先检查外观和各部分的相互作用，确定没有影响校准计量性能的因素后再进行校准。

6.1校准项目

校准项目见表2。

6.2校准方法

6.2.1摆锤质量的示值误差

摆锤质量用级电子天平进行直接测量，以三次测量结果的平均值作为测量结果。

6.2.2摆锤冲击装置摆的长度

摆锤冲击装置摆的长度(钩的底端至冲击装置参考点的长度)用钢卷尺直接测量。

6.2.3自由悬挂的冲击装置的最外侧与被试面板之间的水平距离

自由悬挂的冲击装置的最外侧与被试面板之间的水平距离用游标高度卡尺进行直接测量。

6.2.4跌落高度的示值误差

摆锤跌落高度的示值误差用全站仪进行测量，测量前在摆锤中心位置粘贴标志点，架设全站仪，记录跌落前高度和跌落后最低点高度，二者的高度差即为跌落高度。跌落高度的标称与测量值之差即为跌落高度的示值误差。

6.2.4软（硬）摆锤的高度及冲击环的高度

硬摆锤冲击环高度用游标卡尺进行测量，在冲击环圆周上取大致均匀三个测量位置，以三次测量的平均值作为测量结果。

7  校准结果的表达

对校准后的电梯玻璃门及轿壁冲击试验装置出具校准证书。校准证书应给出校准结果及测量不确定度。

8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。建议复校间隔不超过1年。

附录A：
冲击试验装置跌落高度示值误差测量结果的不确定度评定示例

A.1  测量方法

电梯玻璃门及轿壁冲击试验装置跌落高度用全站仪直接进行测量，在软摆锤冲击装置或硬摆锤冲击装置重心位置粘贴标志点，用全站仪测量摆锤跌落前和跌落后的位置信息，两者的高差即为跌落高度。

A.2  测量模型

数学模型

Δ=H-(h1-h2)

式中：

Δ—跌落高度的测量误差，单位mm；

H—跌落高度的标称值，单位mm；

h1—跌落前高度值，单位mm；

h2—跌落后高度值，单位mm。

A.3  方差和灵敏度系数

依据

则：可得，灵敏系数：c1=1，c2=-1，c3=1

A.4   标准不确定度分量评定

A.4.1  h1引入的不确定度分量u1

A.4.1.1  全站仪测距分辨力引入的不确定度分量u11

摆锤高差的测量采用II级全站仪进行测量，其测距分辨力1mm，故其区间半宽为0.5 mm，符合均匀分布，，则由分辨力引入的不确定分量为：

mm

A.4.1.2  测量重复性引入的不确定度

在10m处重复测量10次，如下

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数/m | 3.586 | 3.587 | 3.586 | 3.586 | 3.586 | 3.586 | 3.586 | 3.587 | 3.586 | 3.586 |

由贝塞尔公式得单次标准偏差： =0.942mm，则可得测量10 m时：mm。

测量重复性引入的不确定度分量和分辨力引入的不确定度分量取结果较大者，则：

mm

A.4.1.3全站仪测距误差引入的不确定度分量u13

高差的测量采用II级全站仪进行测量，其测距标准差为md<(1+D)mm（D为测量距离，单位为km），因测量距离较短取其md=1mm，假定测距范围内，符合均匀分布，，则由全站仪测距误差引入的不确定分量为：则：

mm

u1合成标准不确定度，可得：

mm

A.4.2 h2引入的不确定度分量u2

因h2的测量方法和h1完全相同，且为同一台仪器测量，可以假定u2=u1可得：

mm

A.5  不确定度分析一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度分量来源 | 标准不确定度值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h1引入的不确定度分量 | 测量重复性引入的不确定度 | 0.42 mm | 1 | 0.42 mm |
|  | 测距误差引入的不确定度 | 0.58 mm | 1 | 0.58 mm |
| h2引入的不确定度分量 | 测量重复性引入的不确定度 | 0.42 mm | 1 | 0.42 mm |
|  | 测距误差引入的不确定度 | 0.58 mm | 1 | 0.58 mm |
| =1 mm |  |  |  |  |

A.6  计算合成标准不确定度

合成标准不确定度为：

A.7  扩展不确定度U

取包含因子

=1×2=2 mm

附录B：
校准证书内容及内页格式

B.1  校准证书至少包括以下信息：

a）标题“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期；

h) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l) 校准证书签发人的签名、职务，以及签发日期；

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2  推荐的校准证书内页格式见下表

校准证书内页格式

证书编号：

| 校准环境 条件 | 温度：℃ 相对湿度： % | 地点： 其他： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 最大允许误差 | 校准结果 | 扩展不确定度 |
| 1 | 摆锤质量 | MPE:±0.01kg | 硬摆锤质量： |  |
|  |  | MPE:±0.5kg。 | 软摆锤质量： |  |
| 2 | 摆锤冲击装置摆的长度 | / |  |  |
| 3 | 自由悬挂的冲击装置的最外侧与被试面板之间的水平距离 | 2%或者10mm | 硬摆锤跌落高度： |  |
|  |  |  | 软摆锤跌落高度： |  |
| 4 | 跌落高度 | MPE:±2%或10mm，两者取小值 | 硬摆锤冲击环高度： |  |
| 5 | 软（硬）摆锤的高度及冲击环的高度 | MPE:±15 mm MPE:±0.2 mm |  |  |

校准员：                       核验员：

第X页 共X页