河南省地方计量技术规范

JJF（豫） XXXX-2026

紫外线探伤灯校准规范

Calibration Specification for Ultraviolet flaw detector lamps

(报批稿)

XXXXXXXX发布                           XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局发布

JJF(豫)XXX-2026

紫外线探伤灯校准规范

Calibration Specification for

Ultraviolet flaw detector lamps

归 口 单 位 ：河南省市场监督管理局

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

本规范委托主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

刘红乐（河南省计量测试科学研究院）

参加起草人：

目录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量性能要求	1

5  校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 校准用设备	2

6  校准项目和校准方法	3

6.1 中心辐照强度校准	3

6.2 中心光照度校准	3

6.3 峰值波长示值误差	3

7  校准结果的表达	4

8  复校时间间隔	4

附录 A 校准证书内容及内页格式	5

附录 B紫外线探伤灯中心辐照强度校准结果的不确定度评定	6

附录 C紫外线探伤灯峰值波长校准结果的不确定度评定	9

引言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制订工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

紫外线探伤灯校准规范

- 1  范围

本规范适用于紫外线探伤灯的校准。

- 2  引用文件

GB/T 15822.3-2024 /ISO 9934-3:2015  无损检测 磁粉检测 第3部分：设备

JJG 879-2015 紫外辐射照度计检定规程

JJG 245-2005 光照度计检定规程

JJF 1936-2021紫外分析仪校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  概述

紫外线探伤灯，通常也被称为紫外线探伤仪或紫外荧光探伤设备，主要利用紫外线激发荧光物质发光的特性来进行探伤。荧光物质在紫外线的照射下会吸收紫外线的能量，然后以可见光的形式释放出能量，产生荧光，从而显示出缺陷的位置和形状。紫外线探伤广泛应用于航空航天、汽车制造、机械加工、压力容器及管道检测等领域。

图1紫外线探伤灯

- 4  计量性能要求

紫外线探伤灯的计量性能包括：中心辐照强度、光源稳定性、中心光照度，各项指标见表1。

表1  计量性能要求

| 序号 | 校准项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心辐照强度 | ≥1000μW/cm2 |
| 2 | 中心光照度 | ≤20lx |
| 3 | 峰值波长示值误差 | ±5.0nm |
| 注：校准工作不判断合格与否，上述计量特性要求仅供参考。 |  |  |

- 5  校准条件

5.1环境条件

环境温度：(23±5)℃；

相对湿度：≤70%；

校准室室内应采取遮光措施，防止太阳、白炽光源及其他光源的干扰。

5.2 校准用设备

校准装置组成结构的参考示意图见图2，主要由光轨、可调探测器支架、光阑等组成。光轨上应附有测距标尺，平直性误差应不超过±1mm。测距标尺1m内的示值误差不大于±0.2mm。

图2紫外线探伤灯校准示意图

5.2.1紫外辐射照度计

MPE：±15%

5.2.2照度计

MPE：±8%

5.2.3光谱仪

光谱仪的工作波长范围包含250nm~380nm，波长示值最大允许误差+1.0nm 。

- 6  校准项目和校准方法

校准前，首先检查外观和电气性能，确定没有影响计量性能的因素后再进行校准。

6.1中心辐照强度校准

将被测紫外线探伤灯和紫外辐射照度计分别安装在光轨上，调整紫外线探伤灯出光面和紫外探头的接收面，使它们垂直于光轨的水平测量轴线，且中心点位于该轴线上。 通过光轨上的测距标尺，调节紫外线探伤灯出光面和紫外探头的接收面距离为400mm。在探头与紫外线探伤灯之间放置一些光阑，使其恰好不遮挡紫外线探伤灯投向接收面的光辐射。点燃被测紫外线探伤灯，预热15分钟读取紫外辐射照度计上的示值，重复测量三次，按公式(1)取其平均值作为中心辐照强度校准结果。

E=13i=13Ei                                 （1）

式中：  E——被测紫外线探伤灯中心辐照强度平均值，μW/cm2；

Ei——第i次测量的中心辐照强度值,  μW/cm2。

6.2 中心光照度校准

将图2中紫外辐射照度计替换为照度计，并按6.1方法调整紫外线探伤灯和光照度计探头。读取光照度计上的示值，重复测量三次，按公式(2)取其平均值作为中心光照度校准结果。

L=13i=13Li                                （2）

式中：  L——被测紫外线探伤灯中心光照度平均值，lx；

Li——第i次测量的中心光照度值,  lx。

6.3峰值波长示值误差

首先开启光谱仪，把光谱仪的探测器置于被测紫外线探伤灯投射方向进行测试，获得的相对光谱功率分布最大值对应的波长为该光源的峰值波长，重复测量3次，按公式(3)得出峰值波长的示值误差。

∆λp=λ0-λp                               （3）

式中： ∆λp——被测紫外线探伤灯峰值波长示值误差，nm；

λ0  ——被测紫外线探伤灯峰值波长标称值，nm；

λp  ——被测紫外线探伤灯峰值波长3次测量结果的平均值，nm。

- 7  校准结果的表达

经校准的紫外线探伤灯，由校准单位签发校准证书。校准证书应给出校准结果及测量不确定度。校准证书格式见附录A。

- 8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。

- 附录 A

- 校准证书内容及内页格式

A.1　校准证书至少包括以下信息：

a）标题“校准证书” ；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e)客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期；

h) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l) 校准证书签发人的签名、职务，以及签发日期；

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

A.2推荐的校准证书内页格式见表A.1

表A.1  校准证书内页格式

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心辐照强度 |  |  |
| 2 | 光源稳定性 |  |  |
| 3 | 中心光照度 |  |  |

- 附录 B

- 紫外线探伤灯中心辐照强度校准结果的不确定度评定

B.1 校准方法：

将被测紫外线探伤灯和紫外辐射照度计分别安装在光轨上，调整紫外线探伤灯出光面和紫外探头的接收面，使它们垂直于光轨的水平测量轴线，且中心点位于该轴线上。通过光轨上的测距标尺，调节紫外线探伤灯出光面和紫外探头的接收面距离为400mm。在探头与紫外线探伤灯之间放置一些光阑，使其恰好不遮挡紫外线探伤灯投向接收面的光辐射。点燃被测紫外线探伤灯，预热15分钟读取紫外辐射照度计上的示值，重复测量三次，按公式(1)取其平均值作为中心辐照强度校准结果。下面以一处示值（2000μW/cm2）的示值误差的测量结果不确定度做评定实例分析。

B.2 测量模型

B.2.1 建立测量模型：

E=E

式中：E——被测紫外线探伤灯中心辐照强度测量值，μW/cm2；

E——被测紫外线探伤灯中心辐照强度平均值，μW/cm2

B.2.2 方差和灵敏度系数：

依，有：

灵敏系数：

B.3 输入量的标准不确定度评定

B.3.1  测量重复性引入的不确定度u11

在重复测量条件下，对一台紫外线探伤灯的紫外辐射照度进行10次独立测量，测量结果见表1。

表B.1  最大紫外辐射照度测量结果

| 测量次数 | 紫外辐射照度值(μW/cm2) |
| --- | --- |
| 1 | 2020 |
| 2 | 1960 |
| 3 | 1960 |
| 4 | 1980 |
| 5 | 2040 |
| 6 | 1980 |
| 7 | 2020 |
| 8 | 2010 |
| 9 | 2030 |
| 10 | 2040 |

得：                       s=31.34 μW/cm2

实际测量时取3次测量的平均值，则有：  u11=s3=18.09μW/cm2

B.3.2  紫外辐射照度计的不稳定性引入的不确定度u12

由于紫外辐射照度计的示值随时间会发生漂移，给测量带入一定的不确定度，根据经验，在此点上不稳定性最大不超±20μW/cm2，则引入的标准不确定度：

u12=203=11.54μW/cm2

B.3.3  紫外辐射照度计非线性误差引人的测量不确定度u13

根据紫外辐射照度计规程非线性误差最大为±2.5%，服从均匀分布：

u13=2000×2.5%3=28.87μW/cm2

B.3.4 紫外辐射照度计量值示值误差引入的标准不确定度u16

根据要求，紫外辐射照度计的示值误差为±15.0%，取均匀分布，则在辐射照度为2000μW/cm2时的标准不确定度为：

u14=ak=2000×15%3=173.2μW/cm2

B.3.5  校准光路中的杂散辐射引入的不确定分量u15

在测量时，根据经验，来自周围环境中的杂散辐射引起的测量不确定度：

u15=40μW/cm2

B.4 标准不确定度分量一览表

表B.2  标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值（μW/cm2） |  | （μW/cm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u11 | 测量重复性引入的不确定度 | 18.09 | 1 | 18.09 |
| u12 | 紫外辐射照度计的不稳定性引入的不确定度 | 11.54 | 1 | 11.54 |
| u13 | 紫外辐射照度计非线性误差引人的测量不确定度 | 28.87 | 1 | 28.87 |
| u14 | 紫外辐射照度计量值示值误差引入的标准不确定度 | 173.2 | 1 | 173.2 |
| u15 | 校准光路中的杂散辐射引入的不确定分量 | 40 | 1 | 40 |
|  | 181.36μW/cm2 |  |  |  |

以上各不确定度分量相互独立，故合成标准不确定度为：

uc=181.36μW/cm2

B.5 扩展不确定度

取k=2,则：           U=k×uc=362.72μW/cm2

相对扩展不确定度为：       Urel=18%

- 附录 C

- 紫外线紫外线探伤灯峰值波长校准结果的不确定度评定

C.1 校准方法：

首先开启光谱仪，把光谱仪的探测器置于被测紫外线探伤灯投射方向进行测试，获得的相对光谱功率分布最大值对应的波长为该光源的峰值波长，重复测量3次，按公式(3)得出峰值波长的示值误差。

C.2 数学模型

C.2.1 建立数学模型：

∆λp=λ0-λp

式中： ∆λp——被测紫外线探伤灯峰值波长示值误差，nm；

λ0  ——被测紫外线探伤灯峰值波长标称值，nm；

λp  ——被测紫外线探伤灯峰值波长3次测量结果的平均值，nm。

C.2.2 方差和灵敏度系数：

依，有：

灵敏系数：						    ，

由于为常数，则

C.3 输入量的标准不确定度评定

C.3.1  光谱仪波长示值误差引人的不确定度u11

由于光谱仪波长示值最大允许误差±1.0 nm，按均匀分布。

u11=13=0.577nm

C.3.2  测量重复性引入的不确定度u12

在重复测量条件下，对一台紫外线探伤灯的峰值波长进行10次独立测量，测量结果见表1

表C.1  峰值波长测量结果

| 测量次数 | 紫外辐射照度值(nm) |
| --- | --- |
| 1 | 365.65 |
| 2 | 365.78 |
| 3 | 366.13 |
| 4 | 365.57 |
| 5 | 365.47 |
| 6 | 366.13 |
| 7 | 366.24 |
| 8 | 366.22 |
| 9 | 365.32 |
| 10 | 365.52 |

得：                      s=0.347 nm

实际测量时取3次测量的平均值，则有： u12=s3=0.200  nm

C.4 标准不确定度分量一览表

表C.2 标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值（nm） |  | （nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u11 | 光谱仪波长示值误差引入的不确定度 | 0.577 | -1 | 0.577 |
| u12 | 测量重复性引入的不确定度 | 0.200 | -1 | 0.200 |
|  | 0.611nm |  |  |  |

以上各不确定度分量相互独立，故合成标准不确定度为：

uc=0.611nm

C.5 扩展不确定度U

取k=2,则：           U=k×uc=1.2nm