河南省地方计量技术规范

JJF（豫） XXXX-2026

交直流大电流发生器校准规范

Calibration Specification for AC/DC High Current Generator

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                           XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局 发布

JJF(豫)XXX-2025222222221

交直流大电流发生器校准规范

Calibration Specification for AC/DC High Current Generator

归 口 单 位 ：河南省电学与电力计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托河南省电学与电力计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目录

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

5 校准条件	2

7校准结果的表达	4

8复校时间间隔	4

附录A	5

大电流发生器测量结果不确定度评定示例	5

附录B	8

校准证书内容及内页格式	8

引  言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》，共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

# 交直流大电流发生器校准规范

# 1 范围

本规范适用于100A以上的交直流大电流发生器的校准。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 16927.1-2011 《高电压试验技术 一般定义及试验要求》

GB/T 16927.2-2013 《高电压试验技术 测量系统》

GB/T 16927.4-2014 《高电压和大电流试验技术》

GJB 8816-2015    《交流标准大电流源检定规程》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 概述

大电流发生器分为交流大电流发生器和直流大电流发生器，是电力、电气行业在试验和调试中需要大电流输出的必需设备。广泛应用于发电厂、变电站、电器制造厂、机电设备生产企业、开关生产厂家以及科研院所等部门。

# 4 计量特性

4.1  输出交流电流

IA=N1×In                 （1）

式中：IA——输出交流电流的实测值，A

N1——标准交流电流互感器的变比

In——标准电流表的实测值，A

γA=In−IA                  （2）

式中：γA——输出电流的示值误差

In——被校大电流发生器输出交流电流示值，A

IA——被校大电流发生器输出交流电流的实际值，A

4.2  输出直流电流

ID=N2×In                 （3）

式中：ID——输出直流电流的实测值，A

N2——标准直流电流互感器的变比

In——标准电流表的实测值，A

γD=In−ID                  （4）

式中：γD——输出电流的示值误差

In——被校大电流发生器输出电流示值，A

ID——被校大电流发生器输出直流电流的实测值，A

4.3标准电压法

ID=V0R×K                    （5）

式中：ID——被校大电流发生器输出电流示值，A

K——标准电流比例装置的变比

V0——标准电流表的实测值，V

R——标准电阻的阻值

γD=In−ID                  （6）

式中：γD——输出电流的示值误差

In——被校大电流发生器输出电流示值，A

ID——被校大电流发生器输出电流的实测值，A

# 5 校准条件

5.1 温度：（20±5）℃ 。

相对湿度：不大于70%。

电源电压：（220±11）V或（380±19）V。

频率：（50±0.5）Hz。

波形畸变系数不超过5%。

5.2 校准设备

测量标准的测量范围应覆盖被校发生器的测量范围，并具有足够高的分辨力，准确度和稳定性。测量标准的扩展不确定度（k=2）应不大于被校发生器各参数最允许误差绝对值的1/3。根据所采用的校准方法，所需的测量标准及其他设备的类型从表1中选取。

表1校准所需标准器和其他辅助设备

| 序号 | 校准方法 | 仪器设备名称 | 计量性能及用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准电流法 | 标准交流电流互感器 | 准确度等级不低于0.2级，校准发生器输出的交流电流 |
|  |  | 标准直流电流互感器 | 准确度等级不低于0.2级，校准发生器输出的直流电流 |
|  |  | 标准数字多用表 | 最大允许误差：±0.1%，读取发生器输出的交直流电流 |
| 2 | 标准电压法 | 电流比例标准 | 准确度等级不低于0.2级，校准发生器输出的交流电流和直流电流 |
|  |  | 标准电阻 | 准确度等级不低于0.2级，将发生器的电流信号转换为电压信号 |
|  |  | 标准电压表 | 准确度等级不低于0.2级，校准发生器的电压信号 |

6 校准项目和校准方法

6.1  校准项目

校准项目见表2

表2校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款号 | 校准方法对应条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输出交流电流 | 4.1 | 6.3、6.4 |
| 2 | 输出直流电流 | 4.2 | 6.3 |

6.2  校准前准备

发生器校准前应进行外观检查、通电检查。

外观检查：被校大电流发生器应由电流发生装置、测量装置及显示单位组成，发生器铭牌上应有以下标准和符号：产品名称及型号、制造商名称或商标、制造日期、出厂编号；外壳上应有明显或可靠的接地端子，所有开关及按钮灵活可靠。

通电检查：大电流发生器应能正常工作。在进行校准前，先将大电流发生器通电、预热。

6.3标准电流法的校准

校准接线及校准点的选取。

6.3.1交流大电流校准

交流大电流校准接线按图1所示。

图1输出交流电流校准接线图

图中A、B为被校大电流发生器的输出端子，L1、L2为标准交流电流互感器一次端子，K1、K2为标准电流互感器的二次端子,GH为标准数字多用表的电流测量端。

6.3.1.2校准点的选取

根据仪器的特点和客户需求适当选取校准点。校准点选取原则应考虑量程内6-8个点，应覆盖整个量程，确保各量程的连续性。

6.3.1.3校准过程

启动被校大电流发生器，缓慢调节输出电流从小到大，同时读取大电流发生器示值 IA及标准数字多用表示值In，然后按照式（1）和式（2）计算出被校大电流发生器的示值误差γA1。当大电流发生器电流输出达到最大值时，缓慢调节输出电流从大到小，，同时读取大电流发生器示值 IA及标准数字多用表示值In，然后按照式（1）和式（2）计算出被校大电流发生器的示值误差γA2。

取两次的示值误差γA1和γA2的算术平均值作为大电流发生器示值误差值γA。

6.3.2直流大电流校准

直流大电流校准接线按图2所示。

图2输出直流电流校准接线图

图中A、B为被校大电流发生器的输出端子，L1、L2为标准交流电流互感器一次端子，K1、K2为标准电流互感器的二次端子,GH为标准数字多用表的电流测量端。

6.3.2.1  校准点的选取

直流电流的校准点选取原则可参考交流电流校准点选取原则。

6.3.2.2校准过程

启动被校大电流发生器，缓慢调节输出电流从小到大，同时读取大电流发生器示值 ID及标准数字多用表示值Id，然后按照式（3）和式（4）计算出被校大电流发生器的示值误差γD1。当大电流发生器电流输出达到最大值时，缓慢调节输出电流从大到小，，同时读取大电流发生器示值 ID及标准数字多用表示值Id，然后按照式（3）和式（4）计算出被校大电流发生器的示值误差γD2。

取两次的示值误差γD1和γD2的算术平均值作为大电流发生器示值误差值γD。

6.4标准电压法

标准电压法的接线图如图3所示。

图3  标准电压法校准接线图

图中H、L为被校大电流发生器的输出端子，L1、L2为标准交流电流互感器一次端子，K1、K2为标准电流互感器的二次端子,C1、C2为标准电阻的电流端，P1、P2为标准电阻的电位端，H、L为标准电压表的电压测量端。

6.4.1校准点的选取

根据仪器的特点和客户需求适当选取校准点。校准点选取原则应考虑量程内6-8个点，应覆盖整个量程，确保各量程的连续性。

6.4.2校准过程

启动被校大电流发生器，缓慢调节输出电流从小到大，同时读取大电流发生器示值 IA，同时读取标准电压表上的电压示值。然后按照式（5）和式（6）计算出被校大电流发生器的示值误差γA1。当大电流发生器电流输出达到最大值时，缓慢调节输出电流从大到小，同时读取大电流发生器示值 IA及标准电压表示值V0，然后按照式（5）和式（6）计算出被校大电流发生器的示值误差γA2。

取两次的示值误差γA1和γA2的算术平均值作为大电流发生器示值误差值γA。

# 7校准结果的表达

对校准后的结果出具校准证书。校准证书应给出校准结果及测量不确定度。

# 8复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。建议复校间隔不超过1年。

# 附录A

# 交直流大电流发生器测量结果不确定度评定示例

A1 概述：

A1.1 环境条件：温度：21℃，相对湿度：58%RH

A1.2测量标准：

| 序号 | 标准器 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准电流互感器 | 5000A/5A | 0.01S级 |
| 2 | 数字万用表 | 100μA～10A | ±0.1% |

A1.3被测对象：

| 序号 | 试验设备 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大电流发生器 | 0～1000A | ±3% |

A1.4测量方法：

大电流发生器电流示值的校准是采用与标准器测量结果相比较的方法。

# 测量时，将大电流发生器的输出回路与标准电流互感器的一次测回路串联，再将标准电流互感器的二次测量端与数字万用表的测量端连接。启动被校仪器，缓慢调节输出电流从小到大，同时读取被校仪器电流示值及数字万用表的读数，电流达到最大输出后,缓慢调节输出电流从大到小，再次读取被校仪器示值及数字万用表的读数，二次测量结果的平均值作为被校仪器输出电流测量结果。

A2 测量模型

Δ=IX-KNIN

式中：Δ--被校大电流发生器电流示值误差(A)

IX--被校大电流发生器输出电流的示值(A)

IN--数字万用表实际值(A)

KN--标准电流互感器变比

A3 标准不确定度评定

输入量I有三个不确定度来源：u(IX), u(IN)，u(KN)

A3.1  标准不确定度u(IX)的评定(A类)

u(IX)的不确定度来源主要是被校仪器示值的不重复性。可通过重复测量得到测量列，采用A类评定方法进行评定。

对被校大电流发生器连续测量10次。得到表3－1的数据：

表3—1     重复性测量数据列

| 序号 | 实际值（A） |
| --- | --- |
| 1 | 995 |
| 2 | 993 |
| 3 | 994 |
| 4 | 998 |
| 5 | 995 |
| 6 | 992 |
| 7 | 998 |
| 8 | 996 |
| 9 | 994 |
| 10 | 997 |

则=i＝995（A）

单次实验标准差：Si＝＝2.0（A）

由于测量结果为2次测量结果的平均值,故：u(IX)=2.0/=1.4(A)

A3.2  标准不确定度u(IN)的评定（B类）

标准不确定度u(IN)的来源主要是由数字万用表的测量不准确引起。

依照其技术指标，误差为±0.1%

在测量5A电流时，则最大误差电流为：±5*0.1%=±0.005A

即不确定度的区间为±0.005A

则半宽度a1=0.005A,在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k1=

则不确定度u(IN)＝a1／ k1＝0.005A／＝0.0029A

A3.3  标准不确定度u(KN)评定(B类)

标准不确定度u(KN)主要由标准电流互感器的准确度引起，依照其技术指标，其变比误差为±0.01%。在测量1000A电流时，变比为1000A/5A,也即变比为200，不确定度的区间为±200*0.01%=±0.02，则半宽度a2=0.02,在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k2=

则不确定度u(KN)=a2／ k2=0.02／=0.012

A4.  合成标准不确定度的计算：

A4.1	灵敏系数

测量模型Δ=IX-KNIN

灵敏系数C1＝＝1 ； C2＝=-IN  ；C3＝=-KN

A4.2合成标准不确定度uc的计算

由于u(IX),u(KN),u(IN)彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式得到：

uc＝

表4－1 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度u(Xi)值 | ｜Ci｜ | ｜Ci｜ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uc | 合成标准不确定度 | / | / | 1.5A |
| u(IN) | 数字万用表准确度 | 0.0029A | 200 | 0.58A |
| u(KN) | 标准互感器准确度 | 0.012 | 5A | 0.06A |
| u(IX) | 被校仪器示值重复性 | 1.4A | 1 | 1.4A |

A5  扩展不确定度的确定：

取置信概率P＝95％   k=2

由此可得扩展不确定度U为：U=k×uC=2×1.5A=3.0A

A6 测量不确定度的报告与表示

大电流发生器在1000A时其电流测量结果的扩展不确定度为：

U=3A		   k=2

# 附录B

# 校准证书内容及内页格式

B.1 校准证书应至少包括以下信息：

a）标题“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识;

g) 进行校准的日期；

h) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l) 校准证书签发人的签名、职务，以及签发日期；

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2  推荐的校准证书内页格式见下表。

校准证书内页格式

证书编号：

| 校准环境 条件 | 温 度： ℃ 相对湿度： % |  | 地 点： 其 他： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | AC量程（A） | AC校准结果（A） | DC量程（A） | DC校准结果（A） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  | ` |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 测量不确定度： |  |  |  |  |

校准员：                                           核验员：