河南省地方计量技术规范

JJF（豫） XXXX-2026

同视机校准规范

Calibration Specification for Synoptopores

(报审稿)

XXXXXXXX发布                                                                          XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局发布

JJF(豫)XXX-2026

同视机校准规范

Calibration Specification

for Synoptophores

归   口 单 位 ：河南省市场监督管理局

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：河南省计量测试科学研究院

本规范委托河南省长度与光学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

史亚楠（河南省计量测试科学研究院）

刘红乐（河南省计量测试科学研究院）

程鹏里（河南省计量测试科学研究院）

郑纯杰（扶沟县产品质量检验检测中心）

张改革（许昌市产品质量检验检测与研究中心）

本规范参与起草人：

丁有志（河南省计量测试科学研究院）

张双英（河南省计量测试科学研究院）

目  录

引言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（2）

5 校准条件	（2）

5.1 环境条件	（2）

5.2 校准用设备	（2）

6 校准方法	（2）

6.1 瞳距示值误差校准	（3）

6.2 镜筒视标轴对准角度偏差校准	（3）

6.3 亮度均匀性校准	（5）

6.4 左右亮度差校准	（5）

7 校准结果表达	（5）

8 复校时间间隔	（5）

附录A 校准证书信息及内页（推荐）格式	（6）

附录B 轴对准水平方向角度偏差不确定度评定报告	（7）

附录C 轴对准垂直方向角度偏差不确定度评定报告	（10）

附录D 轴对准扭转方向角度偏差不确定度评定报告	（13）

引言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本校准规范制订工作的基础性系列文件。

本规范为首次制定。

同视机校准规范

- 范围

本规范适用于同视机光学参数的校准。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

YY/T 0675-2023 眼科仪器 同视机

JJF 1032-2005 光学辐射计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

- 概述

同视机，又称大弱视矫正镜或斜视镜。是光机电结合的，功能齐全的大型眼科光电仪器。主要用于检查斜视弱视患者的双眼视功能，视网膜对应情况以及斜视度的测定，根据不同诊断眼位斜视度的变化规律，了解眼球运动功能。同视机外观示意图如下：

图1 同视机主要结构示意图

1-左右镜臂锁紧手轮  2-集合发散手轮 3-镜臂转动杆 4-画片旋转旋钮 5-画片升降旋钮

6-发光器后座盖 7- 目镜筒 8-画片盒 9-目镜筒旋转手轮 10-瞳距调节手轮 11-启动键

12-电源开关 13-亮度调节键

- 计量特性

表1 同视机计量性能要求

| 计量特性 | 最大允许误差 |  |
| --- | --- | --- |
| 瞳距示值误差 | ±0.5mm |  |
| 镜筒视标轴对准角度偏差 | 镜筒刻度0位时两视标水平对准角度偏差 | ±0.5° |
|  | 镜筒刻度0位时两视标垂直对准角度偏差 | ±0.125° |
|  | 镜筒刻度0位时两视标扭转对准角度偏差 | ±0.5° |
| 亮度均匀性 | ≤25% |  |
| 左右亮度差 | ≤20% |  |

注：校准工作不判断合格与否，上述计量特性要求仅供参考。

- 校准条件

  - 环境条件

温度：(20±5）℃；

相对湿度：≤85% ；

实验室为暗室或进行遮光处理。

  - 校准用设备

| 序号 | 计量器具名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 测量范围（0~200）mm；MPE：±0.03mm |
| 1 | 屏幕亮度计 | 二级 |
| 3 | +1.00m-1全孔径球镜镜片 | 球镜度MPE：±0.06m-1 柱镜度MPE：±0.03m-1 |
| 4 | 手持式激光测距仪 | 2级 |
| 5 | 数显角度尺 | MPE：±5′ |

- 校准方法

校准前，首先检查被测同视机的外观和电气性能，确认其各部分功能可正常使用且没有影响计量性能的因素后再进行校准。

  - 瞳距示值误差校准

调节目镜筒旋转手轮，使左、右目镜的刻度为0,调节瞳距调节手轮，将被测同视机的瞳距调整为（65±0.5）mm。如图2所示，使用游标卡尺测量两镜筒目镜间最近距离A与两镜筒目镜间最远距离B,利用公式（1）计算瞳距测量值，测量三次，取平均值为实际测量值，实际测量值与标准值之差即为被检同视机的瞳距示值误差。

图2 测量瞳距的测试结构示意图

1-镜筒目镜   A-两镜筒目镜间最近距离   B-两镜筒目镜间最远距离

PD = (A+B)/2   …………………………………(1)

式中：

PD：瞳距，mm

A：两镜筒目镜间最近距离，mm

B：两镜筒目镜间最远距离，mm

  - 镜筒视标轴对准角度偏差校准

把被测同视机自带的十字画片插入仪器画片盒。

将左、右目镜系统的水平、垂直和扭转方向的刻度调节到零位。

在左、右目镜前镜片放置架上分别安装+1.00 m-1的全孔径球镜镜片，在距离镜片1 m的地方放置投射屏，打开被测同视机开关，将亮度设置为最高亮度，使画片上的十字划线被投射到投射屏上，进行两镜筒视标轴对准角度偏差校准

6.2.1两视标水平方向轴对准角度偏差 α

调节一侧画片升降旋钮，使两十字划线水平方向刻线重合，用游标卡尺测量投射屏上两十字划线中心点的分离距离X，测量3次取其平均值为X的实际测量值，则两视标水平方向角度偏差

α=X−PDL×180°π.......................(2)

式中：

α：水平方向角度偏差；°

PD：瞳距测量值；mm

X：两十字划线中心点分离距离3次测量的平均值；mm

L：镜片与投射屏的距离；L=1000 mm。

6.2.2两视标垂直方向轴对准角度偏差 β

调节集合发散手轮，使两十字划线垂直方向刻线重合，此时用游标卡尺测量投射屏上两十字划线中心点分离距离Y，测量3次取其平均值为Y的实际测量值，则垂直方向角度偏差

β=YL×180°π……………………(3)

式中：

β：垂直方向角度偏差,°

Y: 两十字划线中心点分离距离3次测量的平均值，mm

L:镜片与投射屏的距离，L=1000 mm。

6.2.3两视标扭转方向轴对准角度偏差 γ

调节集合发散手轮，使两十字划线中心点重合，此时，用数显角度尺测量两十字划线水平线的夹角，即为扭转偏差γ。

图3 轴对准测量示意图

1-十字画片 2-镜筒 3—标准镜片 4—投射屏

  - 亮度均匀性校准

将被测同视机亮度设置为最高亮度，画片盒里不放置任何画片，使用屏幕亮度计，分别测量左、右目镜处视标区域内上、下、左、右、中心五个位置的亮度,找出亮度最大值和最小值，用公式（4）计算被测仪器的亮度均匀性：

VL=Lmax−LminLmax×100%.........................................(4)

式中：

VL：亮度均匀性，%

Lmax：每个屏上的亮度最大值，cd/cm2

Lmin：每个屏上的亮度最小值，cd/cm2

  - 左右亮度差校准

计算6.3中左、右两侧目镜的亮度平均值，利用公式（5）计算左右亮度差

DL=Lleft−LrightLleft+Lright2......................................... (5)

式中：

DL：左右亮度差

Lleft：左侧目镜处的平均亮度

Lright：右侧目镜处的平均亮度

- 校准结果表达

经校准的同视机，由校准单位出具校准证书。校准证书应给出校准结果及测量不确定度。

校准证书格式见附录A。

- 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。

附录A

校准证书信息及内页（推荐）格式

A.1校准证书至少包括以下信息：

a)标题“校准证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)客户的名称和地址；

f)被校对象的描述和明确标识；

g)进行校准的日期，如果与校准结果的有效性应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i)本次校准所用计量标准的溯源性及有效性说明；

j)校准环境的描述；

k)校准结果及其测量不确定度的说明；

l)对校准规范的偏离的说明；

m)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n)校准结果仅对被校对象有效的声明；

o)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

A.2推荐的校准证书内页格式见表A.1

表A.1 校准证书内页（推荐）格式

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瞳距示值误差 |  |  |
| 2 | 镜筒视标轴对准角度偏差 |  |  |
| 3 | 亮度均匀性 |  |  |
| 4 | 左右亮度差 |  |  |

附录B

轴对准水平方向角度偏差不确定度评定报告

B.1校准方法：

把被测同视机自带的十字画片插入仪器画片盒。将左、右目镜系统的水平、垂直和扭转方向的刻度调节到零位。在左、右目镜前镜片放置架上分别安装+1.00 m-1的全孔径标准镜片，在距离镜片1m的地方放置投射屏，打开被测同视机开关，将亮度设置为最高亮度，使画片上的十字划线被投射到投射屏上，用游标卡尺测量投射屏上两十字划线水平方向的分离距离X，测量3次取其平均值为X的实际测量值，以瞳距PD=65mm，为例，利用公式进行同视机轴对准水平方向角度偏差的不确定度报告评定。

B.2测量模型

α=X−PDL×180°π……............................…………(6)

式中：

α：水平方向角度偏差,°

PD：瞳距测量值=65，mm

X：两十字划线的分离距离,mm

L：镜片与投射屏的距离，mm

B.3灵敏系数

令 K=180°π≈57.2958，代入X=63.484 mm（根据B.4.1计算可得），L=1000 mm，PD=65mm，可得

- 对X的灵敏系数c1=∂α∂X=KL=57.29581000≈0.0573 °/mm

- 对PD的灵敏系数c2=∂α∂PD=−KL=−57.29581000≈−0.0573 °/mm

（3）对L的灵敏系数c3=∂α∂L=−X−PDKL2≈0.000087 °/mm

B.4 标准不确定度分量的评定

- B.4.1 由X引入的标准不确定度分量主要是由测量重复性引入的

水平方向两十字划线分离距离X的 测量重复性引入的不确定度分量u11

表B.1  水平方向两十字划线分离距离X的测量结果

| 测量次数 | X(mm) |
| --- | --- |
| 1 | 64.52 |
| 2 | 63.62 |
| 3 | 63.40 |
| 4 | 62.58 |
| 5 | 62.58 |
| 6 | 63.58 |
| 7 | 63.66 |
| 8 | 63.56 |
| 9 | 62.54 |
| 10 | 64.80 |
| X | 63.484 |

得：s（X）=0.7748 mm

实际测量时取3次测量的平均值，则有：

u11=s（X）n=0.77483=0.4473 mm

- B.4.2 由Y引入的标准不确定度分量主要是由最大允许误差引入的

- 由瞳距最大允许误差引入的不确定度分量u12

- 瞳距最大允许误差为±1.0 mm,则区间半宽度为1.0 mm，假设为均匀分布，则

u12=1.03=0.5774 mm

### B.4.3 由L引入的标准不确定度分量主要是由投射屏放置距离引入的

投射屏放置距离引入的不确定度分量u13

- 已知投射屏放置距离标称值为1m，所用激光测距仪在该距离处的最大允许误差为±(5.0+5×10⁻⁵×L)mm，其中L为测量距离（单位：m）。当L=1m时，最大允许误差为5.05mm,假设投射屏放置距离的测量误差服从均匀分布（k=3），则不确定度分量为：

u13=5.053≈2.9156 mm

B.5 标准不确定度分量的评定

表B.2标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值（mm） | ci（°/mm） | ciui（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u11 | 由水平方向两十字划线分离距离X的 测量重复性引入的不确定度分量u11 | 0.4473 | 0.0573 | 0.0256 |
| u12 | 由瞳距最大允许误差引入的不确定度分量u12 | 0.5774 | -0.0573 | 0.0331 |
|  | 由投射屏放置距离引入的不确定分量u13 | 2.9156 | 0.000087 | 0.000253 |
| uc(α) | 0.0418° |  |  |  |

以上各不确定度分量相互独立，故合成标准不确定度uc(α)为：

uc(α)=0.0418°

B.6 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度U(α)=kuc(α)=2×0.0418°≈0.084 °

则水平方向角度偏差的扩展不确定度

U(α)=0.084°, k=2

附录C

轴对准垂直方向角度偏差不确定度评定报告

C.1校准方法：

把被测同视机自带的十字画片插入仪器画片盒。将左、右目镜系统的水平、垂直和扭转方向的刻度调节到零位。在左、右目镜前镜片放置架上分别安装+1.00 m-1的全孔径验光镜片，在距离镜片1m的地方放置投射屏，打开被测同视机开关，将亮度设置为最高亮度，使画片上的十字划线被投射到投射屏上，调节集合发散手轮和镜臂转动杆，使两十字划线垂直方向刻线重合，此时用游标卡尺测量投射屏上两十字划线垂直方向的偏差距离Y，测量3次取其平均值为Y的实际测量值， 以瞳距PD=65mm，为例，利用公式进行同视机轴对准垂直方向角度偏差的不确定度报告评定。

C.2测量模型

β=YL×180°π……………………(7)

式中：

β：垂直方向角度偏差,°

Y：两十字划线垂直方向上的偏差距离，mm

L：镜片与投射屏的距离，mm。

C.3灵敏系数

代入Y=2.10 mm（由下文C.4.1可得）、L=1000mm，可得

- （1）对Y的灵敏系数c1=∂β∂Y=180°πL=57.29581000≈0.0573 °/mm

- （2）对L的灵敏系数c2=∂β∂L=−Y∙180°π∙L2

- c2=−2.10×57.295810002≈−0.00012°/mm

C.4 标准不确定度分量的评定

由Y引入的标准不确定度分量主要是由测量重复性和游标卡尺引入的

C.4.1由垂直方向两十字划线分离距离Y的测量重复性引入的不确定度分量u21 表C.1  垂直方向两十字划线分离距离Y的测量结果

| 测量次数 | Y(mm) |
| --- | --- |
| 1 | 2.10 |
| 2 | 2.08 |
| 3 | 2.14 |
| 4 | 2.12 |
| 5 | 2.10 |
| 6 | 2.08 |
| 7 | 2.08 |
| 8 | 2.10 |
| 9 | 2.10 |
| 10 | 2.10 |
| Y | 2.10 |

得：s（Y）=0.01886 mm

实际测量时取3次测量的平均值，则有：

u21=s（Y）n=0.018863=0.0109 mm

C.4.2 由游标卡尺引入的不确定度分量u22

游标卡尺的最大允许误差为±0.03 mm，则区间半宽度为0.03 mm，假设为均匀分布，则

u22=0.033=0.0173 mm

由L引入的标准不确定度分量主要是由投射屏放置距离引入的

C.4.3 由投射屏放置距离引入的不确定度分量u23

已知投射屏放置距离标称值为1m，所用激光测距仪在该距离处的最大允许误差为±(5.0+5×10⁻⁵×L)mm，其中L为测量距离（单位：m）。当L=1m时，最大允许误差为5.05mm，假设投射屏放置距离的测量误差服从均匀分布（k=3），则不确定度分量为：

u23=5.053≈2.916 mm

C.5 标准不确定度分量的评定

表C.1标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值（mm） | （°/mm） | （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u11 | 由垂直方向两十字划线分离距离X的 测量重复性引入的不确定度分量u21 | 0.0109 | 0.0573 | 0.000625 |
| u12 | 由游标卡尺引入的不确定度分量u22 | 0.0173 | 0.0573 | 0.000992 |
|  | 由投射屏放置距离引入的不确定分量u23 | 2.916 | −0.00012 | 0.00035 |
| uc(β) | 0.00121° |  |  |  |

故合成标准不确定度uc(β)为：

uc(β)≈0.00121°

C.6 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度U(β)=kuc(α)=2×0.00121°≈0.0024 °

保留两位有效数字，则垂直方向角度偏差的扩展不确定度为

U(β)=0.0024°, k=2

附录D

轴对准扭转方向角度偏差不确定度评定报告

D.1校准方法：

把被测同视机自带的十字画片插入仪器画片盒。将左、右目镜系统的水平、垂直和扭转方向的刻度调节到零位。在左、右目镜前镜片放置架上分别安装+1.00m-1的全孔径验光镜片，在距离镜片1m的地方放置投射屏，打开被测同视机开关，将亮度设置为最高亮度，使画片上的十字划线被投射到投射屏上，调节集合发散手轮和镜臂转动杆，调节集合发散手轮和镜臂转动杆，使两十字划线中心点重合，此时，用数显角度尺测量两十字划线水平线的夹角，即为扭转偏差γ，测量3次，取平均值为实际测量值 ，以瞳距PD=65mm，为例，利用公式进行同视机轴对准垂直方向角度偏差的不确定度报告评定。

D.2测量模型

γ = γ..................................(8)

式中：

γ：扭转方向角度偏差,°

γ: 扭转方向角度偏差测量平均值，°

D.3灵敏系数

依，有：

灵敏系数：	c=∂γ∂γ=1

D.4 标准不确定度分量的评定

D.4.1 由两十字划扭转方向角度偏差的测量重复性引入的不确定度分量u31

表D.1  扭转方向两十字划线分离距离Y的测量结果

| 测量次数 | Y( °) |
| --- | --- |
| 1 | 0.35 |
| 2 | 0.40 |
| 3 | 0.35 |
| 4 | 0.35 |
| 5 | 0.40 |
| 6 | 0.45 |
| 7 | 0.35 |
| 8 | 0.35 |
| 9 | 0.40 |
| 10 | 0.40 |
| Y | 0.38 |

得：s（γ）=0.035 °

实际测量时取3次测量的平均值，则有：

u21=s（γ）n=0.0353=0.02 °

D.4.2 由数显角度尺引入的不确定度分量u32

数显角度尺的最大允许误差为±5′，则区间半宽度为5′，假设为均匀分布，则

u32=5′3=2.8868′≈0.0481°

D.5 标准不确定度分量的评定

表D.2标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值（°） |  | ciui（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u31 | 由两十字划扭转方向角度偏差的测量重复性引入的不确定度分量u31 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| u32 | 由数显角度尺引入的不确定度分量u32 | 0.0481 | 1 | 0.0481 |
| uc(γ) | 0.0521° |  |  |  |

故合成标准不确定度uc(γ)为：

uc(γ)=c2u312+c2u322  =0.022+0.04812≈0.0521°

D.6 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度U(γ)=kuc(γ)=2×0.0521=0.1 °

则扭转方向角度偏差的扩展不确定度为

U(γ)=0.1 °, k=2