河南省地方计量检定规程

JJG（豫） XXXX-2026

转角扭矩扳子

Verification Regulation of

Rotation Angle and Torque Wrenches

(报审稿)

XXXXXXXX发布                            XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局  发布

JJG（豫）XXXX-2026

转角扭矩扳子检定规程

Verification Regulation of

Rotation Angle and Torque Wrenches

归口单位：河南省力学与工程机械计量技术委员会

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：

本规程委托河南省力学与工程机械计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

XXX  (河南省计量测试科学研究院)

XXX  (河南省计量测试科学研究院)

XXX  (河南省计量测试科学研究院)

XXX  (河南省计量测试科学研究院)

XXX  (河南省计量测试科学研究院)

参加起草人：

XXX  (河南省计量测试科学研究院)

XXX  (河南省计量测试科学研究院)

目    录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量性能要求	1

5  通用技术要求	1

5.1  外观检查	1

6  计量器具控制	1

6.1  检定条件	1

6.2  检定仪标准器具	2

6.3  检定项目和检定方法	2

6.4  检定结果的处理	4

6.5  检定周期	4

附录A 转角扭矩扳子检定记录（推荐）格式	5

附录B 转角扭矩扳子检定证书内页（推荐）格式	6

引    言

本规程按照JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1002-2010 《国家计量检定规程编写规则》规定的规则编写。

本规程为首次发布。

转角扭矩扳子检定规程

# 1 范围

本规程适用于带有扭矩和转动角度测量机构的人工加载的扭矩扳子的首次检定、后续检定和使用中检查。

# 2 引用文件

本规程引用了下列文件：

JJF 1001－2011 通用计量术语及定义

JJG 707—2014 扭矩扳子

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3 术语

- 转角扭矩扳子  rotation angle and torque wrenches

同时具有转角和扭矩两种测量功能的人工加载的扭矩扳子。

4 概述

转角扭矩扳子是一种由人工施力、以扭矩值和拧紧转角作为控制参数的紧固工具，主要用于需要同时控制扭矩和转角的螺栓连接。其工作原理基于扭矩—转角法：拧紧过程中，先施加预定起始扭矩，使螺栓进入稳定受力状态，随后按设定转角继续旋转，当达到规定转角时通过机械指示完成拧紧。该类扳子结构简单，通常由扳杆、扭矩测量机构、转角指示机构及输出方隼组成。

5 计量特性

扭矩扳子的各项技术指标见表1。

## 表1转角扭矩扳子准确度级别与技术指标

| # 级别 | # 技术指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Zr/（%FS） | # RT/% | # ET/% | # α/% | # EA /° | # RA /° |
| # 1 | # ±0.1 | # 1.0 | # ±1.0 | # 0.5 | # ±1.5° | # 1.5° |
| # 2 | # ±0.2 | # 2.0 | # ±2.0 | # 1.0 |  |  |
| # 3 | # ±0.3 | # 3.0 | # ±3.0 | # 1.5 |  |  |
| # 4 | # ±0.4 | # 4.0 | # ±4.0 | # 2.0 |  |  |
| # 5 | # ±0.5 | # 5.0 | # ±5.0 | # 2.5 |  |  |
| # 6 | # ±0.6 | # 6.0 | # ±6.0 | # 3.0 |  |  |
| # 10 | # ±1.0 | # 10.0 | # ±10.0 | # 5.0 |  |  |
| # 注：Zr：扭矩的回零差、R：扭矩的重复性、E：扭矩的示值误差、α扭矩的相对分辨力、RA角度的重复性、EA角度的示值误差。 |  |  |  |  |  |  |

# 5 通用技术要求

5.1 外观检查

5.1.1 扭矩扳子应有铭牌,上面标明产品名称、型号、规格、准确度级别、制造厂名 称或商标、出厂编号等。

5.1.2 扭矩扳子及其附件不应有裂纹、损伤、锈蚀及其他影响使用的缺陷,附件应齐全,除说明书允许外各部件不得更换使用。

# 6 计量器具控制

计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用中检查。

6.1环境条件

6.1.1 温度为（20±5）℃、相对湿度不大于85%的环境中检定。

6.1.2 实验室内不应有影响扭矩扳子正常工作的磁场和振动干扰。

6.2测量标准及其设备

检定装置主要由转矩转角测量仪、螺栓模拟器、扭矩加载架组成：

## 转矩转角测量仪：选择符合JJG (豫) 409—2024《转矩转角测量仪》准确度等级不低于0.3级的标准器。

6.3 检定项目和检定方法

## 6.3.1 扭矩扳子的首次检定、后续检定和使用中检查项目见表3。

## 表3 扭矩扳子检定项目

| ## 序号 | ## 检定项目 | ## 首次检定 | ## 后续检定 | ## 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 通用技术要求 | ## + | ## + | ## - |
| ## 2 | ## 扭矩的回零差 | ## + | ## + | ## - |
| ## 3 | ## 扭矩的相对分辨力 | ## + | ## + | ## - |
| ## 4 | ## 扭矩的示值误差 | ## + | ## + | ## + |
| ## 5 | ## 扭矩的重复性 | ## + | ## + | ## + |
| ## 6 | ## 角度的示值误差 | ## + | ## + | ## + |
| ## 7 | ## 角度的重复性 | ## + | ## + | ## + |
| ## 注:上表中,“+”表示应检项目,“-”表示可不检项目。 |  |  |  |  |

## 6.3.2 检定方法

## 6.3.2.1 扭矩扳子的安装

## 连接扭矩扳子与检定装置，扭矩扳子的主轴线应与检定装置的主轴线相重合，尽量减小弯矩和侧向力等分量的影响。

## 6.3.2.1 扭矩参数的检定

1）检定的初级负荷一般为扭矩扳子扭矩测量上限的20%，检定点应尽量均匀分布，一般不少于3个点。

2）检定前对扭矩扳子预加最大扭矩3次。预扭后分别调整检定装置和扭矩扳子指示的零位。检定装置平稳地逐级递增加载至扭矩检定点，记录各检定点检定装置的扭矩数据以及扭矩扳子的扭矩数据；此过程重复进行3次，每次重新调整零位。

## 6.3.2.2 角度参数的检定

1）角度的检定点一般在3°～360°之间选择3个点，检定点应尽量均匀分布。

2）检定角度前将先将扭矩扳子加载至其扭矩设定值，此时将检定装置置零，检定装置平稳地逐级递增至每个角度检定点，记录各检定点检定装置的角度数据以及扭矩扳子的角度数据；此过程重复进行3次。

6.2.4 转角扭矩扳子有关技术指标的计算方法

1）扭矩的回零差Zr

每个测量序列开始之前和完成之后记录零点输出值，零点读数应在负荷完全卸除后约30s进行。其回零差按式（1）计算。

Zr=Xj'-XjXNj×100%                        （1）

式中：Xj'—第j次测量卸载扭矩后指示仪表的扭矩读数，Nm；

Xj—第j次测量施加扭矩前指示仪表的扭矩读数，Nm；

XNj—第j次测量额定扭矩下指示仪表的扭矩读数，Nm。

回零差Zr取所有测量序列中绝对值最大的回零差。

2）扭矩的相对分辨力α

数显式测量装置的分辨力α在零扭矩条件下观察,显示稳定时分辨力为一个最小示值增量,显示不稳定时为波动范围的1/2。

α=rM0×100%                          （2）

式中：r—测量装置的分辨力，Nm；

M0—扭矩扳子的测量下限，Nm。

3）扭矩的重复性RT

扭矩扳子扭矩的重复性按式（2）计算。

RT =Xmax-XminX×100%                     （3）

式中：Xmax—3次测量的扭矩的最大值，Nm；

Xmin—3次测量的扭矩的最小值，Nm；

X—3次测量的扭矩的平均值，Nm。

4）扭矩的示值误差ET

扭矩扳子扭矩的示值误差按式（3）计算。

ET=X-XsXs×100%                         （4）

式中：X—3次测量的扭矩的平均值，Nm；

Xs—施加的标准扭矩值。

5）角度的示值误差EA

角度示值误差按式（5）计算:

EA=yi-ys                                         （5）

式中：

—扭矩角度扳子的角度示值误差，°；

yi—扭矩扳子的角度示值，°；

ys—角度测量装置的示值，°。

选取每个检定点角度示值误差的平均值为该检定点角度示值误差检定结果。

6）角度的重复性RA

扭矩扳子角度的重复性按式（6）计算：

RA=yj,max-yj,min                     （6）

式中：yj,max—第j个角度检定点3次测量角度的最大值，°；

yj,min—第j个角度检定点3次测量角度的最小值，°。

6.4 检定结果的处理

按本规程检定合格的扭矩扳子出具检定证书，检定不合格的扭矩扳子出具检定结果通知书，并注明不合格项目。

6.5 检定周期

检定周期一般不超过1年。

# 附录A

转角扭矩扳子检定记录（推荐）格式

| 送样单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 标 准 器 | 名 称 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  | 温度： ℃ ；相对湿度： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（Nm） |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 平均值（Nm） |  |  |  | 扭矩的示值误差（Nm） |  |  | 扭矩的重复性（Nm） |  |
| 扭矩矩的回零误差（%FS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（°） |  | 示值（°） |  |  |  | 标准值（°） |  | 示值（°） |  |  |  | 标准值（°） |  |  | 示值（°） |  | 角度的示值误差（°） |  |  | 角度的示值重复性（°） |
| 加预负荷 次，每次至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观及性能检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定证书编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定员 |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  | 检定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B

转角扭矩扳子检定证书内页（推荐）格式

一、外观：

二、扭矩：

| 标准值（Nm） | 平均值（Nm） | 扭矩的示值误差（Nm） | 扭矩的重复性（Nm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 回零误差（%FS） |  |  |  |

三、角度：

| 标准值（°） | 示值（°） | 标准值（°） | 示值（°） | 标准值（°） | 示值（°） | 角度的示值误差（°） | 角度的示值重复性（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |