(豫)

河南省地方计量技术规范

JJF（豫） XXX-XXXX

阴燃仪校准规范

Calibration Specification for  Smoldering Test  Instrument

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                                XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局 发布

阴燃仪校准规范

Calibration Specification for  Smoldering Test  Instrument

JJF(豫) XXX-XXXX

归 口 单 位：河南省市场监督管理局

主要起草单位：许昌市产品质量检验检测与研究中心

参加起草单位：

本规范委托河南省长度与光学计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

参加起草人：

目 录

- 引言	II

1. 范围	1

2. 引用文件	1

3. 概述	1

4. 计量特性	1

4.1阴燃距离测量误差	1

4.2阴燃时间的测量误差	1

5. 校准条件	2

5.1环境条件	2

5.2测量标准及其它设备	2

6. 校准项目和校准方法	2

6.1校准项目	2

6.2校准方法	2

7. 校准结果表述	4

8. 复校时间间隔	5

附录A (校准原始记录) 	6

附录B (校准证书内页格式) 	7

附录C (校准不确定度评定示例)	8

引言

本规范依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

卷烟纸阴燃仪校准规范

- 范围

- 本校准规范适用于卷烟纸阴燃仪的校准，也适用于同原理阴燃仪的校准。

- 引用文件

- 本规范引用了下列文件：

- JJG（烟草）09-1998 卷烟纸阴燃仪检定规程

- JJG（轻工）114-2000  卷烟纸阴燃性能测定仪

- GB/T12655-2007  卷烟纸

- YC/T 197-2005  卷烟纸阴燃速率的测定

- 凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；

- 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 概述

- 卷烟纸阴燃仪是一种用于测定卷烟纸阴燃性能的仪器。该仪器通过在一定条件下使卷烟纸试样阴燃，然后测定其阴燃距离和阴燃时间，从而判断试样的阴燃性能。一般由样品夹持装置、计程装置、计时装置、点火装置、灰烬收集装置、阴燃室等部分组成。阴燃仪工作原理如图1所示：

- 图 1阴燃仪工作原理图

- 计量特性

4.1阴燃距离测量误差

- 在规定的阴燃距离范围内,计程最大允许误差为±1mm。

4.2阴燃时间测量误差

- 在规定的阴燃时间内，计时最大允许误差为±0.5s。

- 校准条件

5.1环境条件

- 环境温度：（20±5）℃；

- 环境湿度：≤80%RH。

5.2测量标准及其它设备

- 测量标准及其它设备见表1。

- 阴燃仪校验装置是利用电热丝模拟阴燃线的缓慢平移，摄像头抓拍阴燃仪计时的启停瞬间变化作为控制标准计时装置的启停信号，比较阴燃仪显示的时间和标准计时装置的时间，再根据电热丝的平移速度与标准计时装置时间的乘积得到标准阴燃距离，和阴燃仪显示距离相比较的的专用阴燃仪校准设备。

表 1 校准设备

| - 序号 | - 设备名称 | - 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 阴燃仪校验装置（计程功能）或游标卡尺 | - 测量范围：0～200mm - 最大允许误差：±0.02mm |
| - 2 | - 阴燃仪校验装置（计时功能）或电子秒表 | - 测量范围：0～999.99s - 最大允许误差：±0.5s/d |

- 校准项目和校准方法

6.1校准项目

- 校准项目见表2。

表 2 校准项目

| - 序号 | - 校准项目 | - 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 阴燃距离示值误差 | - 6.2.1.2 |
| - 2 | - 阴燃时间示值误差 | - 6.2.1.3 |

6.2校准方法

- 6.2.1校准前准备

- 6.2.1.1外观与标识

- 阴燃仪面板、机壳或铭牌上应有主要标志和符号：产品名称及型号，制造厂家名称或商标，制造日期，准确度等级或最大允许误差，阴燃距离和阴燃时间的测量范围，阴燃仪功能按键的标识，各个按键应灵活正常。

- 6.2.1.2阴燃距离示值误差

- 方法一，使用阴燃仪校验装置校准，架接好阴燃仪校验装置的电热丝夹具和摄像头，当通电发红的电热丝缓慢移动到阴燃仪起点红外探测处，阴燃仪计时开始，摄像头抓拍阴燃仪计时显示的变化作为控制电秒表的计时启动信号，待电热丝移动到阴燃仪终点红外探测处，阴燃仪计时停止，摄像头抓拍到阴燃仪计时显示的变化作为控制电秒表的计时停止信号，记录阴燃仪的阴燃时间T1及阴燃距离l1和阴燃仪校验装置的计时时间T0，代入式（1）计算阴燃距离的误差：

- ∆l=l1−l0                              (1)

- 式中：

- ∆l—— 阴燃距离的绝对误差，mm；

- l1—— 阴燃距离的阴燃仪显示值，mm；

- l0—— 阴燃距离的阴燃仪校验装置测量值，mm。

- l0由式（2）计算得到：

- l0=v0×T0                            (2)

- 式中：

- v0—— 阴燃仪校验装置电热丝平移速度，mm/s；

- T0—— 阴燃仪校验装置的计时时间，s。

- 如此做三次测量，三次测量的误差结果平均值作为测量结果。

- 方法二，使用游标卡尺校准，测量阴燃仪测试的阴燃起点和终点之间的距离，记录游标卡尺测量值l0'和阴燃仪显示（设定）值l1'，代入式（3）计算阴燃距离的误差：

- ∆l'=l1'−l0'                           (3)

- 式中：

- ∆l' —— 阴燃距离的绝对误差，mm；

- l1' —— 阴燃距离的阴燃仪显示（设定）值，mm；

- l0' —— 游标卡尺测量值，mm。

- 如此做三次测量，三次测量的误差结果平均值作为测量结果。

- 6.2.1.3 阴燃时间示值误差

- 方法一，使用阴燃仪校验装置校准，将6.2.1.2记录阴燃仪的阴燃时间T1和阴燃仪校验装置的计时时间T0，代入式（3）计算阴燃时间的误差：

- δT=T1−T0T0×100%                       (4)

- 式中：

- δT—— 阴燃时间的相对误差，%；

- T1—— 阴燃时间的阴燃仪显示值，s；

- T0—— 阴燃仪校验装置的计时时间，s。

- 如此做三次测量，三次测量的误差结果平均值作为测量结果。

- 方法二，使用电子秒表校准阴燃时间，点燃试样样品阴燃，阴燃仪计时启动的同时，按下秒表开始计时，待阴燃仪计时停止的同时，按动秒表，秒表计时结束，记录阴燃仪显示的阴燃时间T1'和秒表显示的时间T0'，代入式（5）计算阴燃时间的误差：

- δT'=T1'−T0'T0'×100%                       （5）

- 式中：

- δT'—— 阴燃时间的相对误差，%；

- T1'—— 阴燃时间的阴燃仪显示值，s；

- T0'—— 电子秒表测量值，s。

- 如此做三次测量，三次测量的误差结果平均值作为测量结果。

7 校准结果表述

校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录A，校准证书（报告）内页格式见附录B。

8 复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 校准原始记录

记录编号 XXXXXX-XXXX

| 送检单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被校仪器名称： | 型号规格： |  |
| 生产厂家： | 准确度等级： |  |
| 环境温度： | 环境湿度： |  |
| 标准器名称： | 型号规格： |  |
| 生产厂家： | 准确度等级： | 测量范围： |

- 外观检查：

- 阴燃距离示值误差：

| - 测量次数 | - 被校阴燃距离显示值 | - 计程标准器测量值 | - 误差 | - 误差平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 3、阴燃时间示值误差：

| - 测量次数 | - 被校阴燃时间显示值 | - 计时标准器测量值 | - 误差 | - 误差平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 校准日期： | - 核验员： | - 校验员： |
| --- | --- | --- |

附录B

校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

- 外观检查：

- 阴燃距离误差：

| - 测量次数 | - 被校阴燃距离显示值 | - 计程标准器测量值 | - 误差 | - 误差平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 校准不确定度：

- 阴燃时间误差：

| - 测量次数 | - 被校阴燃时间显示值 | - 计时标准器测量值 | - 误差 | - 误差平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 校准不确定度：

- 以 下 空 白

- 附录C

- 校准不确定度评定示例

- C.1 测量过程简述

- C.1.1 测量依据：《卷烟纸阴燃仪校准规范》

- C.1.2 环境条件：温度（20±5）℃，相对湿度 ≤80% RH。

- C.1.3 测量标准：阴燃仪校验装置，计程测量范围0～200mm，最大允许误差±0.02mm，计时测量范围0～999.99s，最大允许误差±0.5s/d。

- C.1.4 被检对象：卷烟纸阴燃仪，计程测量范围150mm，最大允许误差

- ±0.5mm，计时测量范围0～999.9s，最大允许误差±0.3s。

- C.1.5 测量方法

- 将阴燃仪校验装置的电热丝和摄像头安装好，将通电发红的电热丝模拟阴燃线在阴燃仓里缓慢平移，移动到阴燃仪第一个红外检测处，阴燃仪计时开始，摄像头抓拍到阴燃仪计时显示的变化后，输出控制信号，启动标准计时装置计时，待电热丝移动到第二个阴燃仪红外检测处，阴燃仪计时停止，摄像头抓拍到计时停止信号，输出控制信号，停止标准计时装置计时，记录阴燃仪的计时显示T1和阴燃距离显示l1，标准计时装置的计时T0。

- C.1.6 测量模型

- 阴燃距离：               Δl=l1-l0

- 式中：

- Δl—— 被测仪器的阴燃距离误差，mm；

l1—— 被测仪器的显示距离，mm；

- l0—— 标准计程装置的测量值，mm。

- 阴燃时间：            δT=T1−T0T0×100%

- 式中：

- δT—— 被测仪器的阴燃时间误差，s；

T1—— 被测仪器的显示时间，s；

- T0—— 标准计时装置的测量值，s。

- C.1.7 灵敏度系数

- 阴燃距离：c1=∂Δl∂l1=1 ，  c2=∂Δl∂l0=−1

- 阴燃时间：c'1=∂Δl∂T1=1T0  ， c'2=∂Δl∂T0=−T1T02

- C.2 输入量的标准不确定度评定

- C.2.1 阴燃距离输入量 l1的标准不确定度u（l1）的评定

- 输入量l1的标准不确定度u（l1）主要是由被测阴燃仪的距离测量重复性引入，可通过连续测量得到测量列。校准一台阴燃仪的阴燃距离，在重复性条件下进行10次连续测量，得到测量列（mm）：150.24，150.23，150.24，150.23，150.24，150.24，150.23，150.23，150.24，150.22。

- 算术平均值：l1=110i=110l1i= 150.234mm

- 单次实验标准差：s(l1)=i=110(l1i−l1)2n−1=0.007mm

- 根据规程要求，测量结果为3次测量的平均值，则：

- u（l1）= s(l1)3 =0.004mm

- C.2.2 标准装置输入量l0的标准不确定度u（l0）的评定

- 输入量l0的标准不确定度u（l0）主要是由标准装置计程测量值的最大允许误差引入，可通过B类标准不确定度评定。本校验装置的计程最大允许误差是±0.02mm,其半宽为0.02mm，在区间内可认为均匀分布，覆盖因子k取3，则其标准不确定度为：

- u（l0)=ak=0.023mm≈0.0115mm

- C.2.3 阴燃时间输入量 T1的标准不确定度u（T1）的评定

- 输入量T1的标准不确定度u（T1）主要是由被测阴燃仪的计时测量重复性引入，可通过连续测量得到测量列。校准一台阴燃仪的阴燃时间，在重复性条件下进行10次连续测量，得到测量列（s）：245.44，245.56，245.45，245.47，245.51，245.53，245.55，245.53，245.54，245.50。

- 算术平均值：T1=110i=110T1i=245.508s

- 单次实验标准差：s(T1)=i=110T1i−T12n−1=0.042s

- 根据规程要求，测量结果为3次测量的平均值，则：

- u（T1）= s(T1)3 =0.024s

- C.2.4 标准装置输入量T0的标准不确定度u（T0）的评定

- 输入量T0的标准不确定度u（T0）主要是校验装置的计时准确度引入，可通过B类标准不确定度评定。本校验装置的计时最大允许误差是5×10−6，在250s的计时点上其半宽为1.2×10−3s，在区间内可认为均匀分布，覆盖因子k取3，则标准不确定度为：

- u（T0）=ak=1.2×10−33s≈0.7×10−3s

- C.3 合成标准不确定度分量汇总及扩展不确定度的评定表

- 表1 阴燃距离校准不确定度分量汇总及计算

| - 标准不确定度分量 | - 不确定度来源 | - 标准不确定度 | - 灵敏系数 | - ci×u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - u（l1） | - 被校阴燃仪的测量重复性 | - 0.004mm | - 1 | - 0.004mm |
| - u（l0） | - 阴燃仪校验装置的计程最大允许误差 | - 0.0115mm | - −1 | - 0.0115mm |

- 表2 阴燃时间校准不确定度分量汇总及计算

| - 标准不确定度分量 | - 不确定度来源 | - 标准不确定度 | - 灵敏系数 | - ci×u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - u（T1） | - 被校阴燃仪的测量重复性 | - 0.024s | - 1T0 | - 9.6×10−5 |
| - u（T0） | - 阴燃仪校验装置的计时最大允许误差 | - 0.7×10−3s | - −T1T02 | - 2.8×10−6 |

- C.3.1 合成不确定度计算

- 阴燃距离的合成不确定度可按下式计算

- uc2(Δl)=c12u2(l1)+c22u2(l0)

- uc(Δl)≈0.012mm

- 阴燃时间的合成不确定度可按下式计算

- ucrel2(δT)=c'12u2(T1)+c'22u2(T0)

- ucrel (δT)≈1×10−4

- C.3.2 扩展不确定度的评定

- 取k=2,则

- 阴燃距离的扩展不确定度为U(Δl)=k∙uc(Δl)=0.024mm

- 阴燃时间的相对扩展不确定度为Urel(δT)=k∙ucrel(δT)=2×10−4

- C.4 测量不确定度报告

- 阴燃距离的测量不确定度的扩展不确定度为：

- U(Δl)= 0.024mm ，k=2

- 阴燃时间的测量不确定度的相对扩展不确定度为：

- Urel(δT)=2×10−4，k=2