JJF（豫）XXX—202X
JJF（豫）XXX—202X

[image: image31.png]


[image: image32.png]



河南省地方计量技术规范
JJF（豫）XXX—20XX

电碳融合计量表校准规范
Calibration Specification of Electricity Carbon Meter
（征求意见稿）
xxxx—xx—xx发布                           xxxx—xx—xx实施
河南省市场监督管理局发 布

电碳融合计量表校准规范
Calibration Specification of Electricity
Carbon Meter

归 口 单 位：河南省市场监督管理局
主要起草单位： 
参加起草单位： 
本规范委托河南省碳计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：
参加起草人：
目    录
II引言
（）

11  范围
（）

12  引用文件
（）

13  术语
（）

14  概述
（）

25  计量特性
（）

25.1 碳排放量固有误差
（）

25.2 时间（时刻）示值误差
（）

26  校准条件
（）

26.1 环境条件
（）

36.2 测量标准及其他设备
（）

37  校准项目和校准方法
（）

37.1 校准项目
（）

37.2 校准方法
（）

58  校准结果表达
（）

69  复校时间间隔
（）

7附录A  测量不确定度评定示例
（）

10附录B  校准原始记录格式
（）

12附录C  校准证书内页格式（第2页）
（）

13附录C  校准证书内页格式（第3页）
（）




引言
国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范编制工作的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
电碳融合计量表校准规范
1  范围
本规范适用于50Hz或60Hz单相、三相有功电碳融合计量表的校准。也适用于静止式交流电能表的电碳计量性能的校准。
2  引用文件
本规范引用了下列文件：

JJG 596-2026 电子式交流电能表检定规程
JJG 597-2025 交流电能表检定装置检定规程

JJF 1662-2017 时钟测试仪校准规范

GB/T 17215.211-2021 电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备
GB/T 17215.321-2021 电测量设备（交流） 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级）
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
3  术语
3.1  电碳融合计量表electricity carbon meter
具备电能计量和碳计量功能，可以准确测量电气设备的耗电情况，并将用电量转化为等效的二氧化碳排放量。
3.2  电力碳排放因子carbon emission factor
表征单位电能量所对应的二氧化碳排放量。
4  概述
电碳融合计量表（以下简称电碳表）主要由电能计量模块、功能管理模块、电碳计量算法模块等组成。电能计量模块将测量电路中的电压、电流、功率因数等参数转换为相应的模拟信号，然后经过集成芯片后转换为数字信号，对数字信号进行积分运算后得到电能量。电碳计量算法模块对电能和电力碳排放因子积分得到碳排放量，反馈给功能管理模块将数据存储且在屏幕上显示，并随时向外部接口提供信息和进行数据交换。电碳表原理框图如图1。

[image: image1.emf]数据存储

实时时钟

脉冲输出

液晶显示

功能管理模块

电能计量模块

电碳计量算法

模块

     

通信功能模块

 

电压采样电路

B

相电流互感器

A

相电流互感器

C

相电流互感器

                   

U

A

U

B

U

C

U

N

I

A+

I

A-

I

B-

I

B+

I

C+

I

C-

   

本节点

电碳因子

本节点

碳排放量


图1 电碳表工作原理框图
5  计量特性
5.1 碳排放量固有误差
在规定环境条件下，电碳表的碳排放量固有误差应满足表1的规定。
表1  电碳表的碳排放量最大允许误差
	负载条件
	电流值
	功率因数
cosφ（cosθ）
	准确度等级

	
	
	
	A级
	B级

	
	
	
	最大允许误差

	平衡负载、

不平衡负载
	Itr≤I≤Imax
	1
	±2.0%
	±1.0%

	
	
	0.5L，0.8C
	±2.0%
	±1.0%

	
	
	0.25L
	-
	±3.5%

	
	
	0.5C
	-
	±2.5%

	
	Imin≤I<Itr
	1
	±2.5%
	±1.5%

	
	
	0.5L，0.8C
	±2.5%
	±1.5%


5.2 时间（时刻）示值误差
电碳表显示的时间（时刻）与标准时间的示值误差限为±5s。
注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。
6  校准条件
6.1 环境条件
a）环境温度：（23±2）℃；
b）相对湿度：不大于75%；
c）供电电源：（220±22）V，（50±0.5）Hz；
d）试验电压波形：正弦波，波形失真度不大于2%；
e）周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。
6.2 测量标准及其他设备
6.2.1 电碳表测量装置
电碳表测量装置由电能表检定装置和电力碳排放因子加权模块组成。

电能表检定装置准确度等级应不低于表2规定的等级，其技术指标满足JJG 597-2025对相应等级标准装置的要求。

表2 校准不同准确度等级电碳表所需电能表检定装置准确度等级
	有功电碳表准确度等级
	A级
	B级

	测量装置准确度等级
	0.2级
	0.2级


电力碳排放因子加权模块可为装置也可为软件或两者结合体，输出范围：（0~1.0）kgCO2/kWh，配置于电碳表测量装置的台体或嵌入操作软件使用。
6.2.2 标准时钟（时刻）测试仪
标准时钟（时刻）测试仪显示的时间与标准时间（时刻）的差应不大于±1 s。
7  校准项目和校准方法
7.1 校准项目
检定装置校准项目见表2。
表 2校准项目一览表
	序号
	校准项目
	校准方法条款

	1
	碳排放量固有误差
	7.2.2

	2
	时间（时刻）示值误差
	7.2.3


7.2 校准方法
7.2.1  外观检查
目测或手动操作，应符合下列要求。

a）铭牌或标识显示字迹清晰；

b）计度器显示清晰，液晶或数码显示器无有缺少笔画、断码；

c）表壳完整，视窗不应模糊和固定不牢或破裂；

d）封印完整无破坏。
7.2.2 碳排放量固有误差
7.2.2.1 校准方法
a）在cosφ=1的条件下，电碳表电压电路施加标称电压，辅助电源电路施加标称电压（如果不施加辅助电源，电碳表无法工作时），电流电路通10Itr预热15min。
b）预热时间达到后，在参比频率和参比电压下，按照表3规定的调定负载点。在不同电力碳排放因子下，按照负载电流逐次减小的顺序测量。根据需要，可以增加其他负载点。

c）若电碳表适用于多个标称电压，应采用实际使用的标称电压；如不确定，应对每一个可能用到的标称电压进行测量。

表3 规定的负载点
	电碳表准确度等级
	负载条件
	电力碳排放因子
	功率因数
	负载电流

	A级，B级
	平衡负载
	0.1，0.2，0.5，1.0
	1，0.5L，0.8C
	Imax，（0.5Imax）①，10Itr，Itr，Imin

	B级
	平衡负载
	0.5
	0.25L，0.5C
	Imax，10Itr，Itr

	A级，B级
	不平衡负载
	0.1，0.2，0.5，1.0
	1，0.5L
	Imax，10Itr，Itr

	①当Imax≥40 Itr时， 增加0.5Imax测试点。


d）电碳表测量装置的标准电能表与被校电能表都连续工作的情况下，用被校电碳表输出的脉冲控制标准电能表计数来确定被校电碳表的碳排放量相对误差。

被校电碳表的碳排放量计量误差按公式（1）计算。

[image: image2.wmf]0

100%

mm

m

g

-

=´

                        （1）
式中：

[image: image3.wmf]g

——用相对误差表示的碳排放量固有误差；

[image: image4.wmf]0

m

——电碳表测量装置算定的碳排放量，kgCO2；


[image: image5.wmf]m

——电碳表显示的碳排放量，kgCO2。

                    
[image: image6.wmf]0

0

NC

m

C

d

××

=

                        （2）
式中：

[image: image7.wmf]d

——电力碳排放因子，kgCO2/kWh；

[image: image8.wmf]N

——被检电碳表脉冲数；

[image: image9.wmf]0

C

——标准电能表仪表常数，imp/kWh；


[image: image10.wmf]C

——被校电碳表仪表常数，imp/kWh。

7.2.2.2 固定电力碳排放因子法
在固定电力碳排放因子的情况下，按照7.2.2.1方法测量。在所有负载点测量完毕后，改变电力碳排放因子，依次测量。
7.2.2.3 动态电力碳排放因子法

在动态电力碳排放因子的情况下，按照7.2.2.1方法测量。在所有电力碳排放因子测量完毕后，改变负载点，依次测量。
7.2.2.4 重复性测量次数原则
在测量过程中，每个调定负载点或电力碳排放因子条件下，至少记录2次测试数据，取其平均值作为示值误差。

7.2.3 时间（时刻）示值误差
将电碳表显示的时间（时刻）与标准时钟（时刻）测试仪显示的时间（时刻）相比较，分别记录时间（时刻）值，按公式（4）计算时间（时刻）示值误差。
 
[image: image11.wmf]'

TTT

D=-

                            （4）
式中：


[image: image12.wmf]T

D

——时间（时刻）示值误差，s；


[image: image13.wmf]'

T

——电碳表的显示时间（时刻），××时××分××秒；


[image: image14.wmf]T

——标准时钟测试仪的显示时间（时刻），××时××分××秒。
8  校准结果表达
校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：
a）标题：“校准证书”；
b）实验室名称和地址；
c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；
d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e）客户的名称和地址；
f）被校对象的描述和明确标识；
g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；
h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；
i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；
k）校准环境的描述；
l）校准结果及其测量不确定度的说明；
m）对校准规范的偏离的说明；
n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；
o）校准结果仅对被校对象有效的声明；
p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。
9  复校时间间隔
建议复校时间隔为1年。送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。
附录A  测量不确定度评定示例

电碳表碳排放量固有误差测量结果不确定度评定

A.1测量方法
在规定的环境条件下，用0.02级电碳表测量装置校准B级三相智能电碳表。将电碳表放置于电碳表测量装置的测试表位，通过直接比较法计算电碳表碳排放固有误差值。
A.2测量模型
y=x+xˊ
y——被检电碳表碳排放量固有误差；

x——电碳表测量装置固有误差；

xˊ——其他因素引入的测量误差。
A.3 不确定度分量的评定
测量结果不确定度主要来源于以下几方面：

u1——上级参考标准量值传递引入的标准不确定度分量；

u2——电碳表测量装置固有误差引入的标准不确定度分量；

u3——测量结果重复性引入的标准不确定度分量。
A.3.1 上级参考标准量值传递引入的标准不确定度u1
上级参考标准准确度等级为0.01级，向0.02级电碳表测量装置量值传递时引入的不确定度为±0.006%（cosφ=1时）、±0.007%（cosφ=0.5L或0.8C时）、±0.008%（cosφ=0.5C时），±0.012%（cosφ=0.25L时），属于均匀分布，k=
[image: image15.wmf]3

，则：

[image: image16.wmf]1

0.006%

3

u=

=0.003%（cosφ=1时）

[image: image17.wmf]1

0.007%

3

u=

=0.004%（cosφ=0.5L或0.8C时）

       
[image: image18.wmf]1

0.008%

3

u=

=0.005%（cosφ=0.5C时）
       
[image: image19.wmf]1

0.012%

3

u=

=0.007%（cosφ=0.25L时）
A.3.2电碳表测量装置固有误差引入的标准不确定度u2
电碳表测量装置准确度等级为0.02级，其最大允许误差为±0.02%（cosφ=1时）、±0.02%（cosφ=0.5L或0.8C时）、±0.03%（cosφ=0.5C时），±0.06%（cosφ=0.25L时），属于t分布，k=2，则：

[image: image20.wmf]2

0.02%

2

u=

=0.010%（cosφ=1时）

[image: image21.wmf]2

0.02%

2

u=

=0.010%（cosφ=0.5L或0.8C时）

        
[image: image22.wmf]2

0.03%

2

u=

=0.015%（cosφ=0.5C时）
       
[image: image23.wmf]2

0.06%

2

u=

=0.030%（cosφ=0.25L时）
A.3.3 测量结果重复性引入的标准不确定度u3
对被校电碳表在同一电力碳排放因子、固定负载点进行10次重复性测量，其测量数据见表A.1：

表A.1  重复性测量数据
	测量次数（n）
	功率因数

	
	1
	0.5L、0.8C
	0.5C
	0.25L

	1
	0.0142%
	0.0162%
	0.0122%
	0.0591

	2
	0.0135%
	0.0190%
	0.0133%
	0.0570

	3
	0.0204%
	0.0200%
	0.0085%
	0.0596

	4
	0.0211%
	0.0203%
	0.0143%
	0.0532

	5
	0.0186%
	0.0204%
	0.0151%
	0.0573

	6
	0.0177%
	0.0266%
	0.0132%
	0.0584

	7
	0.0223%
	0.0192%
	0.0125%
	0.0637

	8
	0.0147%
	0.0206%
	0.0091%
	0.0602

	9
	0.0254%
	0.0180%
	0.0083%
	0.0621

	10
	0.0210%
	0.0154%
	0.0134%
	0.0540


根据贝赛尔公式，
[image: image24.wmf]2

1

()

n1

n

i

i

xx

s

=

-

=

-

å

，得出单次测量试验标准差如下：
s=0.0039%（cosφ=1时）
s=0.0031%（cosφ=0.5L或0.8C时）

s=0.0025%（cosφ=0.5C时）
 s=0.0033%（cosφ=0.25L时）
校准时，测量2个误差值，取平均值作为测量结果，由
[image: image25.wmf]n

s

u=

。

[image: image26.wmf]3

u

=0.003%（cosφ=1时）

[image: image27.wmf]3

u

=0.002%（cosφ=0.5L或0.8C时）

       
[image: image28.wmf]3

u

=0.002%（cosφ=0.5C时）
       
[image: image29.wmf]3

u

=0.002%（cosφ=0.25L时）

A.4 合成标准不确定度
A.4.1 测量不确定度分量见表A.2。
表 A.2  不确定度分量一览表
	不确定度来源
	概率分布
	灵敏系数
	不确定度分量

	
	
	
	cosφ=1
	cosφ=0.5L、0.8C
	cosφ=0.5C
	cosφ=0.25L

	上级参考标准量值传递引入u1
	均匀
	-1
	0.003%
	0.004%
	0.005%
	0.007%

	电碳表测量装置
固有误差u2
	t
	-1
	0.010%
	0.010%
	0.015%
	0.030%

	测量结果重复性u3
	正态
	-1
	0.003%
	0.002%
	0.002%
	0.002%


A.4.2 合成标准不确定度uc的评定
由于各分量之间不相关，因此合成标准不确定度为：
[image: image30.wmf]å

=

=

N

i

i

i

y

c

x

u

c

c

u

1

2

2

2

)

(

.

)

(

，得：
uc=0.011%（cosφ=1时）
uc=0.011%（cosφ=0.5L或0.8C时）

uc=0.016%（cosφ=0.5C时）
uc=0.031%（cosφ=0.25L时）
A.5 扩展不确定度
取包含因子k=2，Urel=kuc，则扩展不确定度为：
Urel=0.02%（cosφ=1时）
Urel=0.02%（cosφ=0.5L或0.8C时）

Urel=0.03%（cosφ=0.5C时）
Urel=0.06%（cosφ=0.25L时）
附录B  校准原始记录格式
电碳融合计量表校准原始记录格式
	委托单位：
	校准证书编号：

	委托单位地址：
	校准依据：

	仪器名称：
	型号规格：
	出厂编号：

	制造单位：
	仪器状况：

	校准地点：
	环境温度：  ℃
	相对湿度：  %


校准用主要计量标准器具
	名称
	型号规格
	不确定度或准确度等级或最大允许误差
	出厂编号
	证书编号
	有效期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1. 外观检查：□符合要求；□不符合要求。
2. 碳排放量固有误差

平衡负载

	电力碳排放因子δ=1.0（或0.5，0.2，0.1）

	电流I
	cosφ=1
	cosφ=0.5L
	cosφ=0.8C

	
	误差1
	误差2
	平均值
	误差1
	误差2
	平均值
	误差1
	误差2
	平均值

	Imax
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.5Imax
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10Itr
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Itr
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Imin
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	电流I
	cosφ=0.25L
	cosφ=0.5C
	其他功率因数

	Imax
	误差1
	误差2
	平均值
	误差1
	误差2
	平均值
	误差1
	误差2
	平均值

	10Itr
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Itr
	
	
	
	
	
	
	
	
	


不平衡负载
	电力碳排放因子δ=1.0（或0.5，0.2，0.1）

	相别
	电流I
	cosθ=1
	cosθ=0.5L

	
	
	误差1
	误差2
	平均值
	误差1
	误差2
	平均值

	A相
	Imax
	
	
	
	
	
	

	
	10Itr
	
	
	
	
	
	

	
	Itr
	
	
	
	
	
	

	B相
	Imax
	
	
	
	
	
	

	
	10Itr
	
	
	
	
	
	

	
	Itr
	
	
	
	
	
	

	C相
	Imax
	
	
	
	
	
	

	
	10Itr
	
	
	
	
	
	

	
	Itr
	
	
	
	
	
	


3. 时间（时刻）示值误差
	电碳表显示时间（时刻）
	标准时钟（时刻）测试仪显示值
	时间（时刻）示值误差

	
	
	


校准员：             核验员：             校准日期：   年   月   日
附录C  校准证书内页格式（第2页）
证书编号XXXXXXX-XXXX
	校准机构授权说明

	校准环境条件及地点：

	温 度
	℃
	地 点
	

	相对湿度
	%
	其 它
	

	校准所依据的技术文件（代号、名称）：

	校准所使用的主要测量标准：

	名  称
	测量范围
	不确定度/
准确度等级
	检定/校准
证书编号
	证书有效期至

	
	
	
	
	


注：
1.  XXXXX仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。
2. 本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。
3. 未经实验室书面批准，不得部分复印证书。
第X页 共X页

附录C  校准证书内页格式（第3页）
证书编号XXXXXXX-XXXX

校 准 结 果

	1. 外观检查：
2. 碳排放量固有误差：

平衡负载
电力碳排放因子δ=1.0（或0.5，0.2，0.1）
电流I
cosφ=1
cosφ=0.5L
cosφ=0.8C
cosφ=0.25L
cosφ=0.5C
其他功率因数
Imax
0.5Imax
——
——
——
10Itr
Itr
Imin
——

——

——

不平衡负载

电力碳排放因子δ=1.0（或0.5，0.2，0.1）
电流I
A相
B相
C相
cosθ=1
cosθ=0.5L
cosθ=1
cosθ=0.5L
cosθ=1
cosθ=0.5L
Imax
10Itr
Itr
3. 时间（时刻）示值误差：

	说明：根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下       个月校准一次。

	声明：
1. 仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。
2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。


校准员：                                  核验员：
第X页 共X页
JJF（豫）XX—202X









_1834242399.unknown

_1834290929.unknown

_1834291018.unknown

_1834327862.unknown

_1834327510.unknown

_1834290971.unknown

_1834242403.unknown

_1834242406.unknown

_1834242408.unknown

_1834290792.unknown

_1834242411.unknown

_1834242407.unknown

_1834242404.unknown

_1834242401.unknown

_1834242402.unknown

_1834242400.unknown

_1802077637.vsd
数据存储


实时时钟


脉冲输出


液晶显示


功能管理模块


电能计量模块


电碳计量算法模块


通信功能模块


电压采样电路


B相电流互感器


A相电流互感器


C相电流互感器


UA


UB


UC


UN


IA+


IA-


IB-


IB+


IC+


IC-


本节点
电碳因子


本节点
碳排放量



_1834242397.unknown

_1834242398.unknown

_1834242396.unknown

_1802010955.unknown

_1802014257.unknown

_1802014380.unknown

_1802014429.unknown

_1802014291.unknown

_1802011981.unknown

_1802010920.unknown

_1802010944.unknown

_1802010912.unknown

