河南省地方计量技术规范

JJF（豫） ****-*****

瓶胚垂直轴偏差测定仪校准规范

Calibration Specification for Vertical Axis Deviation Meters of Bottles

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                           XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局发布

JJF(豫)XXX-2023

瓶胚垂直轴偏差测定仪校准规范

Calibration Specification for Vertical

Axis Deviation Meters of Bottles

归 口 单 位：河南省市场监督管理局

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：安阳市产品质量检验检测中心

开封市产品质量检验检测中心

本规范委托主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

李  博（河南省计量测试科学研究院）

管  财（河南省计量测试科学研究院）

刘  权（河南省计量测试科学研究院）

郝建军（安阳市产品质量检验检测中心）

参加起草人：

郭付亮（河南省计量测试科学研究院）

桂鹏辉（开封市产品质量检验检测中心）

目  录

引言	(Ⅱ)

1范围	(1)

2引用文件	(1)

3概述	(1)

4计量特性	(2)

4.1  指示仪示值误差	(2)

4.2  示值误差	(2)

4.3  测量重复性	(2)

5校准条件	(2)

5.1 环境条件	(2)

5.2 校准用设备	(2)

6校准项目和校准方法	(2)

6.1 校准项目	(2)

6.2 校准方法	(2)

7校准结果表达	(3)

8复校时间间隔	(3)

附录A  瓶胚垂直轴偏差测定仪示值误差测量结果的不确定度评定	(4)

附录B  校准证书内容及内页格式	(7)

引  言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

瓶胚垂直轴偏差测定仪校准规范

1  范围

本规范适用于瓶胚垂直轴偏差测定仪的校准。

2  引用文件

GB/T 8452—2008玻璃瓶罐垂直轴偏差试验方法

JJG 34—2022 指示表

YBB 00192003—2015垂直轴偏差测定法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

瓶胚垂直轴偏差测定仪（以下简称测定仪）是用于食品饮料、化妆品瓶、药瓶等行业各种瓶状容器的垂直度偏差测定的计量仪器。一般由带有自动定心夹紧装置的旋转底盘和带有一个指示表或位移传感器（接触式或非接触式）的垂直立柱组成。

常见仪器外形结构如图1所示。

2

3

1

4

图1瓶胚垂直轴偏差测定仪结构示意图

1—卡盘；2—指示仪；3—立柱；4—底座

4  计量特性

4.1 指示仪示值误差

指示仪示值误差参照JJG34。

4.2 示值误差

不大于0.05mm。

4.3 测量重复性

不大于0.01mm。

注：校准工作不判断合格与否，上述计量特性要求仅供参考。

5  校准条件

5.1环境条件

校准环境温度（20±5）℃，相对湿度≤80%。

校准前，被校仪器应在校准环境下开机不少于0.5h，校准用设备等温时间不少于2h。

5.2校准用设备

校准用设备见表1。

表1  校准项目和校准用设备

| 序号 | 校准项目 | 校准用设备 | 计量性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示仪示值误差 | 参照JJG 34检定规程要求 | 参照JJG 34检定规程要求 |
| 2 | 示值误差 | 标准芯轴 | 径向圆跳动不大于2μm， 直径≥φ20mm |
| 3 | 测量重复性 |  |  |

6  校准项目和校准方法

校准前，首先检查外观和各部分的相互作用，确定没有影响校准计量性能的因素后再进行校准。

6.1校准项目

校准项目见表1。

6.2校准方法

6.2.1指示仪示值误差

指示仪示值误差校准方法参照《JJG34指示表》检定规程。

6.2.2示值误差

将标准芯轴夹持在测定仪卡盘上，在测定仪高度测量范围内均匀选取3个截面校准，每个截面上使指示仪测头与标准芯轴测量面接触，并保持测头指向标准芯轴轴线且与其垂直。旋转测定仪卡盘一周，在指示仪上读取最大值和最小值，两者之差的二分之一即为测定仪的示值误差（全自动测定仪直接读取测量结果）。每个截面重复测量3次，取最大值作为该截面的校准结果。

6.2.3测量重复性

在示值误差最大的截面测量其示值误差，重复测量5次，按式（1）计算其重复性。

（1）

——重复性；

——5次测量的最大示值，mm；

——5次测量的最小示值，mm。

（极差系数C5=2.33）

上述计量性能也可以用满足不确定度要求的其他方法测量。

7  校准结果的表达

对校准后的测厚仪出具校准证书。校准证书应给出校准结果及测量不确定度。

8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。建议复校间隔不超过1年。

附录A

瓶胚垂直轴偏差测定仪示值误差测量结果的不确定度评定示例

A.1  测量方法

下面以指示计分辨力为0.001mm的数显千分表，校准截面高度100mm为例，对瓶胚垂直轴偏差测定仪示值误差测量结果的不确定度进行评定。

A.2  测量模型

示值误差Δ：

（A.1）

式中：

——校准点的示值误差，mm；

——指示计读数最大值，mm；

——指示计读数最大值，mm。

A.3  方差和灵敏系数

由：

得：

（A.2）

考虑到读取最大值、最小值时用同一个数显千分表作为指示计进行测量，指示计本身存在有误差，此误差带来的不确定度对两个输入量的影响是完全相同的，可以近似认为是完全正相关，所以式（A.2）中的,则式（A.2）简化为：

即：                                    （A.3）

式中：

由于和的不确定度来源相同，所以

则式（A.3）简化为:

A.4  标准不确定度一览表( 见表 2)

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性或分辨力引入的不确定度分量 | 0.0029mm | 1 | 0.0029mm |
|  | 标准芯轴误差引入 的不确定度分量 | 0.0012mm | 1 | 0.0012mm |
| =0.0031mm |  |  |  |  |

A.5  标准不确定度来源分析与计算

A.5.1  测量重复性或分辨力引入的不确定度分量

A.5.1.1  测量重复性引入的不确定度分量

根据规范校准方法，10次示值误差校准结果如下：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果（mm） | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.048 | 0.054 | 0.058 | 0.056 | 0.050 | 0.052 |

采用贝塞尔公式法计算，可得测量重复性引入的标准不确定度分量为：

0.0029mm

A.5.1.2  分辨力引入的不确定度分量

分辨力为0.001 mm的数显千分表作为指示计，区间半宽为0.0005 mm，服从均匀分布，，其引入的标准不确定度分量为：

μm

测量重复性引入的不确定度和分辨力引入的不确定度取数值大者，则：

mm

A.5.2  标准芯轴误差引入的不确定度分量

标准芯轴的径向圆跳动误差不大于2μm，设为均匀分布，，则由标准芯轴的径向圆跳动误差引入的标准不确定度分量为：

mm

A.5.3  合成标准不确定

mm

A.5.4  扩展不确定度

扩展不确定度由合成标准不确定度乘以包含因子k得到，取包含因子k=2；

则 mm。

附录B

校准证书内容及内页格式

B.1  校准证书至少包括以下信息：

a）标题“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期；

h) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l) 校准证书签发人的签名、职务，以及签发日期；

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2  推荐的校准证书内页格式见下表。

校准证书内页格式

证书编号：

| 校准环境 条件 | 温度：℃ 相对湿度： % | 地点： 其他： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 允许误差 | 校准结果 | 扩展不确定度 |
| 1 | 指示仪示值误差（mm） |  |  |  |
| 2 | 示值误差（mm） |  |  |  |
| 3 | 重复性（mm） |  |  |  |

校准员：                                         核验员：