JB/T 4278.1—××××

[image: image79.emf][image: image80.png]



河南省地方计量技术规范
                    JJF（豫） XXXX-2025
[image: image81.png]



在线式液压缸位移检测装置校准规范
Calibration Specification for 

online hydraulic cylinder displacement detection device
(征求意见稿)
   XXXX(XX(XX发布                           XXXX(XX(XX实施
河南省市场监督管理局 发布





归 口 单  位：河南省市场监督管理局
主要起草单位：河南省机械设计研究院有限公司
参加起草单位：河南省计量测试科学研究院
洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司

本规范委托主要起草单位负责解释
本规范主要起草人：
宋中界（河南省机械设计研究院有限公司）
杜晓珂（河南省机械设计研究院有限公司）
参加起草人：
朱记全（河南省计量测试科学研究院）
丁昆振（河南省机械设计研究院有限公司）

步雨辰（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）
石亚军（河南省机械设计研究院有限公司）

目 录
II引   言


11  范围


12  引用文件


13  概述


24  计量特性


24.1 示值误差


24.2 回程误差


24.3 重复性


25  校准条件


25.1 环境条件


35.2 测量标准及其他设备


36  校准项目和校准方法


36.1校准前准备


36.2 测量标准的安装


56.3 示值误差校准


56.4 回程误差校准


66.5 重复性校准


67  校准结果表达


68  复校时间间隔


7附录A测量不确定度评定示例


11附录B校准证书内容和校准证书内页格式





引   言
本规范按照JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制订工作的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
在线式液压缸位移检测装置校准规范
1  范围
本规范适用于测量范围不小于500 mm的大量程在线式液压缸位移检测装置的校准。
2  引用文件
本规范引用下列文献：
JJF 1305 线位移传感器校准规范
GB/T 7665-2005传感器通用术语
SJ 21132-2016 拉绳式行程传感器通用规范
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
3  概述
在线式液压缸位移检测装置是固定在大型液压设备上的测量组件，用来测量液压缸位移、距离和位置的检测装置，广泛应用于检验检测、状态监控、机械装备及工程测试等相关行业的液压设备上，具有量程较大、样式多变等特点。
典型在线式液压缸位移检测装置的结构示意图如下：
[image: image1.png]



图1-1：在线式液压缸位移检测装置（磁致伸缩式位移传感器）结构示意简图

1 —磁致伸缩式线位移传感器信号处理部分；2 — 磁环（与活塞杆随动）；3 — 液压缸活塞杆
[image: image2.jpg]\

=





图1-2：在线式液压缸位移检测装置（拉线（绳）式位移传感器）结构示意简图

1 —液压缸活塞杆；2 — 拉线（绳）式位移传感器主体；3 — 拉线（绳）；
4 — 拉线（绳）端固定板（与活塞杆随动）
4  计量特性
4.1 示值误差
在线式液压缸位移检测装置的示值误差见表1。
4.2 回程误差
在线式液压缸位移检测装置的回程误差见表1。
4.3 重复性
在线式液压缸位移检测装置的重复性见表1。
表1  在线式液压缸位移检测装置的计量特性

	项目
	技术指标

	示值误差（%FS）
	±0.05
	±0.10
	±0.20
	±0.30
	±0.50
	±1.0
	±2.0
	±2.5

	回程误差（%FS）
	0.02
	0.04
	0.08
	0.12
	0.20
	0.4
	1.0
	1.0

	重复性（%FS）
	0.02
	0.04
	0.08
	0.12
	0.20
	0.4
	0.5
	0.5


注：校准工作不判断合格与否，上述计量特性要求仅供参考。

5  校准条件
5.1 环境条件
现场实验室环境条件要求见表2。
表2环境条件

	示值误差
	校准室内温度
	温度波动

	不超过± 0.10% FS
	（20±2）℃
	≤1℃/h

	±（0.10% FS～0.30% FS）
	（20±10）℃
	≤1℃/h

	大于± 0.30% FS
	（20±20）℃
	≤1℃/h


校准现场应避开振动、强交变电磁场或近距离的交变磁场的干扰，如砂轮机、电机、电焊机等。
5.2 测量标准及其他设备
按表3 选择校准用的测量标准及其他设备，允许使用满足由标准器、环境条件、辅助设备及其他影响因素引入的扩展不确定度（k=2）不大于被检样品最大允许误差绝对值的1/3的其它测量标准及设备进行校准。测量标准及其他设备的测量范围要与被校准在线式液压缸位移检测装置的量程相适用。
表3 在线式液压缸位移检测装置的测量标准及其他设备

	校准项目
	计量特性
	测量标准及设备
	技术指标

	示值误差
	±（0.05% FS～2.5% FS）
	测长装置（如激光干涉仪等）
	1、测量标准的准确度等级应不大于被检样品示值误差的1/4。（如激光干涉仪MPE：±（0.03μm+1.5×10-6L）等）。
2、测量范围不小于被校装置的量程。

	回程误差
	（0.02% FS～1.0% FS）
	
	

	重复性
	（0.02% FS～0.5% FS）
	
	

	示值误差
	±（0.5% FS～2.5% FS）
	测长装置（如拉线（绳）式位移传感器等）
	1、测量标准的准确度等级应不大于被检样品示值误差的1/4。（如拉线（绳）式位移传感器MPE：±0.1% FS等）。
2、测量范围不小于被校装置的量程。

	回程误差
	（0.2% FS～1.0% FS）
	
	

	重复性
	（0.2% FS～0.5% FS）
	
	


6  校准项目和校准方法

6.1校准前准备
通过目测和通电检查，在线式液压缸位移检测装置的功能应正常，液压缸无泄漏，伸缩顺畅、无卡滞、无异响，显示应清晰、笔画完整无缺。
校准过程应在在线式液压缸位移检测装置零负荷状态下进行。
6.2 测量标准的安装
选择合适的长度测量标准（如激光干涉仪、拉线（绳）式位移传感器等）为在线式液压缸位移检测装置提供标准值输入，测量标准的安装应符合阿贝原则（必要时应使用辅助工具），即将测量标准的测量轴线与在线式液压缸位移检测装置的工作检测轴线处于重合状态。
当实际测量条件无法满足且准确度要求较高时，可采用技术方案补偿系统误差（如对称测量法）。
6.2.1以激光干涉仪为测量标准的安装方法：

将激光干涉仪线性干涉镜和线性反射镜光轴与在线式液压缸位移检测装置的工作轴线重合（见图2）。
a）安装前应先固定液压缸角度。
b）将液压缸活塞杆移动至最远端，此时将激光干涉仪和干涉镜固定放置在液压缸运动轴线上，将反射镜安装在活塞杆中心位置，反射镜的反射面与运动轴垂直。
c）在活塞杆从最远端移动至最近端过程中分别调整激光干涉仪和干涉镜，在活塞杆往复运动中多次调整激光干涉仪和干涉镜，使活塞杆从最远端移动至最近端过程中激光束均能回到激光干涉仪回光孔的中心位置，可视为干涉仪光轴与在线式液压缸位移检测装置工作检测轴线重合。
当设备从零点移动到校准点时，带动干涉仪反射镜和位移检测装置移动，分别输出标准值和被校仪器示值。
[image: image3.jpg]77777777777




图2：在线式液压缸位移检测装置校准安装示意简图

 1 —液压缸缸体；2 — 液压缸活塞杆；3 — 活塞杆轴线、激光干涉仪光轴；

4 — 激光干涉仪；5 — 反射镜；6 — 干涉镜
6.2.2以拉线（绳）式位移传感器为测量标准的安装方法：
拉线（绳）式位移传感器的安装应符合阿贝原则（必要时应使用辅助工具），使拉线（绳）式位移传感器的工作轴线与在线式液压缸位移检测装置的工作轴线重合或平行。
安装前应先固定液压缸角度。将液压缸活塞杆移动至最远端，此时液压缸活塞杆中心的空间位置为拉线（绳）式位移传感器主体的固定位置，将拉线（绳）端固定在液压缸活塞杆中心位置并随液压缸活塞杆移动，可视为将拉线（绳）式位移传感器工作轴线与在线式液压缸位移检测装置工作检测轴线重合。
6.3 示值误差校准
将在线式液压缸位移检测装置调整为工作状态，位置调整到位移测量下限（校准起始点）。在其输出范围内大致均匀分布取不少于5个校准点（包含上、下限），正、反行程测试点相同（校准过程只在校准起始点调零一次，每一个测量循环结束回到零位以被校样品零位±1分辨力为准）。稳定后同时读取测量标准和被校装置的示值。
以正、反两个行程为一个测量循环，共测量三个循环，根据三个循环的测量结果计算各项计量特性。
在线式液压缸位移检测装置的示值误差按公式（1）计算，取各校准点中绝对值最大值作为测量结果。
                       [image: image5.png]


                         （1）

式中：
δLi——在线式液压缸位移检测装置示值误差，%；
[image: image7.png]


——各校准点正、反行程中偏移最大的值，mm；
Lb——测量标准值，mm。
LFS——在线式液压缸位移检测装置的满量程输出，mm。
LFS = ymax - ymin                              （2）
式中：

ymax——在线式液压缸位移检测装置输出位移的上限值，mm；
ymin——在线式液压缸位移检测装置输出位移的下限值，mm。

6.4 回程误差校准

按式（3）计算在线式液压缸位移检测装置各校准点的回程误差HL，取各校准点中最大值作为回程误差测量结果。
[image: image9.png]


                         （3）
式中：

[image: image11.png]


——在线式液压缸位移检测装置回程误差，%；

[image: image13.png]


——在线式液压缸位移检测装置各校准点正行程的示值平均值，mm
[image: image15.png]


——在线式液压缸位移检测装置各校准点反行程的示值平均值，mm。
6.5 重复性校准

在每个校准点上，分别计算正向、反向同向行程测得输出量之间的最大差值，按式（4）计算每个校准点上的重复性，取其中最大值为重复性测得值。
[image: image19.png]&
o X 100%




                         （4）

[image: image21.png]


——在线式液压缸位移检测装置重复性，%；
[image: image23.png]


——在线式液压缸位移检测装置各校准点同向行程中的最大差值。
7  校准结果表达
经校准的在线式液压缸位移检测装置出具校准证书。校准证书内容，见附录B。
8  复校时间间隔
由于复校时间间隔的长度是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送检单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。
建议复校时间间隔为1年。
附录A
测量不确定度评定示例
A.1测量方法
按本规范的方法，校准在线式液压缸位移检测装置，量程为1000mm，分辨力为0.1mm。采用激光干涉仪，分析校准在线式液压缸位移检测装置示值误差测量结果的扩展不确定度。
A.2 测量依据
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF（豫）XXXX-2025 在线式液压缸位移检测装置校准规范
A.3 测量条件
温度：（20±10）℃；校准过程中温度波动不大于1℃/h。
A.4 测量标准
激光干涉仪，测量范围：（0～80）m；型号：SJ6000；分辨力：0.1μm；最大允许误差：±（0.03μm+1.5×10-6L）。
A.5 测量对象
在线式液压缸位移检测装置，测量范围为（0～1000）mm，分辨力0.1mm， MPE：±0.2%。
A.6 测量模型及灵敏系数
A.6.1测量模型

δLi = Li- Lb
式中：

δLi——在线式液压缸位移检测装置示值误差，mm；

[image: image25.png]


——各校准点正、反行程中偏移最大的值，mm；

Lb——测量标准示值，mm。。

合成标准不确定度：
[image: image26.png]242 (L) + c2(L,)





A.6.2 方差和灵敏系数
各输入量彼此独立不相关，可得：[image: image28.png]


，[image: image30.png]



A.7 计算各分量标准不确定度
A.7.1测量标准引入的不确定度分量[image: image32.png]u(L,)




A.7.1.1测量标准的最大允许误差为±（0.03μm+1.5×10-6L）μm，L最大为1000 mm，按均匀分布计算，其覆盖因子k =[image: image34.png]


，则
[image: image36.png]u(Lyy) = (0.03 +1000000 X 1.5 X 107°) /V3



 = 0.88 μm
A.7.1.2测量标准在工作环境条件引入的不确定度分量[image: image38.png]u(L,,)




校准传感器的环境温度控制在（20±10）℃，激光干涉仪有温度补偿系统，被校的在线式液压缸位移检测装置的标称热胀系数均为α =23.8×10-6 ℃-1，按均匀分布，对于1000 mm 的量程范围内，则位移检测装置热胀系数误差引入的不确定度分量为：

[image: image40.png]u(Ly,) = 23.8 X 107 X 10 X 1000000/V3



 = 137.41 μm

A.7.1.3被校在线式液压缸位移检测装置与测量标准安装引入的标准不确定度分量u（L b3）

使用游标卡尺和钢直尺测量出液压缸活塞杆端面中心并标记，标记处为测量轴线与活塞杆端面的交点。将测量标准安装在被校在线式液压缸位移检测装置的端部中心标记处，由于余弦误差的影响，测量标准的中心轴线与被校在线式液压缸位移检测装置的中心轴线最大误差为±10 mm，因此安装误差的区间半宽为10 mm，被校在线式液压缸位移检测装置的量程为1000mm，根据勾股定理c2 = a2 + b2，代入得安装不同轴引入的误差为：
[image: image42.png]= VF T = VT000 F 107



 = 1000.05000 mm

△= 1000.05000 – 1000 =0.05000 mm = 50.00 μm

设安装不同轴误差服从均匀分布，取包含因子k=[image: image44.png]


，则

[image: image46.png]u(Ly3) = 50.00/V3



 = 28.87 μm

7.1.4 由回零引入的不确定度分量[image: image48.png]u(Lyy)




校准过程只在起始点开始时调零一次，每次循环回零，以被校样品零位±1个分辨力为准，由回零引入的标准不确定度在区间内服从均匀分布，θ=0.1mm，[image: image50.png]


，则

[image: image52.png]u (Lps)




 =0.02887 mm = 28.87 μm

再将 u（Lb1）和 u（Lb2）、u（Lb3）、u（Lb4）合成，可得激光干涉仪引入的标准不确定度分量u（Lb）为：

[image: image53.png]u(Ly) = Vur(ly,) + u2(Ly.) + u(Lys) + u(Ly,)




[image: image55.png]


 

= 143.35 μm

A.7.2 在线式液压缸位移检测装置引入不确定度分量[image: image57.png]u(L,)




A.7.2.1测量重复性引入的不确定度分量[image: image59.png]u(L,,)




对分辨力为0.1 mm、测量范围为（0～1000）mm 的在线式液压缸位移检测装置，在重复性条件下对600 mm 校准点重复测量10 次， 所得测量数据见下表：

单位：mm
	次序
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	读数
	602.1
	602.3
	602.3
	602.1
	602.1
	602.3
	602.3
	602.3
	602.3
	602.3


其中，[image: image61.png]


 = 0.09661 mm

得到单次实验标准差s = 0.09661 mm

因[image: image63.png]u(L,)=




，则[image: image65.png]u(L,,)



 = 0.09661 mm = 96.61 μm

A.7.2.2 由分辨力引入的不确定度分量[image: image67.png]u(L,,)




在线式液压缸位移检测装置在各校准点由分辨力引入的标准不确定度在区间内服从均匀分布，δ=0.1mm，[image: image69.png]k=13



，则

[image: image71.png]


 =0.02887 mm = 28.87 μm
A.7.2.3由分辨力引入的不确定度分量
由于u（Li2）＜u（Li1），则由在线式液压缸位移检测装置引入的不确定度分量u（Li）= u（Li1），即[image: image73.png]u(L,)=u(L,,)



 = 96.61μm

A.7.3  合成标准不确定度：
	标准不确定度分量u（xi）
	不确定度来源
	标准不确定度值u（xi）

	u（Li）
	测量重复性引入的标准不确定度分量
	96.61 μm

	u（Lb）
	测量过程中标准器引入的标准不确定度分量
	143.35 μm


[image: image74.png]u? = c2u?(L.) + c2u?(L,)




将各标准不确定度分量以毫米为单位表示，代入上式， 有：

[image: image75.png]ciu? (L) + cdu? (L,





[image: image78.png]



 = 0.1729 mm

A.7.4  扩展不确定度
取包含因子k=2，扩展不确定度为：
U = kuc = 2 × 0.1729= 0.346 mm

因满量程输出为1000mm，则满量程的相对扩展不确定度为：
Urel = 0.346 ÷ 1000 × 100 = 0.035%
附录B
校准证书内容和校准证书内页格式
B.1校准证书至少包括以下信息：
a)
标题：“校准证书”；
b)
实验室名称和地址；
c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；
d)
证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e)
客户的名称和地址；
f)
被校对象的描述和明确标识；
g)
进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；
h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明
i)
校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
j)
本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；
k)
校准环境的描述；
l)
校准结果及其测量不确定度的说明；
m) 对校准规范的偏离的说明
n)
校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；
o)
校准结果仅对被校对象有效的声明；
p)
未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。
B.2校准证书内页格式见表B.1。
表B.1 校准证书内页格式
证书编号：            
	校准点序号
	校准点输入位移值（mm）
	示值误差
（mm）
	正行程输出平均值（mm）
	反行程输出平均值（mm）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	序号
	校准项目
	校准结果

	1
	示值误差（%）
	

	2
	回程误差（%）
	

	3
	重复性（%）
	

	测量不确定度：      Urel=        ，包含因子k=

	注：在线式液压缸位移检测装置在下限点置零。


校准员：                                  核验员：                
注：校准证书的内容应符合JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》的要求。由于各实验

室对校准证书有自己的设计，本附录仅建议与校准结果相关部分的内页格式。其中

的部分内容可以由于实验室的证书格式不同而在其他部分表述。

 JJF（豫）XXXX-2025








在线式液压缸位移检测装置


校准规范


Calibration Specification for 


online hydraulic cylinder displacement detection device








�








PAGE  
1

