河南省地方计量技术规程

JJF（豫）000－2026

漆包绕组线剥离试验仪校准规范

Calibration Specification for Peeling Tester of Enamelled Winding Wire（草稿）

河南省市场监督管理局

发布

2026-00-00发布                            2026-00-00实施

漆包绕组线剥离试验仪

校准规范

Calibration Specification for Peeing Tester of Enamelled Winding Wire

JJF（豫）000—2026

归  口 单 位：河南省力学与工程机械计量技术委员会

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：河南省计量测试科学研究院

本规程委托河南省力学与工程机械计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引  言	II

1  范围	3

2  引用文件	3

3  概述	3

4  计量特性	3

4.1  剥离仪两夹具间的距离	3

4.2  剥离仪的扭转速度	3

4.3  拉紧力	3

5  校准条件	3

5.1 环境条件	3

5.2 测量标准及其他设备	4

6  校准项目和校准方法	4

6.1 校准项目	4

6.2 校准方法	4

7  校准结果	5

8  复校时间间隔	6

附录A 漆包绕组线剥离试验仪测量结果不确定度评定示例	7

附录B 漆包绕组线剥离试验仪校准记录格式	10

附录C 漆包绕组线校准证书内页格式	11

引  言

本规程按照JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》等基础性系列规范制定。

GB/T 4074.3 《绕组线试验方法第3部分：机械性能》、JB/T 4279.6 《漆包绕组线试验仪器设备检定方法第6部分：剥离试验仪》为支撑本规程的技术标准。

本规范为JJF（豫）117-1999《漆包绕组线剥离试验仪校准规范》的修订版本。与JJF（豫）117-1999相比，本规范主要技术变化如下：

——增加了引言部分（见引言）；

——增加了引用文件的内容（见第2章）；

——删除了通用技术要求；

——修改了测量用标准器，扭转速度的测量使用的是转速表（见5.2）；

——增加了校准前检查（见6.2.1）；

——修改了两夹具间距离的校准方法（见6.2.2）；

——修改了扭转速度的测量方法（见6.2.3）；

——修改了拉紧力的测量方法（见6.2.4）；

——删除了校准结果的处理，增加了校准结果（见7）；

——删除了校准证书、校准结果通知书封面格式；

——增加了漆包绕组线剥离试验仪校准不确定度评定示例（见附录A）

——修改了校准记录格式（见附录B）

——增加了校准证书内页格式（见附录C）

本规范历次版本发布情况为：

——JJF（豫）117-1999

漆包绕组线剥离试验仪校准规范

1  范围

本规范适用于测量范围为导体标称直径1.000mm以上的漆包绕组线剥离试验仪（以下简称剥离仪）的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 4074.3 《绕组线试验方法第3部分：机械性能》

JB/T 4279.6 《漆包绕组线试验仪器设备检定方法第6部分：剥离试验仪》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

剥离仪是用来检验标称直径为1.000mm以上漆包圆线漆膜附着性能的专用试验仪器，它由控制箱、计数装置、夹具、滑块、导轨和负荷组成。试验原理是：按产品标准计算并预制扭转数，将两夹具间试样对称的两个侧面上的漆膜刮去，露出导体，在试样上施加一定的拉紧力后启动仪器，按规定的扭转速度进行试验。仪器停转之后检测试样是否失去附着性，如果漆膜毫无困难地从试样上剥去，即使不能完全分离，也应认为失去附着性。

4  计量特性

4.1  剥离仪两夹具间的距离

剥离仪两夹具间的距离为500mm，MPE：±5mm。

4.2  剥离仪的扭转速度

剥离仪的扭转速度为80r/min，MPE：±20r/min。

4.3  拉紧力

试验用拉紧力至少包括：25N，40N，60N，100N，160N，250N，400N，MPE：±10%。

5  校准条件

5.1 环境条件

a) 温度：（15～35）℃；

b) 相对湿度：不大于75%；

c) 校准环境周围应无影响校准结果的机械振动和电磁干扰。

5.2 测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表1。

表1 测量标准及其他设备

| 序号 | 设备名称 | 计量特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | 测量范围（0～2）m，Ⅱ级，分度值1mm |
| 2 | 转速表 | 1级 |
| 3 | 电子秤 | 测量范围（0～50）kg，级，分度值10g |

6  校准项目和校准方法

6.1 校准项目

剥离仪的校准项目见表2。

表2 校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款号 | 校准方法对应的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥离仪两夹具间的距离 | 4.1 | 6.2.2 |
| 2 | 剥离仪的扭转速度 | 4.2 | 6.2.3 |
| 3 | 拉紧力 | 4.3 | 6.2.4 |

6.2 校准方法

6.2.1 校准前检查

a) 剥离仪应水平放置，滑块在导轨上能平滑移动，无阻尼，无擦靠；

b) 夹上试样，挂上相应负荷后，夹具无松动滑移现场；

c) 扭转计数器显示清晰，读数连续，无卡顿。

6.2.2 剥离仪两夹具间的距离

使用钢卷尺直接测量左右两个夹具间的距离，测量三次，取其算术平均值作为测量结果，并按式（1）计算：

L=13i=13li                          （1）

式中：

| L | —— | 三次测量的平均值，mm； |
| --- | --- | --- |
| li | —— | 第i次测量的两夹具间的距离，mm。 |

6.2.3 扭转速度

空载条件下，启动剥离仪，待其转速稳定后，使用转速表进行测量，连续读取并记录5个测量值，取其算术平均值作为测量结果，按式（2）计算：

R=15i=15ri                          （2）

式中：

| R | —— | 五次测量的平均值，r/min； |
| --- | --- | --- |
| ri | —— | 第i次测量的扭转速度，r/min。 |

6.2.4 拉紧力的示值相对误差和重复性相对误差

采用电子秤直接测量剥离仪的各级负荷（一般为砝码），至少包含条款4.3中的7个测量点，每个测量点测量三次，将其算术平均值作为测量结果，并根据公式（3）、公式（4）分别计算其示值相对误差和重复性相对误差，

q=F−FiFi×100%                         （3）

式中：

q——剥离仪拉紧力的示值相对误差，%；

F——被校剥离仪的标称拉紧力值，N；

Fi——同一校准点电子秤三次测量的算术平均值，N。

b=Fmax−FminFi×100%                      （4）

式中：

b──剥离仪拉紧力的示值重复性，%；

Fmax ──电子秤在同一校准点三次读数的最大值，N；

Fmin ——电子秤在同一校准点三次读数的最小值，N；

Fi——电子秤在同一校准点三次读数的算术平均值，N。

7  校准结果

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

1） 标题，“校准证书”；

2） 实验室名称和地址；

3） 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

4） 送校单位的名称和地址；

5） 被校对象的描述和明确标识；

6） 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

7） 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

8） 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

9） 校准环境的描述；

10） 校准结果及其测量不确定度；

11） 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期。

8  复校时间间隔

剥离仪的校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间为1年。

# 附录A

# 漆包绕组线剥离试验仪测量结果不确定度评定示例

# A.1 测量方法

# A.1.1 环境条件：温度19.7℃，相对湿度：41%。

# A.1.2 测量标准

- 钢卷尺，Ⅱ级，分度值1mm；

- 转速表：1级；

- 电子秤，级，分度值10g。

- A.1.3 被校对象：漆包绕组线剥离试验仪。

- A.1.4 测量过程

- A.1.4.1 在规定环境条件下，使用钢卷尺测量两夹具间的距离，重复测量3次，将3次测量结果的平均值作为校准结果。

- A.1.4.2 在规定环境条件下，使用转速表测量扭转速度，重复测量3次，将3次测量结果的平均值作为校准结果。

- A 1.4.3 在规定环境条件下，使用电子秤测量拉紧力，重复测量3次，将3次测量结果的平均值作为校准结果。

# A.2测量模型

# A.2.1 剥离仪两夹具间的距离：

L=13i=13li                          （A.1）

式中：

| L | —— | 三次测量的平均值，mm； |
| --- | --- | --- |
| li | —— | 第i次测量的两夹具间的距离，mm。 |

A.2.2 扭转速度：

R=15i=15ri                            （A.2）

式中：

| R | —— | 五次测量的平均值，r/min； |
| --- | --- | --- |
| ri | —— | 第i次测量的扭转速度，r/min。 |

# A.2.3 拉紧力：

F=13i=13Fi                         （A.3）

式中：

F──被校剥离仪的标称拉紧力值，N；

Fi──第i次测量的拉紧力，N。

# A.3 标准不确定度来源

# A.3.1 钢卷尺引入的标准不确定度分量u1；

# A.3.2 剥离仪两夹具间距离测量重复性引入的标准不确定度分量u2；

# A.3.3 转速表引入的标准不确定度分量u3；

# A.3.4 扭转速度测量重复性引入的标准不确定度分量u4；

# A.3.5 电子秤引入的标准不确定度分量u5；

# A.3.6 拉紧力测量重复性引入的不确定度分量u6。

# A.4 标准不确定度的评定

# A.4.1 钢卷尺引入的标准不确定度分量u1：

# 分度值为1mm的Ⅱ级钢卷尺，其最大允许误差为±0.2mm，按均匀分布，得到：

# u1=0.2mm3=0.115mm

# A.4.2 剥离仪两夹具间距离测量重复性引入的标准不确定度分量u2：

# 在重复性条件下，使用钢卷尺对两夹具间的距离测量3次，得到数据如下：

# 表A.1 两夹具间距离的重复性测量数据

| # 测量次数 | # 1 | # 2 | # 3 | # 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 钢卷尺示值x/mm | # 503 | # 503 | # 502 | # 503 |

# 通过极差法计算其不确定度分量：

# s（x）=xmax−xminCn

# 得到单次测量结果的实验标准偏差：s=0.592mm

# 由于是以三次测量结果的算术平均值作为校准结果，测量重复性引入的标准不确定度分量u2为：

# u2=s3=0.342mm

# A.4.3 转速表引入的标准不确定度分量u3：

# 根据转速表的检定证书，是1级转速表，即最大允许误差是±1%，按均匀分布，得到：

# u3=80×0.01r/min3=0.462r/min

# A.4.4 扭转速度测量重复性引入的标准不确定度分量u4：

# 在重复性条件下，使用转速表对扭转速度测量5次，得到数据如下：

# 表A.2 扭转速度测量数据

| # 测量次数 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 转速表示值y/r/min | # 82.7 | # 83.1 | # 83.5 | # 82.3 | # 83.9 |  |

# 根据极差法：

# s（Y）=Ymax−YminCn

# 得到单次测量结果的实验标准偏差：s=0.688r/min

# 由于是以五次测量结果的算术平均值作为校准结果，因此测量重复性引入的标准不确定度分量u4为：

# u4=s5=0.308r/min

# A.4.5 电子秤引入的标准不确定度分量u5：

# 以100N的测量点为例，级，分度值为10g的电子秤，最大允许误差为±10g，按均匀分布，得到：

# u5=10g3=5.774g≈0.057N

# A.4.6 拉紧力测量重复性引入的不确定度分量u6：

# 在重复性条件下，使用电子秤对试验力测量3次，得到数据如下：

# 表A.3 拉紧力重复性测量数据

| # 测量次数 | # 1 | # 2 | # 3 | # 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 拉紧力z/N | # 10.0 | # 10.1 | # 10.1 | # 10.1 |

# 通过极差法计算其不确定度分量：

# s（x）=xmax−xminCn

# 得到单次测量结果的实验标准偏差：s=0.059N

# 由于是以三次测量结果的算术平均值作为校准结果，测量重复性引入的标准不确定度分量u6为：

# u6=s3=0.034N

# A.5 标准不确定度分量一览表

# 不确定度分量见表A.4

# 表A.4 标准不确定度分量一览表

| # 序号 | # 不确定度来源 | # 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 钢卷尺 | # 0.115mm |
| # 2 | # 两夹具间距离测量重复性 | # 0.342mm |
| # 3 | # 转速表 | # 0.462r/min |
| # 4 | # 扭转速度测量重复性引 | # 0.688r/min |
| # 5 | # 电子秤 | # 0.057N |
| # 6 | # 拉紧力测量重复性 | # 0.034N |

# A.6 合成标准不确定度

# A.6.1 两夹具间距离的合成标准不确定度：

# 不确定度分量彼此独立、互不相关，因此合成标准不确定度为：

# uc=u1+u2=0.37mm

# A.6.2 扭转速度的合成标准不确定度：

# 不确定度分量彼此独立、互不相关，因此合成标准不确定度为：

# uc=u3+u4=0.83r/min

# A.6.3 拉紧力的合成标准不确定度：

# 不确定度分量彼此独立、互不相关，因此合成标准不确定度为：

# uc=u5+u6=0.07N

# A.7 扩展不确定度

# A.7.1 两夹具间距离的扩展不确定度：

# 取包含因子k=2，则：U=k×uc=1mm

# A.7.2 扭转速度的扩展不确定度：

# 取包含因子k=2，则：U=k×uc=1.7r/min

# A.7.3 拉紧力的扩展不确定度：

# 取包含因子k=2，则：U=k×uc=0.2N

# 附录B

# 漆包绕组线剥离试验仪校准记录（推荐格式）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | 温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、两夹具间的距离： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（mm） |  |  |  |  | 测量值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值相对误差（%） |  |  | 扩展不确定度（k=2） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、扭转速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（r/min） |  | 测量值（r/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值相对误差（%） |  |  |  |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、拉紧力相对误差和重复性相对误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（N） |  |  |  | 测量值（N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值相对误差（%） |  |  | 示值重复性相对误差（%） |  |  |  |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

# 漆包绕组线剥离试验仪校准证书内页（推荐）格式

| 1、两夹具间距离 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（mm） |  | 示值相对误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| 2、扭转速度 |  |  |  |  |  |
| 测量值（r/min） |  | 示值相对误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| 3、拉紧力的示值相对误差和重复性相对误差 |  |  |  |  |  |
| 测量点（N） | 示值相对误差（%） |  | 重复性相对误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |

JJF（豫）000—2026

111111

111111