《同视机校准规范》

编制说明

规范起草小组

2026年2月27日

《同视机校准规范》

编制说明

一、任务来源

根据河南省市场监督管理局办公室《关于印发 2025 年度河南省地方计量技术规范制修订计划项目的通知》（豫市监办〔2025〕64号），由河南省计量测试科学研究院承担起草《同视机校准规范》的制定工作。

二、同视机校准规范起草的背景及必要性

同视机，又称大弱视矫正镜或斜视镜。是光机电结合的，功能齐全的大型眼科光电仪器。主要用于检查斜视弱视患者的双眼视功能，视网膜对应情况以及斜视度的测定，根据不同诊断眼位斜视度的变化规律，了解眼球运动功能。

目前国内尚无相关的规程或规范发布，造成此类仪器无法进行有效的计量认定。本规范的制定，将有效解决这一问题，同时制定此规范可以填补我省同视机校准的空白。因此，制定本省内同视机校准规范的任务迫在眉睫。

三、主要技术依据及原则

本规范起草的主要技术依据：

YY/T 0675-2023 眼科仪器 同视机

JJF 1032-2005 光学辐射计量名词术语及定义

规范格式按计量技术规范JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》进行编写。

在规范编写时充分考虑同视机的功能和行业使用要求，选定同视机需校准的项目。同时考虑了校准方法和校准项目的科学合理、操作方便，结合现有的相关规程规范、企业标准和专家意见，制定出实用性和操作性较强的同视机灯校准方法。

四、规范起草的过程和计划

1、2025年6月成立起草小组，整理了以往进行同视机的试验数据，并向市场上同视机的生产厂家进行了调研，结合相关的技术标准，初步制定出同视机校准规范的内容。经过起草小组反复的讨论、分析、归纳和论证，于2025年11月完成了规范的初稿。

2、2025年11、12月完成规范的审查和复查工作。

3、2026年3月形成规范征求意见稿，并以电子文档的形式在省内计量技术机构征求意见。

4、2026年4月，完成规范审定稿。

五、规范起草的要点及说明

本规范主要是为了同视机量值溯源问题。其主要技术要点和编制说明包括：

（一）紫外线探伤灯的校准条件及计量性能要求

1、  环境条件

温度：(20±5）℃；

相对湿度：≤85% ；

实验室为暗室或进行遮光处理。

确定依据：校准环境条件的设定，是根据被校仪器的特性，同时结合检定设备的使用环境，实验环境条件宽松，容易满足。

2、  校准用设备

校准装置主要由游标卡尺、屏幕亮度计、+1.00m-1全孔径球镜镜片、手持式激光测距仪和数显角度尺组成。

2.1游标卡尺

测量范围应满足（0~200）mm；MPE：±0.03mm；

2.2屏幕亮度计

MPE：±10%；

2.3+1.00 m-1全孔径球镜镜片

球镜度MPE：±0.06m-1柱镜度MPE：±0.03m-1；

2.4手持式激光测距仪

应满足2级要求；

2.5数显角度尺

MPE：±5′

确定依据：参照YY/T 0675-2023 眼科仪器 同视机、JJG 30-2012通用卡尺检定规程、JJG 211-2021 亮度计检定规程、JJG 579-2025 验光镜片箱检定规程、 JJG 966-2010 手持式激光测距仪检定规程、GB/T 6315-2025 游标、带表和数显万能角度尺对于校准仪器的要求确定的。

3、计量性能要求

表2  计量性能要求

| 计量特性 | 最大允许误差 |  |
| --- | --- | --- |
| 瞳距示值误差 | ±1.0mm |  |
| 镜筒视标轴对准角度偏差 | 镜筒刻度0位时两视标水平对准角度偏差 | ±0.5° |
|  | 镜筒刻度0位时两视标垂直对准角度偏差 | ±0.125° |
|  | 镜筒刻度0位时两视标扭转对准角度偏差 | ±0.5° |
| 亮度均匀性 | ≥75% |  |
| 左右亮度差 | ≤20% |  |

确定依据：规范中提出的校准项目在YY/T 0675-2023 眼科仪器 同视机有要求

（二）同视机校准方法：

校准前，首先检查外观和电气性能，确定没有影响计量性能的因素后再进行校准。

1、瞳距示值误差

  - 瞳距示值误差校准

调节目镜筒旋转手轮，使左、右目镜的刻度为0,调节瞳距调节手轮，将被测同视机的瞳距调整为（65±0.5）mm。如图2所示，使用游标卡尺测量两镜筒目镜间最近距离A与两镜筒目镜间最远距离B,利用公式（1）计算瞳距测量值，测量三次，取平均值为实际测量值，实际测量值与标准值之差即为被检同视机的瞳距示值误差。

PD = (A+B)/2

式中：

PD---瞳距，mm

A----两镜筒目镜间最近距离，mm

B----两镜筒目镜间最远距离，mm

确定依据：参照YY/T 0675-2023 眼科仪器 同视机设备中对于瞳距的要求和检测方法，同时本项目组结合仪器本身的工作原理和计量特性，分析实验数据、优化得到的一个校准方法。

2、镜筒视标轴对准角度偏差

把被测同视机自带的十字画片插入仪器画片盒。

将左、右目镜系统的水平、垂直和扭转方向的刻度调节到零位。

在左、右目镜前镜片放置架上分别安装+1.00 m-1的全孔径球镜镜片，在距离镜片1 m的地方放置投射屏，打开被测同视机开关，将亮度设置为最高亮度，使画片上的十字划线被投射到投射屏上，进行两镜筒视标轴对准角度偏差校准

2.1两视标水平方向轴对准角度偏差 α

调节一侧画片升降旋钮，使两十字划线水平方向刻线重合，用游标卡尺测量投射屏上两十字划线中心点的分离距离X，测量3次取其平均值为X的实际测量值，则两视标水平方向角度偏差

α=X−PDL×180°π

式中：

α：水平方向角度偏差；°

PD：瞳距测量值；mm

X：两十字划线中心点的分离距离；mm

L：镜片与投射屏的距离；L=1000 mm。

2.2两视标垂直方向轴对准角度偏差 β

调节集合发散手轮，使两十字划线垂直方向刻线重合，此时用游标卡尺测量投射屏上两十字划线中心点分离距离Y，测量3次取其平均值为Y的实际测量值，则垂直方向角度偏差

β=YL×180°π

式中：

β：垂直方向角度偏差,°

Y: 两十字划线中心点的分离距离，mm

L:镜片与投射屏的距离，L=1000 mm。

2.3两视标扭转方向轴对准角度偏差 γ

调节集合发散手轮，使两十字划线中心点重合，此时，用数显角度尺测量两十字划线水平线的夹角，即为扭转偏差γ。

确定依据：参照YY/T 0675-2023 眼科仪器 同视机中对于轴对准的要求和检测方法，并结合多次实验数据，项目组总结经验，得到计算三个角度的计算公式。

3、亮度均匀性校准

将被测同视机亮度设置为最高亮度，画片盒里不放置任何画片，使用屏幕亮度计分别对左、右两侧目镜处亮度进行测量，找出左、右两侧目镜处的最大亮度和最小亮度，用公式（4）计算被测仪器的亮度均匀性：

VL=LminLmax×100%

式中：

VL—亮度均匀性，%

Lmax--每个屏上的亮度最大，cd/cm2

Lmin--每个屏上的亮度最小值，cd/cm2

确定依据：结合参照YY/T 0675-2023 眼科仪器 同视机中对于漫射屏亮度变化的测量方法，参考JJF(豫)308-2021工业射线照相观片灯校准规范中对于亮度均匀性的计算方法，总结出了对同视机亮度均匀性的校准方法。

4、左右亮度差校准

将被测同视机亮度设置为最高亮度，画片盒里不放置任何画片，使用屏幕亮度计分别对左、右两侧目镜中心处亮度进行测量，每侧测量3次，3次平均值作为其平均亮度，利用公式（5）计算左右亮度差

DL=Lleft−LrightLleft+Lright2......................................... (5)

式中：

DL---左右亮度差

Lleft----左侧目镜处的平均亮度

Lright----右侧目镜处的平均亮度

确定依据：结合参照YY/T 0675-2023 眼科仪器 同视机中对于漫射屏亮度变化的测量方法，确定出了对同视机亮度均匀性的校准方法。

同视机校准规范起草小组

2026年2月27日