河南省地方计量技术规范

JJF（豫）111－20**

漆包绕组线急拉断试验仪校准规范

Calibration Specification for Jerk Test Equipment

of Enamelled Winding Wire

（征求意见稿）

河南省市场监督管理局

发布

20**-**-**发布                            20**-**-**实施

漆包绕组线急拉断试验仪

校准规范

Calibration Specification for Jerk Test Equipment of Enamelled Winding Wire

JJF（豫）111—20**

代替JJF（豫）111-1999

归  口 单 位：河南省力学与工程机械计量技术委员会

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：/

本规范委托河南省力学与工程机械计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

/

赵伟明（河南省计量测试科学研究院）

/

参加起草人：

/

目    录

引  言	III

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和定义	1

4  概述	1

5  计量特性	1

6  校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准	2

7  校准项目和校准方法	2

7.1  校准前检查	2

7.2  校准前准备	2

7.3  两夹具间起始距离	2

7.4  急拉速度	3

8  校准结果	3

9  复校时间间隔	3

附录A 校准记录格式	5

附录B 校准证书内页格式	6

附录C 急拉断试验仪两夹具间起始距离测量结果的不确定度评定示例	7

附录D 急拉断试验仪急拉速度测量结果的不确定度评定示例	9

引  言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范修订工作的基础性系列规范。

与JJF（豫）111-1999相比，除编辑性修改外，本规范主要技术变化如下：

——更新了主标准器，将Q-1漆包线测试仪器检测仪（专用仪器）调整为速度测量仪；

——更新了主要技术指标急拉速度的测量方法；

——增加了附录C急拉断试验仪测量结果不确定度评定示例。

漆包绕组线急拉断试验仪校准规范

1  范围

本规范适用于测量范围为导体标称直径1.000mm及以下的漆包绕组线急拉断试验仪（以下简称急拉断仪）的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 4074.3  绕组线试验方法 第3部分：机械性能

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和定义

4  概述

急拉断仪主要由控制系统、气缸、固定夹头和活动夹头组成，如图1。将一根校直试样装夹在急拉断仪两夹头中间，气压控制活动夹头急速拉伸至断裂点或有关产品规定的百分比，拉伸后使用放大镜检查试样漆膜是否开裂或失去了附着性。急拉断仪主要用于考核标称直径为1.000mm及以下的漆包圆线漆膜的附着性能。

图1 急拉断仪组成示意图

5  计量特性

急拉断仪的计量特性见表1。

表1  急拉断仪的计量特性

| 序号 | 校准项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 两夹具间起始距离 | 225 mm，MPE：±25 mm 9 |
| 2 | 急拉速度 | 大于2 m/s |

注：1、急拉速度在无试样状态下测量；

2、以上技术要求不用于合格性判别，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：(20±10)℃，相对湿度：≤85%。

6.1.2  电源电压(220±22)V。

6.1.3  校准现场周围应无影响校准结果的机械振动和电磁干扰。

6.2  测量标准

测定仪校准用测量标准见表2。

表2  测量标准

| 名称 | 计量性能 |
| --- | --- |
| 卡尺 | 测量范围：（0～300）mm，MPE：±0.04 mm |
| 速度测量仪 | 测量范围：（0～10）m/s，MPE：±1% |

7  校准项目和校准方法

## 7.1  校准前检查

仪器通电运行正常，操作按钮灵活且功能可靠。

## 7.2  校准前准备

开启急拉断仪，按说明书要求预热，未明确具体预热时间的，推荐预热不少于15 min。

## 7.3  两夹具间起始距离

使用卡尺测量两夹具间起始距离，重复测量3次，3次测量值的平均值作为测量结果。两夹具间起始距离按公式（1）计算。

L=13Ln

（1）

式中：

L ——两夹具间起始距离，mm；

Ln——第n次测量值，mm。

## 7.4  急拉速度

将用于采集光信号的反光纸贴在活动夹头上，反光纸的边缘应规整无毛边。将速度测量仪安装在急拉断仪活动夹头相对位置，速度测量仪的两个采集点对准活动夹头运动轨迹，并与活动夹头运动轨迹方向一致。

操作急拉断仪启动急拉试验，记录速度测量仪示值，操作急拉断仪复位活动夹头初始位置。重复急拉试验3次，3次测量值的平均值作为测量结果。急拉速度按公式（2）计算。

V=13Vn

（2）

式中：

V ——急拉速度，m/s；

Vn——第n次测量值，m/s。

8  校准结果

校准记录格式见附录A；经校准的急拉断仪发给校准证书，校准证书应至少包括以下信息，校准证书的内页格式见附录B。

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及测量不确定度的说明；

l）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

m）校准结果仅对被校对象有效的声明；

n）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

急拉断仪复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定，送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，但原则上复校时间间隔不超过一年。

## 附录A

校准记录格式

| 证书编号 |  |  |  | 送校单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  | 型号规格 |  |  |
| 制造单位 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
| 环境条件 | 温度 ℃ 相对湿度 % |  |  | 校准地点 |  |  |
| 测量标准 | 名称 | 编号 | 型号/规格 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 溯源单位/ 证书编号 | 有效 期至 |
| 校准依据 技术文件 |  |  |  | 测量标准使用状态 | 正常异常，见备注 |  |
|  |  |  |  | 现场校准条件确认 | 符合不符合， 见备注不适用 |  |

校准项目及校准数据

1. 外观：

2. 两夹具间起始距离：                                        单位：m m

| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | 扩展不确定度 U，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. 急拉速度：                                                单位：m/s

| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | 扩展不确定度 U，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 备注 |  | 复校时间间隔建议 | 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收日期 | 年 月 日 | 校准日期 | 年 月 日 |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

第  页  共  页

## 附录B

校准证书内页格式

校准结果

| 校准项目 | 校准结果 | 技术要求 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两夹具间起始距离 mm |  | 225±25 |  |
| 急拉速度 m/s |  | 大于2 |  |

──────────────

## 附录C

急拉断试验仪两夹具间起始距离测量结果的不确定度评定示例

C.1 测量方法

C.1.1 环境条件：温度：(20±10)℃，相对湿度：≤85%。

C.1.2 测量标准：卡尺，测量范围：（0～300）mm，MPE：±0.04 mm；速度测量仪，测量范围：（0～10）m/s，MPE：±1%

C.1.3 被校对象：急拉断试验仪，两夹具间起始距离，225 mm，MPE：±25 mm；急拉速度，大于2 m/s

C.1.4依据本规范对急拉断试验仪进行校准，使用卡尺测量两夹具间起始距离，重复测量3次，3次测量值的平均值作为测量结果。

C.2测量模型

两夹具间起始距离：

L=13Ln

（C.1）

式中：

L ——两夹具间起始距离，mm；

Ln——第n次测量值，mm。

C.3 标准不确定度来源

C.3.1卡尺引入的标准不确定度分量 u1；

卡尺的最大允许误差为±0.03 mm，均匀分布，所以：

u1=0.033=0.017 mm

C.3.2测量重复性引入的标准不确定度分量 u2；

使用卡尺测量两夹具间起始距离，重复测量3次，得到数据249.66 mm、249.92 mm、249.78 mm，根据极差法计算单次测量标准偏差，则：

u2=Lmax-LminCnn=0.089 mm

C.4 不确定度分量表

不确定度分量表见表C.1。

表C.1 不确定度分量表

| 序号 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卡尺 | 0.017 mm |
| 2 | 测量重复性 | 0.089 mm |

C.5 合成标准不确定度

不确定度分量彼此独立、互不相关，因此合成标准不确定度：

uc=u12+u22=0.091 mm

C.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=k×uc=0.2 mm

## 附录D

急拉断试验仪急拉速度测量结果的不确定度评定示例

D.1 测量方法

D.1.1 环境条件：温度：(20±10)℃，相对湿度：≤85%。

D.1.2 测量标准：卡尺，测量范围：（0～300）mm，MPE：±0.04 mm；速度测量仪，测量范围：（0～10）m/s，MPE：±1%

D.1.3 被校对象：急拉断试验仪，两夹具间起始距离，225 mm，MPE：±25 mm；急拉速度，大于2 m/s

D.1.4依据本规范对急拉断试验仪进行校准，使用速度测量仪测量急拉速度，重复急拉试验3次，3次测量值的平均值作为测量结果。

D.2测量模型

急拉速度：

V=13Vn

（D.1）

式中：

V ——急拉速度，m/s；

Vn——第n次测量值，m/s。

D.3 标准不确定度来源

D.3.1速度测量仪引入的标准不确定度分量 u1；

速度测量仪的不确定度由其证书给出：Urel=1%，k=2。则：

u1=1%2=0.5 %

D.3.2测量重复性引入的标准不确定度分量 u2；

使用速度测量仪测量急拉速度，重复测量3次，得到数据4.993 m/s、4.889 m/s、4.805 m/s，根据极差法计算单次测量标准偏差，则：

u2=Vmax-VminCnnV×100%=1.3 %

D.4 不确定度分量表

不确定度分量表见表D.1。

表D.1 不确定度分量表

| 序号 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 速度测量仪 | 0.5% |
| 2 | 测量重复性 | 1.3% |

D.5 合成标准不确定度

不确定度分量彼此独立、互不相关，因此合成标准不确定度：

uc=u12+u22=1.4 %

D.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

Urel=k×uc=2.8 %

──────────────

JJF（豫）***—****