《漆包绕组线急拉断试验仪校准规范》

不确定度评定报告

规范起草小组

2025 年 06月

漆包绕组线急拉断试验仪两夹具间起始距离测量结果

的不确定度评定示例

1 测量方法

1.1 环境条件：温度：(20±10)℃，相对湿度：≤85%。

1.2 测量标准：卡尺，测量范围：（0～300）mm，MPE：±0.04 mm；速度测量仪，测量范围：（0～10）m/s，MPE：±1%

1.3 被校对象：急拉断试验仪，两夹具间起始距离，225 mm，MPE：±25 mm；急拉速度，大于2 m/s

1.4依据本规范对急拉断试验仪进行校准，使用卡尺测量两夹具间起始距离，重复测量3次，3次测量值的平均值作为测量结果。

2测量模型

两夹具间起始距离：

L=13Ln

（C.1）

式中：

L ——两夹具间起始距离，mm；

Ln——第n次测量值，mm。

3 标准不确定度来源

3.1卡尺引入的标准不确定度分量 u1；

卡尺的最大允许误差为±0.03 mm，均匀分布，所以：

u1=0.033=0.017 mm

3.2测量重复性引入的标准不确定度分量 u2；

使用卡尺测量两夹具间起始距离，重复测量3次，得到数据249.66 mm、249.92 mm、249.78 mm，根据极差法计算单次测量标准偏差，则：

u2=Lmax-LminCnn=0.089 mm

4 不确定度分量表

不确定度分量表见表1。

表1 不确定度分量表

| 序号 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卡尺 | 0.017 mm |
| 2 | 测量重复性 | 0.089 mm |

5 合成标准不确定度

不确定度分量彼此独立、互不相关，因此合成标准不确定度：

uc=u12+u22=0.091 mm

6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=k×uc=0.2 mm

漆包绕组线急拉断试验仪急拉速度测量结果

的不确定度评定示例

1 测量方法

1.1 环境条件：温度：(20±10)℃，相对湿度：≤85%。

1.2 测量标准：卡尺，测量范围：（0～300）mm，MPE：±0.04 mm；速度测量仪，测量范围：（0～10）m/s，MPE：±1%

1.3 被校对象：急拉断试验仪，两夹具间起始距离，225 mm，MPE：±25 mm；急拉速度，大于2 m/s

1.4依据本规范对急拉断试验仪进行校准，使用速度测量仪测量急拉速度，重复急拉试验3次，3次测量值的平均值作为测量结果。

2测量模型

急拉速度：

V=13Vn

（D.1）

式中：

V ——急拉速度，m/s；

Vn——第n次测量值，m/s。

3 标准不确定度来源

3.1速度测量仪引入的标准不确定度分量 u1；

速度测量仪的不确定度由其证书给出：Urel=1%，k=2。则：

u1=1%2=0.5 %

3.2测量重复性引入的标准不确定度分量 u2；

使用速度测量仪测量急拉速度，重复测量3次，得到数据4.993 m/s、4.889 m/s、4.805 m/s，根据极差法计算单次测量标准偏差，则：

u2=Vmax-VminCnnV×100%=1.3 %

4 不确定度分量表

不确定度分量表见表2。

表2 不确定度分量表

| 序号 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 速度测量仪 | 0.5% |
| 2 | 测量重复性 | 1.3% |

5 合成标准不确定度

不确定度分量彼此独立、互不相关，因此合成标准不确定度：

uc=u12+u22=1.4 %

6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

Urel=k×uc=2.8 %

本规范起草小组

2025年6月