
河南省地方计量技术规范

《药品稳定性试验设备校准规范》

编写说明

规范起草小组
2025年12月

《药品稳定性试验设备校准规范》编写说明
一  任务来源

根据河南省市场监督管理局办公室《关于印发2025年度河南省地方计量技术法规制修订计划项目的通知》（豫市监办〔2025〕64号），由河南省计量测试科学研究院承担《药品稳定性试验设备校准规范》的起草任务。

二  编制依据和意义
1  编制依据

本规范的制定主要参考JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写，相关术语及测量不确定度评定遵循JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等技术文件。

2  编制意义

药品稳定性试验设备是制药、医学、生物技术等领域开展药物稳定性研究的关键设备，广泛延伸应用于食品、化妆品行业，通过模拟温湿度、光照、紫外辐射等气候条件，为药品生产、包装、贮存、运输条件制定及有效期建立提供科学依据，是保障药物质量控制与提升的核心支撑。原料药物及制剂的稳定性试验作为制药关键环节，设备参数的精准性直接决定试验有效性，因此亟需对温度、湿度、光照度、紫外辐射照度等参数进行规范校准。目前，该类设备仅有GB/T 39476-2020《药品稳定性试验箱能效测试方法》国家标准，无专属计量技术规范，各地计量机构仅参照JJF 1101-2019校准温湿度参数，而2020年新版《药典》9001《原料药物与制剂稳定性试验指导原则》新增了强光照射试验要求，明确了光照度、紫外辐射照度的计量需求，且该指导原则是医药企业申报备案、一致性评价、上市后变更的核心依据，也是药监机构质量评价的重要指标，现有校准方式已无法满足行业实际需求与监管要求。同时，美国FDA等国际机构对药品行业的计量要求日趋严格，进一步凸显了规范的紧迫性。为此，制定针对性的计量技术规范，开展精准化计量校准，是保障设备量值准确、强化药品安全保障、推动药品技术高质量发展的必然要求。

三  编制过程
本规范由河南省计量测试科学研究院负责编写，与郑州大学第一附属医院等共同起草。规范起草小组在接到任务后成立了规范制定起草小组，拟定了工作方案并进行了人员分工。

2025年2月至2025年5月，起草小组人员积极查阅国内外标准、文献，搜集生产厂家技术指标等，调查市场上主流品牌、统计临床实际的计量特性参数。

2025年5月至2025年11月，起草小组针对不同厂家、型号的药品稳定性试验设备进行试验，研究合适的校准项目、校准方法和计量特性，验证方法和指标的可行性、适用性，在参考相关技术文件的基础上起草了《药品稳定性试验设备校准规范》草稿。

2025年12月，通过规范起草小组进一步讨论和完善，形成《药品稳定性试验设备校准规范》征求意见稿，与参与编写单位合作，并向长期使用药品稳定性试验设备的省内外专家、仪器生产厂家工程师及使用单位专家征求意见。

四  规范结构和主要技术指标说明

1  规范结构

按照JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范的主要内容由以下几个部分构成：引言、范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达（包括校准记录、校准结果和测量不确定度）、复校时间间隔和附录。

2  主要技术指标说明

技术指标以GB/T 5700 2008照明测量方法、GB/T 5170.5 2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第5 部分：湿热试验设备和中华人民共和国药典（2020版四部 9001 原料药物与制剂稳定性试验指导原则为主要依据。
（1）温度测量标准：在（-30~100）℃测量范围内，分辨力：不低于0.1 ℃

最大允许误差：±(0.15℃+0.002∣t∣)。
（2）湿度测量标准：在（10~100）%RH测量范围内，分辨力：0.1 %RH，最大允许误差：±2.0 %RH。

（3）光照度计：在（3000~6000）lx测量范围内，最大允许误差：±4%。

（4）紫外辐照计：在（50~200）μW/cm2测量范围内，最大允许误差：±8%。
五  附录

本规范含有3个附录，分别为：附录A校准原始记录（推荐）格式；附录B校准证书内页（推荐）格式；附录C药品稳定性试验设备温度偏差的不确定度评定示例。
附录A和附录B依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》及相关技术文件的要求制定，是为了统一原始记录和证书出具格式而制定，符合实验室认可和计量标准考核的要求。附录C依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》相关要求编写，包含不确定度的来源及分类、不确定度合成的公式和表示形式等。

六  总结

本规范依据相关标准、相关资料和试验数据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则制订，体现科学性、合理性、实用性，努力使规范的校准项目、计量特性及校准方法与国家（行业）标准、技术规程相符合。

该规范制定后能更科学地对进行计量校准和管理，从而保证其量值准确可靠，杜绝不合格产品的使用。从而提高诊断准确性，保障人民群众生命安全、健康，确保维护人民群众的根本利益，具有良好的社会效益及经济效益。

本校准规范还有许多不当之处，希望各位领导、专家提出宝贵意见，共同把《药品稳定性试验设备校准规范》编写得更加完善和科学。

《药品稳定性试验设备校准规范》起草小组

2025年12月


