
 《网联出租汽车计价器检定规程》

实验报告
《网联出租汽车计价器检定规程》起草组
2025年07月10日

目的介绍：

通过对实验数据的汇总分析，验证《网联出租汽车计价器检定规程》规定的项目及技术指标是否科学、合理、适用，所采取的试验方法是否具有较强的可操作性。
实验条件简介：

2.1实验日期：2025年06月22日～26日

2.2实验地点：郑州市出租车计价器检定站
2.3环境条件：试验环境的温度保持在（25.5～25.9）℃，相对湿度保持在55%～59%，检定场地应清洁平整，环境条件符合规程的要求。车辆的载荷为70kg，轮胎清洁、干燥，轮胎气压为厂家推荐值。

对于出租汽车新车型，在首次计程误差检定时应测量并确定该车型的轮胎修正值，轮胎修正值测量方法见附录B。选择一定数量同一车型的出租汽车进行轮胎修正值测量。车辆轮胎气压调整至车辆制造厂规定的气压。

2.4实验方法：引导车辆驶上出租汽车计价器(使用)检定装置，使汽车驱动轮落在出租汽车计价器(使用)检定装置的主、副滚轮之间，并固定车辆。记录车辆驱动轮轮胎的型号，用轮胎压力表测量并控制轮胎气压符合汽车制造厂规定的气压。按照车辆的技术要求，使车辆处于可在滚轮测距法检定装置上安全的检定状态。检定员坐在副驾驶位，网联计价器进入重车状态。启动出租汽车计价器(使用)检定装置，观察被检网联计价器的计程屏，当计程值到达规定的检定点时，立即按下控制器的“采样键”并记录采样值，该值即为出租汽车计价器(使用)检定装置测量的计程值。为方便比较实验结果，实验点固定为起程1000m，第一续程1200m，第二续程1400m。

3、试验数据的汇总、分析：

试验内容包括规程的所有检定项目。起草小组选择了不同品牌不同车型的常见出租汽车计价器共10台，基本涵盖了主流计价器品牌，实验结果见实验数据汇总表及原始记录。通过对实验数据的汇总、分析，验证了检定项目及技术指标的合理性，方法的可操作性。标准器采用MPE为±0.1%的出租汽车计价器 (使用) 检定装置，符合规程要求。检定条件和检定方法严格按照规程进行。检定项目按照规程首次检定，包括显示屏、电子封印、里程测量传感器和计程误差。所有检定点的计程误差集中在-1.7%~-0.7%，中位数为-1.3%，均未超出规程技术指标的要求。
4结论：

从实验结果看，规程制定的技术指标合理，检定项目的设置适宜，检定方法切实可行。

实验数据汇总表
	序号
	制造单位
	计价器型号
	轮胎修正值

C（%）
	计程误差（%）

	
	
	
	
	1000m
	1200m
	1400m

	1
	郑州天迈
	X1
	-1.5
	-1.3
	-1.5
	-1.5

	2
	郑州天迈
	X1
	-1.3
	-1.7
	-1.4
	-1.3

	3
	青岛恒星
	CJ102HC
	-1.0
	-0.8
	-0.9
	-0.9

	4
	郑州天迈
	X1
	-1.5
	-1.3
	-1.3
	-1.4

	5
	郑州天迈
	X1
	-1.3
	-1.5
	-1.3
	-1.3

	6
	青岛恒星
	CJ102HC
	-1.5
	-1.0
	-1.1
	-1.2

	7
	青岛恒星
	CJ102HC
	-1.5
	-1.0
	-1.2
	-1.3

	8
	青岛恒星
	CJ102HC
	-1.0
	-0.7
	-0.9
	-1.0

	9
	青岛恒星
	CJ102HC
	-1.3
	-1.5
	-1.4
	-1.2

	10
	青岛恒星
	CJ102HC
	-1.3
	-1.4
	-1.3
	-1.1


  网联出租汽车计价器试验数据记录（记录编号：01）
	车型：
	传祺埃安
	牌照号：
	A62735
	设定k值:
	980r/km

	驱动轮胎压力：
	0.23MPa
	轮胎：
	(前 (后
	轮胎修正值C：
	-1.5%

	制造单位：
	郑州天迈
	计价器编号：
	429095
	型号：
	X1

	环境温度：
	35.5 ℃
	相对湿度：
	65 %

	标准器：
	出租汽车计价器 (使用) 检定装置

	计数器测量范围：
	0.1~99999.9
	MPE:
	±0.1%

	检定数据及结果

	显示屏
	(计价器各显示屏显示的内容字迹清晰，未出现缺划、断码现象。

	电子封印
	(网联计价器有可靠的电子封印功能。在车辆运营状态下， 网联计价器正确显示电子封印的状态标识。未经电子封印系统授权，不能对计价器的计费程序、计费参数及计量性能参数进行调整。

	里程测量

传感器
	(里程测量传感器与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轮的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用经型式评价许可的独立传感器，没有直接使用车辆提供的信号。

	检定点
	计价器示值（m)
[image: image1.png]



	标准器示值（m)

[image: image2.wmf]d

J


	计程误差（%）

[image: image3.png]



	最大计程误差（%）

	起程
	1000
	998.4
	-1.3
	-1.5

	第一续程
	1200
	1199.5
	-1.5
	

	第二续程
	1400
	1400.1
	-1.5
	

	计程误差计算公式
	[image: image4.png]Dx(A+0)—Ja

X 100%
Ja

174





	检定员：           核验员：          检定日期： 2025年06 月22 日


 网联出租汽车计价器试验数据记录（记录编号：02）
	车型：
	启辰D60e
	牌照号：
	D30710 
	设定k值:
	545r/km

	驱动轮胎压力：
	0.23MPa
	轮胎：
	(前 (后
	轮胎修正值C：
	-1.3%

	制造单位：
	郑州天迈
	计价器编号：
	428136 
	型号：
	X1

	环境温度：
	34.8 ℃
	相对湿度：
	58 %

	标准器：
	出租汽车计价器 (使用) 检定装置

	计数器测量范围：
	0.1~99999.9
	MPE:
	±0.1%

	检定数据及结果

	显示屏
	(计价器各显示屏显示的内容字迹清晰，未出现缺划、断码现象。

	电子封印
	(网联计价器有可靠的电子封印功能。在车辆运营状态下， 网联计价器正确显示电子封印的状态标识。未经电子封印系统授权，不能对计价器的计费程序、计费参数及计量性能参数进行调整。

	里程测量

传感器
	(里程测量传感器与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轮的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用经型式评价许可的独立传感器，没有直接使用车辆提供的信号。

	检定点
	计价器示值（m)
[image: image5.png]



	标准器示值（m)

[image: image6.wmf]d

J


	计程误差（%）
[image: image7.png]



	最大计程误差（%）

	起程
	1000
	1003.8
	-1.7
	-1.7

	第一续程
	1200
	1201.5
	-1.4
	

	第二续程
	1400
	1400.2
	-1.3
	

	计程误差计算公式
	[image: image8.png]Dx(A+0)—Ja

X 100%
Ja

174





	检定员：           核验员：          检定日期： 2025年06 月22 日


 网联出租汽车计价器试验数据记录（记录编号：03）
	车型：
	荣威EV5
	牌照号：
	DC2660  
	设定k值:
	790r/km

	驱动轮胎压力：
	0.23MPa
	轮胎：
	(前 (后
	轮胎修正值C：
	-1.0%

	制造单位：
	青岛恒星
	计价器编号：
	25020255
	型号：
	CJ102HC

	环境温度：
	36.0 ℃
	相对湿度：
	49 %

	标准器：
	出租汽车计价器 (使用) 检定装置

	计数器测量范围：
	0.1~99999.9
	MPE:
	±0.1%

	检定数据及结果

	显示屏
	(计价器各显示屏显示的内容字迹清晰，未出现缺划、断码现象。

	电子封印
	(网联计价器有可靠的电子封印功能。在车辆运营状态下， 网联计价器正确显示电子封印的状态标识。未经电子封印系统授权，不能对计价器的计费程序、计费参数及计量性能参数进行调整。

	里程测量

传感器
	(里程测量传感器与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轮的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用经型式评价许可的独立传感器，没有直接使用车辆提供的信号。

	检定点
	计价器示值（m)
[image: image9.png]



	标准器示值（m)

[image: image10.wmf]d

J


	计程误差（%）
[image: image11.png]



	最大计程误差（%）

	起程
	1000
	997.5
	-0.8
	-0.9

	第一续程
	1200
	1198.6
	-0.9
	

	第二续程
	1400
	1399.1
	-0.9
	

	计程误差计算公式
	[image: image12.png]Dx(A+0)—Ja

X 100%
Ja

174





	检定员：           核验员：          检定日期： 2025年06 月29 日


  网联出租汽车计价器试验数据记录（记录编号：04）
	车型：
	传祺埃安
	牌照号：
	/
	设定k值:
	980r/km

	驱动轮胎压力：
	0.22MPa
	轮胎：
	(前 (后
	轮胎修正值C：
	-1.5%

	制造单位：
	郑州天迈
	计价器编号：
	/
	型号：
	X1

	环境温度：
	35.0 ℃
	相对湿度：
	47 %

	标准器：
	出租汽车计价器 (使用) 检定装置

	计数器测量范围：
	0.1~99999.9
	MPE:
	±0.1%

	检定数据及结果

	显示屏
	(计价器各显示屏显示的内容字迹清晰，未出现缺划、断码现象。

	电子封印
	(网联计价器有可靠的电子封印功能。在车辆运营状态下， 网联计价器正确显示电子封印的状态标识。未经电子封印系统授权，不能对计价器的计费程序、计费参数及计量性能参数进行调整。

	里程测量

传感器
	(里程测量传感器与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轮的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用经型式评价许可的独立传感器，没有直接使用车辆提供的信号。

	检定点
	计价器示值（m)
[image: image13.png]



	标准器示值（m)

[image: image14.wmf]d

J


	计程误差（%）

[image: image15.png]



	最大计程误差（%）

	起程
	1000
	997.7
	-1.3
	-1.4

	第一续程
	1200
	1197.5
	-1.3
	

	第二续程
	1400
	1398.1
	-1.4
	

	计程误差计算公式
	[image: image16.png]Dx(A+0)—Ja

X 100%
Ja

174





	检定员：           核验员：          检定日期： 2025年06 月22 日


  网联出租汽车计价器试验数据记录（记录编号：05）
	车型：
	传祺埃安
	牌照号：
	/
	设定k值:
	545r/km

	驱动轮胎压力：
	0.24MPa
	轮胎：
	(前 (后
	轮胎修正值C：
	-1.3%

	制造单位：
	郑州天迈
	计价器编号：
	/
	型号：
	X1

	环境温度：
	33.5 ℃
	相对湿度：
	60 %

	标准器：
	出租汽车计价器 (使用) 检定装置

	计数器测量范围：
	0.1~99999.9
	MPE:
	±0.1%

	检定数据及结果

	显示屏
	(计价器各显示屏显示的内容字迹清晰，未出现缺划、断码现象。

	电子封印
	(网联计价器有可靠的电子封印功能。在车辆运营状态下， 网联计价器正确显示电子封印的状态标识。未经电子封印系统授权，不能对计价器的计费程序、计费参数及计量性能参数进行调整。

	里程测量

传感器
	(里程测量传感器与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轮的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用经型式评价许可的独立传感器，没有直接使用车辆提供的信号。

	检定点
	计价器示值（m)
[image: image17.png]



	标准器示值（m)

[image: image18.wmf]d

J


	计程误差（%）

[image: image19.png]



	最大计程误差（%）

	起程
	1000
	1002.3
	-1.5
	-1.5

	第一续程
	1200
	1200.2
	-1.3
	

	第二续程
	1400
	1399.8
	-1.3
	

	计程误差计算公式
	[image: image20.png]Dx(A+0)—Ja

X 100%
Ja

174





	检定员：           核验员：          检定日期： 2025年06 月22 日


 网联出租汽车计价器试验数据记录（记录编号：06）
	车型：
	荣威EV5
	牌照号：
	/  
	设定k值:
	790r/km

	驱动轮胎压力：
	0.23MPa
	轮胎：
	(前 (后
	轮胎修正值C：
	-1.5%

	制造单位：
	青岛恒星
	计价器编号：
	/
	型号：
	CJ102HC

	环境温度：
	35.1 ℃
	相对湿度：
	39 %

	标准器：
	出租汽车计价器 (使用) 检定装置

	计数器测量范围：
	0.1~99999.9
	MPE:
	±0.1%

	检定数据及结果

	显示屏
	(计价器各显示屏显示的内容字迹清晰，未出现缺划、断码现象。

	电子封印
	(网联计价器有可靠的电子封印功能。在车辆运营状态下， 网联计价器正确显示电子封印的状态标识。未经电子封印系统授权，不能对计价器的计费程序、计费参数及计量性能参数进行调整。

	里程测量

传感器
	(里程测量传感器与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轮的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用经型式评价许可的独立传感器，没有直接使用车辆提供的信号。

	检定点
	计价器示值（m)
[image: image21.png]



	标准器示值（m)

[image: image22.wmf]d

J


	计程误差（%）
[image: image23.png]



	最大计程误差（%）

	起程
	1000
	994.5
	-1.0
	-1.2

	第一续程
	1200
	1195.1
	-1.1
	

	第二续程
	1400
	1396.2
	-1.2
	

	计程误差计算公式
	[image: image24.png]Dx(A+0)—Ja

X 100%
Ja

174





	检定员：           核验员：          检定日期： 2025年06 月27 日


 网联出租汽车计价器试验数据记录（记录编号：07）
	车型：
	荣威EV5
	牌照号：
	/  
	设定k值:
	980r/km

	驱动轮胎压力：
	0.23MPa
	轮胎：
	(前 (后
	轮胎修正值C：
	-1.5%

	制造单位：
	青岛恒星
	计价器编号：
	/
	型号：
	CJ102HC

	环境温度：
	36.2 ℃
	相对湿度：
	55 %

	标准器：
	出租汽车计价器 (使用) 检定装置

	计数器测量范围：
	0.1~99999.9
	MPE:
	±0.1%

	检定数据及结果

	显示屏
	(计价器各显示屏显示的内容字迹清晰，未出现缺划、断码现象。

	电子封印
	(网联计价器有可靠的电子封印功能。在车辆运营状态下， 网联计价器正确显示电子封印的状态标识。未经电子封印系统授权，不能对计价器的计费程序、计费参数及计量性能参数进行调整。

	里程测量

传感器
	(里程测量传感器与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轮的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用经型式评价许可的独立传感器，没有直接使用车辆提供的信号。

	检定点
	计价器示值（m)
[image: image25.png]



	标准器示值（m)

[image: image26.wmf]d

J


	计程误差（%）
[image: image27.png]



	最大计程误差（%）

	起程
	1000
	995.4
	-1.0
	-1.3

	第一续程
	1200
	1196.2
	-1.2
	

	第二续程
	1400
	1397.5
	-1.3
	

	计程误差计算公式
	[image: image28.png]Dx(A+0)—Ja

X 100%
Ja

174





	检定员：           核验员：          检定日期： 2025年06 月27 日


 网联出租汽车计价器试验数据记录（记录编号：08）
	车型：
	荣威EV5
	牌照号：
	DC2660  
	设定k值:
	790r/km

	驱动轮胎压力：
	0.23MPa
	轮胎：
	(前 (后
	轮胎修正值C：
	-1.0%

	制造单位：
	青岛恒星
	计价器编号：
	25020255
	型号：
	CJ102HC

	环境温度：
	34.3 ℃
	相对湿度：
	58 %

	标准器：
	出租汽车计价器 (使用) 检定装置

	计数器测量范围：
	0.1~99999.9
	MPE:
	±0.1%

	检定数据及结果

	显示屏
	(计价器各显示屏显示的内容字迹清晰，未出现缺划、断码现象。

	电子封印
	(网联计价器有可靠的电子封印功能。在车辆运营状态下， 网联计价器正确显示电子封印的状态标识。未经电子封印系统授权，不能对计价器的计费程序、计费参数及计量性能参数进行调整。

	里程测量

传感器
	(里程测量传感器与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轮的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用经型式评价许可的独立传感器，没有直接使用车辆提供的信号。

	检定点
	计价器示值（m)
[image: image29.png]



	标准器示值（m)

[image: image30.wmf]d

J


	计程误差（%）
[image: image31.png]



	最大计程误差（%）

	起程
	1000
	996.7
	-0.7
	-1.0

	第一续程
	1200
	1198.2
	-0.9
	

	第二续程
	1400
	1400.1
	-1.0
	

	计程误差计算公式
	[image: image32.png]Dx(A+0)—Ja

X 100%
Ja

174





	检定员：           核验员：          检定日期： 2025年06 月28 日


 网联出租汽车计价器试验数据记录（记录编号：09）
	车型：
	荣威EV5
	牌照号：
	/
	设定k值:
	545r/km

	驱动轮胎压力：
	0.22MPa
	轮胎：
	(前 (后
	轮胎修正值C：
	-1.3%

	制造单位：
	青岛恒星
	计价器编号：
	/
	型号：
	CJ102HC

	环境温度：
	36.0 ℃
	相对湿度：
	49 %

	标准器：
	出租汽车计价器 (使用) 检定装置

	计数器测量范围：
	0.1~99999.9
	MPE:
	±0.1%

	检定数据及结果

	显示屏
	(计价器各显示屏显示的内容字迹清晰，未出现缺划、断码现象。

	电子封印
	(网联计价器有可靠的电子封印功能。在车辆运营状态下， 网联计价器正确显示电子封印的状态标识。未经电子封印系统授权，不能对计价器的计费程序、计费参数及计量性能参数进行调整。

	里程测量

传感器
	(里程测量传感器与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轮的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用经型式评价许可的独立传感器，没有直接使用车辆提供的信号。

	检定点
	计价器示值（m)
[image: image33.png]



	标准器示值（m)

[image: image34.wmf]d

J


	计程误差（%）
[image: image35.png]



	最大计程误差（%）

	起程
	1000
	1002.1
	-1.5
	-1.5

	第一续程
	1200
	1200.7
	-1.4
	

	第二续程
	1400
	1398.9
	-1.2
	

	计程误差计算公式
	[image: image36.png]Dx(A+0)—Ja

X 100%
Ja

174





	检定员：           核验员：          检定日期： 2025年06 月29 日


 网联出租汽车计价器试验数据记录（记录编号：10）
	车型：
	荣威EV5
	牌照号：
	/  
	设定k值:
	545r/km

	驱动轮胎压力：
	0.23MPa
	轮胎：
	(前 (后
	轮胎修正值C：
	-1.3%

	制造单位：
	青岛恒星
	计价器编号：
	/
	型号：
	CJ102HC

	环境温度：
	35.2 ℃
	相对湿度：
	60 %

	标准器：
	出租汽车计价器 (使用) 检定装置

	计数器测量范围：
	0.1~99999.9
	MPE:
	±0.1%

	检定数据及结果

	显示屏
	(计价器各显示屏显示的内容字迹清晰，未出现缺划、断码现象。

	电子封印
	(网联计价器有可靠的电子封印功能。在车辆运营状态下， 网联计价器正确显示电子封印的状态标识。未经电子封印系统授权，不能对计价器的计费程序、计费参数及计量性能参数进行调整。

	里程测量

传感器
	(里程测量传感器与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轮的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用经型式评价许可的独立传感器，没有直接使用车辆提供的信号。

	检定点
	计价器示值（m)
[image: image37.png]



	标准器示值（m)

[image: image38.wmf]d

J


	计程误差（%）
[image: image39.png]



	最大计程误差（%）

	起程
	1000
	1001.2
	-1.4
	-1.4

	第一续程
	1200
	1199.6
	-1.3
	

	第二续程
	1400
	1397.8
	-1.1
	

	计程误差计算公式
	[image: image40.png]Dx(A+0)—Ja

X 100%
Ja

174





	检定员：           核验员：          检定日期： 2025年06 月29 日


1
19

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

