河南省地方计量技术规范

JJF（豫） XXXX—2025

称重式降水测量仪校准规范

Calibration Specification for

Weighing Precipitation Measuring Instrument

（草稿）

XXXX-XX-XX 发布                         XXXX-XX-XX 实施

河南省市场监督管理局 发 布

JJF（豫）XXXX—2024

称重式降水测量仪校准规范

Calibration Specification for

Weighing Precipitation Measuring Instrument

归口单位：河南省热学与气象计量技术委员会

主要起草单位：河南省气象计量站

河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：南阳市气象局

航天新气象科技有限公司

本规范委托河南省热学与气象计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

樊  奇  （河南省气象计量站）

徐远远  （河南省气象计量站）

周新刚  （河南省计量测试科学研究院）

邹君臣  （河南省计量测试科学研究院）

王  锟  （河南省气象计量站）

参加起草人：

庞  涛  （南阳市气象局）

刘  阳  （航天新气象科技有限公司）

目    录

引 言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1  术语	1

3.2  计量单位	1

4  概述	2

5  计量特性	2

6  校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准及其他设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1  校准项目	3

7.2  校准方法	3

8  校准结果表达	6

9  复校时间间隔	6

附录 A  称重式降水测量仪校准记录（推荐）格式	7

附录 B  称重式降水测量仪校准证书内页（推荐）格式	9

附录 C  测量不确定度评定示例	10

引 言

本规范依照JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》的规定编写，依据并参考JJF1001—2011《通用计量术语及定义》，结合我国称重式降水测量仪的技术水平和行业现状进行制定。

本规范为首次制定。

称重式降水测量仪校准规范

1  范围

本规范适用于承水口内径200mm的称重式降水测量仪的校准。

2  引用文件

GB/T 35228—2017 地面气象观测规范  降水量

GB/T 7551—2008 称重传感器

JJG 1036—2022 电子天平

JJG 669—2003 称重传感器

QX/T 320—2016 称重式降水测量仪

SL/T 811.4—2021降水量观测仪器第4部分：称重式雨量计

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

## 3.1  术语

### 3.1.1  降水量  precipitation amount

某一时段内的未经蒸发、渗透、流失的降水，在水平面上积累的深度。

注：记录取1位小数，以毫米（mm）为单位。

[来源：GB/T 35228—2017 地面气象观测规范  降水量]

### 3.1.2  承水口  bearing nozzle

降水测量仪器收集降水的器口。

[来源：QX/T 320—2016 称重式降水测量仪]

### 3.1.3  集水器  precipitation collection container

用于测量降水质量的降水收集容器。

[来源：SL/T 811.4—2021降水量观测仪器第4部分：称重式雨量计]

## 3.2  计量单位

3.2.1  质量单位：克（g）；

3.2.2  降水量单位：毫米（mm）；

3.2.3  温度单位：摄氏度（℃）；

3.2.4  湿度单位：%RH。

4  概述

称重式降水测量仪（以下简称测量仪），主要由称重单元、数据处理单元以及集水器、外壳、安装基座、防风圈等外围组件构成，其工作原理为：利用载荷元件把降水引起的重量变化转换为电信号，经信号变换电路的温度补偿、数字滤波等处理，以及数据处理单元的采样和运算，输出降水量测量值，其结构原理如图1所示。

图 1  称重式降水测量仪结构原理示意图

5  计量特性

计量特性如表1所示。

表 1  称重式降水测量仪计量特性

| 序号 | 计量特性 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 承水口内径 | （200.0 ~ 200.6）mm |
|  | 示值误差 | 当降水量≤10 mm时，为±0.4 mm； 当降水量＞10 mm时，为±4%。 |
|  | 分辨力 | 不大于0.1 mm |
|  | 重复性 | 不大于0.4 mm |

6  校准条件

6.1  环境条件

### 6.2.1  温度条件

环境温度（15～30）℃。

### 6.2.2  湿度条件

环境湿度（30~80）%RH。

### 6.2.3  其他条件

在无风环境下校准，远离振动源。

6.2  测量标准及其他设备

推荐使用的测量标准和配套设备如表2所示。

表 2  校准使用的测量标准和配套设备

| 序号 | 用途 | 仪器名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量承水口内径 | 游标卡尺 | 测量范围：(0～300) mm 分度值：不大于0.05 mm MPE：±0.08 mm |
|  | 主标准器 | 电子天平 | 级 |
|  |  | 砝码组 | 20 mg~100 g，M3等级及以上 |
|  | 配套设备 | 温度计 | 测量范围：（0～50）℃ 分度值：不大于0.2℃ |
|  |  | 湿度计 | 准确度不低于5%RH |
| 注：主标准器可选择电子天平或砝码组。 |  |  |  |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目如表3所示。

表 3  校准项目

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
|  | 承水口内径 | 7.2.2 |
|  | 示值误差 | 7.2.3 |
|  | 分辨力 | 7.2.4 |
|  | 重复性 | 7.2.5 |

7.2  校准方法

### 7.2.1  外观检查及校准前准备工作

#### 7.2.1.1  仪器表面应清洁，无锈蚀、裂痕、变形、缺损等，各部分连接应牢固。

#### 7.2.1.2  应标有仪器名称、型号、厂名、出厂编号及出厂日期等信息。

#### 7.2.1.3  清空并清洁集水器，调整仪器水平。

### 7.2.2  承水口内径

用游标卡尺，分别在测量仪承水口互成120°角的三个位置上测量其内径，取三次测量结果的算术平均值，结果保留2位小数。

### 7.2.3  降水量值对应的载荷质量按公式（1）计算：

（1）

式中：

—— 载荷质量，g；

—— 需要模拟的降水量值，mm；

—— 圆周率，取3.14；

—— 被校测量仪承水口内径标称值，取200 mm；

—— 水的密度，取0.001 g/mm3。

对于承水口内径200 mm的称重式降水测量仪，每0.1 mm降水约为3.14 g。

### 7.2.4  示值误差

#### 7.2.4.1  选择校准点进行示值误差测量，推荐校准点为集水器内初始载荷10%、50%、90%，也可按用户要求选择其他校准点。以初始载荷50%时为例，示值误差校准过程如下：

#### 7.2.4.2  在测量仪断电情况下，向集水器内加水，直至水位到达50%载荷位置。上电启动测量仪，使其充分预热，预热时间不小于10 min。

#### 7.2.4.3  将电子天平放置在无振动的水平台上，调节好水平后，通电充分预热。取适当容量的洁净量杯，称取相应质量的纯水作为模拟5 mm降水的载荷（或使用相应质量的砝码组），共制备6份。使用砝码组作为载荷时，可在测量仪上电工作前，在集水器上加一适当尺寸的轻质盖板来放置砝码，避免砝码浸水后受到侵蚀。

#### 7.2.4.4  待测量仪工作稳定后，向集水器加载载荷（对于含有降水发生探测器的测量仪，加载荷过程应确保其被充分触发），共加6份，每份间隔不少于2 min。使用纯水作为载荷时，量杯倒空后需要再次称量，以两次称量结果之差作为所加载荷实际值。

#### 7.2.4.5  记录测量仪输出的各次加载荷过程所对应的降水量测量值，记录格式见附录A。

#### 7.2.4.6  整个加载荷过程，测量仪的示值误差按公式（2）计算：

（2）

式中：

——整个加载荷过程，测量仪的示值误差，结果保留一位小数，%；

——第i次加载荷过程，测量仪的示值误差，结果保留一位小数，mm；

——第i次加载荷过程，测量仪输出的降水量测量值，mm；

——第i次加载荷过程，所加载荷质量对应的降水量实际值，结果保留一位小数，mm。

### 7.2.5  分辨力

#### 7.2.5.1  取适当容量的洁净量杯，称取与测量仪标称分辨力相对应质量的纯水作为分辨力测量载荷（或使用相应质量的砝码组）。

#### 7.2.5.2  向集水器内加入载荷（对于含有降水发生探测器的测量仪，加载荷过程应确保其被充分触发）。使用纯水作为载荷时，量杯倒空后需要再次称量其质量，以两次称量结果之差计算出所加载荷实际值。

#### 7.2.5.3  记录测量仪输出的降水量测量值，检查其是否与标称分辨力一致。

### 7.2.6  重复性

各校准点上的重复性按公式（3）计算：

（3）

式中：

——测量仪的重复性；

——测量仪输出的各降水量测量值中的最大值；

——测量仪输出的各降水量测量值中的最小值。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 证书的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 进行校准的日期和地点（如果与实验室的地址不同）；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的名称、出厂编号、不确定度/准确度等级/最大允许误差、证书编号、溯源性及有效性说明；

- 校准环境条件的描述；

- 各校准项目校准结果及测量不确定度的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

l) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

m) 未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔最长不超过一年，送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录 A

# 称重式降水测量仪校准记录（推荐）格式

### A.1  基本信息

| 送校单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被校仪器名称 |  | 制造单位 |  |
| 型号规格 |  | 出厂编号 |  |

### A.2  校准依据：JJF（豫）XXXX—2025《称重式降水测量仪校准规范》

### A.3  环境条件

| 校准地点 |  |
| --- | --- |
| 环境温度 | ℃ |
| 环境湿度 | %RH |

### A.4  校准所用主要标准器具

| 名称 | 测量范围 | 编号 | 准确度等级/ 测量不确定度 | 证书号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### A.5  外观及工作正常性检查

| 检查情况 |  |
| --- | --- |

### A.6  校准结果

#### A.6.1  承水口内径

| #### 标称值（mm） | #### 测量值（mm） |  | #### 平均值（mm） | #### 允许范围（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 200 | #### 1 |  |  | #### 200.0 ~ 200.6 |
|  | #### 2 |  |  |  |
|  | #### 3 |  |  |  |

#### A.6.2  示值误差和重复性

| #### 集水器初始载荷： mm（10% 50% 90%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 盛水时质量（g） | #### 倒空后质量（g） | #### 实际载荷质量（g） | #### 降水量 #### 实际值（mm） | #### 降水量 #### 测量值（mm） | #### （mm） | #### （%） | #### U（k=2） |
| #### 降水量测量值最大值： mm |  |  | #### 降水量测量值最小值： mm |  |  | #### 重复性： mm |  |

#### A.6.3  分辨力

| 集水器初始载荷： mm（10% 50% 90%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 量杯盛水时 #### 质量（g） | #### 量杯倒空后质量（g） | #### 实际载荷质量（g） | #### 降水量实际值（mm） | #### 降水量测量值（mm） | #### 标称分辨力（mm） |

校准人：                        核验人：                   校准日期：

附录 B

称重式降水测量仪校准证书内页（推荐）格式

B.1  校准项目及结果

1.承水口内径：         mm

2.分辨力：         mm

3.示值误差：

| #### 校准点 | #### 降水量实际值（mm） | #### 降水量测量值（mm） | #### （mm） | #### （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.重复性：

| #### 校准点 | #### 降水量测量值最大值（mm） | #### 降水量测量值最小值（mm） | #### 重复性（mm） |
| --- | --- | --- | --- |

附录 C

测量不确定度评定示例