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编制说明
[bookmark: _Toc16243][bookmark: _Toc10902][bookmark: _Toc22869][bookmark: _Toc4381]一、任务来源
2023年2月，河南省生态环境监测和安全中心根据计量工作中的实际情况，向河南省流量与环保计量技术委员会提出制定《在线甲醛气相色谱分析仪检定规程》的立项申请。
2023年5月，河南省市场监督管理局办公室下达了《关于印发2023年度河南省地方计量技术法规制定（修订）计划项目的通知》（豫市监办〔2023〕74号），批准该规程立项，由河南省生态环境监测和安全中心联合河南省安阳生态环境监测中心作为主要起草单位、河南华测检测技术有限公司作为参与起草单位，共同负责检定规程的编制工作。
2、 [bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc22664][bookmark: _Toc14131]目的意义
当前我国大气污染治理进入转型攻坚阶段，臭氧污染成为空气质量持续改善的核心瓶颈。2016‒2025年，我国大气污染防治工作取得历史性成效，全国地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）等5项主要污染物浓度累计降幅为36.7%～66.6%。然而，同期臭氧（O3）日最大8小时第90百分位浓度年均仅下降0.5微克/立方米，2025年水平与2016年基本持平，改善成效明显滞后，已成为制约空气质量持续改善的关键短板和首要污染物。
臭氧是典型的二次污染物，由氮氧化物（NOx）与挥发性有机物（VOCs）在光照条件下经复杂光化学反应生成。基于经验动力学模型（EKMA），O3生成存在NOx限制区、VOCs限制区和过渡区三种敏感性区域，控制策略须依据准确的敏感性判断制定，这决定了O3污染防治较一次污染物更为复杂。河南省地处京津冀及周边大气污染防治重点区域，2025年O3日最大8小时第90百分位浓度虽同比下降6.9%，但11个地级市及全省均值仍超国家二级标准，且臭氧已成为多个城市全年首要污染物。2026年新修订《环境空气质量标准》实施后，空气质量综合指数中臭氧和PM₂.₅的权重由1分别提升至2和3，二者协同治理压力显著增大，空气质量改善任务进一步加重。
与此同时，十年间河南省环境空气NO2年均浓度累计降幅达50.0%，减排成效显著，但VOCs控制效果未同步改善，NOx与VOCs减排步调明显失衡，亟需通过精准监测判定臭氧生成的敏感性区域，科学确定协同减排策略，这对大气环境精准监测与科学溯源提出了更高要求。
甲醛（HCHO）是大气中活性较高的含氧挥发性有机物（OVOCs），被世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）列为1类致癌物。作为VOCs在大气中氧化降解的重要中间产物，甲醛浓度与人为源VOCs排放具有较好相关性，可间接表征VOCs的光化学反应活性和排放强度，是VOCs光化学反应的关键示踪物。
在光化学反应机制中，甲醛进入环境空气后与NOx及其他VOCs发生反应，生成过氧自由基和有机中间产物。这些产物在光照作用下进一步分解，释放羟基自由基和过氧羟基自由基，引发链式反应，促进NO向NO2转化，最终加速臭氧生成。因此，甲醛不仅是VOCs光化学反应的示踪物，更是光化学烟雾形成过程中活性自由基的重要来源。环境空气中甲醛浓度的准确测定，是开展臭氧来源解析、揭示生成机制及制定控制策略的重要基础。
“十三五”期间，生态环境部印发《夏季臭氧污染防治攻坚战》行动方案，明确要求重点区域建设大气光化学观测网，甲醛连续自动监测仪被纳入核心设备体系。2022年，生态环境部等部门联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，进一步强调完善臭氧和VOCs监测体系。上述政策充分表明，甲醛监测已成为国家大气光化学监测网络的重要组成部分，其数据质量直接关系臭氧污染防治决策的科学性和有效性。
大气环境中甲醛浓度低、化学性质活泼、停留时间短，对监测方法的灵敏度、选择性和稳定性要求极高。环境空气甲醛检测方法主要包括分光光度法、电化学法、气相色谱法、液相色谱法及传感器法等。当前我国大气光化学观测网中，甲醛连续自动监测以气相色谱法为主流方法，河南省各级大气综合观测站及各地市组分站亦普遍选用该类型仪器。该方法检出限低（可达ppb级）、分离效果好、抗干扰能力强，且连续在线时效长、自动化程度高，能够满足痕量甲醛准确测定要求。
然而，国内尚无专门针对该仪器的计量检定规程或校准规范。现行JJG 1022－2016《甲醛气体检测仪检定规程》适用于便携式或固定式电化学、分光光度原理仪器，测量范围为（0～1.5）μmol/mol，无法覆盖气相色谱法ppb级监测的计量溯源需求。因此制定《在线甲醛气相色谱分析仪检定规程》，可为甲醛连续自动监测仪溯源提供技术法规依据，提高监测数据的科学性和准确性，同时响应《计量发展规划（2021－2035年）》关于“完善生态环境监测计量保障体系”的导向，契合河南省强化地方计量技术法规体系建设、服务生态文明建设的实际需求。
[bookmark: _Toc18665][bookmark: _Toc2503][bookmark: _Toc23366]三、工作过程
《在线甲醛气相色谱分析仪检定规程》由河南省流量与环保计量技术委员会归口管理。2024年10月，河南省生态环境监测和安全中心联合河南省安阳生态环境监测中心作为主要起草单位共同组建起草组，着手开展规程编写工作。为确保规程的科学性与实用性，起草组特别邀请科马特泰克贸易（北京）有限公司研发工程师以及北京众弈环境科技有限公司、河南新网检测服务有限公司和天津峰辰环境技术有限公司等运维工程师团队，提供技术指导、试验协助与专业支持，共同推进本规程的编制。
调研与任务分工阶段：起草组于2024年10－12月，查阅相关标准和资料，完成调研工作，并进行多次讨论，对主要计量技术指标进行梳理，制定详细的规程编制计划与任务分工。
前期试验与草案起草阶段：起草组于2025年1－6月，梳理近年来甲醛连续自动监测数据及运维情况；根据主要计量技术指标，讨论试验方法和流程，制定详细的试验方案与分工；同步开展检定规程初稿的编制工作。
正式试验与讨论稿形成阶段：起草组于2025年7－11月，完成现场相关试验及试验报告，完成不确定度报告的编写，起草组召开了多次内部论证会，对检定规程初稿进行多轮修改，形成讨论稿。
意见征求与二次修改阶段：起草组于2025年12至2026年2月，对形成的讨论稿进行多次集中讨论修改，并请省计量院相关专家对技术文件的科学性、可操作性进行初步论证。
实验补充与三次修改阶段：起草组于2026年3至2026年7月，根据计量院相关专家对技术文件的初步论证，开展了补充实验，增加实验仪器和测试次数，再次对数据进行梳理分析，形成征求意见稿。规程名称同步修改为《气相色谱法甲醛自动监测仪检定规程》，并向相关单位定向征求意见。
[bookmark: _Toc25777][bookmark: _Toc2752][bookmark: _Toc7358]四、编制原则和依据
[bookmark: _Toc27432][bookmark: _Toc27891][bookmark: _Toc24710][bookmark: _Toc346482454][bookmark: _Toc24498]4.1 编写原则
[bookmark: _Toc30632][bookmark: _Toc10601]4.1.1 规程结构
按照JJF 1002－2010《国家计量检定规程编写规则》的要求，本规程的主要内容由以下几个部分构成：引言、范围、引用文件、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制以及附录。
[bookmark: _Toc27637][bookmark: _Toc494]4.1.2 计量性能的确定
仪器计量性能要求主要参考甲醛连续自动监测仪生产出厂指标，以及使用客户对甲醛浓度测量所允许的测量误差。同时结合日常测量数据积累的经验，并参照现有同类型的计量技术规程进而展开讨论制定。
[bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc26881][bookmark: _Toc18289][bookmark: _Toc21942][bookmark: _Toc14291][bookmark: _Toc346482455]4.2 编写依据
JJF 1002－2010《国家计量检定规程编写规则》
JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》
JJF 1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》
JJF 2257－2025《大气挥发性有机物在线监测仪校准规范》
HJ 1010－2018《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》
JJG 700－2016《气相色谱仪检定规程》
JJG 1022－2016《甲醛气体检测仪检定规程》
JJG 1055－2009《在线气相色谱仪检定规程》
在规范制定过程中力求与实际应用相对应，力求检定项目设置合理，检定方法可行，为采用新方法留有空间。
[bookmark: _Toc8840][bookmark: _Toc18480][bookmark: _Toc11947]五、制定内容说明
[bookmark: _Toc26723][bookmark: _Toc15180]5.1 适用范围
在编制过程中，起草组对国内外主流品牌进行了详细调研。甲醛连续自动监测仪生产商主要有法国科马特泰克公司（GC-FID法）、美国PICARRO（光谱法）、德国AERO（荧光比色法）、法国AP2E（红外腔振光谱法）等，详见表1。其中，气相色谱法因其检测限低，准确度高，对混合物分离效果佳，抗干扰能力强，连续在线时效长，自动化程度高等特点，是河南省环境空气甲醛连续自动监测的主流方法。
基于以上调研结果，起草组认为，鉴于当前研究水平、技术现状和甲醛气相色谱连续自动监测仪在河南省的高市场占有率，应开展气相色谱法的甲醛连续自动监测仪检定方法的研究，并将其适用范围限定为配有氢火焰离子化检测器的环境空气中甲醛气相色谱连续自动监测仪的首次检定、后续检定和使用中检查。
表1  主要甲醛连续自动监测仪
	序号
	生产厂家
	仪器名称及型号
	原理

	1
	法国CHROMATOTEC
	甲醛分析仪GC866
	气相色谱法

	2
	美国PICARRO
	气体浓度分析仪G2307
	光谱法

	3
	德国AERO
	甲醛分析仪AL4021
	荧光比色法

	4
	法国AP2E
	ProCeas®甲醛分析仪
	红外腔振光谱法


[bookmark: _Toc7572][bookmark: _Toc31335][bookmark: _Toc109][bookmark: _Toc10148][bookmark: _Toc346482458][bookmark: _Toc24729]5.2 概述
[bookmark: _Toc3804][bookmark: _Toc5192][bookmark: _Toc20441][bookmark: _Toc346482459]本部分主要介绍了甲醛气相色谱连续自动监测仪（以下简称监测仪）的原理和结构组成。监测仪主要由采样单元、分离单元、催化单元及分析单元组成，其结构示意图如图1所示。
[image: C:/Users/会商室/AppData/Local/Temp/wps.PytxcLwps]
图1  监测仪结构示意图
监测仪的工作原理：样品由采样单元采集后，除水、低温捕集浓缩，经加热脱附进入分离单元。在催化单元中，甲醛经甲烷化器转化为甲烷，随后在分析单元通过氢火焰离子化检测器（FID）检测。结合校准曲线及甲醛与甲烷的定量转化关系，最终完成甲醛浓度的定量分析。
[bookmark: _Toc8601][bookmark: _Toc30064]5.3 计量性能和通用技术要求
为科学制定《气相色谱法甲醛自动监测仪检定规程》，起草组选取了法国科马特泰克公司生产的甲醛分析仪GC866（气相色谱法）作为试验对象，在多个监测现场开展了大量试验。在试验过程中，对监测仪进行了多项性能试验，包含采样流量重复性、仪器空白、仪器线性、检出限、浓度误差、定性重复性和定量重复性以及零点和量程24 h漂移等9项性能指标。
基于甲醛连续自动监测的现有技术水平，起草组对检定指标体系进行了系统优化。仪器空白和仪器线性作为基本性能要求纳入检定前准备环节。鉴于气相色谱法定性测量主要依据保留时间，且监测仪仅测定甲醛单项物质，保留时间稳定性对仪器性能影响较小，故取消定性重复性指标。同时，大量实验数据表明，监测仪零气响应值基本为0，24 h零点漂移无实际变化，据此亦不再保留零点漂移指标。最终确定采样流量重复性、检出限、浓度误差、定量重复性及24 h量程漂移5项核心计量性能指标。通用技术要求部分对监测仪外观及结果表达进行了详细规定。计量性能指标和通用技术指标要求见表2。
表2  计量性能指标和通用技术指标
	项目
	要求

	采样流量重复性
	≤ 2%

	检出限
	≤ 4 nmol/mol

	浓度误差
	± 20%

	定量重复性
	≤ 10%

	24 h量程漂移
	± 10%

	外观
	应无影响正常工作的损伤、显示部分清晰、结构完整、按键能正常使用；铭牌应清晰标明仪器名称、型号、出厂编号、制造日期和制造厂名等信息。


[bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc27357]5.4 计量器具控制
本部分明确了监测仪的计量器具控制要求，规定了现场检定的环境条件和所需标准物质及设备的准确度等级。检定环境条件要求如下：环境温度需维持在20℃～30℃之间，相对湿度不超过85%，大气压在60kPa～106kPa之间，供电电源为AC（220±22）V，频率为（50±1）Hz。此外，工作环境应避免存在影响监测仪正常运行的电磁场和干扰气体。
检定过程中使用氮中甲醛气体有证标准物质，具体参数见表3。此外，为适应技术更新、扩大规程适用范围并提升检定工作便捷性，可溯源的甲醛渗透管亦允许作为检定用标准物质。
表3  标准物质汇总
	标准物质名称
	证书号
	标准值
	扩展不确定度
（k=2）

	氮中甲醛气体标准物质
	GBW(E) 083617
	（1.00～5.00）×10-6 mol/mol
	3%

	
	
	（5.00～10.00）×10-6 mol/mol
	2%


本部分也对配套设备进行了限定。一是流量计准确度等级等于或优于1.0级；二是针对标准气体稀释流量误差，其主要来源于甲醛标准气体气路与稀释用氮气气路，经监测仪试验统计，两路气路流量误差范围分别为-0.6%～0.4%、-0.5%～0.5%。依据统计数据及日常运维结果，确定两路气体流量最大允许误差均为±1%；三是监测仪所用氮气和氢气由气体发生器产生，需通过活性炭等去除其中的酸、碱性气体，气体纯度均不小于99.99%。
本规程选用的仪器设备为试验室常用的、必备的、经济的；选用的标准物质为经国家计量行政部门批准的有证标准物质，目前市面有售，可方便获取。
[bookmark: _Toc30748][bookmark: _Toc10553]5.5 计量性能试验
[bookmark: _Toc8926][bookmark: _Toc2808]5.5.1 试验仪器
[bookmark: _Toc20016]为确保监测仪能够提供准确、可靠、有效的数据，满足各行业领域的检测需求，起草组对监测仪的计量性能进行了全面评价。计量特性检定方法的试验选择鹤壁市生态环境局站、郑州市大气灰霾监测站和焦作市大气环境光化学观测站在用甲醛分析仪GC866进行检定测试。
[bookmark: _Toc22809]5.5.2 试验数据汇总



[bookmark: _Toc8235]表4  本规程试验汇总结果（1）
	仪器编号
	采样流量重复性/ %

	
	第1组
	第2组
	第3组
	第4组
	第5组
	第6组

	仪器1
	0.6
	0.6
	0.7
	0.3
	0.7
	0.4

	仪器2
	0.2
	0.1
	0.1
	0.2
	0.2
	0.2

	仪器3
	1.1
	1.7
	0.7
	0.2
	0.2
	0.4

	仪器4
	0.3
	0.3
	0.1
	0.2
	0.2
	0.3



表5  本规程试验汇总结果（2）
	仪器编号
	检出限/（nmol/mol）

	
	第1组
	第2组
	第3组
	第4组
	第5组
	第6组

	仪器1
	3
	3
	4
	2
	1
	3

	仪器2
	3
	3
	3
	2
	3
	2

	仪器3
	2
	2
	4
	4
	2
	3

	仪器4
	4
	2
	4
	2
	3
	3



表6  本规程试验汇总结果（3）
	仪器
编号
	浓度误差/ %

	
	第1组
	第2组
	第3组

	
	低
	中
	高
	低
	中
	高
	低
	中
	高

	仪器1
	2.2
	11.9
	11
	-2.7
	10.9
	10.2
	-1.7
	8.6
	12.5

	仪器2
	-11.3
	7.3
	-3.0
	-9.8
	3.3
	-0.2
	-0.6
	14.4
	2.8

	仪器3
	-2.1
	-5.8
	17.8
	4.7
	8.7
	3.7
	26.2
	11.4
	5.1

	仪器4
	4.9
	10.6
	1.7
	-5.0
	8.8
	1.1
	4.3
	7.8
	4.0

	仪器
编号
	第4组
	第5组
	第6组

	
	低
	中
	高
	低
	中
	高
	低
	中
	高

	仪器1
	-9.7
	5.2
	5.7
	-11
	7.7
	5.2
	-3.6
	5.6
	6.0

	仪器2
	0
	6.6
	-0.8
	-5.7
	6.9
	1.4
	2.0
	6.7
	5.8

	仪器3
	-3.3
	-3.8
	-5.5
	-1.8
	8.7
	-13.0
	-3.2
	17.5
	14.3

	仪器4
	-2.6
	-1.9
	1.7
	1.7
	11.1
	-2.3
	3.3
	11.2
	-2.3




表7  本规程试验汇总结果（4）
	仪器编号
	定量重复性/ %

	
	第1组
	第2组
	第3组
	第4组
	第5组
	第6组

	仪器1
	5.3
	9.6
	6.3
	3.9
	2.3
	4.9

	仪器2
	11.5
	8.1
	4.7
	8.1
	7.2
	11.6

	仪器3
	9.6
	6.4
	8.3
	5.5
	9.0
	10.0

	仪器4
	9.3
	3.4
	8.7
	10.0
	6.7
	8.0



表8  本规程试验汇总结果（5）
	仪器编号
	24 h量程漂移/ %

	
	第1组
	第2组
	第3组
	第4组
	第5组
	第6组

	仪器1
	-5.5
	-3.0
	-1.8
	1.7
	3.4
	5.1

	仪器2
	2.3
	2.0
	-5.9
	0.1
	5.3
	0.9

	仪器3
	2.5
	1.7
	6.4
	-1.6
	2.6
	3.5

	仪器4
	1.8
	-3.0
	-6.5
	1.8
	2.1
	0.4


[bookmark: _Toc28998]5.6 计量性能分析
[bookmark: _Toc6230][bookmark: _Toc7429]5.6.1 采样流量重复性
采样流量直接影响采样头内气体的流动速率，进而决定甲醛在采样管和富集管内的捕集效率，对采样精度和准确度具有关键作用。原计划任务书要求采样流量误差为平均流量偏差，即平均流量与设定流量的偏差。然而，在连续自动监测仪器运行过程中，瞬时流量在实时控制采样进程方面优势显著。恒定的瞬时流量能够确保环境空气中甲醛被均匀富集，相比之下，累积流量难以对每个时刻的测量条件实现精准把控。因此瞬时流量作为核心参数已成为行业共识。
基于此，为全面考察采样流量的准确性、稳定性和使用中检查的方便性，起草组对原计划任务书中的采样流量误差指标进行了优化。一方面，采集样品经限流孔进入采样单元，通过压强调控保证限流孔流量恒定，监测仪本身不显示流量，故采样流量准确性无法通过瞬时采样流量的误差进行评价；另一方面，监测仪输出结果为浓度数据，仪器的浓度误差可综合反映监测仪采集单元、分离单元、催化单元及分析单元的整体性能误差，故不再单独对采样流量的误差进行检定。采样流量稳定性可通过瞬时采样流量重复性指标进行衡量。因此，起草组将原以平均流量计算采样流量误差的指标，改为以6次瞬时采样流量的相对标准偏差衡量其重复性，作为采样流量的检定指标。
由表4的试验数据可以看出，各监测仪的采样流量重复性范围为0.1%～1.7%，试验数据均不超过2.0%。HJ 1010－2018《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》明确规定采样单元应以稳定流速进行采样。结合甲醛在线自动监测近年来的运维数据，在既满足计量标准要求，又兼顾了实际应用中的稳定性和可操作性的情况下，起草组认为将监测仪的采样流量重复性定为≤ 2%较为合理。
[bookmark: _Toc2927][bookmark: _Toc2344][bookmark: _Toc4045][bookmark: _Toc6703]5.6.2 检出限
仪器检出限能综合反映方法灵敏度、仪器响应稳定性及操作流程可靠性。为全面地评估仪器性能，起草组将检出限作为检定计量性能核心指标之一。
从表5数据可知，各监测仪的检出限范围在1～4 nmol/mol，且在用设备因使用时间不同，检出限差异较大。结合甲醛在线自动监测近年的运维数据，在既满足计量标准要求，又兼顾了实际应用中的稳定性和可操作性的情况下，本规程监测仪检出限定为≤4 nmol/mol，能较好覆盖监测仪的实际性能。
[bookmark: _Toc32373][bookmark: _Toc21004]5.6.3 浓度误差及定量重复性
[bookmark: _Toc3999]为了更全面地评估仪器性能，起草组进行了计量指标优化，引入了浓度误差作为核心指标，在重复性指标中去掉定性重复性，保留定量重复性作为核心指标。浓度误差反映系统误差，即多次测量平均值与参考值的一致性。根据监测仪实际运行情况，选定低（约10 nmol/mol）、中（约30 nmol/mol）、高（约50 nmol/mol）三级甲醛浓度水平作为测试基准，对各浓度点均重复测量6次，计算浓度误差。定量重复性反映测量系统的随机误差，即多次测量结果的一致性。针对监测仪稳定性验证，选取中间浓度点（约30 nmol/mol）进行6次重复测定，通过计算峰面积的相对标准偏差以评估仪器的定量重复性。
从表6和表7的数据中看出，测量值的浓度误差范围为-13.0%～26.2%，定量重复性范围为2.3%～11.6%，其中98.6%浓度误差数据在±20%范围内，91.7%的定量重复性数据≤10%。参考JJF 2257－2025《大气挥发性有机物在线监测仪校准规范》中对OVOC挥发性有机物误差范围要求为±20%、重复性要求为≤5%；HJ 1010－2018《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》中对各组分准确度要求为±10%，对各组分精密度要求为≤10%。结合甲醛在线自动监测近年运维数据情况，起草组认为将监测仪浓度误差要求在±20%范围内，定量重复性要求定为≤10%，既满足了在现行计量技术规范框架下，重复性宜控制在浓度误差的1/3～1/2计量标准要求，又能较好地满足仪器实际运行与运维工作的需求。
[bookmark: _Toc32033]5.6.4 24 h量程漂移
[bookmark: _GoBack]24 h量程漂移表征监测仪连续运行24h内，中高浓度区间测量值偏移程度，是衡量仪器长期稳不稳、数据准不准的关键指标。
从表8数据可知，各监测仪的24 h量程漂移范围在-6.5%～6.4%，75.0%的试验数据在±5%范围内，25.0%的数据在±5%和±10%之间。参考JJG 1055－2009《在线气相色谱仪检定规程》稳定性（4 h漂移）要求为≤±3%，HJ 1010－2018《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》中要求10 nmol/mol的24 h浓度漂移不超过±1 nmol/mol。结合甲醛在线自动监测近年的运维数据，考虑满足计量标准要求和兼顾实际应用稳定性，本规程监测仪24 h量程漂移要求定为±10%，既能较好覆盖监测仪的实际性能，又能满足仪器运维工作的需求。
[bookmark: _Toc8592]5.7 检定结果的处理与检定周期的制定
依据JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》，经检定符合本规程要求的仪器，出具检定证书；不符合要求的仪器，出具检定结果通知书，并注明不合格项目。参考JJF 1139－2005《计量器具检定周期确定原则和方法》，结合监测仪的技术特性，明确其检定周期一般不超过12个月。
[bookmark: _Toc24171][bookmark: _Toc26253]5.8 其他说明
本规程含有3个附录，分别为：
[bookmark: _Toc8499][bookmark: _Toc22396][bookmark: OLE_LINK2]附录A  检定记录参考格式
[bookmark: _Toc3966][bookmark: _Toc30651]附录B  检定证书/检定结果通知书内页格式式样
附录C  浓度示值误差不确定度评定示例
[bookmark: _Toc6096][bookmark: _Toc3423][bookmark: _Toc23210]六、总结
在《气相色谱法甲醛自动监测仪检定规程》的编制过程中，起草组始终秉持科学严谨的态度，广泛收集并参考相关技术规程，结合大量试验数据，确保规程内容的科学性，并从实际操作出发，确保规程具有良好的普适性与可操作性。鉴于起草组的经验和能力有限，规程或有不足。诚邀各位专家对本规程提出宝贵意见与建议，共同完善《气相色谱法甲醛自动监测仪检定规程》，提升其科学性和实用性。
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