《阴燃仪校准规范》
编制说明
规范起草小组
2025年07月

《阴燃仪》河南省地方校准规范编制说明
一、任务来源

根据《2021 年河南省地方计量技术法规制定（修订）计划项目》的通知，由许昌市产品质量检验检测与研究中心承担 《阴燃仪校准规范》的制定工作。规范制定工作从 2021年04月开始，2025年6月完成征求意见稿。
二、规程制定的背景及必要性

卷烟纸的阴燃性能直接影响卷烟产品的使用安全与品质，阴燃仪作为测定该性能的核心仪器，在烟草生产、质量检测等领域应用广泛。目前国内针对阴燃仪的校准缺乏统一、有效﹑规范的标准，导致仪器量值溯源不一致，影响检测结果的准确性和公正性。因此，制定《阴燃仪校准规范》十分必要。
许昌市产品质量检验检测与研究中心从事烟草相关计量检定校准工作，在该领域具备扎实的技术积累和丰富的实践经验，已开展卷烟纸阴燃仪校准工作多年，积累了大量一手数据和成熟的检定方法。通过结合生产企业、检测机构等用户的实际需求，经反复试验验证和误差分析，特别是研制出卷烟纸阴燃仪校验装置，即可制定出经济、合理、实用的校准规范，确保省内该类仪器量值传递的准确可靠，该方法也适用于同原理的其他阴燃仪（譬如纺织品阴燃仪）。
三、编制主要原则

《阴燃仪校准规范》遵循全面性、适用性和可靠性原则，结合仪器生产与使用的实际场景，明确校准项目、方法、要求、结果处理及校准周期等核心内容。
本规范适用于卷烟纸阴燃仪的校准工作，也适用于同原理其他阴燃仪的校准，格式严格按照 JJF 1071－2010《国家计量校准规范编写规则》编写，术语和定义参照 JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》，不确定度评定方法依据 JJF 1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》，校准条件和方法参考 GB/T12655-2007、YC/T 197-2005 等相关国家及行业标准。
四、与其它标准文件的关系

本规范在引用现有国家、行业相关文件的基础上，针对卷烟纸阴燃仪的校准需求进行专项细化，属于对该类仪器校准标准的补充和规范，与现有相关标准文件协调一致、互为支撑。
五、校准规范起草主要工作过程

2021年04月，成立规范起草组，明确分工与工作目标。

2021年02月-2025年02月，开展调研与资料收集工作，梳理仪器应用现状和校准需求，确定起草原则。

2025年03月-2025年04月，完成校准规范初稿编制、测量不确定度分析及试验验证工作。

2025年05月，形成征求意见稿，发往仪器生产单位、使用单位、科研机构及高校等相关方征求意见。

六、规范起草的要点及说明

本校准规范结构和内容如下：
1.引言：JJF 1071－2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》构成本规范的基础性系列规范。

2. 规范内容设 8 节：范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表述、复校时间间隔及附录等。

3. 计量特性及校准项目和方法要点及说明：

3.1 计量特性：明确卷烟纸阴燃仪的核心计量指标，包括阴燃距离测量误差（最大允许误差1mm）、阴燃时间测量误差（最大允许误差 ±0.5s）。

3.2 校准项目和校准方法：校准项目包括阴燃距离误差、阴燃时间误差，校准过程需在规定的环境条件（温度 20±5℃、湿度≤80% RH）下，使用符合要求的阴燃仪校验装置，游标卡尺、秒表等标准设备，按规范流程完成样品测试与结果比对。

七、校准规范起草的重点

1. 结合卷烟纸阴燃仪的结构原理和性能参数，制定贴合实际使用场景的校准要求和操作方法，明确校准用标准装置及配套仪器，形成规范初稿。

2. 根据《卷烟纸阴燃仪校准规范》初稿进行校准试验，通过试验确定卷烟纸阴燃仪所要完成的校准项目，应配置的标准装置及配套测量仪器，通过多次校准试验，验证校准项目的合理性和方法的可行性，分析各参数测量结果的不确定度，优化规范内容，最终形成《卷烟纸阴燃仪校准规范》报审稿。

                 《卷烟纸阴燃仪校准规范》起草小组

                 2025年07月05日
