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《医用封口机温度、转速参数校准规范》试验报告
前言
《医用封口机温度、转速参数校准规范》是河南省市场监督管理局下达的计量技术法规编制任务，河南省人民医院为主要起草单位。规范起草小组收集和研究国内外关于医用封口机的相关文献和规程规范，参考了相关国家、行业技术标准和技术规范的试验及校准方法，确定校准项目，设计校准方法，选择河南省人民医院、河南省人民医院（北院区）等常用和具有代表性厂家、型号的医用封口机进行试验，验证校准项目与试验方法的合理性与可行性。
部分试验单位及试验设备的信息
	序号
	客户名称
	制造厂商
	型号
	出厂编号

	1
	河南省人民医院
	河南弘辉医疗科技有限公司
	HH121-A
	D524C026

	2
	河南省人民医院
	河南弘辉医疗科技有限公司
	HH121-A
	D5208018

	3
	河南省人民医院
	河南弘辉医疗科技有限公司
	HH121-A
	D5251030

	4
	河南省人民医院
	山东逸风医疗科技有限公司
	EF122-A
	D725C003

	5
	河南省人民医院（北院区）
	河南弘辉医疗科技有限公司
	HH121-A
	D5208020

	6
	河南省人民医院（北院区）
	河南弘辉医疗科技有限公司
	HH101-CR
	D1208088


一、试验记录
试验方法：按《医用封口机温度、转速参数校准规范（征求意见稿）》进行。
仪器一：
	客户名称
	河南省人民医院
	型号
	HH121-A

	制造厂商
	河南弘辉医疗科技有限公司
	试验环境
	温度：25.0℃  ；湿度：50%RH


1.1、 温度参数校准： 
	设置温度
	次数
	测量通道温度/℃

	
	
	A
	O
	B

	180℃
	1
	176.3
	178.6
	177.4

	
	2
	176.4
	178.7
	177.1

	
	3
	176.4
	178.8
	177.0

	
	4
	176.2
	178.9
	177.0

	
	5
	176.9
	178.6
	177.2

	
	6
	176.8
	178.5
	177.5

	
	7
	177.0
	178.9
	177.4

	
	8
	176.8
	178.6
	177.6

	
	9
	176.7
	178.7
	177.8

	
	10
	176.7
	178.4
	177.5

	最大值
	177.0
	177.0
	177.8

	最小值
	176.2
	176.2
	177.0

	平均值
	176.6
	176.6
	177.4

	温度示值误差
	1.3
	温度波动度
	0.4

	设置温度
	次数
	测量通道温度

	
	
	A
	O
	B

	120℃
	1
	117.2
	119.2
	118.0

	
	2
	117.2
	119.2
	118.1

	
	3
	117.3
	119.3
	118.2

	
	4
	117.3
	119.4
	118.2

	
	5
	117.1
	119.2
	118.1

	
	6
	117.2
	119.3
	118.6

	
	7
	117.0
	119.2
	118.1

	
	8
	117.3
	119.3
	118.2

	
	9
	117.3
	119.3
	118.2

	
	10
	117.5
	119.2
	118.1

	最大值
	117.5
	119.4
	118.6

	最小值
	117.0
	119.2
	118.0

	平均值
	117.2
	119.3
	118.2

	温度示值误差
	0.7
	温度波动度
	0.3

	技术要求
	[bookmark: _Toc22578]温度示值误差：不超过±5.0 ℃；温度波动度：不超过±5.0 ℃。


医用封口机温度示值误差、波动度均符合计量校准规范条款5.1、5.2的要求。
1.2、 转速示值误差校准：
	固定值(m/min)
	测量值（m/min）
	示值误差
	稳定性

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	
	

	10.5
	10.64 
	10.71 
	10.70 
	10.55 
	10.79 
	10.60 
	10.67 
	-0.17
	2%

	技术要求
	转速示值误差：不超过±0.5m/min；转速稳定性：不大于5%。


医用封口机转速示值误差、稳定性符合计量校准规范条款5.3、5.4的要求。
仪器二：
	客户名称
	河南省人民医院
	型号
	HH121-A

	制造厂商
	河南弘辉医疗科技有限公司
	试验环境
	温度：25.0℃  ；湿度：50%RH


1.3、 温度参数校准： 
	设置温度
	次数
	测量通道温度/℃

	
	
	A
	O
	B

	180℃
	1
	176.5
	178.7
	177.1

	
	2
	176.5
	178.7
	177.5

	
	3
	176.6
	178.8
	177.6

	
	4
	176.8
	178.8
	177.6

	
	5
	176.9
	178.6
	177.6

	
	6
	176.8
	178.8
	177.5

	
	7
	177.0
	178.9
	177.5

	
	8
	177.0
	179.0
	177.5

	
	9
	176.9
	179.0
	177.7

	
	10
	176.8
	178.8
	177.6

	最大值
	177.0
	179.0
	177.7

	最小值
	176.5
	178.6
	177.1

	平均值
	176.8
	178.8
	177.5

	温度示值误差
	1.2
	温度波动度
	0.3

	设置温度
	次数
	测量通道温度

	
	
	A
	O
	B

	120℃
	1
	117.3
	119.3
	118.0

	
	2
	117.2
	119.2
	118.1

	
	3
	117.3
	119.3
	118.2

	
	4
	117.2
	119.4
	118.2

	
	5
	117.1
	119.2
	118.3

	
	6
	117.2
	119.4
	118.5

	
	7
	117.0
	119.2
	118.1

	
	8
	117.3
	119.3
	118.2

	
	9
	117.5
	119.3
	118.2

	
	10
	117.6
	119.4
	118.3

	最大值
	117.6
	119.4
	118.5

	最小值
	117.0
	119.2
	118.0

	平均值
	117.3
	119.3
	118.2

	温度示值误差
	0.7
	温度波动度
	0.3

	技术要求
	温度示值误差：不超过±5.0 ℃；温度波动度：不超过±5.0 ℃。


医用封口机温度示值误差、波动度均符合计量校准规范条款5.1、5.2的要求。
1.4、 转速示值误差校准：
	固定值(m/min)
	测量值（m/min）
	示值误差
	稳定性

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	
	

	10.5
	10.55 
	10.50 
	10.70 
	10.59 
	10.56 
	10.63 
	10.59 
	-0.09
	2%

	技术要求
	转速示值误差：不超过±0.5m/min；转速稳定性：不大于5%。


医用封口机转速示值误差、稳定性符合计量校准规范条款5.3、5.4的要求。 
仪器三：
	客户名称
	河南省人民医院
	型号
	HH121-A

	制造厂商
	河南弘辉医疗科技有限公司
	试验环境
	温度：25.0℃  ；湿度：50%RH


1.5、 温度参数校准： 
	设置温度
	次数
	测量通道温度/℃

	
	
	A
	O
	B

	180℃
	1
	176.5
	178.8
	177.3

	
	2
	176.3
	178.7
	177.1

	
	3
	176.4
	178.8
	177.2

	
	4
	176.5
	178.8
	177.1

	
	5
	176.7
	178.6
	177.2

	
	6
	176.8
	178.7
	177.3

	
	7
	176.9
	178.9
	177.4

	
	8
	176.8
	178.6
	177.5

	
	9
	176.7
	178.7
	177.7

	
	10
	176.7
	178.6
	177.5

	最大值
	176.9
	178.9
	177.7

	最小值
	176.3
	178.6
	177.1

	平均值
	176.6
	178.7
	177.3

	温度示值误差
	1.3
	温度波动度
	0.3

	设置温度
	次数
	测量通道温度

	
	
	A
	O
	B

	120℃
	1
	117.1
	119.3
	118.2

	
	2
	117.2
	119.4
	118.1

	
	3
	117.3
	119.3
	118.3

	
	4
	117.3
	119.4
	118.2

	
	5
	117.1
	119.2
	118.1

	
	6
	117.2
	119.3
	118.5

	
	7
	117.3
	119.4
	118.1

	
	8
	117.3
	119.3
	118.2

	
	9
	117.3
	119.3
	118.2

	
	10
	117.4
	119.3
	118.1

	最大值
	117.4
	119.4
	118.5

	最小值
	117.1
	119.2
	118.1

	平均值
	117.3
	119.3
	118.2

	温度示值误差
	0.7
	温度波动度
	0.2

	技术要求
	温度示值误差：不超过±5.0 ℃；温度波动度：不超过±5.0 ℃。


医用封口机温度示值误差、波动度均符合计量校准规范条款5.1、5.2的要求。
1.6、 转速示值误差校准：
	固定值(m/min)
	测量值（m/min）
	示值误差
	稳定性

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	
	

	10.5
	10.49 
	10.68 
	10.51 
	10.73 
	10.51 
	10.65 
	10.60 
	-0.1
	2%

	技术要求
	转速示值误差：不超过±0.5m/min；转速稳定性：不大于5%。


医用封口机转速示值误差、稳定性符合计量校准规范条款5.3、5.4的要求。 
仪器四：
	客户名称
	河南省人民医院
	型号
	EF122-A

	制造厂商
	山东逸风医疗科技有限公司
	试验环境
	温度：25.0℃  ；湿度：50%RH


1.7、 温度参数校准： 
	设置温度
	次数
	测量通道温度/℃

	
	
	A
	O
	B

	180℃
	1
	176.0
	180.1
	177.4

	
	2
	176.2
	180.3
	177.7

	
	3
	176.1
	180.3
	177.8

	
	4
	176.0
	180.3
	177.8

	
	5
	175.9
	180.3
	177.7

	
	6
	175.9
	180.3
	177.8

	
	7
	175.9
	180.3
	177.8

	
	8
	176.1
	180.3
	177.8

	
	9
	175.9
	180.3
	177.8

	
	10
	176.1
	180.3
	177.9

	最大值
	176.2
	180.3
	177.9

	最小值
	175.9
	180.1
	177.4

	平均值
	176.0
	180.3
	177.8

	温度示值误差
	-0.3
	温度波动度
	0.3

	设置温度
	次数
	测量通道温度

	
	
	A
	O
	B

	120℃
	1
	118.0
	120.0
	119.4

	
	2
	118.0
	120.1
	119.6

	
	3
	118.0
	120.1
	119.7

	
	4
	118.1
	120.2
	119.7

	
	5
	118.2
	120.2
	119.8

	
	6
	118.1
	120.2
	119.7

	
	7
	118.0
	120.2
	119.6

	
	8
	118.1
	120.3
	119.5

	
	9
	118.2
	120.2
	119.7

	
	10
	118.2
	120.2
	119.8

	最大值
	118.2
	120.3
	119.8

	最小值
	118.0
	120.0
	119.4

	平均值
	118.1
	120.2
	119.7

	温度示值误差
	-0.2
	温度波动度
	0.2

	技术要求
	温度示值误差：不超过±5.0 ℃；温度波动度：不超过±5.0 ℃。


医用封口机温度示值误差、波动度均符合计量校准规范条款5.1、5.2的要求。
1.8、 转速示值误差校准：
	固定值(m/min)
	测量值（m/min）
	示值误差
	稳定性

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	
	

	10
	9.78 
	9.80 
	9.70 
	10.04 
	9.66 
	9.90 
	9.81
	0.19
	4%

	技术要求
	转速示值误差：不超过±0.5m/min；转速稳定性：不大于5%。


医用封口机转速示值误差、稳定性符合计量校准规范条款5.3、5.4的要求。 
仪器五：
	客户名称
	河南省人民医院
	型号
	HH121-A

	制造厂商
	河南弘辉医疗科技有限公司
	试验环境
	温度：25.0℃  ；湿度：50%RH


1.9、 温度参数校准： 
	设置温度
	次数
	测量通道温度/℃

	
	
	A
	O
	B

	180℃
	1
	176.8
	178.6
	177.5

	
	2
	177.0
	178.7
	177.4

	
	3
	176.8
	178.8
	177.6

	
	4
	176.6
	178.6
	177.7

	
	5
	176.7
	178.6
	177.5

	
	6
	176.3
	178.5
	177.4

	
	7
	176.4
	178.8
	177.1

	
	8
	176.4
	178.6
	177.0

	
	9
	176.2
	178.5
	177.1

	
	10
	176.7
	178.4
	177.2

	最大值
	176.7
	178.8
	177.4

	最小值
	176.2
	178.4
	177.0

	平均值
	176.4
	178.6
	177.2

	温度示值误差
	1.4
	温度波动度
	0.3

	设置温度
	次数
	测量通道温度

	
	
	A
	O
	B

	120℃
	1
	117.4
	119.4
	118.2

	
	2
	117.2
	119.5
	118.4

	
	3
	117.3
	119.3
	118.2

	
	4
	117.4
	119.3
	118.2

	
	5
	117.3
	119.5
	118.1

	
	6
	117.6
	119.3
	118.3

	
	7
	117.4
	119.2
	118.1

	
	8
	117.3
	119.3
	118.2

	
	9
	117.3
	119.4
	118.2

	
	10
	117.5
	119.3
	118.2

	最大值
	117.6
	119.5
	118.4

	最小值
	117.2
	119.2
	118.1

	平均值
	117.4
	119.4
	118.2

	温度示值误差
	0.6
	温度波动度
	0.2

	技术要求
	温度示值误差：不超过±5.0 ℃；温度波动度：不超过±5.0 ℃。


医用封口机温度示值误差、波动度均符合计量校准规范条款5.1、5.2的要求。
1.10、 转速示值误差校准：
	固定值(m/min)
	测量值（m/min）
	示值误差
	稳定性

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	
	

	10.5
	10.88 
	10.78 
	10.67 
	10.58 
	10.64 
	10.54 
	10.68 
	-0.18
	3%

	技术要求
	转速示值误差：不超过±0.5m/min；转速稳定性：不大于5%。


医用封口机转速示值误差、稳定性符合计量校准规范条款5.3、5.4的要求。 
仪器六：
	客户名称
	河南省人民医院
	型号
	HH101-CR

	制造厂商
	河南弘辉医疗科技有限公司
	试验环境
	温度：25.0℃  ；湿度：50%RH


1.11、 温度参数校准： 
	设置温度
	次数
	测量通道温度/℃

	
	
	A
	O
	B

	180℃
	1
	177.0
	178.9
	177.4

	
	2
	177.1
	178.9
	177.5

	
	3
	177.2
	178.8
	177.5

	
	4
	177.0
	178.9
	177.6

	
	5
	176.9
	179.0
	177.5

	
	6
	177.0
	179.0
	177.7

	
	7
	177.0
	179.1
	177.8

	
	8
	177.1
	179.0
	177.6

	
	9
	177.2
	179.1
	177.5

	
	10
	177.3
	179.1
	177.4

	最大值
	177.3
	179.1
	177.8

	最小值
	176.9
	178.8
	177.4

	平均值
	177.1
	179.0
	177.6

	温度示值误差
	1
	温度波动度
	0.2

	设置温度
	次数
	测量通道温度

	
	
	A
	O
	B

	120℃
	1
	117.3
	119.5
	118.3

	
	2
	117.2
	119.4
	118.1

	
	3
	117.4
	119.3
	118.2

	
	4
	117.3
	119.4
	118.2

	
	5
	117.1
	119.2
	118.1

	
	6
	117.3
	119.3
	118.5

	
	7
	117.2
	119.4
	118.1

	
	8
	117.3
	119.3
	118.2

	
	9
	117.3
	119.3
	118.2

	
	10
	117.5
	119.4
	118.4

	最大值
	117.5
	119.5
	118.5

	最小值
	117.1
	119.2
	118.1

	平均值
	117.3
	119.4
	118.2

	温度示值误差
	0.6
	温度波动度
	0.2

	技术要求
	温度示值误差：不超过±5.0 ℃；温度波动度：不超过±5.0 ℃。


医用封口机温度示值误差、波动度均符合计量校准规范条款5.1、5.2的要求。
1.12、 转速示值误差校准：
	固定值(m/min)
	测量值（m/min）
	示值误差
	稳定性

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	
	

	10.5
	10.50 
	10.62 
	10.64 
	10.74 
	10.71 
	10.55 
	10.63 
	-0.13
	2%

	技术要求
	转速示值误差：不超过±0.5m/min；转速稳定性：不大于5%。


医用封口机转速示值误差、稳定性符合计量校准规范条款5.3、5.4的要求。  
二、试验结论
征求意见稿中的所有技术要求（不包括环境试验和安全要求）和方法，经验证，其技术要求合理，方法可行、可靠。由于准备充分，试验过程比较顺利，6次试验过程均可在1个小时内完成，表明规程的实用性和可操作性较好，校准项目及方法合理可行。

试验员： 王玲玲、焦棚飞 
《医用封口机温度、转速参数校准规范》起草小组
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