河南省地方计量技术规范

《医用射频消融仪校准规范》

试验报告

规范起草小组

2026年2月

《医用射频消融仪校准规范》试验报告

- 试验依据

按照《医用射频消融仪校准规范》对医用射频消融仪的输出功率误差、负载阻抗显示误差、测温误差、控温误差和时间误差5个参量进行校准试验。

- 试验条件

1、环境条件：环境温度：22.5℃；相对湿度：52%；气压（100.2kPa）。

2、试验对象：

根据《医用射频消融仪校准规范》，选取3款市场上常见的医用射频消融仪进行试验，试验对象如表1所示。

表1试验对象一览表

| 试验对象 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 试验对象1 | M4900407 | 强生 |
| 试验对象2 | VRS01 | STAR-med |
| 试验对象3 | GY-8100 | 河南华南医电科技有限公司 |

3、标准设备

医用射频消融仪校准装置，电子秒表。

4、试验方法

根据规范7.2、7.3、7.4、7.5、7.6的校准方法进行试验。

三、试验结果

1、输出功率误差测量：

采用医用射频消融仪校准装置对输出功率校准点进行直接测量，试验结果如表2。

表2输出功率误差试验结果

| 试验对象 | 负载电阻（Ω） | 设定值（W） | 测量值（W） |  |  |  |  | 误差（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10 | 9.6 |  | 9.9 |  | 9.8 | 0.2 |
|  |  | 50 | 50.0 |  | 50.2 |  | 50.1 | 0.1 |
|  |  | 100 | 105.0 |  | 105.2 |  | 105.1 | -5.1 |
| 1 | 100 | 10 | 9.3 |  | 9.2 |  | 9.4 | 0.7 |
|  |  | 50 | 48.8 |  | 48.8 |  | 48.8 | 1.2 |
|  |  | 100 | 95.0 |  | 95.0 |  | 95.0 | 5.0 |
| 1 | 200 | 10 | 9.5 |  | 9.4 |  | 9.6 | 0.5 |
|  |  | 50 | 48.6 |  | 48.6 |  | 48.6 | 0.4 |
|  |  | 100 | 98.0 |  | 98.1 |  | 98.2 | 1.9 |
| 2 | 50 | 10 | 9.9 |  | 9.9 |  | 10.0 | 0.1 |
|  |  | 50 | 50.0 |  | 50.1 |  | 50.2 | 0.1 |
|  |  | 100 | 102.0 | 102.2 |  | 102.1 |  | -2.1 |
| 2 | 100 | 10 | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 |  | 0.1 |
|  |  | 50 | 49.8 | 49.8 |  | 49.8 |  | 0.2 |
|  |  | 100 | 98.0 | 98.0 |  | 98.0 |  | 2.0 |
| 2 | 200 | 10 | 9.8 | 9.8 |  | 9.8 |  | 0.2 |
|  |  | 50 | 49.0 | 49.2 |  | 49.2 |  | 0.9 |
|  |  | 100 | 99.0 | 99.1 |  | 99.2 |  | 0.9 |
| 3 | 50 | 10 | 9.8 | 9.9 |  | 10.0 |  | 0.1 |
|  |  | 50 | 50.2 | 50.3 |  | 50.4 |  | -0.3 |
|  |  | 100 | 110.0 | 109.9 |  | 110.1 |  | 10 |
| 3 | 100 | 10 | 9.2 | 9.2 |  | 9.2 |  | 0.8 |
|  |  | 50 | 45.8 | 45.8 |  | 45.8 |  | 4.2 |
|  |  | 100 | 93.0 | 93.0 |  | 93.0 |  | 7 |
| 3 | 200 | 10 | 9.0 | 9.2 |  | 9.2 |  | 0.9 |
|  |  | 50 | 48.0 | 48.2 |  | 48.2 |  | 1.9 |
|  |  | 100 | 96.0 | 96.1 |  | 96.2 |  | 3.9 |

2、负载电阻测量：

采用医用射频消融仪校准装置对负载电阻校准点进行直接测量，试验结果如表3。

表3负载电阻误差试验结果

| 试验对象 | 标准值（Ω） | 显示值（Ω） |  |  | 误差（Ω） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 49 | 49 | 49 | -1 |
|  | 100 | 95 | 95 | 95 | -5 |
|  | 200 | 195 | 195 | 195 | -5 |
| 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
|  | 100 | 99 | 99 | 99 | -1 |
|  | 200 | 199 | 199 | 199 | -1 |
| 3 | 50 | 51 | 51 | 51 | 1 |
|  | 100 | 94 | 94 | 94 | -6 |
|  | 200 | 193 | 193 | 193 | -7 |

3、测温误差测量：

采用医用射频消融仪校准装置对温度校准点进行直接测量，试验结果如表4。

表4温度误差试验结果

| 试验对象 | 显示值（℃） | 测量值（℃） |  |  | 误差（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 0.2 |
|  | 62 | 61.6 | 61.4 | 61.6 | 0.5 |
|  | 95 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 0.4 |
| 2 | 30 | 29.9 | 29.8 | 30.0 | 0.1 |
|  | 62 | 61.8 | 61.8 | 61.7 | 0.2 |
|  | 95 | 94.8 | 94.9 | 94.8 | 0.2 |
| 3 | 30 | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 0.2 |
|  | 62 | 61.2 | 61.4 | 61.5 | 0.6 |
|  | 95 | 94.2 | 94.0 | 94.1 | 0.9 |

4、控温误差测量：

采用医用射频消融仪校准装置对控温温度校准点进行直接测量，试验结果如表5。

表5控温误差试验结果

| 试验对象 | 显示值（℃） | 测量值（℃） |  |  | 误差（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 0.4 |
|  | 62 | 61.6 | 61.4 | 61.6 | 0.5 |
|  | 92 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 0.4 |
| 2 | 33 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 0.2 |
|  | 62 | 61.8 | 61.9 | 62.0 | 0.1 |
|  | 92 | 91.8 | 91.8 | 91.9 | 0.2 |
| 3 | 33 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 0.5 |
|  | 62 | 61.5 | 61.4 | 61.3 | 0.6 |
|  | 92 | 91.5 | 91.4 | 91.3 | 0.6 |

5、时间误差测量：

采用电子秒表对时间校准点进行直接测量，试验结果如表6。

表6时间误差试验结果

| 试验对象 | 设定值（s） | 测量值（s） |  |  | 误差（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 60.2 | 60.3 | 60.3 | -0.3 |
|  | 600 | 601.2 | 601.0 | 601.0 | -1.1 |
| 2 | 60 | 60.2 | 60.1 | 60.1 | -0.1 |
|  | 600 | 601.0 | 601.0 | 601.0 | -1.0 |
| 3 | 60 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | -03 |
|  | 600 | 601.5 | 601.4 | 601.4 | -1.4 |

四、试验分析

经过对5款不同型号、不同品牌的医用射频消融仪进行输出功率误差、负载阻抗显示误差、测温误差、控温误差和时间误差的测量试验，试验结果能够较好地反映医用射频消融仪的计量性能与状态，按照规范的校准方法及条款，能够顺利完成相应指标的测量，各个校准项目均不超过相应的计量特性要求。表明该校准规范所制定的计量特性、校准项目及校准方法等科学合理，规范的实用性和可操作性较好，适用于仪器的校准工作。

试验员： 唐盟                           核验员：龙成章

《医用医用射频消融仪校准规范》起草小组

2026年2月30日