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1 概述
1.1测量依据：JJF(豫)xx-202x《雾化性测试仪校准规范》。
1.2环境条件：温度(20～30)℃，湿度（30～75）% RH。
1.3测量标准：雾化测试仪温度校准装置，温度指示分辨力: 0.01 ℃，100 ℃的最大允许误差为:±0.10 ℃。
1.4被测对象：雾化测试仪，型号规格：T114，温度设定分辨力: 0.01 ℃，校准时标称温度:100 ℃。
1.5校准方法：在规定环境条件下，将测量温度的标准器按照 7.2.2和7.2.3要求布置，设置雾化测试仪高温槽温度，开启运行。被校仪器达到设定值并稳定后，开始记录各校准点位置数据，每隔1 min记录一次，读取16组数据。
温度偏差是指雾化测试仪在稳定状态下，工作空间各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与设定温度的上下偏差。温度偏差包含温度上偏差和温度下偏差，以雾化测试仪高温槽设定温度为100 ℃为例。
2测量模型
2.1测量模型
2.1  温度上偏差公式

                                                                  (1)
式中：

——温度偏差，℃；

——中心点位置各时刻温度平均值，℃；

——标称温度值，℃。
3 不确定度评定
3.1不确定度来源



不确定度来源包括：测量重复性与标准器分辨力的大者引入的标准不确定度分量，标准器的允许误差引入的标准不确定度分量，被校准对象设置分辨力引入的标准不确定度分量。
3.2 不确定度传播公式
由公式（1）得到不确定度传播公式（2）：

                                  （2）
式中：
，为灵敏系数，



    , 
3.3不确定度来源分析
3.3.1 测量重复性引入的标准不确定度分量
3.3.1.1 在100℃校准点重复测量10次，标准偏差s为:

                      （3）
实际工作中取16组数据的平均值，所以：
                         （4）
 
3.3.2 标准器分辨力引入的标准不确定度分量
 标准器温度分辨力引入的不确定度分量:

测量重复性和标准器分辨力引入的标准不确定度分量取其中的较大者，因此u1=0.01℃ 。
3.3.3 标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量
 标准器温度最大允许误差为±0.10 ℃，引入的不确定度分量为:

3.3.4 被校准对象设置分辨力引入的标准不确定度分量
雾化测试仪的温度分辨力为0.1 ℃，引入的不确定度分量为:

C.4合成标准不确定度
C.4.1 在100℃校准点上温度偏差的标准不确定度分量汇总见表1。



表1温度上偏差标准不确定度分量汇总表
	符号
	不确定度来源
	
标准不确定度/(℃)
	
灵敏系数
	
/℃

	

	测量重复性
	0.01
	1
	0.01

	

	标准器最大允差
	0.06
	
	0.15

	

	被校仪器分辨力
	0.03
	-1
	0.03



C.4.2 合成标准不确定度的计算

 温度偏差合成标准不确定度的计算




  由于、、相互独立，则合成标准不确定度为:


C.5扩展不确定度
C.5.1 取包含因子k=2，温度偏差的扩展不确定度U为：
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