《油气管道电磁外检测设备检定规程》

试验报告

规范起草小组

2026 年 3月

《油气管道电磁外检测设备检定规程》试验报告

1试验目的

通过试验，验证《油气管道电磁外检测设备检定规程》中规定的发射机输出频率、输出电流稳定度和接收机管道埋深项目检定方法的合理性和可行性，试验内容包括了三种不同型号的油气管道电磁外检测设备试验。

2试验条件及试验方法

2.1试验用标准器

| 名称 | 型号 | 编号 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用计数器 | 53230A | MY50000704 | 1025CR2000301 | 2026-04-09 |
| 交流电流表 | 34461A | MY57208780 | 1025CE1400716 | 2026-06-26 |
| 标准埋深管道 | / | / | / | / |

2.2试验被检仪器

| 名称 | 型号 | 编号 | 生产厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道防腐层检测仪 | PDM-200 | PDMR-I-0184 | 天津嘉信技术股份有限公司 |
| 管道防腐层检测仪 | DM3 | DM322056 | 美国威脉Vivax-Metrotech |
| 管道防腐层检测仪 | PCMx | PCM240887 | 英国雷迪Radiodetection |

选取三台不同型号的管道防腐层检测仪，分别进行试验。

2.3 试验时间、地点及试验环境条件

试验时间：2026.03.10；

试验地点：天津市西青区海泰南道18号；

环境条件：温度：20.3 oC，湿度：41%。

2.4 试验方法

按照规程（征求意见稿）中7.4条款进行试验。

3 试验数据汇总

试验数据如下表所示：

3.1 输出频率

输出频率

| 设备型号 | 标称频率（Hz） | 测量值（Hz） | 误差（Hz） |
| --- | --- | --- | --- |
| PDM-200 | 128 | 128.2 | 0.2 |
|  | 640 | 640.3 | 0.3 |
| DM3 | 128 | 127.7 | -0.3 |
|  | 640 | 639.2 | -0.8 |
| PCMx | 128 | 128.3 | 0.3 |
|  | 640 | 640.8 | 0.8 |

3.2 输出电流稳定度

1）型号PDM-200

| 标称值（A） | 测量值（A） |  |  |  |  | 最大值（A） | 最小值（A） | 平均值（A） | 稳定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 0.200 | 0.199 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.201 | 0.199 | 0.200 | 1.0 |
| 1 | 1.001 | 1.001 | 0.999 | 0.998 | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 1.0002 | 0.4 |
| 2 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 1.99 | 2.00 | 2.01 | 1.99 | 2.004 | 1.0 |

2）型号DM3

| 标称值（A） | 测量值（A） |  |  |  |  | 最大值（A） | 最小值（A） | 平均值（A） | 稳定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.2 | 0.200 | 0.200 | 0.199 | 0.1994 | 0.5 |
| 1 | 1.004 | 0.996 | 0.999 | 0.998 | 1.002 | 1.004 | 0.996 | 0.9998 | 0.8 |
| 2 | 2.00 | 2.01 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 2.01 | 1.99 | 1.998 | 1.0 |

3）型号PCMx

| 标称值（A） | 测量值（A） |  |  |  |  | 最大值（A） | 最小值（A） | 平均值（A） | 稳定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 0.199 | 0.198 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.198 | 0.1994 | 1.0 |
| 1 | 1.004 | 0.997 | 0.999 | 0.998 | 1.002 | 1.004 | 0.997 | 1.0000 | 0.7 |
| 2 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.994 | 1.0 |

3.3 管道埋深

3.3.1 标准管道埋深测量法

1）型号PDM-200

| 标准埋深（m） | 测量值（m） |  |  |  |  | 平均值（m） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.022 | 2.2 |
| 2.0 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.06 | 2.042 | 2.1 |
| 3.0 | 3.05 | 3.06 | 3.07 | 3.06 | 3.08 | 3.064 | 2.1 |
| 5.0 | 5.07 | 5.11 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.106 | 2.2 |

2）型号DM3

| 标准埋深（m） | 测量值（m） |  |  |  |  | 平均值（m） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.020 | 2.4 |
| 2.0 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.06 | 2.042 | 2.1 |
| 3.0 | 3.04 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.07 | 3.064 | 2.1 |
| 5.0 | 5.07 | 5.09 | 5.11 | 5.12 | 5.12 | 5.102 | 2.0 |

3）型号PCMx

| 标准埋深（m） | 测量值（m） |  |  |  |  | 平均值（m） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 2.0 |
| 2.0 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.06 | 2.038 | 1.9 |
| 3.0 | 3.04 | 3.03 | 3.06 | 3.08 | 3.09 | 3.060 | 2.0 |
| 5.0 | 5.09 | 5.11 | 5.15 | 5.09 | 5.12 | 5.112 | 2.2 |

4试验结论

油气管道电磁外检测设备检定规程的试验选取了三个厂家三种不同型号的仪器进行了试验，具有充分的代表性，三台仪器均为生产厂商出厂检验合格的仪器，且用户在使用过程中均能够正常使用，满足用户的使用要求。三台仪器按照规程中要求的试验方法完成试验，试验结果中所有测量结果均符合规程的要求，满足规程中的计量性能要求。通过试验证明规程中计量性能要求指标合理，检定方法可行，方法可操作性强。