《射频标签测试仪校准规范》

不确定度评定报告

规范起草小组

2026年 03月

射频标签测试仪不确定度评定报告

1、输出频率

1.1 测量方法

使用频谱分析仪与采样线圈，按照规范中校准方法，测量射频标签测试仪10MHz处的频率值。

1.2 数学模型

f = f 0

式中：

f ——被校射频标签测试仪输出频率标称值，Hz；

f 0 ——频谱分析仪频率测量值，Hz。

1.3 不确定度来源

不确定度来源主要包括：

- (1) 频谱分析仪频率测量最大允许误差引入的不确定度u1；

- (2) 频谱分析仪读数重复性引入的不确定度u2；

- (3) 频谱分析仪显示分辨力引入的不确定度u3。

1.4 标准不确定度分量评定

- (1) 频谱分析仪频率测量最大允许误差引入的不确定度u1

频谱分析仪频率测量最大允许误差为±1×10-6，为均匀分布，取k = 3，则由此引入的不确定度u1为：

u1=1×10−63=5.77×10−7

- (2) 频谱分析仪读数重复性引入的不确定度u2

使用频谱分析仪对10MHz的输出频率进行10次测量，测量结果如表1所示。

表1 输出频率测量结果

| 测量次数 | 测量值/MHz |
| --- | --- |
| 1 | 9.9997651 |
| 2 | 9.9997655 |
| 3 | 9.9997653 |
| 4 | 9.9997655 |
| 5 | 9.9997655 |
| 6 | 9.9997651 |
| 7 | 9.9997656 |
| 8 | 9.9997655 |
| 9 | 9.9997653 |
| 10 | 9.9997653 |

则由频谱分析仪读数重复性引入的不确定度u2为：

u2=(xi-x)2n-1=1.77×10−7

- (3) 频谱分析仪显示分辨力引入的不确定度u3

当测量频率为10MHz时，频谱分析仪的频率测量分辨力为0.1Hz，则频谱分析仪显示分辨力引入的相对误差为5×10-9，为均匀分布，取k = 3，则由此引入的不确定度u3为：

u3=5×10−93=2.89×10−9

1.5 不确定度合成

1.5.1 不确定度分量综合表

表2 不确定度分量综合表

| 不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 分布 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频谱分析仪频率测量最大允许误差 | u1 | 均匀 | 5.77×10-7 |
| 频谱分析仪读数重复性 | u2 | 正态 | 1.77×10-7 |
| 频谱分析仪显示分辨力 | u3 | 均匀 | 2.89×10-9 |

1.5.2 合成标准不确定度

以上各分量互不相关，合成标准不确定度为：

uc=u12+u22+u32=6.04×10−7

1.5.3 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U = uc×k ≈2×10-6

2、增益

2.1 测量方法

使用频谱分析仪与采样线圈，按照规范中校准方法，测量射频标签测试仪标称10dB时的增益。

2.2 数学模型

G = P1 - P0

式中：

G ——被校射频标签测试仪增益，dB；

P1 ——被校射频标签测试仪改变增益后的功率测量值，dBm；

P0 ——被被校射频标签测试仪标称增益为0 dB时的功率测量值，dBm。

2.3 不确定度来源

不确定度来源主要包括：

- (1) 频谱分析仪功率测量最大允许误差引入的不确定度u1；

- (2) 频谱分析仪读数重复性引入的不确定度u2；

- (3) 频谱分析仪显示分辨力引入的不确定度u3。

2.4 标准不确定度分量评定

- (1) 频谱分析仪功率测量最大允许误差引入的不确定度u1

频谱分析仪功率测量最大允许误差为±0.3dB，为均匀分布，取k = 3，则由此引入的不确定度u1为：

u1=0.33=0.173 dB

- (2) 频谱分析仪读数重复性引入的不确定度u2

使用频谱分析仪对标称10dB时的增益进行10次测量，测量结果如表2所示。

表3 增益测量结果

| 测量次数 | 测量值/dB |
| --- | --- |
| 1 | 9.60 |
| 2 | 9.65 |
| 3 | 9.71 |
| 4 | 9.84 |
| 5 | 9.75 |
| 6 | 9.66 |
| 7 | 9.89 |
| 8 | 9.92 |
| 9 | 9.58 |
| 10 | 9.77 |

则由频谱分析仪读数重复性引入的不确定度u2为：

u2=(xi-x)2n-1=0.119 dB

- (3) 频谱分析仪显示分辨力引入的不确定度u3

频谱分析仪的功率测量分辨力为0.01dBm，为均匀分布，取k = 3，则由此引入的不确定度u3为：

u3=0.0123=0.00289 dB

2.5 不确定度合成

2.5.1 不确定度分量综合表

表4 不确定度分量综合表

| 不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 分布 | 标准不确定度/dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 频谱分析仪功率测量最大允许误差 | u1 | 均匀 | 0.173 |
| 频谱分析仪读数重复性 | u2 | 正态 | 0.119 |
| 频谱分析仪显示分辨力 | u3 | 均匀 | 0.00289 |

2.5.2 合成标准不确定度

以上各分量互不相关，合成标准不确定度为：

uc=u12+u22+u32=0.21 dB

2.5.3 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U = uc×k =0.42 dB

3、Q值

3.1 测量方法

使用LCR表与Q值标准线圈，按照规范中校准方法，测量频率为100kHz标准线圈的Q值。

3.2 数学模型

∆Q = Q1 - Q0

式中：

∆Q ——Q值误差；

Q1 ——Q值测量值；

Q0 ——Q值标准值。

3.3 不确定度来源

不确定度来源主要包括：

- (1) Q值标准线圈引入的不确定度u1；

- (2) 射频标签测试仪读数重复性引入的不确定度u2；

- (3) 射频标签测试仪显示分辨力引入的不确定度u3。

3.4 标准不确定度分量评定

- (1) Q值标准线圈引入的不确定度u1

根据校准结果，Q值标准线圈在100kHz时Q值测量结果不确定度为5%（k=2），则由此引入的不确定度u1为：

u1=5%2=2.5 %

- (2) 射频标签测试仪读数重复性引入的不确定度u2

使用射频标签测试仪对100kHz的Q值标准线圈进行10次测量，测量结果如表5所示。

表5 Q值测量结果

| 测量次数 | 测量值 |
| --- | --- |
| 1 | 107 |
| 2 | 108 |
| 3 | 105 |
| 4 | 105 |
| 5 | 108 |
| 6 | 104 |
| 7 | 105 |
| 8 | 104 |
| 9 | 105 |
| 10 | 107 |

则由射频标签测试仪读数重复性引入的不确定度u2为：

u2=1.46%

- (3) 射频标签测试仪显示分辨力引入的不确定度u3

射频标签测试仪的Q值测量分辨力为1，为均匀分布，取k = 3，则由此引入的不确定度u3为：

u3=12×3×106=0.27%

3.5 不确定度合成

3.5.1 不确定度分量综合表

表6 不确定度分量综合表

| 不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 分布 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q值标准线圈 | u1 | / | 2.5% |
| 射频标签测试仪读数重复性 | u2 | 正态 | 1.46% |
| 射频标签测试仪显示分辨力 | u3 | 均匀 | 0.27% |

3.5.2 合成标准不确定度

以上各分量互不相关，合成标准不确定度为：

uc=u12+u22+u32=2.91%

3.5.3 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U = uc×k =5.82%