《SF6/N2混合比检测仪检定规程》

编制说明

规程起草小组

2025年8月

《发电厂氢气分析仪检定规程》

编制说明

一、任务来源

河南省市场监督管理局《关于印发2025年度河南省地方计量技术法规制修订计划项目的通知》（豫市监办【2025】64号），由河南省计量测试科学研究院承担“SF6/N2混合比检测仪检定规程”的修订工作。规程制定工作从2025年3月开始，2023年08月完成征求意见稿。

二、规范制定的背景及必要性

六氟化硫(SF6)气体因其具有优异的绝缘和灭弧性能，被广泛应用于电气设备中，但SF6气体温室效应是CO2的24300多倍，在空气中能够存在3200多年，是《京都议定书》禁止排放的6种温室体之一。随着国内外对SF6温室气体减排的重视，国内电网公司一直致力于减少SF6等温室气体使用和排放等相关技术的研究。近年来，国内外科研机构开始研究混合绝缘气体的绝缘和灭弧特性，尝试应用混合绝缘气体替代纯SF6气体，如果在不使电气设备绝缘性能明显降低的情况下，在GIS母线和GIL中使用SF6/N2混合气体，可显著降低SF6使用量，同时降低设备生产成本，对加强节能减排和实现低碳发展具有重要意义。

SF6/N2混合比检测仪是SF6/N2混合气体绝缘GIS母线和GIL产品研制、试验和运行阶段的关键仪器，有必要制定SF6/N2混合比检测仪技术条件和检测仪检测校验方法，指导检测仪的产品研制、试验和应用。

三、主要技术依据及原则

1、编制依据

主要依据有国家电力行业标准DL/T 1986《六氟化硫混合绝缘气体绝缘设备气体检测技术规范》。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

2、编写原则

SF6/N2混合比检测仪适用于电力系统内的变电站。在编制的过程中，起草小组掌握以下原则：

①在技术上应与现行依据统一；

②要体现可操作性和可行性；

③规程的组成项目符合编写规则要求；

④术语与计量单位的选择符合JJF 1001-2011的要求。

四、规程编制主要参考资料

SF6/N2混合比检测仪使用说明书、技术手册等。

五、规范制定过程

1、具体承担规程修订任务的河南省计量科学研究院产业检测研究中心收集国内相关生产企业如：河南省日立信股份有限公司、河南省新智立计量检测有限公司等的各种型号的SF6/N2混合比检测仪的说明书，查阅SF6/N2混合比检测仪的相关指标。

2、参照国家电力行业标准DL/T 1986《六氟化硫混合绝缘气体绝缘设备气体检测技术规范》。T/CEC 568《SF6/N2混合气体混合比检测仪校验及现场检测方法》起草检定规程初稿，并针对SF6/N2混合比检测仪的计量性能进行了大量的实验，积累了丰富的实验数据。在此基础上，起草小组向长期从事计量工作的省内外专家和生产SF6/N2混合比检测仪的相关企业代表广泛征求意见。省内外专家及仪器操作人员代表对《SF6/N2混合比检测仪检定规程（初稿）》提出了宝贵的意见和建议。

3、随后，《SF6/N2混合比检测仪检定规程》起草小组在《SF6/N2混合比检测仪检定规程（初稿）》的基础上，进行修改形成了《SF6/N2混合比检测仪检定规程（修改）》稿。

4、在河南省计量测试科学研究院内部召开规程研讨会，与会专家进一步提出了修改意见，对《SF6/N2混合比检测仪检定规程（修改稿）》进行了修改和完善，形成征求意见稿，进行了更加广泛的意见征求工作。

六、编制内容说明

本规程在形式与内容的一般性要求方面遵循JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》要求进行的编写。按JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求进行的简要说明。规程根据国家标准主要内容和要求，结合我省发电厂氢气分析仪的使用实际情况进行编写，具体有以下特点：

本规程规定了SF6/N2混合比检测仪的检定项目和方法，适用于热导原理、红外原理和电化学原理的SF6/N2混合比检测仪产品的检定校准工作。

测量值示值误差是一项关键指标，设置了检定项目“示值误差”。由试验数据及经验建议SF6/N2混合比检测仪组成部分中SF6、N2、O2示值误差应在±0.5% mol/mol以内。

对SF6/N2混合比检测仪重复性进行测量，对相应标准物质进行连续6次测量，其相对标准偏差SF6和N2不超过1%，O2不超过2%。