# 附录A  测量结果不确定度评定示例

# 1 数学模型

# DW=D×(1+C)−JdJd

式中：

DW-- 计程误差，%；

D -- 网联计价器示值，m；

C -- 轮胎修正值，%；

Jd -- 检定装置测量的计程值，m。

# 2 灵敏系数

# 3 各输入量的不确定度的评定

# 3.1重复性引入的标准不确定度

# 由检定重复性引入的标准不确定度分量用A类评定。对型号**为**编号为429095的出租汽车计价器采用***型计价器检定装置进行10次重复测量，得到以下数据：

| # Jd（m) | # 1001.6 | # 1000.8 | # 1002.3 | # 1000.7 | # 1001.1 | # 1001.6 | # 1002.0 | # 1001.5 | # 1000.7 | # 1001.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.3出租车计价器检定装置显示器引入的不确定度分量

# 由于该出租车计价器的示值误差测试过程数字显示器精确到0.1m，服从均匀分布，则:

# 由于重复性大于分辨率，因此可不考虑分辨率的影响。

# 3.4出租车计价器引入的相对标准不确定度分量

# 出租车计价器的实际分辨率为1.36m，按均匀分布，则

# 3.5轮胎修正值引入的相对标准不确定度分量

# 轮胎修正值为：

# 其中：A：主滚轮上测量出的左右驱动轮胎转5r的平均值，m；

# B：地面上测量出的左右驱动轮胎转5r的平均值，m。

# 传播系数：

# 轮胎修正值C的含义实际上是汽车主动轮在出租车计价器检定装置行驶里程A相对于汽车主动轮在路面上实际行驶里程B的相对误差，因此轮胎修正值引入的不确定度分量应为相对标准不确定度，表示为：

# 实际测量中A与B的值相差非常小，所以，则：

# A值是用出租车计价器检定装置测量的，为使其更精确，与B值的测量采用同等单位，在测量过程中调用程序后台计数器的脉冲数据。出租车计价器检定装置主滚轮每转1圈发出400个脉冲信号，即1个脉冲信号0.0025m，按照均匀分布，因此A值引入的测量不确定度

# 实际测量B=8.615m，C=-1%，B值是用Ⅱ级20m钢卷尺测量的，其

# 其中：L为四舍五入后的整数米，即±0.0021m，按照均匀分布，因此B值引入的测量不确定度为

# 因此：

# =0.00016

# 3.6主滚轮周长误差引入的相对标准不确定度分量

# 本出租车计价器检定装置主滚轮为1m，MPE=±0.2%，按照均匀分布，因此

# 3.7计数器计数误差引入的相对标准不确定度分量

# 检定装置计数器的极限误差为±[(读数×0.1%)+1r]，按起程1km计算，极限误差为±2m，按均匀分布，则

# 3.8数据采集延迟引入的标准不确定度分量

# 在检定员读数和按下遥控器按钮采样，遥控器信号发射和控制面板接收数据两个过程中存在延迟，从而产生同步误差。对滞后造成的同步误差的观察，平均误差为±3m，服从均匀分布，按起程1km计算，则：

# 3.9温度变化引入的不确定度分量

# 本次测量过程将温度影响量控制在规程要求的范围内，测量过程时间较短，文段变化不大，且热膨胀系数，因此温度变化引入的标准不确定度分量过小，可以忽略不计。

# 四、合成相对标准不确定度的计算

各输入量彼此独立，计程误差实际上是出租车计价器显示里程相对于汽车主动轮在路面上实际行驶里程的相对误差，因此合成标准不确定度应为相对值，应表示为，所以有：

# 计程误差Dw的不确定度分量汇总表

| # 不确定度来源 | # 量 | # 灵敏系数（变形后合成标准不确定度公式） | # 相对标准 # 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 出租车计价器检定装置重复性 |  | # - | # 0.00021 |
| # 出租车计价器 |  | # 1+C | # 0.00016 |
| # 轮胎修正值 |  |  | # 0.00016 |
| # 主滚轮周长误差 |  | # 1 | # 0.00012 |
| # 计数器计数误差 |  | # 1 | # 0.00081 |
| # 数据采集延迟 |  | # 1 | # 0.00069 |

# 计算得：

# 五、扩展不确定度