河南省地方计量技术规范

JJF xxxx－202x

X射线荧光法钙铁含量分析仪校准规范

Calibration Specification for

Calcium and Iron X-ray Fluorescence Spectrometry Analyzers

（征求意见稿）

×××× - ×× - ×× 发布           ××××- ×× - ×× 实施

河 南 省 市 场 监 督 管 理 局发布

JJF（豫） xxxx—202x

X射线荧光法钙铁含量

分析仪校准规范

Calibration Specification for Calcium and Iron X-ray Fluorescence Spectrometry Analyzers

归口单位：河南省市场监督管理局

主要起草单位：开封市产品质量检验检测中心

参加起草单位：

本规范委托河南省化学与标准物质计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言	（Ⅱ）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  概述	（1）

4  计量特性	（1）

5  校准条件	（1）

5.1  环境条件	（1）

5.2  测量标准及其他设备	（1）

6  校准项目和校准方法	（2）

6.1  校准前检查与准备	（2）

6.2  示值误差	（2）

6.3  测量重复性	（2）

6.5  测量稳定性	（2）

7  校准结果表达	（3）

7.1  校准结果处理	（3）

7.2  校准结果的测量不确定度	（3）

8  复校时间间隔	（3）

附录A  校准原始记录参考格式	（4）

附录B  校准证书内页格式（推荐）	（5）

附录C  X射线荧光法钙铁含量分析仪示值误差测量不确定度评定示例	（9）

引      言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

校准方法及计量特性的选择等主要参考了JJF 2024-2023《能量色散X射线荧光光谱仪校准规范》、GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》、JC/T 1085-2008《水泥用X射线荧光分析仪》。

本规范为首次发布。

Ⅱ

X射线荧光法钙铁含量分析仪校准规范

1  范围

本规范适用于测量原理为X射线荧光法的钙铁含量分析仪的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 2024-2023 能量色散X射线荧光光谱仪校准规范

GB/T 176-2017水泥化学分析方法

JC/T 1085-2008水泥用X射线荧光分析仪

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

X射线荧光法钙铁含量分析仪（以下简称分析仪），是将待测样品用激发源激发，产生特征X射线，然后通过探测器探测其能量特征X射线，根据探测器的输出信号确定被测样品中钙铁含量。分析仪主要有激发源、探测器、放大器及显示打印设备等组成，可直接显示钙铁含量值。

4  计量特性

校准项目及计量特性指标见表1。

表1 校准项目及计量特性指标

| 校准项目 | 计量特性指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaO |  | Fe2O3 |  |
|  | ≤40% | ＞40% | ≤0.3% | ＞0.3% |
| 示值误差 | ±0.25% | ±0.50% | ±0.10% | ±0.15% |
| 测量重复性 | 0.25% |  | 0.20% |  |
| 测量稳定性 | 1.0% |  | 10.0% |  |

注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

5  校准条件

## 5.1 环境条件

## 5.1.1 环境温度：(10～30)℃。

## 5.1.2 相对湿度：不大于85%。

## 注：上述条件与制造商的产品规定不一致时，以产品规定为准。

## 5.2 标准物质及其他设备

## 5.2.1 标准物质

## 根据被校仪器的测量对象，每台仪器需选择适用的、能覆盖有效测量范围的高、低含量的石灰石成分分析标准物质或其它有证标准物质，标准物质应取得国家计量行政部门批准，其特性量值和不确定度由标准物质证书给出。

6  校准项目和校准方法

## 6.1 校准前检查与准备

## 6.1.1 分析仪应具有名称、型号、制造厂、出厂编号等标识。各部件齐全连接良好，各旋钮及按键应能正常工作，无影响使用性能的缺陷。

## 6.1.2 按照仪器说明书的要求，开机预热并建立工作标准曲线。

## 6.2示值误差

## 待仪器稳定后，按照仪器说明书给出的方法，依次使用低值、高值含量标准物质制作试样，然后将试样置于分析仪中进行测定。重复测量3次，按公式（1）计算示值误差。

∆c=c−cs                                  （1）

式中：∆c——示值误差，%；

c——3次测量算术平均值，%；

cs——被测标准物质的标准值，%；

6.3 测量重复性

在6.2的测量条件下，选取测量范围的高值含量的标准物质，重复测量7次，记录每次测量结果，按公式（2）计算重复性。

sr=×100%                           （2）

式中：sr——测量重复性，%；

ci——第i次测量值，%；

c——n次测量平均值，%；

n——测量次数，n=7。

6.4 测量稳定性

在6.2的测量条件下，选取测量范围的高值含量的标准物质，每隔5 min测量一次，共测量6次，按公式（3）计算稳定性。

∆D=cmax−cminc×100%                             （3）

式中：∆D——测量稳定性，%；

cmax——6次测量结果的最大值，%；

cmin——6次测量结果的最小值，%；

c——6次测量结果的算术平均值，%；

7  校准结果表达

7.1  校准结果处理

经校准后的分析仪应核发校准证书，校准证书应符合JJF 1071—2010中5.12的要求，并给出各校准项目名称和测量结果以及扩展不确定度。校准原始记录格式（推荐性表格）见附录A，校准证书内页格式（推荐性表格）见附录B。

7.2  校准结果的测量不确定度

分析仪校准结果的测量不确定度按JJF 1059.1－2012的要求评定，校准结果测量不确定度评定示例见附录C。

8  复校时间间隔

分析仪复校时间间隔建议一般不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由分析仪的使用情况、使用者、分析仪本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

校准原始记录格式

（推荐性表格）

| 客户名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 环境温度 |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |
| 接收日期 |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录编号 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  | 核验员 |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质名称 |  | 证书编号 | 标准值 | 不确定度 |  | 溯源机构 | 有效期 |

1 示值误差

| 标准物质成分含量(%) |  | 测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 示值误差 | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 测量重复性

| 标准物质成分含量(%) |  | 测量值(%) |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 测量稳定性

| 标准物质成分含量(%) |  | 测量值(%) |  |  |  |  |  | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录B

# 校准证书内页格式

（推荐性表格）

1示值误差

| 校准项目 | 标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差 | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2测量重复性

| 校准项目 | 标准值(%) | 重复性 |
| --- | --- | --- |

3测量稳定性

| 校准项目 | 标准值(%) | 稳定性 |
| --- | --- | --- |

附录C

# X射线荧光法钙铁含量分析仪示值误差测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 环境条件：符合本校准规范规定的环境条件。

C.1.2 测量标准：采用GBW(E)070150石灰石成分分析标准物质，氧化钙成分含量46.09%（质量分数），相对扩展不确定度为0.14%（k=2）。

C.1.3 被校对象：钙铁分析仪。

C.1.4 测量方法：按6.2进行示值误差校准。

C.2 测量模型及不确定度计算公式

C.2.1 按照公式（C.1）计算示值误差

∆c=c−cs                                  （C.1）

式中：

∆c——示值误差，%；

c——3次测量平均值，%；

cs——石灰石中氧化钙成分认定值，%；

C.2.2 不确定度计算公式

由于各输入量的不确定度之间彼此不相关，有：

uc2=c12u2(c)+c22u2(cs)                        （C.2）

灵敏系数为：

c1=∂∆c∂c=1                         c2=∂∆c∂cs=−1

式中：

u(c)——仪器示值误差的合成标准不确定度。

u(c)——3次测量结果平均值引入的标准不确定度；

u(cs)——标准物质认定值引入的标准不确定度。

C.3 输入量的标准不确定度分析与评定

各标准不确定度分量来源及描述见表C.1。

表C.1 标准不确定度来源及描述

| 标准不确定度分量来源 | 分量描述 |
| --- | --- |
| 测量结果的平均值引入的标准不确定度u(c) | 测量重复性引入的标准不确定度 |
|  | 仪器分辨力引入的标准不确定度 |
| 输入量cs引入的标准不确定度u(cs) | 标准物质认定值引入的标准不确定度 |

C.1.7 标准不确定度的评定

# C.1.7.1 标准值cs引入的标准不确定度u(cs)

C.1.7.1.1 标准物质认定值引入的标准不确定度u(cs)

石灰石成分分析标准物质，氧化钙成分含量46.09%（质量分数），相对扩展不确定度为0.14%（k=2），标准物质认定值引入的标准不确定度：

u1=0.14%2×100%=0.07%                     （C.3）

# C.1.7.2 测量重复性引入的标准不确定度u1(c)

选用石灰石中氧化钙含量为46.09%的标准物质，在重复性条件下对钙铁含量分析仪连续测量10次，测量值为：46.27%，46.21%，46.18%，46.31%，46.11%，46.12%，46.27%，46.25%，46.31%，46.12%平均值46.22%，单次测量值的标准偏差s：

s==0.08%                     （C.4）

实际以3次测量结果的算术平均值作为测量结果，则由重复性引入的标准不确定度：

u1c=s3=0.08%3 = 0.05%                     （C.5）

# C.1.7.3 仪器分辨力引入的标准不确定度u2(c)

分析仪分辨力为0.01%，则

u2(c)= 0.01%23 =0.003%                      （C.6）

由仪器分辨力引入的不确定度远小于测重复性引入的不确定度，故舍去不计。

C.1.7.4 标准不确定度汇总

标准不确定度汇总见表C.2。

表C.2 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度来源 |  | 标准不确定度 | 灵敏系数ci |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入量c引入的标准不确定度u(c) | 测量重复性引入的标准不确定度u1(c) | 0.05% | 1 |
|  | 仪器分辨力引入的标准不确定度u2(c) | 0.003% | 1 |
| 输入量cs引入的标准不确定度u(cs) | 标准物质认定值引入的标准不确定度u(cs) | 0.08% | -1 |

C.1.8 合成标准不确定度

uc=c12u12(c)+c22u2(cs)=0.10%

C.1.9 扩展不确定度

取k=2，U=k×uc=0.20%，则仪器该点氧化钙测量示值误差的扩展不确定度为：U=0.20%，k=2