河南省地方计量技术规范

JJF（豫） XXXX-XXXX

绝缘电阻表端电压测试仪校准规范

Calibration specification for Insulation meter terminal voltage tester

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                            XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局发布

绝缘电阻表端电压测试仪

Insulation meter terminal voltage tester

JJF(豫) XXX-XXXX

归 口 单 位 ：河南省市场监督管理局

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托河南省电学与电力计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3术语和定义	1

3.1 绝缘电阻表端电压测试仪 	1

3.2 内阻 	1

4 概述	1

5 计量特性	1

5.1 示值误差	1

5.2 内阻	2

6 校准条件	2

6.1环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	2

7 校准项目和校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	3

8 校准结果表达	4

9复校时间间隔	4

附录A 测量不确定度评定示例	5

附录B 校准原始记录格式	7

附录C 校准证书内页格式	9

引言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

绝缘电阻表端电压测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于10 kV以下绝缘电阻表端电压测试仪的校准，也适用于具有测量绝缘电阻表端电压功能的仪器校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 622-1997绝缘电阻表检定规程

JJG 1005-2019电子式绝缘电阻表检定规程

JJG 1007-2005 直流高压分压器检定规程

JJF 1587-2016 数字绝缘电阻表校准规范

GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 绝缘电阻表端电压测试仪 insulation meter terminal voltage tester

用于测量绝缘电阻表输出端电压的仪器。

3.2 内阻 internal resistance

绝缘电阻表端电压测试仪的内部等效电阻，直接影响测量精度和稳定性。高内阻可以减少对被测电路的影响，确保测量结果准确可靠。

4 概述

绝缘电阻表端电压测试仪的工作原理如图1所示。

图1 绝缘电阻表端电压测试仪工作原理图

5 计量特性

5.1 示值误差

最大允许误差优于±1%。

电压的示值误差均用公式（1）表示，相对示值误差均用公式（2）表示:

|  | ∆=PX－PN | （1） |
| --- | --- | --- |

式中:

∆ —— 示值误差；

PX —— 被校数字表的示值；

PN —— 对应输入量的参考值（标准值）。

|  | ×100% | （2） |
| --- | --- | --- |

式中:

——相对示值误差。

电压的最大允许误差用公式（3）来表示，最大允许误差不大于±1%。

|  | ∆MPE＝±（a%Yx＋b%Ym） | （3） |
| --- | --- | --- |

式中：

∆MPE —— 最大允许误差；

Yx —— 被测量的读数值（示值）；

Ym —— 被测量的量程值（量程上限值）；

a —— 与读数值有关的误差系数；

b —— 与量程值有关的误差系数。

电压的相对最大允许误差一般可以用公式（4）来表示：

|  | ×100%＝±（a%＋b%） | （4） |
| --- | --- | --- |

式中：

—— 相对最大允许误差。

5.2 内阻

内阻应大于等于5 GΩ，仅作为性能判断。

6 校准条件

6.1环境条件

环境条件应满足以下要求：

a) 环境温度：15°C～25°C；

b) 环境湿度：（25～75）% RH；

c) 供电电源：（220±22）V，（50±0.5）Hz；

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 校准时所需的标准器及配套设备如下：

a)数字式高阻检定仪，最大允许误差优于等于±0.2%；

b)高阻计，测试电压为500 V，准确度等级优于等于10级。

满足相应技术参数的其他标准仪器也可以使用。

6.2.2测量标准选用的原则为：校准时由标准器、辅助设备及环境条件所引起的扩展不确定度(k=2)不大于发生器最大允许误差绝对值的1/3，校准时所需要的标准器及其他设备从上述标准器具中选取。也可使用满足测量要求的其他设备。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目见表1。

表1 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及通电检查 | 7.2.1 |
| 2 | 示值误差 | 7.2.2 |
| 3 | 内阻 | 7.2.3 |

7.2 校准方法

7.2.1 外观及通电检查

a)被校表外形结构完好，外露件等不应损坏或脱落，机壳、端钮等不应有影响正常工作的机械碰伤，按键无卡死或接触不良的现象；

b)被校表产品名称、制造厂家、仪器型号和编号等均应有明确标记；

c)供电电压和频率标志应正确无误；

d)通电检查被校表各测量功能、量程切换应正常，小数点位置应正确，显示字符段应完整。

7.2.2 示值误差

图2 绝缘电阻表端电压测试仪校准连线图

示值误差的校准，按照图2，进行接线。校准点的选取优先从以下值中选取校准点50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V、2500 V、5000 V、10000 V。也可根据客户需要，选择其他校准点。示值误差参照公式（1）计算，相对示值误差参照公式（2）计算。

7.2.3 内阻

图3 绝缘电阻表端电压测试仪内阻测试接线图

按照图3，在端电压测试仪未开机的情况下，利用高阻计500 V档位，接在端电压的L和E两端，进行测量。端电压测试仪的内阻应≥5GΩ。

8 校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 如果与校准结果的有效性与应用有关时，应对校准过程中被校对象的设置和操作进行说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录A，校准证书（报告）内页格式见附录B。

9复校时间间隔

送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过12个月。

附录A

测量不确定度评定示例

A.1概述

环境条件：温度：21.5℃，相对湿度：40%；

测量标准：电压校准装置；

被测对象：绝缘电阻表端电压测试仪；

测量方法：用电压校准装置输出500V电压，记录被校绝缘电阻表端电压测试仪的示值。

A.2 测量模型

设ZN为电压校准装置的输出标准电压值，ZX为被校绝缘电阻表端电压测试仪的示值，在标准条件下，温度、湿度、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

|  | ∆=ZX－ZN | （A.1） |
| --- | --- | --- |

考虑到绝缘电阻表端电压测试仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

|  | ∆=ZX－ZN＋δZX | （A.2） |
| --- | --- | --- |

式中：

∆—— 被校绝缘电阻表端电压测试仪的示值误差，V；

ZX —— 被校绝缘电阻表端电压测试仪的示值，V；

ZN —— 电压校准装置电压的输出标准值，V；

δZX —— 被校绝缘电阻表端电压测试仪的分辨力对测量结果的影响，V。

A.3 标准不确定度的评定

A.3.1 绝缘电阻表端电压测试重复性引入的标准不确定度u1(ZX)

测量结果的重复性引入的标准不确定度，通过多次重复测量进行A类评定。

对一台被测绝缘电阻表端电压测试仪，连续测量10次，得到下列测量值（单位V）：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压值/V | 499.8 | 499.9 | 499.8 | 499.8 | 500 | 499.9 | 500.1 | 500 | 499.8 | 499.9 |

多次重复测量结果用贝塞尔公式（A.3）计算实验标准差：

|  | s=1n−1i=1nxi−x2 | （A.3） |
| --- | --- | --- |

式中：

x——被校端电压测试仪电压多次测量值的平均值，V；

xi——被校电压第i次测量值，V；

n——重复测量次数，此处n=10。

则u1(ZX)＝0.11V

A.3.2 由电压校准装置引入的标准不确定度u2(ZN)

由于电压校准装置在500V的最大允许误差为±0.25V，按B类进行评定，确定区间半宽度：a=0.125V，按均匀分布考虑，包含因子取k=，则测量电压时由电压校准装置最大允许误差引入的标准不确定度分量u2(ZN)为:

u2(ZN)= a/k = 0.125/V=0.072V

A.3.3由被校绝缘电阻表端电压测试仪的分辨力引入的标准不确定度u3(δZX )

被校绝缘电阻表端电压测试仪分辨力为0.1V，即区间半宽度值为a=0.05V，其概率分布为均匀分布，k=，则其标准不确定度为u3(δZX )= a/k =0.029V

A.3.4标准不确定度汇总表

| 输入量 Xi | 不确定度来源 | 概率分布 | 标准不确定度 u(xi)/V | 灵敏系数 | 不确定分量 ui/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZX | 测量结果重复性 | 正态 | 0.11 | 1 | u1 |
| ZN | 电压校准装置 | 均匀 | 0.072 | -1 | u2 |
| δZX | 绝缘电阻表端电压测试仪的分辨力 | 均匀 | 0.029 | 1 | u3 |

A.3.5合成标准不确定度的计算

考虑到测量结果的重复性和绝缘电阻表端电压测试仪的分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22=0.13V

A.3.6 扩展不确定度的确定，

取包含因子k=2，由此得到电压500V校准结果的扩展不确定度为：

U= k ×uc =2×0.13V=0.26V

换算至相对扩展不确定度为：Urel=5.2×10-4，k=2

附录B

# 校准原始记录（推荐）格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| 委托单位 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |
| 生产厂商 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 准确度等级/不确定度/最大允许误差 |  |  |  |  |  | 唯一性标识 |  |  |  |
| 校准时使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 |  | 测量范围 | 准确度等级/不确定度/最大允许误差 | 出厂编号 |  |  | 溯源机构 | 证书编号/ 有效期至 |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |
| 温度(℃) |  |  |  |  | 相对湿度(%) |  |  |  |  |
| 校准结论及说明： - 试品测量结果扩展不确定度： - 建议下次校准时间为：XXXX年XX月XX日之前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.外观及通电检查：

2.示值误差：

| 被检表示值（V） | 标准器值（V） | 测量不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- |

- 内阻：

| 被检表示值（Ω） | 标准器值（Ω） | 测量不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- |

校准员：                 核验员：                  核验时间：

附录C

校准证书内页（推荐）格式

证书编号××××××—××××

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ | 地 点 |  |  |
| 相对湿度 | % | 其 他 |  |  |
| 标准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |
| 名 称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 检定/校准 证书编号 | 证书有效期至 |

注:

1.XXXXX仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。

2.本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3.未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

第×页 共×页

证书编号××××××—××××

校 准 结 果

一、外观及通电检查： 二、示值误差： 被检表示值（V）; 标准器值（V）; 测量不确定度U(k=2). - 内阻： 被检表示值（Ω）; 标准器值（Ω）; 测量不确定度U(k=2).

说明: 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况 个月校准一次。

声明: 1. 仅对加盖“xxxxx校准专用章”的完整证书负责。 2.本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。

校准员：                    核验员：

第×页 共×页