《绝缘电阻表端电压测定仪校准规范》

编制说明

河南省计量测试科学研究院

2026年3月

《绝缘电阻表端电压测定仪校准规范》

编制说明

一、任务来源

根根据河南省市场监督管理局印发《2025 年度河南省地方计量技术法规制定（修订）计划项目的通知》，由河南省计量测试科学研究院负责《绝缘电阻表端电压测定仪校准规范》的起草工作。

- 绝缘电阻表端电压测试仪校准规范起草的背景及必要性

绝缘电阻表端电压测试仪是绝缘电阻表（测试仪）检定校准的重要参数。绝缘电阻表（测试仪）在电力、电工和仪器仪表中，具有广泛的应用，主要用于绝缘电阻检测，不同类型的产品，其检测的电压有较大区别，电气产品中的连接导线的测试电压可能是50V，日常用电器的检测电压是500V，而电厂的发电机检测电压可能是10000V，因此绝缘电阻表端电压的检测，具有重要的应用场景。

根据现有的检定规程JJG1005和JJG622，电压的要求较为明确，JJG1005规程中要求，测试电压≥标称电压，且不应大于标称电压的1.2倍；JJG622中对电压的要求是处于0.9倍标称电压至1.1倍标称电压之间，同时，对于电压的稳定性、峰值电压和中值电压均提出了相应的要求，必须大于等于0.9倍的标称电压，且与实际值之间的误差应小于准确度等级的一半，这些要求的提出，对相应的标准器具也提出了较高的要求，目前的实际操作中，其标准器具绝缘电阻表端电压测试仪的溯源中，没有相应的依据，仅仅是根据相应的技术规范，进行参考，只进行电压示值误差的校准，没有对稳定性和峰值电压进行溯源，导致在执行规程时，不能有效的处理电压相关参数的量传。

根据相关统计，我省绝缘电阻表保有量5000台件以上，对于安全生产有较为重要的影响，近几年在安全生产得到社会的广泛关注，对绝缘表端电压的溯源形成了助推，在没有国家规范的情况下，为了提升绝缘电阻表的检定校准效果，给企业安全生产提供精准的技术服务，特申请制定绝缘电阻表端电压测试仪校准规范，为相关计量单位和企业提供技术支撑。

主要技术依据及原则

本规范起草的主要技术依据：

JJG 622-1997绝缘电阻表检定规程

JJG 1005-2019电子式绝缘电阻表检定规程

JJG 1007-2005 直流高压分压器检定规程

JJF 1587-2016 数字绝缘电阻表校准规范

GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范

本规范的编写严格遵循国家相关法律法规、计量技术规范、国家标准及行业相关技术要求，确保规范的合法性、科学性和适用性。

规范格式主要参考JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，严格按照该规则的要求确定本规范的结构、表述方式、技术内容编排等，确保规范的格式规范、逻辑清晰、用词准确。

本规范在编写过程中，结合我国绝缘电阻表端电压测定仪的生产、使用和校准实践，参考绝缘电阻表端电压测定仪生产企业的产品技术说明书、行业相关产品标准，明确测定仪的计量特性、工作条件等基础信息，确保校准要求与产品实际使用需求相匹配，提升规范的实用性，充分考虑不同型号、不同规格测定仪的共性和个性特点，确保规范的可操作性，同时参考地方计量校准规范管理办法中关于规范编制的相关要求，确保规范编制的严谨性和规范性。

- 规范起草的过程

2025年5月—8月，调研生产厂家、使用单位、技术机构，编写初稿。

2025年8月—11月，进行测试实验，验证计量性能的科学性与合理性，并对初稿进行修改，完成不确定度评定报告。

2025年12月，形成规范征求意见稿，并发送给省内有关检验检测机构、使用单位等行业专家征求意见。

- 规范起草的要点及说明

本校准规范内容设9节：范围、引用文件、术语和定义、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达和复校时间间隔及附录。

主要技术内容包括：

- 校准环境条件

环境温度：15°C～25°C；

环境湿度：（25～75）% RH；

供电电源：（220±22）V，（50±0.5）Hz；

- 测量标准及其他设备

2.1数字式高阻检定仪，最大允许误差优于等于±0.2%；

2.2高阻计，测试电压为500 V，准确度等级优于等于10级。

满足相应技术参数的其他标准仪器也可以使用。

测量标准选用的原则为：校准时由标准器、辅助设备及环境条件所引起的扩展不确定度(k=2)不大于发生器最大允许误差绝对值的1/3，校准时所需要的标准器及其他设备从上述标准器具中选取。也可使用满足测量要求的其他设备。

- 校准项目和校准方法

3.1校准前应进行外观及通电检查：被校表外形结构完好，外露件等不应损坏或脱落，机壳、端钮等不应有影响正常工作的机械碰伤，按键无卡死或接触不良的现象；被校表产品名称、制造厂家、仪器型号和编号等均应有明确标记；供电电压和频率标志应正确无误；通电检查被校表各测量功能、量程切换应正常，小数点位置应正确，显示字符段应完整。

3.2示值误差的校准：校准点的选取优先从以下值中选取校准点50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V、2500 V、5000 V、10000 V。也可根据客户需要，选择其他校准点。示值误差参照公式计算。

3.3在端电压测试仪未开机的情况下，利用高阻计500 V档位，接在端电压的L和E两端，进行内阻的测量。端电压测试仪的内阻应≥5GΩ

绝缘电阻表端电压测试仪校准规范起草小组