河南省地方计量检定规程

JJG（豫） XXXX-202X

便携式激光氨气分析仪检定规程

Verification Regulation of Portable

Laser Ammonia Analyzer

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                            XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局  发布

便携式激光氨气分析仪检定规程

JJG（豫）XXXX-202X

Verification Regulation of

Laser Ammonia Analyzer

归口单位：河南省市场监督管理局

主要起草单位：河南省生态环境监测和安全中心

河南省计量科学研究院

河南省郑州生态环境监测中心

参加起草单位：河南省新乡生态环境监测中心

本规程委托河南省流量与环保计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

****** (******)

****** (******)

****** (******)

****** (******)

参加起草人：

****** (******)

****** (******)

******（******）

目  录

引   言	Ⅱ

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量性能要求	2

4.1 示值误差	2

4.2 重复性	2

4.3 响应时间	2

4.4 零点漂移	2

4.5 量程漂移	2

5 通用技术要求	2

5.1 外观及结构	2

5.2 绝缘电阻	2

6 计量器具控制	2

6.1 检定条件	2

6.2 检定项目	3

6.3 检定方法	3

6.4 检定结果的处理	5

6.5 检定周期	5

附录A 检定记录格式（参考）	6

附录B 检定证书（内页）格式（参考）	7

引   言

本规程依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础而制定。本规程主要参考标准是GB/T 25476-2010 《可调谐激光气体分析仪》、DL/T 1916-2018《便携式烟气逃逸氨测量系统技术要求》。

本规程为首次制定。

便携式激光氨气分析仪检定规程

1 范围

本规程适用于可调谐半导体激光吸收光谱（TDLAS）测量原理的便携式激光氨气分析仪（以下简称“分析仪”）首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 968—2002 烟气分析仪检定规程

JJF 1362-2012烟气分析仪型式评价大纲

GB/T 25476—2010 可调谐激光气体分析仪

DL/T 1916-2018便携式烟气逃逸氨测量系统技术要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3 概述

基于可调谐半导体激光吸收光谱（TDLAS）测量技术的便携式激光氨气分析仪，由恒温取样管、分析测量池、数据分析单元、控制单元、显示单元和通讯单元等组成，通过检测激光强度信息来分析烟气中氨气浓度，其组成原理如图1所示。便携式激光氨气分析仪应用于固定污染源废气氨排放现场监测，又被称作便携式激光烟气分析仪、便携式TDL激光氨气分析仪等。

图1 分析仪结构组成示意图

4 计量性能要求

4.1 示值误差

示值误差不超过±5%；

4.2 重复性

重复性不超过±2%；

4.3 响应时间（上升时间和下降时间）

上升和下降响应时间均不大于120 s；

4.4 零点漂移

零点漂移不超过±1.0% FS/1h；

4.5 量程漂移

量程漂移不超过±2.0% FS/1h；

5 通用技术要求

5.1 外观及结构

分析仪的铭牌应安装牢固可靠，铭牌上应标注有分析仪名称、生产厂家、规格（型号）、产品编号等，信息清晰可辨，并附有使用说明书。

分析仪应外观完好，外观不应有影响正常工作的机械损伤，各零部件连接可靠，电极引线连接可靠，各气路连接紧密无漏气，各紧固件无松动，各操作键使灵活。

通电后，仪表显示正常，数字清晰完整，不得有影响正常读取数值的缺陷或污损。

5.2 绝缘电阻

分析仪电源端子与外壳之间绝缘电阻应不小于20 MΩ。

6 计量器具控制

计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用中检查。

6.1 检定条件

6.1.1 环境条件

- 环境温度：（0~40）℃；

- 环境湿度：不大于85%RH；

- 电源电压：AC 220（1±10%）V。

- 通风良好，检定环境中应无影响检测准确度的干扰气体。

6.1.2 计量器具控制

- 氨气气体标准物质

应采用国家计量行政部门批准颁布的有证标准物质，其浓度的扩展不确定度不大于2%（k=2）；亦可以采用气体稀释装置，通过稀释高浓度有证标准气体来获得，气体稀释装置流量最大允许误差不超过±1% 。

- 零点气

零点气采用纯度大于99.99%的高纯氮气。

- 秒表

分度值不大于0.1s

- 绝缘电阻表

准确度等级优于10级。

（5）其他辅助装置

气体减压阀应与所用的气体标准物质钢瓶配套，其材质应具有防腐、防吸附功能，如不锈钢；所用气路也应使用具有防腐、防吸附材料，如聚四氟乙烯、经过特殊处理的不锈钢管等。

6.2 检定项目

检定项目见表1。

表1 检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观及结构 | + | + | + |
| 通电检查 | + | + | + |
| 示值误差 | + | + | + |
| 重复性 | + | + | + |
| 响应时间 | + | + | + |
| 零点漂移 | + | - | - |
| 量程漂移 | + | - | - |
| 绝缘电阻 | + | - | - |
| 注1：“+”为需要检定项目；“-”为不需要检定项目。 注2：更换主要部件及维修后，对分析仪计量性能有重大影响时，应按首次检定进行。 |  |  |  |

6.3 检定方法

6.3.1 外观及结构

用目视和手动检查的方法进行，应符合5.1要求。

6.3.2 绝缘电阻

分析仪不连接电源，开启分析仪电源开关。将绝缘电阻表的一个接线端子接到电源插头的相线上，另一端接到分析仪的外壳或接地端，用绝缘电阻表测量分析仪的绝缘电阻，应符合5.2的要求。

6.3.3 示值误差

按照厂家说明书要求，分析仪稳定运行后，首先通入零点气进行校零。按说明书中要求的方式和流量分别通入约为满量程20%、50%、80%的标准气体，记录稳定示值。每个浓度点重复测量3次，3次的平均值为仪器示值。按照公式（1）计算示值误差∆ci。

（1）

式中：∆ci——分析仪的示值误差，%；

ci——3次测量值的算术平均值，μmol/mol或mg/m3；

cs——标准气体浓度值，μmol/mol或mg/m3。

取绝对值最大的∆ci为仪器示值误差作为测量结果，应符合4.1要求。

6.3.4 重复性

按照厂家说明书要求，分析仪稳定运行后，首先用零点气对分析仪进行校零。按说明书中要求的流量通入约为满量程50%的标准气体，记录稳定示值，通入零点气使分析仪回零。重复上述步骤6次，记录各次测量数据。按照公式（2）计算重复性。

（2）

式中：	—分析仪重复性，%

—第i次测量结果示值，μmol/mol或mg/m3；

—6次测量结果的算术平均值，μmol/mol或mg/m3。

测量结果的重复性应符合4.2要求。

6.3.5 响应时间（上升时间和下降时间）

按照厂家说明书要求，分析仪稳定运行后，首先用零点气进行零点校准，然后通入约为满量程80%的标准气体，记录稳定初值，通入零点气使分析仪回零。再通入上述标准气体，同时启动秒表计时，待示值升至稳定初值的90%时，停止计时，记录所用时间为待测仪器的上升时间。待标准气体测量读数稳定后，通入零点气体，同时用秒表开始计时，当待测仪器显示值下降至标准气体浓度标称值的10%时，停止计时，记录所用时间为待测仪器的下降时间。重复上述步骤3次，取3次秒表读数的算术平均值作为分析仪的响应时间，应符合4.3要求。

6.3.6 零点漂移和量程漂移

按照厂家说明书要求，分析仪稳定运行后，通入零点气，示值稳定后记录分析仪零点示值；然后通入约为满量程80%的标准气体，读取稳定示值。分析仪连续运行1h，每间隔10min，重复上述步骤，同时记录稳定示值和（i=1~3）。按公式（3）、（4）计算分析仪的零点漂移和量程漂移。

（3）                           （4）

式中：  —第1次零点示值，μmol/mol或mg/m3；

—第i次零点示值（其中i=1~3），μmol/mol或mg/m3；

—第1次标准气体的测量值，μmol/mol或mg/m3；

—第i次标准气体的测量值（其中i=1~3），μmol/mol或mg/m3。

—分析仪零点漂移，%；

—分析仪量程漂移，%；

分析仪的零点漂移和量程漂移应符合4.4的要求。

6.4 检定结果的处理

按照本规程的要求，检定项目全部合格的分析仪，发给检定证书；任何一项不合格，则判定分析仪为不合格，发给检定结果通知书，并注明不合格项。

6.5 检定周期

便携式激光氨气分析仪的检定周期一般不超过1年。

附录A

检定记录格式（参考）

| 送检单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 送检单位地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 分析仪型号 |  | 分析仪编号 |  |
| 制造厂家 |  |  |  |
| 检定环境温度 |  | 检定环境湿度 |  |
| 检定员 |  | 核验员 |  |
| 检定日期 |  | 检定依据 |  |

- 外观及结构检查：

- 绝缘电阻：

- 示值误差：

| 分析仪量程 （ ） | 标准气体浓度（ ） | 示值1 （ ） | 示值2 （ ） | 示值3 （ ） | 平均值 （ ） | 示值误差 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 重复性：

| 示值1（ ） | 示值2（ ） | 示值3（ ） | 示值4（ ） | 示值5（ ） | 示值6（ ） | 平均值（） | 重复性sr（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 响应时间：

| 标准气体浓度 （ ） | 响应时间（ ） |  | 平均值 （ ） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上升 | 下降 |  |

- 零点漂移和量程漂移：

| 标准气体浓度 （ ） | 示值 |  |  |  | 零点漂移 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初值Cz0 | 示值1Cz1 | 示值2Cz2 | 示值3Cz3 |  |
| 标准气体浓度 （ ） | 初值Cs0 | 示值1Cs1 | 示值2Cs2 | 示值3Cs3 | 量程漂移 |

- 检定结论：                                                             。

附录B

检定证书（内页）格式（参考）

检定结果

| 检定项目 | 技术要求 | 检定结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、外观及结构 |  |  |  |
| 2、通电检查 |  |  |  |
| 3、绝缘电阻 |  |  |  |
| 4、示值误差 |  |  |  |
| 5、重复性 |  |  |  |
| 6、响应时间 |  |  |  |
| 7、零点漂移 |  |  |  |
| 8、量程漂移 |  |  |  |

以下空白