河南省地方计量技术规范

JJG（豫） XXX-202X

冲板秤

Impact Plate Weighing Instrument

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                           XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局 发布

JJG(豫)XXX-202X

冲板秤检定规程

Verification Regulation for

Impact Plate Weighing Instrument

归 口 单 位 ：河南省市场监督管理局

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程委托河南省衡器与交通计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

参加起草人：

目  录

引言	(Ⅱ)

1  范围	(1)

2  引用文件	(1)

3  术语和计量单位	(1)

3.1  术语	(1)

3.2  计量单位	(2)

4  概述	(2)

5  计量性能要求	(2)

5.1  准确度等级	(2)

5.2  准确度等级、检定分度值和检定分度数的关系	(2)

5.3  最小秤量	(3)

5.4  最大允许误差	(3)

6  通用技术要求	(3)

6.1  计量的安全性	(3)

6.2  指示装置和打印装置	(3)

6.3  计量器具标识	(4)

6.4  检定合格标志	(4)

7  计量器具控制	(4)

7.1  检定用标准器	(4)

7.2  检定条件	(4)

7.3  检定项目	(5)

7.4  检定前的准备工作	(5)

7.5  通用技术要求的检查	(5)

7.6  计量性能检定	(6)

7.7  检定结果的处理	(7)

7.8  检定周期	(7)

附录A  检定记录格式（推荐性）	(8)

附录B  检定证书内页格式（推荐性）	(10)

附录C  检定结果通知书内页格式（推荐性）	(11)

Ⅰ

引  言

本规程依据 JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求进行编写。

本规程为首次发布。

Ⅱ

冲板秤检定规程

- 范围

本规程适用于利用冲量原理，以连续的称量方式确定并累计散状物料质量的冲板秤秤首次检定、后续检定和使用中检查。

- 引用文件

JJG 539 数字指示秤

JJG 99 砝码

JJG 195 连续累计自动衡器（皮带秤）

JJF 1181 衡器计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 术语和计量单位

3.1  术语

JJF 1181界定的及以下术语适用于本规程。

3.1.1  冲板秤 impact plate weighing instrument

一种无需对质量类别细分, 对通过冲板的散状物料进行连续累计称量的自动衡器。

3.1.2  冲力测量单元 impact force unit

提供被测载荷冲量信息的装置。冲力测量单元由冲力板和冲力测量传感器组成。

3.1.3  分度值 scale interval（d）

相邻两个示值之差，以1×10k、2×10k或5×10k为形式表示的质量单位，k可以为正整数、负整数或零。

3.1.4  累计分度值 totalization scale interval

冲板秤在正常称量方式下,总累计显示器或部分累计显示器以质量单位表示的两个相邻示值的差值,符号为dt。

3.1.5  最小累计载荷 minimum totalized load

以质量单位表示的量,能保证符合规定的相对误差要求的冲板秤的最小累计值,符号为∑min，最小累计载荷为最大流量下1h累计载荷的5%。

3.1.6  最小流量 minimum flowrate

能保证符合规定的相对误差要求的流量测量下限,最小流量至少为最大流量的20%，符号为 Qmin。

3.1.7  最大流量 maximum flowrate

由冲板秤冲力测量单元的最大承载能力得出的流量,符号为 Qmax。

3.2  计量单位

冲板秤使用的计量单位应为国家法定计量单位，包括：千克（kg）、吨（t）、千克/时（kg/h）和吨/时（t/h）。

- 概述

冲板秤是一种用于散状物料称量的自动衡器, 广泛应用于水泥生产、粮食加工、化工等行业。其原理是物料连续通过冲板秤,冲力传感器产生的电信号通过数据处理装置,由指示装置显示出称量结果。

冲板秤一般由进料口、冲力测量单元与仪表等主要部分组成。

- 计量性能要求

5.1  准确度等级

冲板秤的准确度等级分为五个级别:0.5级，1级，2级、5级和10级。

5.2  最大允许误差

各准确度等级冲板秤在物料检定时的最大允许误差如表1所示。

表1 最大秤量的最大允许误差

| 准确度等级 | 累计载荷质量的百分数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 首次检定、后续检定 | 使用中检查 |
| 0.5级 | ±0.25% | ±0.5% |
| 1级 | ±0.5% | ±1.0% |
| 2级 | ±1.0% | ±2.0% |
| 5级 | ±2.5% | ±5.0% |
| 10级 | ±5.0% | ±10.0% |

5.3  重复性

当试验条件相同且物料量大致相等时,在实际相等的流量下获得的几个称量结果的相对误差的差值应不超过表1相应准确度等级最大允许误差的绝对值。

- 通用技术要求

6.1  计量的安全性

冲板秤不应有任何易于欺骗性使用的特征。不允许使用者自行调整的装置，应采取防护措施，对直接影响到秤的量值的部位应加铅封。

6.2  指示装置和打印装置

冲板秤的指示装置和打印装置应以简单并列的方式给出示值，称量结果应可靠、简明、清晰，且具有相应的质量单位名称或符号。

指示装置应有一个开机显示自检程序，使操作人员有足够的时间观察到指示装置的所有相关符号指示是否正常。

对于给定载荷，数字指示和打印装置的指示应一致。

6.3  计量器具标识

6.3.1  计量器具标识的内容：

- 计量器具型式批准标志和编号（若适用）；

- 冲板秤的名称、规格（型号）、出厂编号；

- 制造单位名称；

- 准确度等级；

- 累计分度值，可用dt=…的形式表示；

- 最大流量，可用Qmax：…的形式表示；

- 最小流量，可用Qmin：…的形式表示；

- 温度范围，可用…℃～…℃的形式表示；

- 供电电压，可用…V的形式表示；

- 需要限制场合的特殊说明（若适用）。

6.3.2  计量器具标识的标注

计量器具标识应标注在冲板秤的明显易见的位置，可标注在冲板秤的铭牌上也可标注在冲板秤自身不可拆卸的部分上，标识应清晰可辨、牢固可靠。

6.4  检定标记

对检定标记的要求如下：

- 不破坏标记就无法将其拆下；

- 标记容易固定；

- 使用中不必移动车载秤或其防护装置就可以看到标记；

- 使用自粘型标记时，应保证标记能持久保存。

- 计量器具控制

7.1  检定用标准器

检定用的标准器包括控制衡器和标准砝码，用来确定每次检定载荷质量的约定真值。

7.1.1  控制衡器

控制衡器的误差应不超过5.2中表1规定的首次检定的最大允许误差的1/3。如果没有一台具有足够高分辨力的控制衡器，则可使用下面的方法得到具有较高分辨力的控制衡器。

a）若控制衡器分度值d过大，控制衡器本身具有细分装置，可采用细分分度值的方法确定化整误差，细分装置的分度值dx应不大于控制衡器分度值的1/5，即dx≤0.2d；

b）若控制衡器分度值d过大，且控制衡器本身不具有细分装置，可采用闪变点方法来确定化整误差。闪变点方法如下：

对于某一载荷L，记录其示值I。连续加放相当于0.1d的附加砝码，直到示值明显增加1个分度值d，变为（I+d）。此时，加到承载器上的附加砝码为ΔL。

可用公式（1）得到化整前的示值P：

P=I+0.5d-∆L                          （1）

式中：

P    化整前的示值，kg或t；

I    示值，kg或t；

ΔL    附加砝码质量，kg或t。

7.1.2  标准砝码

标准砝码应符合JJG 99规程的计量要求，砝码的最大允许误差不超过被检冲板秤对于此载荷最大许误差的1/3。

7.2  检定条件

7.2.1  环境条件

检定应在稳定的环境下进行，振动、气流等影响量不得对测量结果产生影响，环境温度：-10℃～+40℃，环境湿度（相对湿度）：≤85％。

7.2.2  其它条件

检定应由相应的计量技术机构在冲板秤安装现场进行。无论是以检定为目的还是实际使用，冲板秤的操作程序都是相同的，要保证检定工作可靠且方便地进行，而不必改变正常的运行状态。

检定时，计量技术机构可要求申请人提供搬运设备和相关人员，但应尽量避免不必要的物力投入。

7.3  检定项目

冲板秤的首次检定、后续检定和使用中检查项目见表2。

表2 检定项目一览表表

| 序号 | 检定项目 |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技术要求 | 计量的安全性 | + | + | + |
| 2 |  | 指示装置和打印装置 | + | + | - |
| 3 |  | 计量器具标识 | + | + | - |
| 4 |  | 检定标记 | + | + | + |
| 5 | 物料检定 | 最大给料流量 | + | - | - |
| 6 |  | 最小给料流量 | + | - | - |
| 7 |  | 中间给料流量 | + | - | - |
| 8 |  | 常用给料流量 | - | + | + |

7.4  通用技术要求的检查

采用目测的方法，对计量的安全性、指示装置和打印装置、计量器具标识和检定标记进行检查，计量的安全性应符合6.1的规定，指示装置和打印装置应符合6.2的规定，计量器具标识应符合6.3的规定，检定标记应符合6.4的规定。

7.5  物料检定

7.5.1  一般检定要求

a）在冲板秤预期的正常使用条件下进行；

b）在检定前，冲板秤及相关设备应运行至少15 min；

c）所用检定载荷应能代表冲板秤预期运行的物料范围和类型或预期运行的物料；

d）物料应妥善保存和运输以防缺失。

e）在物料通过冲板秤之前使用控制衡器确定物料的质量。

f）每次检定所用物料量不应少于最小累计载荷（∑min）；

g）检定前检查置零装置，必要时将冲板秤置零。

7.5.2  检定次数

首次检定时，在最大流量、50%流量和最小流量下分别进行1组检定，每组进行3次。

后续检定和使用中检查时，在客户常用给料流量进行1组检定，每组进行3次。

7.5.3  物料检定误差计算

每次检定时，使用一定数量的物料通过冲板秤，物料完全通过冲板秤后，记录示值I，（若示值I不能直接读出，可通过检定开始时的示值和结束的示值得到。）并根据公式（2）计算示值误差：

E=I-LL×100%                               （2）

式中：

E    称量误差（相对误差），%；

I    冲板秤示值，kg或t；

L    物料的质量，kg或t。

检定结果应符合5.2表2中相应准确度等级规定的最大允许误差要求。

对于物料检定的重复性，可直接使用每组检定的数据，为了“重复性”检定数据的一致性，构成一组的3次检定所使用物料的质量应大致相同。

并按公式（3）计算：

ER=Emax-Emin                        （3）

式中：

ER    冲板秤物料试验重复性，%；

Emax    冲板秤每组3次试验误差的最大值，%；

Emin    冲板秤每组3次试验误差的最小值，%。

重复性不超过5.2表2中相应准确度等级规定的首次检定时最大允许误差的绝对值。

7.6  检定结果的处理

经检定合格的冲板秤发给检定证书；经检定不合格的冲板秤发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

7.7  检定周期

冲板秤的检定周期一般不超过1年。

附录A

检定记录格式

（推荐性）

A.1  被检仪器信息

| 申请者名称 |  |  | 委托人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请者地址 |  |  | 电 话 |  |
| 名称 |  | 型号/规格 |  |  |
| 分度值 |  | 出厂编号 |  |  |
| 准确度等级 |  | 生产厂家 |  |  |

A.2  标准装置及标准器信息

| 名称 | 编号 | 测量范围 | 准确度等级/不确定度/最大允许误差 | 溯源机构 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.3  检定条件信息

| 技术依据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | ℃ |  | 环境湿度 | ％RH |  |
| 地 点 |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |
| 结 论 |  |  | 周 期 | 年 |  |
| 检定员 |  | 核验员 |  | 核验日期 |  |

A.4  通用技术要求的检查

| 检查项目 | 是否符合要求 |
| --- | --- |
| 计量的安全性 | □符合 □不符合 |
| 指示装置和打印装置 | □符合 □不符合 |
| 计量器具标识 | □符合 □不符合 |
| 检定合格标志 | □符合 □不符合 |

A.5  物料检定

| 给料流量 | 冲板秤示值 | 控制衡器的载荷 | 误差 | 重复性 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录B

检定证书内页格式

（推荐性）

证书编号：××××××－××××

| 检定机构授权说明： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定地点及其环境条件： 地 点： 温 度： 相对湿度： 其他： |  |  |  |  |
| 检定使用的计量标准装置和标准器： 名 称 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 测量范围 有效期至 证书编号 |  |  |  |  |

| 检定项目 |  | 检定结果（ ） | 最大允差（ ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用技术要求的检查 |  | □符合 □不符合 | / |
| 物料检定 累计称量 | 最大给料流量 |  |  |
|  | 最小给料流量 |  |  |
|  | 中间给料流量 |  |  |
|  | 常用给料流量 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附录C

检定结果通知书内页格式

（推荐性）

内容同附录B，并注明不合格项目。