《变压器用温控器校准规范》

编制说明
规范起草小组
2025年07月
《变压器用温控器校准规范》

编制说明
任务来源
经河南省计量测试科学研究院向河南省市场监督管理局申报，由河南省计量测试科学研究院为主要起草单位制订本规范。现河南省市场监督管理局已于2025年05月批准立项，以“豫质监量函字〔2025〕64号”文正式下达了制订任务。
二、规范制定的背景及必要性

变压器用温控器在电力系统应用广泛，其核心功能是监测变压器油顶层以及绕组的温度。变压器的安全运行与其使用寿命紧密相连，这两者都与运行温度息息相关，因此温控器的存在显得尤为重要。变压器用温控器可细分为两大类：一类是专门用于测量顶层变压器油的温控器，另一类则是用于测量绕组平均温度的绕组温控器。为实现这些测量，通常会采用油面温控器来追踪油顶层温度的变化，同时使用绕组温控器来监控变压器绕组的温度。

变压器用温控器作用如此重要，其准确性非常重要，其校准工作非常必要，然而国家并没有相应的校准规范，遇到该类仪器一般参考JJF1909-2021压力式温度计校准规范进行校准，而压力式温度计校准规范的校准项目满足不了变压器用温控器校准的实际校准工作，急需制定相应的规范对其计量特性进行评价，实现河南省内变压器温控器的量值统一。该规范的编写制订将填补我省该项目的空白，为变压器温控器的校准提供技术依据。

三、主要技术依据及原则
1、编制依据

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》构成支撑本校准规范制定工作的基础性和技术性系列文件。本规范参考了GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、DL/T 985-2018 《变压器用油面温控器技术条件》、JJF1909-2021《压力式温度计校准规范》、JB/T6302-2016《油面器用油面温控器》、JB/T8450-2016《变压器用绕组温控器》的部分内容。        
2、编写原则

编写原则是执行JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》等技术性系列文件，同时符合温度计量领域的校准习惯。
规范起草过程和计划

2025年01月～03月   调研了解变压器用温控器的使用情况；

2025年04月～07月   收集试验样品、做试验，编写编制说明、进行不确定度分析等；

2025年08月～11月   规范起草（征求意见稿）、征求意见、补充试验；
2025年10月～12月   完善编制说明、不确定度分析、修改征求意见稿、完成

规范起草报审稿等；

2026年01月          报审。
规范起草的要点及说明

生产情况：当前国内生产变压器用温控器的企业主要有：福建省力得自动化设备有限公司、大连众和电科技有限公司、杭州华立仪表股份有限公安、珠海智润电力科技有限公司、宁波华欣仪表有限公司、大连世有电力科技有限公司等。目前国外主要产品有QUALITROL（英国阔里丘）、MESSKO（德国梅斯科）等。
2、使用情况：目前省内变压器用温控器的使用单位比较广泛，尤其是在电力系统应用广泛。随着应用量的增加，其校准工作也越来越重要。

3、开展工作情况：由于没有适合的校准规范，一般参考JJF1909-2021《压力式温度计》校准规范校准规范等技术文件，这些规范在应用时，校准方法不完全适用，测试参数不全面等现象，校准工作在标准器、人员、环境以及校准项目上存在较大的问题，急需进行规范。

4、起草小组在2025年到长沙弗赛德自动化技术有限公司等公司调研，并与多家生产企业进行电话交流，在确定技术指标方面得到了他们的大力协助与支持。

5.2025年10月，起草小组在郑州召开会议，讨论并确定报审稿供各位委员与同行审议。

6.制订的内容主要是适用范围、计量特性、校准条件、校准项目、校准方法和校准结果不确定度评定等。
六、编写说明

本规范的制定拟参考JJF 1909-2021 压力式温度校准规范，JB/T6302-2016变压器用油面温控器，JB/T8450-2016变压器用绕组温控器等，采用上述规范、标准的基本原则，在试验的基础上对具体技术指标和校准方法进行编写。

适用测量范围：本规范适用于（-20～200）℃的变压器用温控器（以下简称温控器）的校准，包括油面温控器、绕组温控器。覆盖国内主流变压器用温控器的测量量程（油面温控器常见量程 -20℃～160℃；绕组温控器常见量程 0～160℃，行业标准的测量范围是-20℃～200℃，现场见到过0～200℃变压器用温控器，同时兼容部分特殊工况下的温控器校准需求。

近年来，高精度数字温度计技术快速发展，本地区主流校准机构已普遍配备该类设备。经调研，符合要求的高精度数字温度计在（-20～200）℃量程内，稳定性、校准能力完全满足标准器使用需求，可替代传统二等标准铂电阻温度计降低设备投入成本。与此同时高精度数字温度计无需搭配电测设备，简化校准流程，因此在规范中明确其可作为标准器。

本规范根据实际工作对变压器用温控器校准技术提高的需要，起草的《变压器用温控器校准规范》，并根据试验项目与试验的数据及试验中发现的一些问题，对规范作了进一步的完善。其编写格式、使用范围、计量性能、校准方法如下：
编写格式

JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》。
适用范围

本规范适用于（-20～200）℃的变压器用温控器（以下简称温控器）的校准，包括油面温控器、绕组温控器。
计量性能

3.1 示值误差

温控器的最大允许误差为准确度等级与量程的乘积：±a%FS（其中a为准确度等级，FS为量程）。

3.2示值回差

温控器示值回差应不大于示值最大允许误差的绝对值。

3.3接点动作误差

温控器控制开关的接点动作误差应不超过示值最大允许误差的1.5倍。
3.4切换差

接点切换差应不超过8℃
3.5示值温升误差

应不超过示值最大允许误差。
3.6时间常数
应不大于9min。
4、 校准项目和校准方法

4.1. 外观检查

目视检查温控器的外观，应符合以下要求：
外壳无明显变形、破损，表面涂层均匀、无脱落；标牌清晰，信息完整；接线端子牢固，无松动；指针或数字显示清晰，无卡滞现象。
4.2绝缘电阻测量

用绝缘电阻表测量温控器各电气回路之间及各电气回路与外壳之间的绝缘电阻，应不小于20MΩ。

4.3示值误差校准

4.3.1校准点的选择
在温控器测量范围内均匀选取不少于5个温度点，一般按照校准点的下限、中间和上限的顺序逐点进行，并再进行反行程的校准。测量范围的上限点、下限点只进行正行程或反行程的单行程校准。

4.4示值回差校准
在温控器测量范围内选取一个温度点，进行升温、降温两个方向的校准，记录温控器在升温、降温过程中同一温度点的示值之差，取最大值作为温控器的回差。

与示值误差校准同时进行，在同一温度点（上、下限点除外）上、下示值误差之差的绝对值即为回差
[image: image1.wmf]h

t

D

。
4.5温升误差的校准
温升误差的校准一般包括10℃、20℃、38℃，其对应的加热电流分别为740mA、1040mA和1440mA，也可以根据客户要求选择其它校准点，温升与电流对照关系见附录。


5

_1234567890.unknown

