[image: image1.jpg]TARRRAEAE SRR B A 3%

20CHBE R
sk
ZiEiER S
L
R
KHENE
s w
B BgFn
e
} EEEA
HRERAE e





河南省地方计量技术规范
                              JJF（豫） XXX-2026
________________________________________________________________________________________
听诊器校准规范
Calibration Specification of Stethoscopes 
 (征求意见稿)

[image: image2.png]


202X-XX-XX发布                                   202X-XX-XX实施
河 南 省 市 场 监 督 管 理 局  发 布
	听诊器校准规范
Calibration Specification of Stethoscopes
	     


   
归 口 单 位：河南省声学与无损检测计量技术委员会
主要起草单位 ：河南省计量测试科学研究院
   参加起草单位：河南省计量测试科学研究院
                         河南大学第一附属医院
  本规范委托河南省声学与无损检测计量技术委员会负责解释

     本规范主要起草人：
卫  平（河南省计量测试科学研究院）
邵  峰（河南省计量测试科学研究院）
郑喜艳（河南省计量测试科学研究院）
     参加起草人：
齐  芳（河南省计量测试科学研究院）
王统宇（河南省计量测试科学研究院）

王昭然（河南省计量测试科学研究院）
董  栋（郑州大学第一附属医院）

目    录
	引言…………………………………………………………………………………

1  范围  ……………………………………………………………………………
2  引用文件  ………………………………………………………………………
3  术语和计量单位  ………………………………………………………………
4  概述 ……………………………………………………………………………
5  计量特性  ………………………………………………………………………
6  校准条件  ………………………………………………………………………
6.1  环境条件  ……………………………………………………………………
6.2  主要标准器及其它设备  ……………………………………………………
7  校准项目和校准方法 …………………………………………………………
7.1  校准项目  ……………………………………………………………………
7.2  校准方法  ……………………………………………………………………
8  校准结果表达 …………………………………………………………………
9  复校时间间隔  …………………………………………………………………
附录A  校准证书的内容和格式  …………………………………………

	（Ⅱ）
（3）
（3）
（3）
（4）
（5）
（5）
（5）
（5）
（7）
（6）
（6）
（8）

（9）
（10）




引    言
JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成制订本规范的基础性系列规范。
本规范参考中华人民共和国医药行业标准YY/T 1035-2021《听诊器》制定。
本规范为首次发布。
听诊器校准规范
范围
本规范适用于听诊器的传声特性校准。
引用文件
本规范引用下列文件：
JJF 1001　通用计量术语及定义
JJF 1034　声学计量术语及定义
JJG 176　声校准器检定规程
JJG 389　仿真耳检定规程
GB/T 3102.7　声学的量和单位
GB/T 3947　声学名词术语

YY/T 1035 听诊器
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
术语和计量单位
本规范采用GB/T 3102.7中规定的量和单位。

JJF 1001、JJF 1034和GB/T 3947中界定的术语和定义适用于本规范。

听诊器  stethoscope
用于测听人体心、肺等器官活动声响变化的器械。

［YY/T 1035-2021，定义3.1］
电子听诊器  electronic stethoscope
用电子器件实现其功能的听诊器。

［YY/T 1035-2021，定义3.2
YY/T 1035-2021声增益式听诊器  acoustic gain stethoscope
具有信号放大功能的听诊器。

［YY/T 1035-2021，定义3.3
声衰减式听诊器  acoustic attenuation(of an electronic stethoscope)
不具有信号放大功能的听诊器。

［YY/T 1035-2021，定义34］
3.5   声衰减式听诊器  acoustic attenuation(of an electronic stethoscope)
不具有信号放大功能的听诊器。
［YY/T 1035-2021，定义3.5］
概述
听诊器是用于测听人体心、肺等器官活动声响变化的器械，根据是否存在信号放大功能，可将听诊器分为声衰减式听诊器和声增益式听诊器。声衰减式听诊器主要由听头，胶管及耳件组成；声增益式听诊器主要由听头、信号放大器、滤波器、胶管及耳件组成。
计量特性
声衰减式听诊器的频响曲线
声衰减式听诊器的频率响应衰减限值如下:
在100Hz~500Hz范围内:
听头外径≤35 mm，以声源为参考衰减应≤ 30 dB;
听头外径＞35 mm,以声源为基准衰减应≤16 dB。
在500 Hz~1000 Hz范围内:
听头外径≤35 mm,以声源为基准衰减应≤ 25 dB;
听头外径＞35 mm,以声源为基准衰减应≤20 dB。
声增益式听诊器的最大声压级


放大增益最大时,输出声压级应≤132 dB。
声增益式听诊器的等效输入噪声级
等效输人噪声级应≤ 32 dB。
声增益式听诊器的总谐波失真


最大增益下,听诊器的总谐波失真应≤ 3%。

校准条件
环境条件

空气温度：(15～35) ℃；
相对湿度：(40～80) %；
静压：(86～106) kPa；

环境噪声：A计权本底噪声不大于30 dB
标准器及配套设备
声校准器：声校准器应满足JJG 176-2022规定的1级。
2CC耦合腔：结构和有效体积应符合IEC60318-5的相关规定。在测量的频率范围内，扩展不确定度不大于0.6 dB （k=2）
有源声耦合腔：测量频率范围内，可输出声压级不小于100dB，失真小于3% 。
多通道声分析仪：测量频率范围至少为20 Hz～8 kHz，频率响应优于±0.2 dB，性能满足JJF 1288－2011的要求，1/3倍频程满足JJG 449－2014中 1级的要求。
声频信号发生器：在测量频率范围内，频率示值误差不超过±1%，总失真小于0.5 %，相对于参考频率（250 Hz）的幅频特性优于±0.1 dB。
工作标准传声器：在测量频率范围内，频率响应不超过±0.5 dB。

监测传声器：在测量频率范围内，频率响应不超过±0.5 dB。

传声器前置放大器: 在测量频率范围内，频率响应不超过±0.1 dB。
失真度测量仪：在使用频率范围内，失真度最大允许误差不超过±10%。
校准项目和校准方法
校准项目
听诊器校准项目见表1。测量人员可根据不同类型的听诊器，选择相应的测量项目。

表1  听诊器校准规范测量项目一览表

	序号
	项目名称
	技术要求的条号
	校准方法的条号

	1
	声衰减式听诊器的频率响应
	5.1
	7.2.2

	2
	声增益式听诊器的最大声压级
	5.2
	7.2.3

	3
	声增益式听诊器的等效输入噪声级
	5.3
	7.2.4

	4
	声增益式听诊器的总谐波失真
	5.4
	7.2.5


校准方法
校准前检查
听诊器外形应平整、光洁、不应有明显划痕、裂纹、凹凸、锋棱与毛刺。听诊头上的金属嵌件与非金属部分的结合应牢固,不应松动。听诊头上的膜片不应松动。
声衰减式听诊器的频率响应
按照图1所示连接设备和被检听诊器。

使用声校准器对工作标准传声器、传声器前置放大器、多通道声仪构成信号采集通道进行校准；

使用声校准器对监测传声器、传声器前置放大器、多通道声仪构成信号监测通道进行校准；

7.2.2.4 将有源耦合腔与听诊器的听诊头耦合，应注意听诊头膜片不与连接件相碰。为了保持更好的耦合，应在听诊器上施加500g±5g的载荷；

7.2.2.5令声频信号发生器输出100 Hz正弦电信号，调节输入电压幅值，直至多通道声分析仪的信号监测通道，示值为94.0dB，记录此时多通道声分析仪信号采集通道测量得到的声压级L；

7.2.2.6 改变声频信号发生器输出频率，以1/3倍频程步进，重复7.2.2.5条，直至1000Hz。

7.2.2.7 在100Hz~1000Hz频率范围内的各1/3倍频程中心频率点,按下式计算相对衰减ΔL;
                       ΔL=94-L                                 (1)
[image: image3.png]



图1 听诊器测量连接图
声增益式听诊器的最大声压级
7.2.3.1  同7.2.2.1

7.2.3.2  同7.2.2.2

7.2.3.3  同7.2.2.3

7.2.3.4  同7.2.2.4

7.2.3.5  令声频信号发生器输出100 Hz正弦电信号，调节输入电压幅值，直至多通道声分析仪的信号监测通道，示值为94.0dB。将听诊器放大增益设置为最大，记录此时多通道声分析仪信号采集通道测量得到的对应的1/3倍频程频带声压级；

7.2.3.6改变声频信号发生器输出频率，以1/3倍频程步进，重复7.2.3.5条，直至1000Hz。多多通道声分析仪采集通道测量得到的各1/3倍频程频带声压级中的最大声压级，即听诊器的最大声压级。
声增益式听诊器的等效输入噪声级
7.2.4.1  同7.2.2.1

7.2.4.2  同7.2.2.2

7.2.4.3  同7.2.2.3

7.2.4.4  同7.2.2.4

7.2.4.5  令声频信号发生器无输出，在多通道声分析仪信号采集通道，用1/3倍频程滤波器测量100 Hz~1000 Hz频率范围的听诊器各频带输出噪声级L1。

注：为了确定测量系统和环境噪声足够低,当听诊器电源断开时,所测得的噪声应至少下降10 dB。7.2.4.6令声频信号发生器输出100 Hz正弦电信号，调节输入电压幅值，直至多通道声分析仪的信号监测通道，示值为期望声压级（Ls），其值一般取60.0dB。将听诊器放大增益设置为开机默认值（或增益设置的中位值），记录此时多通道声分析仪信号采集通道测量得到的声压级L2；
7.2.4.7改变声频信号发生器输出频率，以1/3倍频程步进，重复7.2.4.6条，直至1000Hz。

7.2.4.8在100Hz~1000Hz频率范围内的各1/3倍频程中心频率点,按下式计算等效输入噪声级LN;
                        LN=L1-(L2-LS)                          (2)
声增益式听诊器的总谐波失真
7.2.5.1  同7.2.2.1

7.2.5.2  同7.2.2.2

7.2.5.3  同7.2.2.3

7.2.5.4  同7.2.2.4

7.2.5.5  令声频信号发生器输出500 Hz正弦电信号，调节输入电压幅值，直至多通道声分析仪的信号监测通道，示值为60.0 dB。将听诊器放大增益设置为最大，记录此时失真度测量仪的测量值。
校准结果表达
校准证书至少包含以下信息：
a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），页码及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识； 

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校对象的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明； 

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。
9 复校时间间隔

听诊器的复校时间间隔建议为12个月。复校时间间隔的长短取决于仪器的使用情况、使用者、听诊器本身质量等诸多因素，因此，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间间隔。
附录A
校准证书内页格式






JJF（豫） XXXX－202X





证书编号××××××－××××


校 准 结 果


声衰减式听诊器的频率响应


中心频率/Hz�
频率响应 /dB�
�
�
左耳�
右耳�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
校准结果不确定度：                       


二、声增益式听诊器的最大声压级


中心频率/Hz�
最大声压级 /dB�
�
�
左耳�
右耳�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
校准结果不确定度：                       


第  页  共   页 





三、声增益式听诊器的等效输入噪声级


中心频率/Hz�
听诊器输出噪声级 /dB�
期望声压级下听诊器输出声压级/dB�
等效输入噪声级 /dB�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



校准结果不确定度：                       





四、增益式听诊器的总谐波失真


中心频率/Hz�
总谐波失真 /%�
�
�
左耳�
右耳�
�
�
�
�
�



校准结果不确定度：                       














第  页  共  页








PAGE  

