河南省地方计量技术规范

JJF（豫） XXX-XXXX

________________________________________________________________________________________

在线电导率仪校准规范

Calibration Specification for Online Conductivity Meters

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布                                   XXXX-XX-XX实施

河 南 省 市 场 监 督 管 理 局  发 布

JJF（豫）XXX—XXXX

在线电导率仪校准规范

Calibration Specification for Online Conductivity Meters

_______________________________________________________________________________________

归  口 单 位：河南省化学与标准物质计量技术委员会

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：

本规范委托河南省化学与标准物质计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言 ………………………………………………………………………………（Ⅱ）

- 范围 ……………………………………………………………………………（1）

- 引用文件 ………………………………………………………………………（1）

- 概述 ……………………………………………………………………………（1）

- 计量特性………………………………………………………………………（1）

- 校准条件………………………………………………………………………（2）

5.1 环境条件………………………………………………………………………（2）

5.2 校准用计量器具及配套设备 ………………………………………………（2）

- 校准项目和校准方法…………………………………………………………（2）

6.1 外观及工作正常性检查 ……………………………………………………（2）

6.2 电子单元部分 ………………………………………………………………（2）

6.3 配套电极部分………………………………………………………………（5）

7  校准结果的表达……………………………………………………………（6）

8  复校时间间隔………………………………………………………………（6）

附录A  校准记录格式 ……………………………………………………………（7）

附录B  校准证书内页格式………………………………………………………（10）

附录C  电子单元引用误差的不确定度评定示例………………………………（16）

附录D  仪器引用误差的不确定度评定示例……………………………………（18）

引   言

本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制，JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 376-2007《电导率仪检定规程》、GB/T 11007-2008《电导率仪试验方法》、JB/T 6855-2017《工业电导率仪》的部分内容进行制定。

本规范为首次发布。

在线电导率仪校准规范

- 范围

本规范适用于基于电导率测量原理的在线电导率仪的校准。基于电导率测量原理的在线电阻率仪的校准可参照执行。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 376-2007《电导率仪检定规程》

JB/T 6855-2017《工业电导率仪》

GB/T 11007-2008《电导率仪试验方法》

GB/T 11606-2007《分析仪器环境试验方法》

DL/T1207-2013《发电厂纯水电导率在线测量方法》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

  - 3  概述

在线电导率仪（以下简称仪器）可连续监测生产过程中水质的电导率，广泛应用于制药、电子、化工、食品、环保、核能、电厂等行业。仪器主要由电子单元和传感器单元两部分组成。电子单元包括信号发生器、测量单元、读数部分等；传感器单元主要包括电导池、温度传感器及数据传输线。

  - 4  计量特性

表 1  计量特性一览表

| - 计量特性 |  | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 电 - 子 - 单 - 元 | - 电子单元引用误差（%FS） | 不超过±2.0 |
|  | - 电子单元重复性（%FS） | ≤0.7 |
|  | - 电导池常数示值误差（cm-1） | 不超过±0.010 |
|  | - 电子单元示值稳定性（%FS/1.5h） | 不超过±1.0 |
|  | - 输出电流误差（%FS） | 不超过±2.0 |
| - 配 - 套 - 电 - 极 | - 仪器引用误差（%FS） | 不超过±3.0 |
|  | - 仪器示值重复性（%FS） | ≤1.5 |
|  | 温度示值误差（℃） | 不超过±1.0 |
| 注：以上指标不做合格判定依据，仅供参考 |  |  |

  - 5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：（23±2）℃；

5.1.2  相对湿度：不大于85%；

5.1.3  供电电源：电压（220±22）V，频率（50±1）Hz，或满足仪器说明书要求。

5.1.4  仪器附近无强电磁场干扰和显著震动，无腐蚀性气体。

    - 5.2   校准用计量器具及配套设备

5.2.1 溶液电导模拟装置：交流电阻值准确度等级满足0.1级及以上。

5.2.2  电导率标准溶液：选用国家有证标准物质，20μS/cm及以下电导率标准溶液不确定度不大于3%，k=2，20μS/cm以上电导率标准溶液不确定度不大于1%，k=2。

5.2.3  数字多用表：电流最大允许误差不超过±0.5%

5.2.4  恒温装置：测量范围(0~50) °C，温度波动度不大于±0.1°C。

5.2.5  温度计：测量范围(0~50) °C，最大允许误差不大于±0.05°C。

    - 6  校准项目和校准方法

6.1  外观及工作正常性检查

在线电导率仪的外表应光洁平整，紧固件无松动。仪器面板的标识清晰、完整，通电后，各功能键、显示部分工作正常，数字显示清晰完整。。

电极表面应无变形、无腐蚀、无破损，传感器单元插头应清洁、干燥、导线连接紧固。

6.2  电子单元部分

设置条件：按图1所示接线，将电子单元温度系数设置为“不补偿”或“0.00%”，对于无法手动设置温度系数的仪器可用温度补偿模拟电阻调节，使温度显示为25.0°C。

调节电导池常数为ΚcellR（通常为 1.000 cm-1）。

在线电导率仪

溶液电导

模拟装置

温度补偿

模拟电阻

图 1  电子单元接线示意图

6.2.1  电子单元引用误差

在6.2设置条件下，接入标准电导Gs，相应的标准电导率κs=ΚcellRGs，读取仪器对应的电导率测量值κM ，按式（1）计算电子单元引用误差。

δ=κM-κsκF×100%                                                      （1）

式中：κF——在线电导率仪被检量程的上限值。

每一量程选择三个点，且这三个点在量程范围内均匀分布。以绝对值最大者作为电子单元引用误差的测量结果。

6.2.2  电子单元重复性

在7.2设置条件下，接入任一标准电导Gs（如100µS）作为输入量 ，读取仪器对应的电导率测量值κMi，重复测量6次，按式（2）计算电子单元重复性sκ。

sκ=1κFi=160(κMi-κM)25×100%                            （2）

式中：κMi  ——第 i 次测量的电导率示值；

κM ——6 次测量值的算术平均值。

6.2.3  电导池常数示值误差

在6.2设置条件下，接入任一标准电导 Gs（如100µS）作为输入量，读取仪器对应的测量值为κMR 。将电导池常数由KcellR调节至KcellL=0.8×KcellR 处，读取测量值 κML，按式(3)计算设定电导池常数示值误差ΔKcellL。

ΔKcellL=KcellR×κMLκMR-KcellL                                                    （3）

然后将电导池常数调节至 Kcell H=1.2×KcellR 处，读取测量值 κMH，按式(4)计算设定电导池常数的示值误差ΔKcellH。取ΔKcellL和ΔKcellH中绝对值较大者作为电导池常数示值误差的测量结果。

ΔKcellH=KcellR×κMHκMR-KcellH                                                  （4）

式中：κML 、κMH——调节电导池常数 KcellR 至0.8 或 1.2 倍后的电导率测量值；

      KcellL 、KcellH ——调节电导池常数KcellR 至 0.8 或 1.2 倍后的电导池常数值。

注：对于无常数调节或显示功能的仪器可免检此项。

6.2.4  电子单元稳定性

在6.2设置条件下，接入所用量程中间值的标准电导 Gs（如100µS）作为输入量，待仪器示值稳定后，记录此时电导率值为起始值，每隔15min读取示值一次，共记录六次，按式（6）计算仪器的示值稳定性。

ηW=κmax-κ0κF×100%                                                    （5）

式中：κmax——最大漂移值；

κ0 ——起始值。

6.2.5  输出电流误差

将多用表接入仪器，将输出电流的下限值和上限值所对应的模拟电阻输入电子单元，读取输出电流，重复三次取平均值，按公式计算输出电流误差。取两次计算结果中的较大误差为输出电流误差。

Ai0=Ii0-Ib0Ibf-Ib0×100%                                                             （6）

Aif=Iif-IbfIbf-Ib0×100%                                                               （7）

式中：Ii0 ——下限值输出电流的三次平均值，mA；

Ib0 ——下限值的标称电流，mA；

Iif ——上限值输出电流的三次平均值，mA；

Ibf ——上限值的标称电流值，mA。

6.3  配套电极部分

6.3.1  仪器引用误差

将传感器单元充分洗涤后与电子单元连接，调节电导池常数至传感器设定要求，根据电极类型及量程，选择一种合适的电导率溶液标准物质，置于温度为TR（通常为25°C）的恒温槽中，待温度稳定后进行测量。重复测量3次，得到测量平均值κM1，按式（8）计算仪器引用误差δ。

δ=κM1-κs1κF×100%                                                  （8）

式中：κM1——仪器三次测量结果的平均值；

κs1——标准溶液在参考温度下的电导率值。

注：对于电导池常数为 0.01cm -1 和 0.1cm -1 的电极，须在密封且溶液流动的状态下测量。

6.3.2  仪器示值重复性

在6.3.1条件下，待被校仪器示值稳定后，连续记录仪器示值，重复记录六次，按式(2)计算仪器示值重复性。

6.3.3  温度示值误差

将仪器的温度传感器同电子单元连接后，与标准温度计置于同一恒温装置中，标准温度计和温度传感器尽量靠近。控制恒温装置的温度为仪器参考温度TR（通常为25°C），同时读取标准温度计示值TS和仪器温度测量值TM，按式（10）计算温度测量示值误差ΔT。

ΔT=TM－TS	（10）

重复操作三次，计算三次温度测量示值误差的平均值作为测量结果。

      - 7 校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范偏离的说明（若有）；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

    - 8  复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

在线电导率仪校准原始记录参考格式

| 客户名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户地址 |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |
| 仪器型号 |  | 出厂编号 |  |
| 制造单位 |  | 校准日期 |  |
| 校 准 员 |  | 核 验 员 |  |
| 温 度 |  | 相对湿度 |  |
| 校准依据 |  | 证书编号 |  |

| 校准使用的计量标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级 /最大允误差 |  |  | 计量标准证书号 |  | 有效期至 |
| 使用的主要计计量标准器和配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 规格 型号 | 测量范围 | 出厂编号/设备号 | 不确定度/准确度等级/最大允误差 | 溯源证书号 |  | 有效期至 | 上级溯源机构 |

1 外观检查：

2 电子单元校准（被校电导率仪电导池常数参考值KcellR：       cm-1，参考温度TR     ℃）

2.1 电子单元引用误差：                                               电导率（μS • cm-1）

| 量程κF | 标准电导率κs | 测量值κM | 误差Δ | 引用误差κM-κsκF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2电子单元重复性：

| 标准电导率κs | 量程κF | 测量值κM |  |  |  |  |  | 标准偏差s | 重复性sκ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

2.3 电导池常数示值误差：

| KcellR对应电导率κMR(µS·cm-1) | 电导池常数 设定值(cm-1) KcellL / KcellH | 电导率测量值 κML /κMH(µS·cm-1) | 电导池常数 实际值(cm-1) | 电导池常数示值误差△Kcell(cm-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.4 电子单元稳定性（1.5h）

| 量程κF | 仪器测量值κM |  |  |  |  |  | 起始值 | 稳定性ηW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

2.5输出电流误差

| 设定值（mA） | 仪器测量值A |  |  | 输出电流误差（%FS） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |

3配套电极校准：

3.1仪器引用误差

| 测量 | 量程κF | 溶液 标准值κs | 仪器测量值κM |  |  | 电导率 平均值κM1 | 引用误差δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |

3.2 仪器示值重复性：

| 量程κF | 仪器测量值κM |  |  |  |  |  | 平均值κM | 标准偏差s | 重复性sκ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |

3.3 温度示值误差                                                                （℃）

| 设定值 | 测量 次数 | 标准温度计示值TS或 标准电导率温度示值TR | 被检仪器 温度示值TM | 温度示值误差ΔT | 示值误差平均值 ΔT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页格式

校 准 结 果

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 电子单元引用误差（%FS） |  |
| 电子单元重复性（%FS） |  |
| 电导池常数示值误差（cm-1） |  |
| 电子单元示值稳定性（%FS/1.5h） |  |
| 输出电流误差（%FS） |  |
| 仪器引用误差（%FS） |  |
| 仪器示值重复性（%FS） |  |
| 温度示值误差（℃） |  |

附录C

在线电导率仪电子单元引用误差测量不确定度评定

C.1概述

C.1.1测量依据：JJF（豫） XXX—2025 《在线电导率仪校准规范》。

C.1.2环境条件：温度24.0℃，相对湿度45%。

C.1.3测量标准：交流电阻箱：Urel=0.05%，k=2.

C.1.4被测对象：在线电导率仪

C.1.5测量过程：用交流电阻箱向被校在线电导率仪输入标准信号，读取被校电导率仪示值，示值与标准值之差即为电子单元示值误差，通过示值误差和满量程值计算引用误差。

C.2测量模型

C.2.1测量模型

△k=κM-κsκF×100%

式中：△k——电子单元引用误差；

κM——在线电导率仪示值；

κs——标准电导值；

κF——校准点的满量程值。

C.2.2灵敏系数

c1=∂△k/∂κM=1/κF

c2=∂△k/∂κs=-1/κF

C.2.3不确定度传播率

因为两个输入量之间彼此独立不相关，故有

uc(△k)=c12u2(κM)+c22u2(κs)

C.3输入量的标准不确定度评定

C.3.1在线电导率仪示值引入的标准不确定度u(κM)评定

以在线电导率仪100μS/cm校准点为例进行评定。

将100μS/cm标准电导接入被检仪器，待示值稳定后读取，重复测量10次，得到一组测量值：

100.6、100.3、100.2、100.5、100.5、100.1、100.1、100.5、100.5、100.2

=0.19μS/cm

实际测量情况，在重复性条件下连续测量3次，以3次测量算术平均值为测量结果，则得到：

μS/cm

由于读数分辨力引入的标准不确定度分量远小于测量重复性引入的分量，故忽略不计，因此：

u(κM)=0.11μS/cm

C.3.2交流电阻箱引入的标准不确定度u(κs)评定

由交流电阻箱校准证书可知，其扩展不确定度为Urel=0.05%，k=2，所以在测量点100μS/cm引入的不确定度为：

u(κs)=0.05%100/2=0.025μS/cm

C.4标准不确定度汇总表

在线电导率仪在100μS/cm校准点的不确定度分量汇总表见C.1

C.1 不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 标准不确定度分量的值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(κM) | 被校示值重复性 | 0.11 | 0.005 | 0.055%FS |
| u(κs) | 交流电阻箱示值 | 0.025 | 0.005 | 0.0125%FS |

C.5合成标准不确定度

由不确定度传播律，合成标准不确定度为：

uc(△k)=c12u2(κM)+c22u2(κs)=0.056%FS

C.6扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

100μS/cm点：U=2uc(△k)=0.11%FS

附录D

在线电导率仪仪器引用误差测量不确定度评定

D.1概述

D.1.1测量依据：JJF（豫） XXX—2025 《在线电导率仪校准规范》。

D.1.2环境条件：温度24.0℃，相对湿度45%。

D.1.3测量标准：电导率标准溶液：Urel=0.50%，k=2.

D.1.4被测对象：在线电导率仪

D.1.5测量过程：用被校在线电导率仪测量标准溶液，重复测量3次，3次的算术平均值与标准溶液的差值除以该校准点的满量程值即为仪器引用误差。

D.2测量模型

D.2.1测量模型

△k=κM-κEκF×100%

式中：△k——仪器引用误差；

κM——在线电导率仪测量值；

κE——标准溶液电导值；

κF——校准点的满量程值。

D.2.2灵敏系数

c1=∂△k/∂κM=1/κF

c2=∂△k/∂κE=-1/κF

D.2.3不确定度传播率

因为两个输入量之间彼此独立不相关，故有

uc(△k)=c12u2(κM)+c22u2(κE)

D.3输入量的标准不确定度评定

D.3.1在线电导率仪示值引入的标准不确定度u(κM)评定

D.3.1.1 被校仪器测量重复性引入的标准不确定度分量u1(κM)

以测量标准值为1408μS/cm的标准溶液为例进行评定。

用被校在线电导率仪测量标准溶液，待示值稳定后读取，重复测量10次，得到一组测量值：

1412、1410、1406、1405、1403、1403、1405、1412、1413、1410

=3.9μS/cm

实际测量情况，在重复性条件下连续测量3次，以3次测量算术平均值为测量结果，则得到：

μS/cm

由于读数分辨力引入的标准不确定度分量远小于测量重复性引入的分量，故忽略不计

D.3.1.2温度测量误差引入的标准不确定度分量u2(κM)

氯化钾电导率标准溶液温度系数为Urel=2%/℃，估计在线电导率仪温度测量误差加上恒温系统温度变化最大为±0.4℃，则引起的电导率变化量为±0.8%，按均匀分布，则在测量点1408μS/cm引起的标准不确定度为：

u2(κM)=0.8%1408/3=6.83μS/cm

由于u1(κM)与u2(κM)不相关，因此

u(κM)=u12(κM)+u22(κM)=7.19μS/cm

D.3.2由电导标准溶液引入的标准不确定度u(κE)评定

由电导率标液标准物质证书可知，其扩展不确定度为Urel=0.25%，k=2，所以在测量点1408μS/cm引入的不确定度为：

u(κs)=0.25%1408/2=1.76μS/cm

D.4标准不确定度汇总表

在线电导率仪不确定度分量汇总表见D.1

D.1 不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 标准不确定度分量的值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(κM) | / | 7.19 | 0.0005 | 0.360%FS |
| u(κE) | 标准溶液 | 1.76 | 0.0005 | 0.088%FS |

D.5合成标准不确定度

由不确定度传播律，合成标准不确定度为：

uc(△k)=c12u2(κM)+c22u2(κE)=0.37%FS

D.6扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

100μS/cm点：U=2uc(△k)=0.8%FS