
地方计量技术规范

《在线电导率仪校准规范》

编制说明

规范起草小组

2025年10月

《在线电导率仪校准规范》
编制说明

1 任务来源

2024年12月，由河南省计量测试科学研究院根据计量工作中的实际情况，提出制定在线电导率仪相关的校准规范，河南省市场监督管理局于2025年05月下达了《关于印发2025 年度河南省地方计量技术规范制修订计划项目》（豫市监办[2025]64号）的通知批准了规程规范的制订工作。由院根据实际情况，后续批准了规程规范的制修订工作，校准规范由河南省计量测试科学研究院负责起草。规范制定工作从2025年05月开始，2025年10月完成征求意见稿。
2 规范制定的背景及必要性

在线电导率仪作为水质监测、工业生产及环保领域的关键设备，应用场景覆盖电力、化工、环保、制药、半导体等多个重点行业。随着各行业对生产过程质量控制、环保要求的不断提高，在线电导率仪的使用量呈逐年上升趋势。
国外制定了一系列关于电导率测量的相关标准，如ASTM D1125、ASTM D5391 、ISO 7888 等，这些标准给出了溶液制备和温度修正方法，同时提出了采用“比较法”进行现场系统校准。国内现有 JJG 376《电导率仪检定规程》及GB/T 11007《电导率仪试验方法》为在线电导率仪的校准提供了基础技术依据，但规程要求电导率标准溶液的相对扩展不确定度≤0.25%（k=2），无法满足在线电导率仪低量程段的计量需求。部分已出台的地方法规虽采用高精度标准电导率仪比对法校准低量程段，但忽略了在线电导率仪 “使用环境恶劣、需长期连续运行” 的实际工况，未对仪器稳定性和传输数据准确性提出计量要求，校准结果无法完全满足实际应用需求。

因此在线电导率仪校准规范通过优化标准物质选择和校准方法，实现对在线电导率仪全量程的有效覆盖，满足电子半导体、超纯水制备等新兴行业的高精度监测需求；同时增加 “电子单元示值稳定性” 和 “输出电流误差” 校准项目以确保仪器长期运行的数据稳定性，保障监测数据传输的准确性，满足实际应用需求。

在线电导率仪校准规范的制定，将能为该仪器量值溯源提供技术依据，为企业产品质量提高提供技术支持，为保证在线电导率仪监测数据的真实性、有效性、准确性提供技术保障。同时对有效评估和治理污染，促进人与自然协调发展，提升资源利用效率，降低单位产值碳排放，支撑行业绿色低碳转型具有重要意义。

3 主要技术依据及原则
3.1  编制依据
本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制，JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范引用了下列文件：
JJG 376-2007《电导率仪检定规程》

JB/T 6855-2017《工业电导率仪》   
GB/T 11007-2008《电导率仪试验方法》
JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》
JJF 1001-2021《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。
3.2  编写原则

在编制的过程中，起草小组掌握以下原则：

①在技术上应与现行依据统一；

②要体现可操作性和可行性；

③规程的组成项目符合编写规则要求；

④术语与计量单位的选择符合JJF 1001-2011的要求。
4  规程/规范起草过程和计划
2025年1月—2025年3月：开展相关调研工作；

2025年4月—2025年7月：完成校准规范试验工作，收集整理数据并分析；
2025年8月—2025年10月：编写试验报告，修改完善规范文本，编写规范编制说明。

2025年10月—2025年12月：完成编制说明、召开规范审定会。
5  规程起草的要点及说明

2025年1月—2025年3月：对常见厂家及型号的仪器参数和信息进行收集，同时对仪器用户进行相关调研，了解使用情况和标准要求；

2025年4月—2025年7月：结合前期调研情况，进行试验，收集整理数据并分析，编写规范文本初稿；

2024年8月—2025年10月：根据校准规范试验数据编写试验报告，结合实际情况，完善规程文本，编写规范编制说明； 

2025年10月—2025年12月：完成项目征求意见，形成规范报审稿、完成编制说明、召开规范审定会。
6  编写说明
6.1  范围
本规范适用于基于电导率测量原理的在线电导率仪的校准。基于电导率测量原理的在线电阻率仪的校准可参照执行。
6.2  规范起草的技术依据

本规范引用了下列文件：
JJG 376-2007《电导率仪检定规程》

JB/T 6855-2017《工业电导率仪》   
GB/T 11007-2008《电导率仪试验方法》
JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》
JJF 1001-2021《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。
在规范制定过程中力求与相应的国标要求相衔接，与实际应用相对应，力求校准项目设置合理，校准方法可行，为采用新方法留有空间。
6.3  校准条件
6.3.1  环境温度：（23±2）℃；
6.3.2  相对湿度：不大于85%；
6.3.3  供电电源：电压（220±22）V，频率（50±1）Hz，或满足仪器说明书要求。

6.3.4  仪器附近无强电磁场干扰和显著震动，无腐蚀性气体。

溶液电导率值对温度变化具有显著敏感性，温度波动会直接影响在线电导率仪测量结果的准确性与稳定性。为确保校准过程的科学性、规范性及校准结果的可靠性，本规范在充分参考国内权威技术标准的基础上，对校准温度条件作出了明确要求。
6.4  校准项目和校准方法
在制订过程中，通过查阅资料，参考行业标准中的技术指标要求，咨询生产厂家和使用单位，结合相关试验验证，确定了在线电导率仪的校准项目。主要有以下几个方面：电子单元引用误差、电子单元重复性、电导池常数示值误差、电子单元示值稳定性、输出电流示值误差、仪器引用误差、仪器示值重复性、温度示值误差。
校准方法综合考虑减小风险和成本，校准方法的选择接近最常使用的情景之下。标准器的选择也是满足要求即可，并没有选取过于精密和昂贵的仪器设备。
6.4.1 电子单元示值稳定性
JB/T 6855-2017《工业电导率仪》作为产品生产标准，24h 稳定性要求是验证仪器长期耐久性，属于 “出厂合格判定”。而本校准规范是计量技术法规，核心是通过短期、高效的校准项目，确认仪器在使用过程中是否因环境影响（如温度波动、振动）导致性能偏离，保证仪器的量值准确性与稳定性，而非重复出厂时的长期耐久性测试，因此校准规范可基于实际计量需求优化稳定性测试时间设定。
在线电导率仪电子单元的示值漂移主要源于电路（如放大电路、温度补偿模块）的即时稳定性，而非长期老化效应。结合前期试验数据，测试仪器最大波动仅0.15%，远小于1.0%的规范要求，证明短期监测可有效捕捉电子单元的核心稳定性能。同时1.5 小时可将单台校准耗时控制在合理时间内，减少企业生产损失，适配在线电导率仪实际校准场景。

6.4.2 输出电流示值误差
该项目以4~20mA 标准电流信号为基础，此信号通常用于仪器监测数据的远程传输或报警触发，其中，4mA 对应电导率测量下限值，20mA 对应测量上限值。在仪器空载时电流输出信号值正常的前提下，通过向仪器电子单元输入与上下限值匹配的模拟电阻信号，读取实际输出电流值，与标准电流（4mA、20mA）对比计算误差，即可完成校准。

大部分市售在线电导率仪均具备“4~20mA 输出设置” 功能模块。校准人员可根据被校仪器的实际应用场景，在仪器操作界面中自定义 4mA 与 20mA 绑定的电导率值，使电流信号与实际监测需求精准匹配。若个别仪器不支持自定义设置，可依据仪器本体标识或产品说明书获取理论电导率上下限。例如：仪器铭牌标注量程为 0~100mS/cm，则默认 4mA 对应 0μS/cm（下限），20mA 对应 100mS/cm（上限），以此作为校准基准。

6.4.3 仪器引用误差

在线电导率仪量值准确的关键在于电极常数校准与目标浓度适配，行业内普遍通过 “校准溶液匹配待测样品浓度” 的方式减少量程偏差带来的误差。其核心逻辑为：若电极经适配浓度的标准溶液校准后性能正常，仪器即可准确响应实际样品的电导率信号，无需多浓度点重复校准
具体流程为：根据客户常用量程范围，选取浓度接近的国家有证标准溶液，将其置于恒温装置，待温度稳定后，将电极完全浸入溶液；仪器默认电极常数为 1.000 cm⁻¹，读取此时的电导率测量值；按公式 “实际电极常数 = 标准溶液理论值 / 仪器实测值” 计算并更新电极常数，完成校准，然后选取同一量程范围内的另一有证标准溶液进行引用误差测试。

同时该项目还要求：对于电导池常数为 0.01cm -1 和 0.1cm -1 的电极，须在密封且溶液流动的状态下测量。因为这两种电极通常测量的是低值电导率溶液，极易受外界环境和溶液状态影响。密封主要是为了减少空气中CO₂溶解的干扰，提高校准准确度；流动状态是为了确保电极与溶液充分接触，消除电极表面因电解作用产生的浓度极化，这点对低电导值溶液结果的准确性至关重要。
6.5  计量性能指标的确定
在线电导率仪计量性能指标的确认参考了说明书和相关标准，结合相关试验共同制定。仪器的计量特性在表1进行表述，仪器的试验结果汇总在表2。
表 1  计量特性一览表
	计量特性
	技术要求

	电

子

单

元
	电子单元引用误差（%FS）
	不超过±2.0

	
	电子单元重复性（%FS）
	≤0.7

	
	电导池常数示值误差（cm-1）
	不超过±0.010

	
	电子单元示值稳定性（%FS/1.5h）
	不超过±1.0

	
	输出电流误差（%FS）
	不超过±2.0

	配

套

电

极
	仪器引用误差（%FS）
	不超过±3.0

	
	仪器示值重复性（%FS）
	≤1.5

	
	温度示值误差（℃）
	不超过±1.0


表2  在线电导率仪试验结果汇总
	项目
	技术要求
	DDG-33
	DDG-35
	CM-230K
	UDA1082
	T6030

	电子单元引用误差（%FS）
	±2.0
	-0.05
	0.0
	-0.50
	1.0
	-1.5

	电子单元重复性（%FS）
	0.7
	0.03
	0.0
	0.03
	0.20
	0.26

	电导池常数示值误差（cm-1）
	±0.010
	0.000
	0.000
	0.001
	0.001
	0.002

	电子单元示值稳定性（%FS/1.5h）
	±1.0
	0.10
	0.05
	0.05
	0.10
	0.15

	输出电流误差（%FS）
	±2.0
	0.1
	0.06
	0.38
	0.12
	0.75

	仪器引用误差（%FS）
	±3.0
	1.05
	-2.20
	2.80
	0.45
	0.80

	仪器示值重复性（%FS）
	1.5
	0.32
	0.26
	0.28
	0.04
	0.26

	温度示值误差（℃）
	±1.0
	-0.2
	0.5
	0.2
	-0.3
	0.3


6.5.1 电子单元部分
电子单元是仪器信号处理核心，其性能直接决定量值准确度。参考JJG 376-2007对实验室电导率仪的要求，结合在线电导率仪使用工况，对电子单元引用误差、重复性、电导池常数误差、电子单元稳定性、输出电流误差进行校准，技术要求分别设定为 ±2.0% FS、0.7%FS、±0.010cm-1、±1.0%FS/1.5h、±2.0%FS。

试验仪器实测引用误差范围为 - 1.5%FS~1.0% FS（T6030：-1.5% FS，UDA1082：1.0% FS），全部落在限值内，且离散度小（标准差 0.82% FS），证明该要求既未超出行业产品当前技术水平，又能有效筛选低精度仪器；重复性范围为0.0%FS~0.26% FS（DDG-35：0.0% FS，T6030：0.26% FS），最大值仅为限值的 37%，将技术要求设定为 0.7% FS，预留安全余量；电子单元示值稳定性实测范围为 0.05%FS~0.15% FS（DDG-35：0.05% FS，T6030：0.15% FS），证明要求设定与实际运行特性匹配；电子单元输出电流实测误差范围为0.06%FS~0.75% FS（DDG-35：0.06% FS，T6030：0.75% FS），保证了仪器远程信号传输的要求和准确性。
6.5.2 配套电极部分
仪器引用误差和重复性是电子单元与电极协同作用的反应，需覆盖电极在实际使用中的性能波动。引用误差实测范围为 - 2.20%~2.80% FS，全部在限值内，证明该要求既考虑综合误差因素，又未脱离行业实际；重复性实测范围为0.04%~0.32% FS，远低于限值，证明电极与电子单元的协同稳定性良好，规范设定值具备充足冗余；温度对电导率测量值影响显著，沿用JJG 376-2007对温度示值误差 ±1.0℃的要求，确保温度补偿精度。
通过实验证明（具体参见本校准规范实验报告），在线电导率仪校准规范规定的技术指标、校准方法和校准过程适用、科学、合理，能够对在线电导率仪做出准确的校准。
6.6 附录

本规范含有3个附录，这些附录为：

附录A 在线电导率仪校准记录参考格式

附录B 校准证书内页参考格式

附录C 在线电导率仪示值误差的测量不确定度评定示例

附录给出具体测量不确定度评定示例，现场校准过程中的不确定度分析计算均可参考该示例进行；校准记录和校准证书格式覆盖到本校准规范数据记录及结果表示的各项，现场进行校准时可作为参考依据。

由于起草小组能力和经验所限，本规范还有许多不足之处，希望各位领导、专家对本规程征求意见稿提出宝贵意见，我们将在来函意见处理中对其采用与否都进行详细说明，携手同心把本规范编写得更加科学和完善。

PAGE  
6

