JJG ××××(××××
JJF（豫） XXXX - XXXX

[image: image1.emf]高耐压隔离变压器及稳压电路

调理及测量

电路

电阻分压器

校正电路单元

数字

显示

单元

                        (豫)     

河南省地方计量技术规范
                    JJF（豫） XXXX-XXXX

电流互感器开路电压测试仪校准规范

Calibration Specification for Open Circuit VoltageTester of 

Current Transformers 
(征求意见稿)
XXXX(XX(XX发布                                 XXXX(XX(XX实施

河南省市场监督管理局 发布
电流互感器开路电压测试仪校准规范
Calibration Specification for Open Circuit VoltageTester of Current Transformers

JJF(豫) XXX-XXXX

     归 口 单 位：河南省市场监督管理局
起 草 单 位：河南省计量测试科学研究院

本规范委托河南省电学与电力计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

        参加起草人：

目 录

II

引言

1

1 范围

1

2 引用文件

1

3 术语

4 概述
1
5 计量特性
2
5.1  工频峰值电压
2
5.2  二次电流
2
6 校准条件
2
6.1  环境条件
2
6.2  测量标准及其他设备
2
7 校准项目和校准方法
3
7.1  校准项目
3
7.2  校准方法
3
8 校准结果表达
6
9 复校时间间隔
6
附录A 测量不确定度评定示例
7
附录B 校准原始记录格式
11
附录C 校准证书内页格式
13



引言
本规范依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

电流互感器开路电压测试仪校准规范
1 范围
本规范适用于测量10kV 及以下工频峰值电压的电流互感器开路电压测试仪（以下简称测试仪）的校准。

2 引用文件
本规范引用了下列文件：
GB 20840.2-2014《互感器 第2部分电流互感器的补充技术要求》

GB/T 16927.2-2013《高电压试验技术 第2部分：测量系统》

GB/T 16927.4-2014《高电压和大电流试验技术 第4部分：试验电流和测量系统的定义和要求》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语
3.1 工频峰值电压 Peak power frequency voltage电流互感器二次侧开路后产生的电压峰值。
3.2  开路电压 Open-circuit voltage
电流互感器二次侧开路时所产生的电压。
4 概述

测试仪是检测电流互感器开路电压工频峰值电压的专用设备，可测量工频峰值电压以及电流互感器二次电流。测试仪一般由电阻分压器、调理及测量电路、校正电路单元、高耐压隔离变压器及稳压电路和数字显示单元等部分组成，其原理框图如图 1 所示。


[image: image27.png]



图 1  测试仪原理框图
5 计量特性
5.1  工频峰值电压
    工频峰值电压示值误差用相对误差来表示，最大允许误差应不大于±3%。
5.2  二次电流
    二次电流示值误差用相对误差来表示，最大允许误差应不大于±3%。
注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。
6 校准条件
6.1  环境条件
环境温度：15 ℃~25 ℃；

相对湿度：≤80%；

电源电压：(220±22) V；频率：(50±0.5) Hz。

6.2  测量标准及其他设备
测量标准的测量范围应覆盖被校发生器的测量范围，并具有足够高的分辨力、准确度和稳定性。测量标准的扩展不确定度（k=2）应不大于被校发生器各参数最大允许误差绝对值的1/3。根据所采用的校准方法，所需要的测量标准及其他设备的类型按表1选取，也可使用满足要求的其他设备。

表1 标准器及其他设备
	序号
	测量标准及其他设备名称
	性能

	1
	标准分压器

（工频分压器，电压互感器，电压比例标准）
	分压比最大允许误差不大于±0.2%；

	2
	二次测量系统

（示波器或峰值电压表）
	测量工频峰值电压最大允许误差不大于±0.5%；

	3
	数字多用表
	准确度：不低于0.2级；

测量范围：不低于5A。

	4
	电流源
	准确度：不低于0.2级；

测量范围：不低于5A。

	5
	工频高压电源
	输出工频电压：不低于10kV

短时稳定性：优于0.5%

	注：由标准分压器和二次测量系统组成的标准测量系统合成扩展不确定度（k=2）不大于被校测试仪各参数最大允许误差绝对值的1/3。


7 校准项目和校准方法
7.1  校准项目
校准项目按表2的规定：

表2 校准项目
	序号
	试验项目
	计量特性条款号
	校准方法对应条款号

	1
	工频峰值电压
	5.1
	7.2.2

	2
	二次电流
	5.2
	7.2.3


7.2  校准方法
7.2.1  校准前的准备
7.2.1.1外观检查

检查仪器的外观结构应完好。各端子标志清晰明确，外露件不应有松动和机械损伤。组件外壳上应标明其名称、生产厂家、型号、编号等信息。
7.2.1.2通电检查

通电检查测试仪各种功能应正常，各开关和按键应能正常工作。
7.2.2  工频峰值电压

7.2.2.1校准点的选取

校准点按以下原则选取：
……a)校准点应在测试仪量程的20%到100%均匀选取5个点，其中4.5kV是必要校准点；
……b)可根据用户的实际需要选择校准点。
7.2.2.2校准方法
测试仪的工频峰值电压校准接线方式见图2。将测试仪与标准分压器并联接入工频高压电源的高压输出端及接地端之间，将分压器低压侧接入二次测量系统，按照7.2.2.1选取好的校准点进行测量，记录标准测量系统和被校测试仪的工频峰值电压示值，按式（1）计算工频峰值电压相对误差。

[image: image2.png]z,
Z,

EHERE HAE

H R g





图2   工频峰值电压校准接线图

图中：Z1标准分压器高压臂阻抗，Ω；Z2——标准分压器低压臂阻抗，Ω

                            
[image: image3.wmf]%

100

´

-

=

n

n

x

U

U

U

U

d

                            （1）
    式中：

[image: image4.wmf]U

d

—工频峰值电压相对误差，%；

[image: image5.wmf]x

U

—被检测试仪输出电压最大峰值示值，kV；

[image: image6.wmf]n

U

—标准测量系统示值，kV。         
7.2.3  二次电流
7.2.3.1校准点的选取

校准点按以下原则选取：
……a)校准点应在测试仪二次电流量程的20%到100%均匀选取5个点；
……b)可根据用户的实际需要选择校准点。。
7.2.3.2校准方法

（a）标准电流源法

标准电流源法校准接线如图3。将测试仪电流输入端与标准电流源输出端相接，按照7.2.3.1选取好的校准点进行测量，调节标准电流源的电流值开始校准，待示值稳定后，读取标准电流源和测试仪二次电流表的显示值，按式（2）计算二次电流相对误差。


[image: image7.emf]标准

电流源

A

测试仪

电流表

电流输出


图3 标准电流源法校准接线图
                             
[image: image8.wmf]%

100

´

-

=

n

n

x

I

I

I

I

d

                           （2）
   式中：


[image: image9.wmf]I

d

—电流相对误差，%；


[image: image10.wmf]x

I

—电流表的显示值，A；


[image: image11.wmf]n

I

—标准电流源显示值，A。   
（b）标准电流表法

标准电流表法校准接线如图4。将测试仪电流输入端和标准电流表与电流源串联相接，按照7.2.3.1选取好的校准点进行测量，调节电流源开始校准，待示值稳定后，读取标准电流表和测试仪电流表的显示值，按式（2）计算二次电流相对误差。


[image: image12.emf]交流

电流源

A

测试仪

电流表

电流输出

A

标准

电流表


图4 标准电流表法校准接线图

8 校准结果表达
校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C。

9 复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A  测量不确定度评定示例
A.1 工频峰值电压的不确定度评定
A.1.1测量方法
使用标准分压器及二次测量系统组合的标准测量系统测量工频峰值电压，用工频高压源提供工频高压，并联被检测试仪器和标准分压器，从二次测量系统读取标准值，被检测试仪的显示表头读取被测值。
A.1.2测量模型
Δ=UX-UN                                      （A.1）
其中，Δ—被测测试仪的电压误差；
UX—被测测试仪的显示电压；
      UN—实测电压值。
A.1.3方差和灵敏度系数
        
[image: image13.wmf]2

2

2

2

2

1

2

N

X

c

u

c

u

c

u

+

=

                                        （A.2）

[image: image14.wmf]1

1

=

¶

D

¶

=

X

U

c

，
[image: image15.wmf]1

2

-

=

¶

D

¶

=

N

U

c

                                （A.3）
A.1.4标准不确定度分量的评定
A.1.4.1标准器的基本误差带来的不确定度u1
     所使用的标准测量系统经高等级标准器校准，根据其校准证书上的指标，该标准器的最大允许误差为±0.4%，在6kV点电压测量的最大允许误差为±0.4%×6kV=±0.024kV，属于均匀分布，故

[image: image16.wmf]3

.024k

0

1

V

u

=

=0.014kV                                 （A.4）
A.1.4.2测量结果的重复性带来的不确定度u2
对发生器测量输出电压重复测量10次，测量结果如下（单位kV）：
	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	结果
	6.012
	6.013
	6.011
	6.012
	6.012
	6.010
	6.011
	6.013
	6.011
	6.012


计算得：s =0.001kV，取单次测量结果作为最终结果，则不确定度u2为：u2=0.001 kV

A.1.4.3测量系统的分辨力带来的不确定度u3
表头在6kV时的分辨力为0.001kV,设读数变化区间的半宽为分辨力的一半，属于均匀分布,则其标准不确定度为

[image: image17.wmf]3

2

k

001

.

0

3

V

u

=

=0.00029kV                              （A.5）

由于重复性带来的不确定度分量和由分辨力带来的不确定度分量有所重复，只计其中较大者u2，舍弃u3。

A.1.5标准不确定度分析一览表
	
[image: image18.wmf]i


	不确定分量ui
	不确定度来源
	测量结
果的分布
	标准不确定度
	自由度

	1
	u1
	标准器误差
	均匀
	0.014kV
	∞

	2
	u2
	测量结果重复性
	正态
	0.001kV
	9


A.1.6合成标准不确定度
合成标准不确定度
以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：


[image: image19.wmf]2

2

2

1

c

u

u

u

+

=

=0.014kV                              （A.6）
A.1.7扩展不确定度
当p=95%时，根据有效自由度查表得k近似于2，因此取k=2，则
U=kuc=2×0.014kV=0.028kV                              （A.7）
Urel=0.028kV/6kV=0.47%                             （A.8）
则校准和测量能力为
	测量范围
	Urel(k=2)

	
	

	1kV～10kV
	0.47%


A.2 二次电流的不确定度评定
A.2.1测量方法
使用标准电流源法校准测试仪二次电流表。将测试仪电流输入端与标准电流源输出端相接,用标准电流源输出交流工频电流，读取测试仪二次电流表的显示值。
A.2.2测量模型
Δ=IX-IN                                   （A.9）
其中，Δ—被测测试仪的电流误差；
IX—被测测试仪的二次电流表显示电流；
      IN—标准电流值。
A.2.3方差和灵敏度系数
        
[image: image20.wmf]2

2

2

2

2

1

2

N

X

c

u

c

u

c

u

+

=

                                （A.10）

[image: image21.wmf]1

1

X

c

I

¶D

==

¶

，
[image: image22.wmf]2

1

N

c

I

¶D

==-

¶

                         （A.11）
A.2.4标准不确定度分量的评定
A.2.4.1标准器的基本误差带来的不确定度u1
     所使用的标准电流源经高等级标准器校准，根据其校准证书上的指标，该标准器的最大允许误差为±0.1%，在5A电流点电流测量的最大允许误差为±0.1%×5A =±0.005A，属于均匀分布，故

[image: image23.wmf]1

0.005

3

A

u

=

=0.0029A                          （A.12）
A.2.4.2测量结果的重复性带来的不确定度u2
对测试仪电流显示值重复测量10次，测量结果如下（单位kV）：
	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	结果
	5.022
	5.015
	5.013
	5.025
	5.018
	5.016
	5.012
	5.020
	5.018
	5.017


计算得：s =0.0040A，取单次测量结果作为最终结果，则不确定度u2为：u2=0.004A
A.2.4.3 电流表的分辨力带来的不确定度u3
电流表在5A时的分辨力为0.001A,设读数变化区间的半宽为分辨力的一半，属于均匀分布,则其标准不确定度为

[image: image24.wmf]3

0.001

23

A

u

=

=0.0003A                           （A.13）

由于重复性带来的不确定度分量和由分辨力带来的不确定度分量有所重复，只计其中较大者u2，舍弃u3。

A.2.5标准不确定度分析一览表
	
[image: image25.wmf]i


	不确定分量ui
	不确定度来源
	测量结
果的分布
	标准不确定度
	自由度

	1
	u1
	标准器误差
	均匀
	0.0029A
	∞

	2
	u2
	测量结果重复性
	正态
	0.0040kV
	9


A.2.6合成标准不确定度
合成标准不确定度
以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：


[image: image26.wmf]2

2

2

1

c

u

u

u

+

=

=0.0077A                          （A.14）
A.2.7扩展不确定度
当p=95%时，根据有效自由度查表得k近似于2，因此取k=2，则
U=kuc=2×0.0077A =0.015A                        （A.15）
Urel=0.015A/5A=0.3%                          （A.16）
则校准和测量能力为
	测量范围
	Urel(k=2)

	
	

	0.005A～5A
	0.3%


附录B 校准原始记录格式

证书编号 XXXXXX-XXXX
	委托单位
	
	地址
	

	仪器名称
	
	型号/规格
	

	生产厂商
	
	出厂编号
	

	准确度等级/不确定度/最大允许误差
	
	唯一性标识
	

	校准时使用的标准器

	名称
	型号
	测量范围
	准确度等级/不确定度/最大允许误差
	出厂编号
	溯源机构
	证书编号/
有效期至

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	校准依据
	

	校准地点
	
	校准日期
	

	温度(℃)
	
	相对湿度(%)
	

	校准结论及说明：

试品测量结果扩展不确定度：

建议下次校准时间为：XXXX年XX月XX日之前


1 工频峰值电压

	工频峰值电压显示值
（kV）
	工频峰值电压实测值（kV）
	相对误差（%）
	扩展不确定度（k=2）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2 二次电流

	二次电流显示值

（A）
	二次电流标准值
（A）
	相对误差（%）
	扩展不确定度（k=2）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


校准员：                 核验员：

附录C 校准证书内页格式
证书编号 XXXXXX-XXXX
	校准机构授权说明

	校准环境条件及地点：

	温    度
	℃
	地   点
	

	相对湿度
	% 
	其   它
	

	校准所依据的技术文件（代号、名称）：



	校准所使用的主要测量标准：

	名  称
	测量范围
	不确定度/

准确度等级/最大允许误差
	溯源机构
	证书编号/有效期至

	
	
	
	
	


注：

1. XXXXX仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。

2.本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3.未经实验室书面批准，不得部分复印证书。
第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

	1 工频峰值电压

工频峰值电压显示值
（kV）
工频峰值电压

实测值（kV）
相对误差（%）

扩展不确定度（k=2）
2 二次电流

二次电流显示值

（A）
二次电流标准值
（A）
相对误差（%）

扩展不确定度（k=2）


	敬告：

被校准仪器修理后，应立即进行校准。

在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。

根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下    个月校准一次。


校准员：                                           核验员：

第X页 共X页























_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567913.unknown

_1234567914.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.vsd
�

A


测试仪
电流表


电流输出


A


标准
电流表


交流
电流源



_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.vsd
�

A


测试仪
电流表


电流输出


标准
电流源



_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

高耐压隔离变压器及稳压电路


数字显示单元


调理及测量电路


电阻分压器


校正电路单元



