河南省地方计量技术规范

JJF(豫) ××××××××

杜马斯定氮仪校准规范

Dumas nitrogen analyzer for Glutomatic Instruments

××××××××发布                  ××××××××实施

河南省市场监督管理局发 布

杜马斯定氮仪校准规范

Dumas nitrogen analyzer for Glutomatic Instruments

JJF（豫）XXXX-XX

归 口 单 位：河南省市场监督管理局

主要起草单位：许昌市产品质量检验检测与研究中心

参加起草单位：

本规范委托主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引言	Ⅱ

1  范围	1

2  概述	1

3  计量特性	1

3.1  气路气密性	2

3.2 载气流速稳定性………………………………………………………………………….1

3.3  TCD控温精度	1

3.4 燃烧室控温精度…………………………………………………………………………1

3.5  TCD检测灵敏度………………………………………………………………………1

3.6  示值误差……………………………………………………………………………….1

3.7  定量重复性…………………………………………………………………………………………1

4  校准条件	2

4.1  环境条件	2

4.2  校准用计量设备	2

4.4 校准用气体 ……………………………………………………………………………….2

4.5  校准用标准物质 ……………………………………………………………………….2

5 校准项目和校准方法	2

5.1  校准前检查	2

5.2  校准方法	2

6  校准结果表达	4

7  复校时间间隔	5

附录A  校准原始记录参考格式	6

附录B  校准证书内页格式（推荐）	8

附录C  测量结果不确定的的评定实例	9

# 引  言

本规范依据JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》进行制定。

本规范的制定参考了JJF1321-2011元素分析仪校准规范，JJG700-2016气相色谱仪检定规程，JB/T 14886-2025杜马斯燃烧法定氮仪中相关内容。

本规范为首次发布。

杜马斯定氮仪校准规范

范围

本规范适用于杜马斯测定仪的校准。

概述

杜马斯定氮仪是根据杜马斯定氮法原理开发的一种氮含量测定仪器，其工作原理是含氮样品在900℃~1200℃高温下燃烧，燃烧过程中产生混合气体，其中的干扰成分被一系列适当的吸收剂所吸收，混合气体中的氮氧化物被全部还原成分子氮，随后氮的含量被热导检测器检测，根据热导检测器信号的强弱推算出样品的含氮量。

TCD

检测

除水干燥

还原

除水干燥

二次燃烧

燃烧

进样器

仪器有气路系统、进样系统、控温系统、净化还原系统、检测系统共同组成，原理如下。

计量特性

- 3.1气路气密性：30 min 内载气、氧气压力的压降≤0.01 MPa

3.2载气流速稳定性 ≤1%

3.3  TCD控温精度：波动性≤±0.3℃；控温精度≤±0.1℃；

3.4 燃烧室控温精度：波动性≤±5℃；   准确度≤±5℃；

3.5  TCD检测灵敏度：≥2000mV·ml/mg

3.6  示值误差：≤1.0%

3.7  定量重复性：≤0.5%

校准条件

  - 4.1  环境条件

4.1.1  环境温度：(5～40) ℃。

4.1.2  相对湿度：不大于85%。

  - 4.1.3  电源：(220±22) V，(50±1)Hz。

  - 4.2  校准用计量设备

4.2.1  秒表：最小分度值不大于0.1 s。

4.2.2  电子天平：最大称量不小于100 g，最小分度值不大于0.1mg。

4.2.3  皂膜流量计：测量范围(0~150)mm，最大允许误差为±0.03 mm。

以上计量设备需经检定或校准合格。

4.3  校准用气

4.3.1  载气He（99.99%）或CO2（ 99.99%）,燃烧氧气高纯氧（≥99.99%）

4.4  标准物质

4.4.1  天冬氨酸纯度标准物质 GBW（E）100080

4.4.2  乙二胺四乙酸二钠纯度标准物质GBW（E）060025

4.4.3  尿素纯度标准物质GBW09201

校准项目和校准方法

  - 5.1  校准前检查

仪器应具有名称、型号、制造厂、出厂编号等标识。仪器配置的还原剂、干燥剂应正常工作并具备满足校准工作的使用容量。

5.2  校准方法

5.2.1  气路气密性校准

开启仪器设定仪器，按照仪器说明书设定仪器使用条件，待仪器达到工作条件后，通入仪器规定的载气（燃气）达到规定压力,关闭仪器排气开关和载气进气开关，保持固有条件30分钟，通过仪器配置的压力显示装置观测仪器载气压力下降量，下降量应不大于0.01MPa.

5.2.2载气流速稳定性

按照仪器要求选择适当的载气流速，待稳定后，用流量计连续测量七次，以七次测量平均值的相对标准偏差为稳定性。

5.2.3  TCD控温精度

按照仪器说明书设定TCD检测器的工作温度（40℃~70℃），待仪器稳定后开始检测，通过仪器显示装置观测记录15分钟温度变化情况，记录最大值和最小值，最大最小值之差即为温度波动性，最大值与最小值的平均值与设定温度之差即为仪器准确的。

5.2.4  燃烧室控温精度

按照仪器说明书设定燃烧室的工作温度（一般在(850℃~1100℃），待仪器稳定后开始检测，通过仪器显示装置观测记录15分钟温度变化情况，记录最大值和最小值，最大最小值之差即为温度波动性，最大值与最小值的平均值与设定温度之差即为仪器准确度

5.2.5  检测灵敏度

仪器升温到工作温度和继续温度15min以上，用分析天平准确称取3个10mg的乙二 胺四乙酸二钠纯度标准物质（根据仪器特点也可以选用天冬氨酸或尿素标准物质），依次检测上述样品，记录峰面积，以5.2.2条测量的载气流速平均值作为载气流速。按照公式（1）计算灵敏度，取3次测量的灵敏度的算术平均值作为仪器的灵敏度。

STCD=AFCW………………………………(1)

式中：

STCD------TCD灵敏度，单位为毫伏毫升每毫克（mV·mL/mg）；

A------峰面积，单位为毫伏分（mV·min）；

FC-----载气流速，单位为毫升每分（mL/min）；

W----样品的进样量，单位为毫克（mg）；

5.2.6 示值误差

仪器升温到工作温度后继续预热15min以上后，按照仪器说明书要求条件用乙二胺四乙酸二钠纯度标准物质(根据仪器特点也可以选用天冬氨酸或尿素标准物质)制定标准曲线，至少选取3个点，每个点做3次测定。用分析天平准确称取标准物质（校准曲线中间值）3个，依次检测上述样品，记录含氮量，按照公式（2）计算仪器的示值误差

δ=Xa-XcXc×100%-------------------------(2)

式中：

δ------示值误差（%）；

Xa-------三次测量的标准样品含量的平均值，单位为克每百克（g/100g）；

Xc------标准样品氮含量的标称值，单位为克每百克（g/100g）；

5.2.7 定量重复性

仪器稳定后，按照5.2.8条件称取7个（校准曲线中间值）乙二胺四乙酸二钠纯度标准物质(根据仪器特点也可以选用天冬氨酸或尿素标准物质)100mg依次进行检测，(载气为He气，取 10mg），按照公式（3）计算相对标准偏差，作为仪器的重复性。

RSD=i=1nYi-Yc2n-1Yc×100%-----------------------（3）

式中：

RSD-------相对标准偏差（%）；

Yi --------第i次测量的峰面积，

Yc---------n次测量峰面积的算数平均值，

n---------测量次数，n=7；

校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a)  标题，如“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j)  校准环境的描述；

k)  校准结果及其测量不确定度的说明；

l)   校准证书校准人，签发人的签名、或等效标识、以及签发日期；

m)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

n)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

复校时间间隔

仪器的复校时间间隔一般不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A 校准原始记录参考格式

# 杜马斯定氮仪校准原始记录

证书编号：

| 送校仪器信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单号 |  |  |  |  |  | 送校单位 |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  |  | 地 点 |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/最大允许误差 |  |  |  | 证书编号 |  | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

校准内容

1.气路气密性

| 检测单元 | 载气设定压力(MPa) | 保压30min后载气压力(MPa) | 压力下降量(MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 载气 |  |  |  |
| 燃气 |  |  |  |

2.载气流速稳定性

| 测力序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流载气速（ml/min） |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |

3.控温精度

| 检测单元 | 设定温度℃ | 最大值15min内）℃ | 最小值（15min内）℃ | 变化量℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCD检测器 |  |  |  |  |
| 燃烧室 |  |  |  |  |

4.检测灵敏度（mV·ml/mg）  载气流速

| 载气流速（ml/min） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 称样质量(mg) |  |  |  |  |  |  |
| 记录峰面积 |  |  |  |  |  |  |
| 灵敏度 |  |  |  |  |  |  |
| 灵敏度平均值 |  |  |  |  |  |  |

5.示值误差

| 测量次序 | 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称含量（%） |  |  |  |  |
| 测量结果（%） |  |  |  |  |
| 平均值（%） |  |  | 误差 |  |

6.示值重复性

| 测量次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进样质量(mg) |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量峰面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：                   核验员：                 校准日期：    年  月  日

附录B校准证书内页格式（推荐）

校 准 结 果

校准项目; 测量结果; 备注. 气路气密; 载气： 燃气：. 载气流速稳定性. TCD控温精度; 温度波动性： 控温精度：. 燃烧室控温精度; 温度波动性： 控温精度：. 检测灵敏度. 示值误差. 定量重复性.

附录E 测量结果的不确定度评定示例

E.1杜马斯定氮仪检测灵敏度测量结果的不确定度评定示例

一、数学模型

杜马斯定氮仪为浓度型检测器，其响应值与载气流带有关，灵敏度计算公式为：

S=Afc/W………………………………………（1）

式中：S…………灵敏度，mVmL/mg；

A…………标准物质中溶质的峰面积；

Fc…………载气流速，mL/min；

W…………标准物质的进样量，g

二．不确定度来源

（1）测量重复性引入的不确定度。

（2）载气流速引入的不确定度。

（3）标准物质进样样量引入的不确定度

三、不确定度分量的计算

（1） A类不确定度

1．峰面积或峰高测量值的相对不确定度u1

峰面积或峰高测量值的相对不确定度主要为进样量的重复性，规程规定进样6次，定量重复性为0.5%，所以u1=0.005/5=0.002，如果用色谱工作站纪录峰面积，则不确定度优于0.2%。

2．载气流速测量的不确定度u2

规程规定，载气流速测量6次，相对标准偏差1%，所以u2=0.01÷√5 =0.004

（2） B类不确定度：

1．天平称量引入的相对不确定度u3

天平的最大允许误差为误差的主要来源，分度值为0.1mg的电子天平最大允许误差为0.5mg,按照均匀分布，不确定度分量为u2=0.5/3 =0.29mg,取样量为100mg,相对标准偏差为0.29/100=0.29%

1．皂膜流量计校准值的相对不确定度u4

由检定证书检出皂膜流量计的相对不确定度为1%，包含因子k=2，所以u4=0.01÷2=0.005。

载气流速测量不确定度小于皂模流量计引入的测量不确定度，可以忽略，综合采用u2=0.005。

E.1.4 各分量标准不确定度汇总

标准不确定度汇总见表E.1。

表E.1 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度% |
| --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.2 |
| u2 | 皂膜流量计引入的不确定度分量 | 0.5 |
| u3 | 天平称量引入的不确定度分量 | 0.3 |

E.1.5 合成不确定度

以上分量彼此独立，不相关，则测量结果的合成标准不确定度

uc=u12+u22+u32=0.22+0.52+0.32=0.6%

E.1.6 扩展不确定度

取k=2，仪器检测灵敏度误差测量结果的扩展不确定度为

# U=2×uc=2×0.6=1.2% （mV·mL/mg）