河南省地方计量技术规范

JJF（豫）XXX-2025

比色法食品安全快速检测仪校准规范

Calibration Specification for Food Safety Rapid

Detection Instruments Based on Colorimetry

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                            XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局 发布

JJF（豫）XXX-2025

比色法食品安全快速检测仪

校准规范

Calibration Specification for Food Safety Rapid

Detection Instruments Based on Colorimetry

归 口 单 位 ：河南省市场监督管理局

主要起草单位：河南省平台经济发展指导中心

参加起草单位：

本规范委托主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引言……………………………………………………………………………………………(Ⅱ)

1  范围…………………………………………………………………………………………（1）

2  引用文件……………………………………………………………………………………（1）

3  概述…………………………………………………………………………………………（1）

4  计量特性……………………………………………………………………………………（1）

5  校准条件……………………………………………………………………………………（2）

5.1  环境条件…………………………………………………………………………………（2）

5.2  测量设备及其他设备……………………………………………………………………（2）

6  校准项目和校准方法………………………………………………………………………（2）

6.1  波长示值误差……………………………………………………………………………（2）

6.2  仪器示值误差与仪器重复性……………………………………………………………（3）

6.3  稳定性……………………………………………………………………………………（4）

6.4  通道间差异………………………………………………………………………………（4）

6.5  仪器线性…………………………………………………………………………………（5）

7  校准结果表达………………………………………………………………………………（5）

8  复校时间间隔………………………………………………………………………………（5）

附录A   校准记录格式………………………………………………………………………（6）

附录B   校准证书内页格式……………………………………………………………… （10）

附录C   吸光度示值误差的不确定度评定示例………………………………………… （11）

引  言

本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF1094-2002《测量仪器特性评定》进行制订。其主要内容如下：

本规范为首次制定。

比色法食品安全快速检测仪校准规范

1  范围

本规范适用于基于比色原理的食品安全快速检测仪（以下简称仪器）的校准。

2  引用文件

JJG 464—2011  半自动生化分析仪

JJG 861—2007  酶标分析仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3  概述

比色法食品安全快速检测仪是比色法食品安全快速测量仪器的统称，包括食品甲醛分析仪、农药残留快速检定仪、重金属快速测定仪、过氧化苯甲酰快速测定仪、蛋白质含量快速测定仪等，广泛应用于食品和农产品质量的快速定性定量测定。

比色法食品安全快速检测仪的工作原理如图1所示。光源主要作用是提供稳定的复合光源，波长范围一般为（340～800）nm，单色器的主要作用是将复合光分解成单色光，并将某一特定波长的单色光照射于被测量样品上，再通过检测器测定吸光度对该物质进行定性和定量分析。

光源

单色器

样品室

检测器

信号处理

显示与存储系统

图1  仪器工作原理示意图

4  计量特性

校准项目及技术指标参见表1。

表1  计量特性

|  | 计量特性 |  | 比色法食品安全快速检测仪 (I类) | 比色法食品安全快速检测仪 (Ⅱ类) | 比色法食品安全快速检测仪 (Ⅲ类) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波长示值误差 |  | 不超过±10.0 nm |  |  |
| 2 | 仪器 示值误差 | 吸光度示值误差 | 不超过±5% | - | - |
|  |  | 浓度示值误差 | - | 不超过±5% | - |
| 3 | 仪器 重复性 | 吸光度重复性 | ≤1% | - | - |
|  |  | 浓度示值重复性 | - | ≤1% | - |
| 4 | 稳定性 |  | 10min内吸光度变化不超过±0.01 | - | - |
| 5 | 通道间差异 |  | 吸光度示值差异≤0.05 | - | - |
| 6 | 仪器线性 |  | - | - | 线性相关系数 ≥0.995 |
| 注： 1 以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。 2 I类仪器为具有吸光度显示功能的仪器，Ⅱ类仪器为仅具有浓度显示功能的仪器。Ⅲ类仪器为需参照本规范进行校准的其它比色分析法原理的食品安全快速检测仪。 |  |  |  |  |  |

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：（10～35）℃；

5.1.2  相对湿度：不大于85%；

5.1.3  电源：电压为（220±22）V；频率为（50±1）Hz；

5.1.4  仪器不应受强光直射，周围无强磁场、电场干扰，无强气流及腐蚀性气体。

5.2   测量设备及其他设备

5.2.1  光谱检测仪：波长范围（340～800）nm，最大允许误差±1 nm；

5.2.2  分光光度计：波长范围（340～800）nm，I级；

5.2.3  光谱中性滤光片：吸光度范围0.2～1.5，不确定度U=0.010，k=2；

5.2.4  甲醛溶液标准物质：相对扩展不确定度不大于3%；

5.2.5  氯化钴溶液标准物质： 浓度范围（2.0～10.0） g/L，相对扩展不确定度不大于1.5% 。

6  校准项目和校准方法

6.1  波长示值误差

校准前，仪器应预热30 min。

对仪器单色器波长示值误差的校准装置如图2所示。

单色光源

光衰减器

光谱检测仪

光纤

光纤

图2 单色器波长测量装置图

待仪器预热稳定后，对仪器波长示值误差的校准，利用光谱采集器，采集波长信号在光谱检测仪上进行测量，根据其发光二级管发出波长理论值范围的不同，选择合适的波长扫描范围，单一方向逐点测出光谱能量最大时的峰值波长，重复测量三次，取其平均值。波长标称值与测得波长平均值之差为波长示值误差，按公式（1）计算，以所检通道中最大值为仪器的波长误差。

（1）

式中：△λ——波长示值误差，nm；

λ标称——波长标称值，nm；

λi——第i次峰值波长测量值，nm。

6.2 仪器示值误差与仪器重复性

6.2.1 吸光度示值误差

依次选用吸光度标称值为0.2、0.5、1.0、1.5的四块光谱中性滤光片，首先根据6.1测量得到的发光二极管发出的峰值波长，用分光光度计测量其吸光度，作为吸光度标准值As。

待仪器预热稳定后，以空气为参比，将4块中性滤光片依次垂直置于样品池光路中，测量其吸光度，重复测量三次，取其平均值，按照公式（2）计算示值误差，以所检通道中最大值为仪器吸光度示值误差。

（2）

式中：A——吸光度示值误差，%；

——吸光度标准值；

——第i次吸光度测量值。

6.2.2 吸光度重复性

选用吸光度标称值为1.0的光谱中性滤光片，以空气为参比，重复测量7次，记录其测量值。并按公式（3）计算仪器的重复性。

RSD=                        （3）

式中：RSD——相对标准偏差，重复性，%；

——第i次吸光度的测量值；

——7次测量的算术平均值。

n——测量次数，n=7。

6.2.3 浓度示值误差

对于仅具有浓度显示功能的比色法食品安全快速检测仪，选取对应的国家有证溶液标准物质，在其量程范围内，分别选取满量程的20%、50%、80%浓度的甲醛溶液标准物质进行测量，分别重复3次，记录其测量值，并计算3次测量的算术平均值。示值误差按公式（4）计算，以所检通道中最大值为仪器浓度示值误差：

（4）

式中：——示值误差，%；

——测量值的算术平均值，mg/L；

——甲醛溶液标准物质浓度的标准值，mg/L。

6.2.4 浓度示值重复性

在进行6.2.3测量时，选取高浓度溶液，重复测量7次，求其相对标准偏差（RSD），即为仪器测量重复性，按公式（3）计算。

6.3 稳定性

以空气为测量对象，调节零位，记录初始值，每2 min读取检测仪显示值。10 min内吸光度相对初始值变化最大值与初始值之差即为仪器的稳定性。

6.4 通道间差异

依据仪器性能特性，选取吸光度在0.2左右的滤光片或氯化钴标准溶液，放入样品室每个通道中，测量溶液吸光度。按式（5）计算全部通道中最大值与最小值之差。

式中：——通道间吸光度差异；

——全部通道测得的最大吸光度；

——全部通道测得的最小吸光度。

6.5 仪器线性

对于其他有些比色法食品安全快速检测仪，根据仪器测量范围的不同，选取氯化钴标准溶液2.0 g/L、4.0 g/L、6.0 g/L、8.0 g/L、10.0 g/L中的3至5个点进行测量，以空白溶液调零，每点重复测量三次，取其平均值，求出工作曲线的线性相关系数。

7  校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映，校准证书或报告至少包括以下信息：

a)  标题，如“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

i)  对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)   校准结果及测量不确定度的说明；

m)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

n)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

o)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8  复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议为1年。在相邻两次校准期间，如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应对仪器重新校准。

附录A

校准记录格式

| 计量器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请者名称 |  |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  |  |  |
| 申请者地址 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |
| 样品生产厂家 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度(℃) |  | 环境湿度(%RH) |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |
| 主标准器名称 |  |  | 型号 |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| 准确度等级 |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1、波长示值误差：

| 波长标称值(nm) | 通道 | 波长实测值(nm) |  |  | 波长平均值(nm) | 波长示值误差(nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |

- 2、吸光度示值误差：

| 标准值 | 通道 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3、稳定性：

| - 通道 | - 初始值 | - 2min | - 4min | - 6min | - 8min | - 10min | - 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4、通道间差异

| - 通道 | - 吸光度 | - 通道 | - 吸光度 | - 通道 | - 吸光度 | - 通道 | - 吸光度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5、仪器线性：

| 标准物质浓度 | 仪器显示值 |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性相关系数 |  |  |  |  |

- 6、仪器重复性：

| 通道 | 7次平行测量值 |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 标准偏差s | RSD（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录B

校准证书内页格式

校 准 结 果

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 波长示值误差 |  |
| 仪器示值误差 |  |
| 仪器重复性 |  |
| 稳定性 |  |
| 通道间差异 |  |
| 仪器线性 |  |

校准结果不确定度：

附录C

吸光度示值误差的不确定度评定示例

C.1  概述

C.1.1 测量依据： JJF（豫） XXX— 2025  《比色法食品安全快速检测仪校准规范》。

C.1.2 计量标准：主要计量标准光谱中性玻璃滤光片，吸光度标称值为0.2、0.5、1.0、1.5，见表C.1。

表C.1  计量标准设备

| 名 称 | 测量范围 | 不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 光谱中性滤光片 | 吸光度（0.2，0.5，1.0，1.5） | 吸光度U=0.010 k=2 |

C.1.3 被测对象：比色法食品安全快速检测仪。

C.1.4 测量方法：用光谱中性玻璃滤光片作为标准器，进行吸光度示值误差的校准。校准的环境温度为（10～35）℃，相对湿度≤85%。测量时，以空气为参比，测量标准值为0.2，0.5，1.0，1.5的光谱中性玻璃滤光片吸光度，重复测量三次，其测定值的平均值与标准值的差，即为吸光度示值误差。

C.2 测量模型

式中：

——吸光度示值误差；

——吸光度测量值；

——吸光度标准值。

C.3 不确定度传播律

灵敏系数为：

不确定度分量：

C.4 标准不确定度评定

C.4.1 输入量的标准不确定度

输入量的不确定度主要是吸光度的测量重复性，可以通过连续测量得到的测量列，采用A类方法进行评定。

选用一台比色法食品安全快速检测仪，选用吸光度标称值为1.0的中性滤光片连续测量10次，得到一组测量值：

1.022，1.023，1.025，1.024，1.022，1.024，1.022，1.023，1.024，1.023

则：=0.001

实际测量情况，在重复性条件下连续测量3次，以3次测量算术平均值为测量结果，则得到。

C.4.2 输入量的标准不确定度的评定

输入量的不确定度主要来源于光谱中性滤光片测量的不确定度，根据检定证书给出的不确定度来评定，因此，采用B类方法进行评定。

光谱中性滤光片给出的吸光度不确定度为0.010，包含因子，则标准不确定度为。

C.5 合成标准不确定度的计算

表C.2  各分量标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 标准不确定度分量的值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吸光度测量重复性 | 0.00058 | 1 | 0.00058 |
|  | 光谱中性滤光片引入 | 0.0050 | -1 | 0.0050 |

以上各分量无关，则合成标准不确定度

=3

C.6 扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，则：

C.7 对比色法食品安全快速检测仪吸光度示值误差测量结果不确定度评估

根据JJF（豫） XXX—2025 《比色法食品安全快速检测仪校准规范》的规定，需校准0.2、0.5、1.0、1.5共4个点，其测量不确定度见表C.3。

表C.3  示值误差测量结果不确定度一览表

| 校准点 (吸光度) | 不确定度分量（吸光度） |  | uc | U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u(A) | u() |  |  |
| 0.2 | 0.00064 | 0.0050 | 0.00504 | 0.011 |
| 0.5 | 0.00062 | 0.0050 | 0.00504 | 0.011 |
| 1.0 | 0.00058 | 0.0050 | 0.00503 | 0.011 |
| 1.5 | 0.00058 | 0.0050 | 0.00503 | 0.011 |