河南省地方计量校准规范

JJF（豫） XXX-2025

水中六价铬分析仪校准规范

Calibration Specification for Chromium(Ⅵ) Analyzer in Water

（征求意见稿）

XXXXXXXX发布                            XXXXXXXX实施

河 南 省 市 场 监 督 管 理 局  发 布

JJF（豫）XXX—XXXX

水中六价铬分析仪校准规范

Calibration Specification for

Chromium(Ⅵ) Analyzer in Water

归口单位：河南省市场监督管理局

主要起草单位 ：河南省郑州生态环境监测中心

参加起草单位 ：

本规范委托河南省化学与标准物质计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言			（II）

1  范围			（1）

2  引用文件			（1）

3  概述			（1）

4  计量性能			（1）

5  校准条件			（1）

5.1 环境条件			（2）

5.2 校准用标准物质及配套设备			（2）

6 校准项目和校准方法			（2）

6.1 校准前准备			（2）

6.2 示值误差			（2）

6.3 重复性			（2）

6.4 检出限 			（3）

7  校准结果表达			（3）

8  复校时间间隔			（4）

附录A  校准原始记录格式			（5）

附录B  校准证书内页格式			（6）

附录C  水质六价铬分析仪示值误差测量不确定度评定示例			（7）

引   言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

水中六价铬分析仪校准规范

1  范围

本校准规范适用于基于分光光度法测量原理并具有特定波长的水中六价铬分析仪的校准。

2  引用文件

GB 3838—2002 地表水环境质量标准

GB/T 7467—1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

水中六价铬分析仪是用于测量水中六价铬元素浓度的仪器，六价铬广泛存在于地下水、地表水、生活污水和工业废水中，水中六价铬含量是评价水体质量的重要指标。其测量原理是在在酸性溶液中，六价铬和二苯碳酰二肼反应生成紫红色化合物，在540nm处进行光度法测定，结合标准曲线计算浓度。仪器结构简图如图1所示：

检测系统

信号处理与显示系统

反应单元

进样系统

图1 仪器结构简图

4 计量特性

六价铬分析仪计量特性见表1

表1 校准项目和技术指标

| 序号 | 校准项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 | ±5% |
| 2 | 重复性 | ≤3% |
| 3 | 检出限 | ≤0.004mg/L |
| 注：以上技术指标仅供参考，不作为合格性判定依据。 |  |  |

5 校准条件

5.1  环境条件

5.1.1 环境温度：（10～30）℃。

5.1.2 相对湿度：不大于80%。

5.1.3 电源：电压为(220±22)V，频率为（50±1）Hz。

5.2  校准用标准物质及配套设备

5.2.1 应采用国家计量行政部门批准的有证标准物质，六价铬单元素溶液标准物质,相对扩展不确定度应不大于2%（k=2）。

5.2.2 吸量管：A级。

5.2.3 容量瓶：A级。

6 校准项目和校准方法

6.1  校准前准备

外观及功能性检查：仪器应包含名称、型号、出厂编号、制造单位名称、制造日期。各调节旋钮、 按键应能正调节，通电检查时，分析仪应能正常工作。

开机预热，待仪器稳定后，按照仪器使用说明书绘制标准曲线。绘制完成后，对仪器进行下列项目的校准。

6.2  示值误差

用浓度约为满量程10%、20%、60%的标准溶液，分别重复测量3次，求其3次的平均值。按公式(1)计算各点的示值误差△Cr，取绝对值最大的△Cr为示值误差。

∆Cr=C−CsCs×100%                                                             （1）

式中：

∆Cr——示值误差，%；

C——3次测量平均值，mg/L；

Cs——稀释后六价铬溶液标准值，mg/L。

6.3  重复性

用浓度约为满量程20%的标准溶液重复测量7次，记录每次测量值，按公式 (2)计算7次测量的相对标准偏差作为仪器的重复性。

(2)

式中：

Ci —— 第i次的测量值，mg/L；

C——7次测量的平均值，mg/L；

n ——测量次数，n =7；

RSD——7次测量的相对标准偏差，%。

6.4  检出限

用空白溶液连续测定11次，计算标准偏差，以3倍标准偏差作为检出限，当仪器有多个量程时，只需要做低量程的检出限。按照公式(3)计算检出限。

(3)

式中：

IDL——检出限，mg/L；

SD——11次测量的标准偏差，mg/L；

Ci——第i次的测量值，mg/L；

C——11次测量的平均值，mg/L；

n ——测量次数，n =11。

7 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，“校准证书” ；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期， 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准， 不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

校准原始记录格式

（推荐性表格）

| 客户名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 环境温度 |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |
| 接收日期 |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录编号 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  | 核验员 |  |  |  |
| 标准器名称 |  | 测量范围 | 不确定度 |  | 证书编号 |  | 有效期至 |

- 外观及功能性检查：

- 示值误差

| 标准值 (mg/L) | 示值(mg/L) |  |  | 平均值(mg/L) | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.重复性

| 标准值 (mg/L) | 示值(mg/L) |  |  |  |  |  |  | 平均值 (mg/L) | 重复性 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.检出限

| 测量值(mg/L) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(mg/L) |  |  |  |  |  | / |
| 标准偏差（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| 检出限（mg/L） |  |  |  |  |  |  |

5.测量结果的不确定度：

# 附录B

# 校准证书内页格式

（推荐性表格）

1.外观及功能性检查：

2.示值误差：

| 标准值(mg/L) | 测量值(mg/L) | 示值误差 |
| --- | --- | --- |

3.重复性：

4.检出限：

5.测量结果的不确定度：

附录C

# 水质六价铬分析仪示值误差测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 环境条件：符合本校准规范规定的环境条件。

C.1.2 测量标准：采用GBW(E)080257六价铬单元素溶液标准物质，标准值为100.0μg/mL，相对扩展不确定度为0.8%（k=2）。

C.1.3 被校对象：六价铬分析仪。

C.1.4 测量方法：按6.2进行示值误差校准。

C.2 测量模型

示值误差测量模型：

∆Cr=C−CsCs×100%                                      （C.1）

式中：

∆Cr——示值误差，%；

C——3次测量平均值，mg/L；

Cs——稀释后六价铬溶液标准值，mg/L；

C.3 不确定度来源

影响示值测量不确定度的因素有：

——六价铬单元素溶液标准物质的定值不确定度；

——稀释过程引入的不确定度；

——环境条件、人员操作等随机因素引入的不确定度，以7次测量的相对标准偏差（RSD）表示。

C.4 标准不确定的评定

C.4.1 六价铬单元素溶液标准物质定值相对扩展不确定度为0.8%，包含因子k=2。则溶液标准物质引入的不确定度分量为：

urelCs1=0.8%2=0.4%

C.4.2 以0.2 mg/L的六价铬溶液标准物质为例进行评定。采用2mL单标线吸量管（MPE：±0.010 mL），吸取2 mL的100.0μg/mL溶液定容至1000 mL容量瓶（MPE：±0.040 mL）。则稀释过程引入的不确定度分量为：

urelCs2=0.01032+0.04032=0.29%

C.4.3 Cs的相对标准不确定度

由于urelCs1和urelCs2互不相关，则

urelCs=urel2Cs1+urel2Cs2=0.5%

C.4.4 C的相对标准不确定度

由环境条件、人员操作等随机因素引入的不确定度，采用A类评定，由该浓度点重复测量7次的相对标准偏差表示（RSD=1%）。由于规范中要求采用3次测量的算术平均值作为该浓度点的测量值，则

urelC=RSD3=0.58%

C.4.5 标准不确定度汇总

标准不确定度汇总于表C.2.

表C.2  标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量符号 |  | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| urelCs | urelCs1 | 六价铬单元素溶液标准物质 | 1 | 0.4% | 0.5% |
|  | urelCs2 | 稀释过程引入的不确定度 | 1 | 0.29% |  |
| urelC |  | 环境条件、人员操作等随机因素引入的不确定度 | 1 | 0.58% |  |

C.5 合成标准不确定度

u∆C=ure;2Cs+ure;2C=0.76%

C.6 扩展不确定度

U=k×u∆C=1.6%           （k=2）