河南省地方计量技术规范

油库容积式流量计状态核查计量技术规范

编

制

说

明

规范编写组

2025年10月

目  录

一、任务来源	1

二、目的和意义	1

三、规范内容说明	2

1）引言	2

2）适用范围	2

3）规范起草的技术依据	3

4）术语	3

5）概述	3

6）计量特性	4

7）计量标准	4

8）核查项目	4

9）核查方法	4

10）核查结果的表示	5

油库容积式流量计状态核查计量技术规范

编制说明

一、任务来源

为填补省内《油库容积式流量计状态核查计量技术规范》的空白，满足计量技术工作需求，2025年1月，河南省华威化工咨询服务有限公司（主起草单位）向省局提出编制《油库容积式流量计状态核查计量技术规范》的申请，2025年5月，省局批准了该地方技术规范的制订工作，规范名称为JJF（豫）×××-2025。规范的起草单位有河南省计量测试科学研究院、中国石化销售股份有限公司河南石油分公司。

二、目的和意义

商业油库定量装车流量计量，较多选用容积式流量计，也有选用质量流量计，无论选用何种方式的流量计，按照计量法制管理规定都要进行周期检定，按照检定周期拆装、送检（离线送检），耽误发油且费用较大，长期以来这都是一件很麻烦又难以解决问题。近年来在线开放式检定容积式流量计商业油库定量装车用流量计大部分采用容积式流量计，针对该设备的检定，一般采用容积法，该检定方法标准器用的是标准罐，标准罐的容积一般为1000-2000升，按照规定一台流量计在线检定至少需要检测3个流量点，每个流量点至少测试3次，一个检定过程至少需要测试9次，检定液体每次都要排放回储罐。这种方法虽然避免了流量计拆装，但是检定期间还是要停止发油，使用敞口标准量器，检定液体还要排放返回至储罐，整个检定校准过程相当繁琐且耗时很长，流量计检定效率低存在环保和安全隐患。
    在两次检定之间，也需要对容积式流量计进行核查，确保流量计计量状态的可信度。同时，精细化管理也需要定量装车计量系统定期进行期间核查。研发油库定量装车在线密闭期间核查系统和相应的核查规范，是深化计量技术和计量管理进步迫切需要解决的问题。
    近年来，随着流量计技术的进步和油品密度在线计量技术的发展应用，为解决定量装车计量系统多年来的流量计和发油系统核查问题创造了条件。目前市场上有厂家针对我们的需求研发试制用于定量装车系统的计量设备，由于没有国家标准或规范支持，没有判别验收认可的依据、所以不具有法律效率，产品难免有隐患应用也难免出现副作用。目前，急需结合油库实际运行状况，更加切合实际工作状况，制定我省的《油库容积式流量计状态核查计量技术规范》地方规范，使油库自动发油计量系统的计量状态得到有效保证，出具的数据得到更可靠的量值溯源，得到交接双方的认可。

三、规范内容说明

1）引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、 JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、 JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制，所用计量单位均采用国家法定计量单位。

本规范为首次制定。

2）适用范围

本规范适用于油库容积式流量计状态核查计量技术规范。

3）规范起草的技术依据

本规范引用了下列文件：

JJG 667-2010 液体容积式流量计

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范：凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括修改单）适用于本规范。

- 术语

油库自动发油系统

通过流量传感器和温度传感器等自动测量设备，与油泵、电动阀门、可编程控制器、计算机等自动控制设备组合，应用PLC技术、计算机通讯技术、IC卡技术，通过局域网络组成结构开放、组态灵活、控制功能完善的自动控制系统，实现油库发油出库作业的自动定量操作和信息管理的系统。

5）概述

油库发油货位容积式流量计主要类型分：腰轮(又称罗茨)流量计、双转子流量计。工作原理为：液体通过流量计，就会在流量计进出口之间产生一定的压力差。液体在流量计的运动部件在这个压力差的作用下将产生运动，并将液体由入口排向出口。在这个过程中，液体多次反复充满流量计的容室。在给定条件下，该容室的容积是确定的，只要测得运动部件的运动次数，就可以得到通过流量计的流体的累积体积流量。

油库容积式流量计在线核查由高精度标准流量计、数据采集、显示器和数字式温度计等部分组成，详见图1油库容积式流量计在线核查示意图和图2油库容积式流量计在线核查装置结构。

图1 油库发油货位温度测量系统核查示意图

1、API 阀，2、标准表 ，3、密度温度探头， 4、复合软管， 5、现场控制器， 6、移动托架， 7、排放口，8、接油盒， 9、推扶手， 10、防爆蓄电池架

图2 油库容积式流量计在线核查装置结构

6）计量特性

油库容积式流量计示值的最大允许误差不超过±0.2%。

7）计量标准

本规范所涉及的核查用设备（数字式温度计、标准表、配套装置结构等）都是常见的、经济的设备。

8）核查项目

油库容积式流量计在线核查项目为：油库容积式流量计示值误差。

9）核查方法

（1）核查方法选取

本规范制定的核查方法合理可行、操作简捷、结果可靠、具有通用性。综合考虑安全性和核查成本，核查方法的选择适用于最常使用的情景。标准器的选择符合国家、地方规程、核查规范或者JJF 1094-2002《计量仪器特性评定》，满足要求且未选取精密昂贵的仪器设备。

（2）计量性能核查前的准备

为保证数据准确可靠，核查时环境条件应满足：温度（0～35）℃，核查过程中温度变化应不超过 5℃，相对湿度35%～85%。

10）核查结果的表示

（1）核查结果的表达应符合JJF 1071等文件的要求；

（2）列出核查项目的核查结果及测量结果的扩展不确定度。

《油库容积式流量计状态核查计量技术规范》规范起草组

# 2025年10月20日