河南省地方计量技术规范

JJF（豫）XXX-2025

甲苯气体检测报警仪校准规范

Calibration Specification for Toluene Gas Detector

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                            XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局 发布

JJF（豫）XXXX-2025

甲苯气体检测报警仪校准规范

Calibration Specification for

Toluene Gas Detector

归 口 单 位 ：河南省化学与标准物质计量技术委员会

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：河南省计量测试科学研究院

本规范委托河南省化学与标准物质计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言…………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1  范围………………………………………………………………………………（1）

2  引用文件…………………………………………………………………………（1）

3  概述………………………………………………………………………………（1）

4  计量特性…………………………………………………………………………（1）

5  校准条件…………………………………………………………………………（2）

5.1  环境条件………………………………………………………………………（2）

5.2  测量标准及其他设备…………………………………………………………（2）

6  校准项目和校准方法……………………………………………………………（2）

6.1  仪器的调整……………………………………………………………………（2）

6.2  示值误差………………………………………………………………………（3）

6.3  重复性…………………………………………………………………………（3）

6.4  响应时间………………………………………………………………………（3）

6.5  报警功能和报警动作值………………………………………………………（4）

6.6  漂移……………………………………………………………………………（4）

7  校准结果的表达…………………………………………………………………（5）

8  复校时间间隔……………………………………………………………………（5）

附录A  甲苯气体检测报警仪校准记录（参考）…………………………………（6）

附录B  甲苯气体检测报警仪校准证书内页格式（参考） ……………………（7）

附录C  甲苯气体检测报警仪示值误差测量不确定度评定示例  ……………（8）

引    言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》为基础性规范进行制定。

本规范参考了GB 12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》、GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》、GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分：化学有害因素》等相关技术文件。

本规范为首次发布。

甲苯气体检测报警仪校准规范

1  范围

本规范适用于测量范围为（0~100）μmol/mol的甲苯气体检测报警仪的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1172-2007 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范

GB 12358-2024 作业场所环境气体捡测报警仪通用技术要求

GB/T 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

3  概述

甲苯气体检测报警仪(以下简称仪器)主要用于检测环境和作业场所中甲苯气体的浓度。仪器主要由气路单元、检测单元、信号处理单元、报警单元和显示单元等组成，检测原理主要为电化学法、半导体法和光离子化（PID）法等，按照采样方式可分为泵吸式和扩散式，按照使用方式可分为固定式和便携式。

4  计量特性

仪器计量性能见表1

表1  仪器的计量性能

| 计量性能 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 示值误差 |  | ±1 μmol/mol或±10% |
| 重复性 |  | ≤2% |
| 响应时间 |  | ≤60 s |
| 漂移 | 零点漂移 | ±2%FS |
|  | 量程漂移 | ±3%FS |
| 报警功能 |  | 在其测量范围内应具有报警设定值，当仪器示值达到报警设定值时，应有与正常状态明显区分的声、光或振动报警。 |
| 注： - 1.FS表示仪器满量程； - 2.报警功能仅限具有报警功能的仪器； - 3.以上各项指标不适用于合格性判定，仅作参考。 |  |  |

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：（0～40）℃。

5.1.2  相对湿度：≤85%。

5.1.3  工作环境应无影响仪器正常工作的电磁场及干扰气体，校准现场应保持通风并采取安全措施。

5.2  测量标准及其他设备

5.2.1  气体标准物质

氮中或空气中甲苯气体有证标准物质，相对扩展不确定度应不大于3%（k=2）。当采用标准气体稀释装置稀释高浓度的气体标准物质时，气体稀释装置的流量示值误差应不大于±1%，重复性应不大于0.5%。配置后标准气体的相对扩展不确定度应满足上述要求。

5.2.2  零点气体

采用纯度不小于99.999%的高纯氮气或合成空气（由99.999%的氮气和99.999%的氧气配制）。

5.2.3  流量计

流量范围不小于1000 mL/min，准确度等级不低于4.0级。

5.2.4  电子秒表

最大允许误差不超过±0.10 s/h。

6  校准项目和校准方法

## 6.1 仪器的调整

按照仪器说明书的要求对仪器进行预热，预热稳定后，按图1所示连接气路。校准泵吸式仪器时，必须保证旁通流量计有气体放出。校准扩散式仪器时，应按照仪器使用说明书的要求调节流量。若说明书中没有明确要求，则流量一般调节至（500±50）mL/min。

使用说明书中对仪器调整有明确要求时，按照说明书的要求调整零点和示值；若说明书中没有明确要求，则用零点气体和浓度约为满量程80%的气体标准物质调整仪器的零点和示值。

图1 仪器气路连接示意图

## 6.2 示值误差

依次通入浓度约为满量程20%、50%、80%的气体标准物质，待仪器示值稳定后，记录仪器示值。每个浓度点重复测量3次，按公式（1）计算3次示值的算术平均值，按公式（2）计算仪器各浓度点的示值误差∆c或∆cr。

## Δc=c−cs                           （1）

Δcr= c  −   cscs ×100%                       （2）

式中：

Δc——示值绝对误差；

Δcr——示值相对误差；

c——3次测量结果的算术平均值，μmol/mol；

cs——气体标准物质浓度值，μmol/mol。

6.3 重复性

通入浓度约为满量程50%的气体标准物质，待仪器示值稳定后，记录仪器示值。然后通入零点气体使仪器示值回零，再通入上述浓度的气体标准物质，重复测量6次。按公式（3）计算仪器的重复性。

sr=1ci=16(ci− c)2n−1×100%           （3）

式中：

c——6次测量结果的算术平均值，μmol/mol；

ci——第i次测量结果，μmol/mol；

——测量次数，=6。

6.4 响应时间

通入零点气体校准仪器零点后，通入浓度约为满量程50%的气体标准物质，记录稳定示值。然后通入零点气体使仪器回零，再通入上述浓度的气体标准物质，同时启动秒表，待仪器示值达到稳定示值的90%时停止计时，记录秒表读数，重复测量3次，取3次测量值的算术平均值作为仪器的响应时间。

## 6.5 报警功能和报警动作值

## 通入高于报警设定值的气体标准物质，使仪器出现报警动作，观察仪器声、光或振动报警功能是否正常，并记录仪器报警时的示值。重复操作3次，取3次示值的算术平均值为仪器的报警动作值。

6.6 漂移

仪器的漂移包括零点漂移和量程漂移。

通入零点气体使仪器示值回零，记录仪器稳定示值cz0，再通入浓度约为满量程80%的气体标准物质，记录仪器稳定示值cs0，对便携式仪器连续运行1 h，每间隔15 min通入零点气体，记录仪器稳定示值czi，再通入浓度约为满量程80%的气体标准物质，记录仪器稳定示值csi；固定式仪器连续运行4 h，每间隔1 h重复上述步骤1次。

按式（4）计算零点漂移，取绝对值最大的∆Zi作为仪器的零点漂移。

∆Zi=czi−cz0R×100%FS                        （4）

式中：

∆Zi——第i次零点漂移；

czi——零点第i次示值；

cz0——零点初次示值；

R——仪器满量程。

按式（5）计算量程漂移，取绝对值最大的∆Si作为仪器的量程漂移。

∆Si=csi−czi−cs0−cz0R×100%FS                   （5）

式中：

∆Si——第i次示值漂移；

csi——通入气体标准物质后第i次示值；

cs0——通入气体标准物质后初次示值；

czi——零点第i次示值；

cz0——零点初次示值；

R——仪器满量程。

7  校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），页码及总页数的标识；

e）客户名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8  复校时间间隔

复校时间间隔的长短由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。如果对仪器的测量数据有怀疑或仪器更换主要部件及维修后应及时对仪器进行校准。

附录A

# 甲苯气体检测报警仪校准记录（参考）

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 | ℃ % |
| 仪器名称 |  |  | 技术依据 |  |
| 仪器型号 |  |  | 校准日期 |  |
| 出厂编号 |  |  | 校准员 |  |
| 制造单位 |  |  | 核验员 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 | 溯源单位 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |

- 测量范围：

- 示值误差

| 标准气体浓度μmol/mol | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值μmol/mol | 示值误差μmol/mol | 示值误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

- 重复性

| 标准气体浓度μmol/mol | 仪器测量值/μmol/mol |  |  |  |  |  | 平均值 μmol/mol | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

- 响应时间

| 响应时间/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值/μmol/mol |  |  | 报警值/μmol/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

- 漂移

| 时间 | 0 h 0 min | 1 h 15 min | 2 h 30 min | 3 h 45 min | 4 h 60 min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点/μmolmol |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程/μmolmol |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

# 甲苯气体检测报警仪校准证书内页格式（参考）

证书编号××××—×××× 校准结果 校准项目; 计量性能要求; 校准结果. 1; 示值误差; 标准值μmol/mol; 仪器示值 μmol/mol; 示值误差; 扩展不确定度. 2; 重复性. 3; 响应时间. 4; 报警功能和报警动作值. 5; 零点漂移. 6; 量程漂移. 以下空白 第×页共×页

附录C

# 甲苯气体检测报警仪示值误差测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 环境条件：符合本校准规范的环境条件。

C.1.2 测量标准：甲苯气体标准物质，相对扩展不确定度为Urel = 2%，k=2。

C.1.3 被校仪器：甲苯气体检测报警仪，测量范围：（0～100）μmol/mol。

C.1.4 测量方法：按照仪器使用说明书中的要求，分别通入零点气体和浓度约为满量程80%的气体标准物质，调整仪器的零点和示值。依次通入浓度约为满量程20%、50%、80%的气体标准物质，记录稳定后的示值，然后通入零点气体待示值回零后，再通入上述气体标准物质。每点重复测量3次，3次示值的算术平均值与气体标准物质浓度值的差值为该仪器的示值误差。

C.2 测量模型

## Δc=c−cs                           （C.1）

式中：

Δc——示值绝对误差；

c——3次测量结果的算术平均值，μmol/mol；

cs——气体标准物质浓度值，μmol/mol。

C.3 不确定度来源

C.3.1 甲苯气体标准物质定值引入的不确定度。

C.3.2 测量重复性引入的不确定度。环境条件、人员操作、流量控制、取样系统吸附等各种随机因素，体现在测量重复性引入的不确定度中。

C.4 标准不确定度评定

C.4.1 甲苯气体标准物质定值引入的标准不确定度ucs

采用的甲苯气体标准物质，其定值相对扩展不确定度为2%。包含因子k=2。则气体标准物质定值引入的标准不确定度为：

ucs=cs×2%2                         （C.2）

各校准点气体标准物质相应的标准不确定度ucs计算结果见表C.1。

表C.1 各校准点气体标准物质的标准不确定度ucs

| 测量范围 µmol/mol | 气体标准物质浓度值 µmol/mol | ucs µmol/mol |
| --- | --- | --- |
| （0～100） | 20.01 | 0.20 |
|  | 50.35 | 0.50 |
|  | 80.74 | 0.81 |

C.4.2 测量重复性引入的标准不确定度uc

对于测量范围为(0～100) µmol/mol的仪器依次通入浓度约为20.01 µmol/mol、50.35 µmol/mol、80.74 µmol/mol的甲苯气体标准物质，重复测量10次。各校准点测量结果见表C.2。

表C.2 各校准点测量结果

| 气体标准物质浓度值 µmol/mol | 示值/µmol/mol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20.01 | 18.9 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.6 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 18.7 | 19.4 |
| 50.35 | 49.3 | 49.3 | 49.6 | 49.2 | 49.8 | 49.1 | 49.3 | 49.8 | 49.3 | 49.6 |
| 80.74 | 80.9 | 80.5 | 80.6 | 80.2 | 80.5 | 80.5 | 80.7 | 80.3 | 80.9 | 81.4 |

各校准点分别按式(C.3)计算实验标准偏差s，各校准点相应的标准不确定度可按式(C.4)计算。

s =  i=110( ci − c )2    10−1                       (C.3)

u(c) =  s  n=  s3                           (C.4)

注：本规范规定, 每个校准点重复测量3次，取3次示值的算术平均值作为仪器示值，故n=3。

各校准点的标准偏差s与标准不确定度uc的计算结果见表C.3

表C.3  各校准点的标准偏差s与标准不确定度uc

| 气体标准物质浓度值 µmol/mol | 平均值 µmol/mol | s µmol/mol | uc µmol/mol |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.01 | 19.0 | 0.27 | 0.16 |
| 50.35 | 49.4 | 0.25 | 0.14 |
| 80.74 | 80.6 | 0.35 | 0.20 |

C.5 合成标准不确定度

C.5.1标准不确定度汇总表

各标准不确定度分量汇总见表C.4。

表C.4  标准不确定度分量汇总表

| 测量范围µmol/mol | 标准不确定度 µmol/mol | 气体标准物质浓度值µmol/mol | 不确定度来源 | 标准不确定度值 µmol/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （0～100） | ucs | 20.01 | 甲苯气体标准物质定值引入的标准 不确定度 | 0.20 |
|  |  | 50.35 |  | 0.50 |
|  |  | 80.74 |  | 0.81 |
|  | uc | 20.01 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 0.16 |
|  |  | 50.35 |  | 0.14 |
|  |  | 80.74 |  | 0.20 |

C.5.2 合成标准不确定度的计算

各输入量彼此独立不相关，则合成标准不确定度按式（C.5）计算

u2∆c=∂∆c∂c2u2c+∂∆c∂cs2u2cs              （C.5）

灵敏系数：∂∆c∂c=1，∂Δc∂cs=−1

则：                  uc2∆c=u2c+u2cs                    （C.6）

按式（C.6）计算，则合成标准不确定度ucΔc为

校准点20.01 µmol/mol：ucΔc=u2c+u2cs=0.26 µmol/mol

校准点50.35 µmol/mol：ucΔc=u2c+u2cs= 0.52 µmol/mol

校准点80.74 µmol/mol：ucΔc=u2c+u2cs=0.83 µmol/mol

C.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则各点校准结果的扩展不确定度按式(C.7)计算：

U=k×ucΔc                        (C.7)

校准点20.01 µmol/mol：U= 0.5 µmol/mol，k=2

校准点50.35 µmol/mol：U= 1.0 µmol/mol，k=2

校准点80.74 µmol/mol：U= 1.7 µmol/mol，k=2