JJF（豫）

河南省地方计量技术规范

JJF（豫）xx－20xx

新能源汽车电安全性能检验系统

校准规范

Calibration Specifications for New Energy Vehicle Safety Performance Inspection Systems

（征求意见稿）

20xx－xx－xx发布                      20xx－xx－xx实施

河南省市场监督管理局 发 布

新能源汽车电安全性能检验

系统校准规范

JJF（豫）XXX－XXXX

Calibration Specifications for New

Energy Vehicle Safety Performance

Inspection Systems

归 口 单 位：河南省市场监督管理局

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：

本规范委托主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

***

***

***

参加起草人：

xxx

Xxx

xxx

目 录

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	1

5  计量特性	1

6  校准条件	2

7  校准项目和校准方法	2

8  校准结果的表达	4

9  复校时间间隔	5

附录A  校准原始记录格式	6

附录B  校准证书内页格式	7

附录C  示值误差不确定度评定示例	8

引    言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范主要参考了GB/T 44500《新能源汽车运行安全性能检验规程》的要求编制而成。

本规范为首次制定。

新能源汽车电安全性能检验系统校准规范

  - 1  范围

本规范适用于在用纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车电安全性能检验系统的校准。

  - 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1221—2025  汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范

GB 3847—2018  柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）

GB/T 44500—2024  新能源汽车运行安全性能检验规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

  - 3  术语

GB 3847、GB/T 44500界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1  电动汽车安全性能检验 electric vehicle safety performance inspection

对电动汽车的动力蓄电池、驱动电机、电控系统、电气安全等与安全相关的部件/装置技术性能进行的检验。

[来源：GB/T 44500—2024，3.1.1 ，有修改]

  - 4  概述

新能源汽车电安全性能检验系统（以下简称检验系统）是对新能源汽车进行动力蓄电池安全、电控系统安全及电气安全检验的系统。

电安全性能检验系统由动力蓄电池充电安全检验模块、电气安全检验模块、充电电源、交直流充电枪、电平台探头、软件系统等组成。

  - 5  计量特性

5.1  充电输出电压示值误差：±0.5%。

5.2  充电输出电流示值误差：±1%或±0.3 A。

- 5.3  绝缘电阻示值误差：±3%。

5.4  电位均衡示值误差：±3%。

  - 6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（-10～40）℃。

6.1.2  相对湿度：不大于85％。

6.1.3  工作现场的电磁干扰应对校准过程及结果无影响。

6.2  测量标准及其他设备

测量标准及其他设备技术指标见表1。

表1 测量标准及其他设备技术指标

| 设备名称 | 测量范围 | 准确度等级或最大允许误差或扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 充电安全检验校准装置 | 直流电压至少满足（0～800）V 直流电流至少满足（0～50）A | MPE：±0.1% |
| 电气安全检验校准装置 | 绝缘电阻至少满足（0.1～200）MΩ 电压测量上限不低于被校装置额定电压值的120%，输入阻抗不低于5GΩ | 绝缘电阻：MPE：±1% 电压测量：MPE：±2% |
|  | 电位均衡至少满足（50～200）mΩ 电流测量上限不低于被校装置额定电流值的120% | 电位均衡：MPE：±1% 电流测量：MPE：±1% |

  - 7  校准项目和校准方法

7.1  校准前准备

7.1.1  人工目视、手感检查（必要时操作开关检查）焊接件、电气元件、接插件、报警装置等状态。检验系统安全接地，接地可靠。

7.2  校准点的选取

校准点的选取可参考被校装置使用说明书中对校准点的建议，并可根据实际情况或送校单位的要求选取校准点。

## 7.3  充电输出电压

## 将电安全性能检验系统与校准装置正确连接，校准装置设定电压一般为400V或800V，按公式（1）计算输出电压示值误差。

## （1）

## 式中：

——输出电压示值相对误差，%；

——电安全检验系统输出电压示值，V；

——校准装置电压实测值，V。

## 7.4  充电输出电流

## 将电安全性能检验系统与校准装置正确连接，校准装置设定电流一般为25A或50A，按公式（2）计算输出电流示值误差。

## （2）

## 式中：

——输出电流示值相对误差，%；

——电安全检验系统输出电流示值，A；

——校准装置电流实测值，A。

7.5  绝缘电阻

将电安全性能检验系统交、直流枪插入校准装置交、直流充电插座，设定检测电压为电安全性能检验系统绝缘电阻测试的额定电压，待检测电压稳定在90%～120%额定电压后，至少选取3个校准点，一般包含0.1 MΩ、1 MΩ、测量上限，调节校准装置标准电阻设定值，依据电安全性能检验系统说明书采样时间要求进行采样，稳定后分别记录电安全性能检验系统端子间（直流DC+与PE间、直流DC-与PE间、交流L1与PE间、交流L2与PE间（适用时）、交流L3与PE间（适用时）、交流N与PE间）绝缘电阻示值，按公式（3）分别计算各绝缘电阻示值误差，取示值误差最大值作为校准结果。

（3）

式中：

——绝缘电阻示值相对误差，%；

——电安全性能检验系统绝缘电阻示值，MΩ；

——校准装置绝缘电阻标准值，MΩ。

7.6  电位均衡

将电安全性能检验系统交、直流枪插入校准装置交、直流充电插座，电平台探头与校准装置可靠连接，设定测试电流为电安全性能检验系统电位均衡测试的额定电流（不小于0.2A），待测试电流稳定在95%～105%额定电流后，至少选取3个校准点， 一般包含测量下限、100 mΩ、200 mΩ校准点，调节校准装置电位均衡设定值，依据电安全性能检验系统说明书采样时间要求进行采样，稳定后分别记录自动测试装置（可导电部件与电平台、可导电部件间）电位均衡示值，按公式（4）分别计算电位均衡示值误差。取示值误差最大值作为校准结果。

（4）

式中：

——电位均衡示值相对误差，%；

——电安全性能检验系统电位均衡示值，mΩ；

——校准装置电位均衡标准值，mΩ。

  - 8  校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校仪器的描述和明确标识（如型号、产品编号等）；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明；

l）对校准规范的偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人批准人的签名、职务或等效标识；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

o) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准记录格式参见附录A，校准证书内页格式参见附录B，示值误差测量不确定度评定的示例参见附录C。

  - 9  复校时间间隔

检验系统的复校时间间隔建议为一年。复校时间间隔受仪器使用情况、使用者和仪器本身属性等诸多因素的制约。送校单位可根据实际情况确定复校时间间隔。

附录A

校准原始记录格式（推荐性）

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校 样品 | 名称 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的 主要计量标准器具 | 名称 |  |  |  |  |  | 溯源证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度/℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度/% |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充电安全检验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电压 | （电压实测值）标准值/V |  |  |  | 被校示值/V |  |  |  |  |  | 示值误差/% |  |  |  |
| 输出电流 | （电流实测值）标准值/A |  |  |  | 被校示值/A |  |  |  |  |  | 示值误差/% |  |  |  |
| 电气安全自动检验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 | 检测电压/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DC+—PE |  |  |  |  |  |  | DC－—PE |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值/MΩ |  | 被校示值/MΩ |  | 示值误差/% |  |  | 标准值/MΩ |  | 被校示值/MΩ |  |  | 示值误差/% |  |
|  | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量上限 |  |  |  |  |  |  | 测量上限 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L1—PE |  |  |  |  |  |  | L2—PE |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值/MΩ |  | 被校示值/MΩ |  | 示值误差/% |  |  | 标准值/MΩ |  | 被校示值/MΩ |  |  | 示值误差/% |  |
|  | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量上限 |  |  |  |  |  |  | 测量上限 |  |  |  |  |  |  |
|  | L3—PE |  |  |  |  |  |  | N—PE |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值/MΩ |  | 被校示值/MΩ |  | 示值误差/% |  |  | 标准值/MΩ |  | 被校示值/MΩ |  |  | 示值误差/% |  |
|  | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量上限 |  |  |  |  |  |  | 测量上限 |  |  |  |  |  |  |
| 电位均衡 | 测试电流/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流对电平台 |  |  |  | 直流对电平台 |  |  |  |  | 交流对直流 |  |  |  |  |
|  | 标准值/mΩ | 被校示值/mΩ |  | 示值 误差/% | 标准值/mΩ | 被校示值/mΩ |  |  | 示值 误差/% | 标准值/mΩ |  | 被校示值/mΩ |  | 示值 误差/% |
|  | 测量下限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：针对直（交）流枪的个数适当增加记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页格式（推荐性）

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 电安全检验系统 |  |  |
| 充电输出电压示值误差 | ±0.5% |  |
| 充电输出电流示值误差 | ±1%或0.3 A |  |
| 绝缘电阻示值误差 | ±3% |  |
| 电位均衡示值误差 | ±3% |  |

附录C

# 示值误差不确定度评定示例

C.1 校准方法

校准装置设定需求电压，被校电安全性能检验系统充电输出电压示值与校准装置实测值比较，从而确定示值误差是否满足要求。

C.2 测量模型

(C.1)

式中：

——示值误差，V；

——被校电安全检验系统输出电压示值，V；

——校准装置实测值，V。

由于各输入量之间相互独立，其合成标准不确定度可按公式（D.2）计算：

(C.2)

则灵敏系数：

被校电安全性能检验系统引入的不确定度分量：

校准装置引入的不确定度分量：

C.3 不确定度分量评定

C.3.1 由被校电安全性能检验系统引入的不确定度分量

C.3.1.1 由被校电安全性能检验系统重复性引入的标准不确定度

- 以校准装置设定需求电压800 V为例，在相同条件下，校准装置10次实测值如表C.1所示。

- 表C.1 重复性数据

| 实测次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值/V | 799.65 | 799.59 | 799.68 | 799.69 | 799.60 | 799.54 | 799.66 | 799.54 | 799.71 | 799.59 |
| 实验标准偏差/V | 0.0613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 实际校准时，单次测量值作为测量结果，则有：

- C.3.1.2 由被校电安全性能检验系统数显量化误差引入的标准不确定度

- 被校充电安全性能检验装置的分辨力为0.1V，其量化误差以等概率分布落在宽度为0.05V的区间内，按均匀分布考虑，其引入的标准不确定度为：

C.3.2 由校准装置引入的标准不确定度

C.3.2.1 根据本规范对校准装置的要求MPE：±0.1%，则校准装置引入的标准不确定度为：

C.4 不确定度分量汇总表

不确定度分量汇总表见表C.2。

表C.2 不确定度分量汇总表

| 评定 类别 | 不确定度 来源 | 不确定度 分量 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 电安全性能检验系统 重复性 |  |  |  |  |
| B | 电安全性能检验系统 分辨力 |  |  |  |  |
| B | 校准装置 |  |  |  |  |

C.5 合成标准不确定度

为了避免重复计算，重复性引入的不确定度和数量量化误差引入的不确定度取较大值作为合成标准不确定度分量。则合成标准不确定度为：

C.6 测量不确定度报告

取包含因子，则相对扩展不确定度为：