河南省地方计量校准规程

JJG（豫） XXXX-2025

硅烷气体检测仪校准规范

Calibration Specification for Silane Gas Detector

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                            XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局 发布

JJF（豫）XXXX-2025

硅烷气体检测仪校准规范

Calibration Specification for

Silane Gas Detector

归 口 单 位 ：河南省化学与标准物质计量技术委员会

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：

本规范委托河南省化学与标准物质计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言……………………………………………………………………………………………(Ⅱ)

1  范围………………………………………………………………………………………（1）

2  引用文件…………………………………………………………………………………（1）

3  概述………………………………………………………………………………………（1）

4  计量特性…………………………………………………………………………………（1）

5  校准条件…………………………………………………………………………………（2）

5.1  外观与结构……………………………………………………………………………（2）

5.2  标志和标识……………………………………………………………………………（2）

5.3  通电检查………………………………………………………………………………（2）

6  校准项目和校准方法……………………………………………………………………（2）

6.1  示值误差………………………………………………………………………………（2）

6.2  重复性…………………………………………………………………………………（3）

6.3  响应时间………………………………………………………………………………（3）

6.4  报警功能………………………………………………………………………………（3）

6.5  漂移……………………………………………………………………………………（3）

7  校准结果表达……………………………………………………………………………（4）

8  复校时间间隔……………………………………………………………………………（5）

附录A  校准记录格式………………………………………………………………………（6）

附录B  校准证书内页格式…………………………………………………………………（8）

附录C  甲苯气体检测报警仪示值误差测量不确定度评定示例  ……………（8）

引    言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》为基础性规范进行制定。

本规范的制定参考了GB 12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》。

本规范为首次发布。

硅烷气体检测仪校准规范

1  范围

本规程适用于测量作业场所环境空气中硅烷气体含量的硅烷气体检测仪（以下简称仪器）的校准。

2  引用文件

本规程引用下列文件：

GB 12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

JJG 693-2011《可燃气体检测报警器》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3  概述

仪器的检测原理主要包括催化燃烧原理、电化学原理等，仪器主要由传感器、电子部件、显示单元、报警单元等部分组成。采样方式有扩散式和吸入式，按使用方式分为固定式和便携式。

4  计量特性

计量特性要求见表1。

表1  计量性能要求

| 校准项目 | 计量性能要求 |
| --- | --- |
| 示值误差 | ±5%FS或±10% |
| 重复性 | ≤3% |
| 响应时间 | 扩散式：≤60 s 吸入式：≤30 s |
| 零点漂移 | ≤±2%FS |
| 量程漂移 | ≤±3%FS |
| 报警功能及报警值 | 具有报警功能的仪器，在其测量范围内应具有报警设定值，当仪器示值达到报警设定值时，应能自动报警。 |
| 注：1.“FS”表示仪器的满量程，下同； 2.以上指标不适用于合格性判别，仅作参考。 |  |

5  校准条件

5.1  校准环境条件

5.1.1  环境温度：（0～40）℃。

5.1.2  环境湿度：≤85%RH。

5.1.3  通风良好，无影响仪器正常工作的干扰气体、电磁场等，校准现场应保持通风并采取安全措施。

5.2  校准用计量器具及配套设备

5.2.1  气体标准物质

氮中硅烷气体标准物质（以下称标准气体），相对扩展不确定度不大于4%（k=2）。

5.2.2  零点气体

高纯氮气（纯度≥99.999%）。

5.2.3  流量控制器

流量控制器由两个气体流量计组成，如图1所示，流量范围（500～2000）mL/min，准确度等级不低于4.0级。

5.2.4  电子秒表：MPE：±0.10 s/h。

5.2.5  减压阀和气体管路：与校准用气瓶配套的气体减压阀，聚四氟乙烯材质的气体管路。

6  校准项目和校准方法

6.1  示值误差

在正常工作条件下，仪器通电预热稳定后，先通入零点气体校准仪器的零点，再通入浓度约为满量程80%的气体标准物质校准仪器，然后分别通入浓度约为满量程20%、50%和80%的标准气体，待示值稳定后，记录仪器示值，每种浓度重复测量3次，去算术平均值作为仪器示值。按式（1）计算每点，取绝对值最大的作为仪器的示值误差。

（1）

式中：

——仪器示值的算术平均值；

——通入仪器的标准气体的浓度值；

——仪器满量程。

6.2  重复性

通入浓度约为满量程50%的标准气体，待示值稳定后，记录仪器示值，然后通入零点气体使仪器示值回零，再通入上述浓度的标准气体，重复上述测量6次。按式（2）计算仪器的重复性。

（2）

式中：

——单次测量的相对标准偏差；

——第i次测量的仪器示值；

——6次测量结果的算术平均值。

6.3  响应时间

先通入零点气体使仪器示值回到零点后，再通入浓度约为满量程50%的气体标准物质，待示值稳定后，记录仪器示值，撤去气体标准物质，待仪器回零后，再通入上述浓度的标准气体，同时启动秒表开始计时，当仪器的示值达到第1次稳定值的90%时停止计时，记录显示时间。按上述方法重复测量3次，取3次测量的算术平均值作为仪器的响应时间。

6.4  报警功能及报警值

通入高于报警设定值的气体标准物质，使仪器出现报警动作，观察仪器声光报警功能是否正常，记录仪器显示的报警浓度值。重复测量3次，取3次报警浓度值的算术平均值作为仪器的报警动作值。

6.5  漂移

仪器的漂移包括零点漂移和量程漂移。

通入零点气，记录仪器稳定示值Az0，然后通入浓度约为满量程50%的标准气体，记录稳定示值As0，撤去标准气体。对便携式仪器连续运行1 h，每间隔15 min记录仪器的零点值Azi，通入上述同一气体标准物质记录仪器稳定示值为Asi；对固定式仪器连续运行4 h，按上述同样的方法，每间隔1h重复上述步骤一次，按式（3）计算零点漂移z，取绝对值最大的zi作为仪器的零点漂移。

（3）

式中，Az0-----通入零点气时仪器初始示值；

Azi----- 第 i（i=1，2，3，4）次通入零点气时仪器示值；

R ——仪器满量程。

按式（4）计算量程漂移Δs，取绝对值最大的Δsi作为仪器的量程漂移。

（4）

式中，As0-----通入标准气体时仪器初始示值；

Asi----- 第 i（i=1，2，3，4）次通入标准气体时仪器示值；

R ——仪器满量程。

7  校准结果表达

校准结果应反映在校准证书或校准报告上，校准证书或报告至少包括以下信息:

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点(如果不在实验室内进行校准)；

- d) 证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- e) 送校单位的名称和地址；

- f) 被校对象的描述和明确标识；

- g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

- h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明。校准环境的描述；

- i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代码；

- j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- k) 校准环境的描述；

- l) 校准结果及测是不确定度的说明；

- m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识以及签发目期；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- o) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后，应对仪器重新校准。

附录A

校准记录格式

证书编号：

| 申请者名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品生产厂家 |  |  |  |  | 申请单位地址 |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 样品外观检查 | 校准前 | □正常 □不正常 |  |  | 校准后 |  | □正常 □不正常 |  |
| 样品来源 | □现场 □送样 |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  | 下次校准日期 |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度(℃) |  |  |  |  | 环境湿度(%RH) |  |  |  |
| 标准器名称 | 测量范围 |  | 不确定度 |  | 溯源机构及证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 设备使用记录 | 使用前的记录 |  | □正常 □不正常 |  |  | 使用后的记录 |  | □正常 □不正常 |
| 校准员 |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |

1.示值误差

| 标准气体浓度值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差 | 校准不确定度 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.重复性

| 标准气体浓度值 | 测量值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.响应时间

| 标准气体浓度值 | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 报警功能及报警值

| 报警功能 | □正常 □不正常 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警设定值 | 实测报警值 |  |  | 仪器报警值 |

5.漂移

| 时间 | 0 | 15 min /1h | 30 min /2 h | 45 min /3 h | 60 min /4 h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程值 |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页格式

校准结果

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值误差 |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| - 报警功能及报警值 |  |  |  |
| 零点漂移 |  |  |  |
| 量程漂移 |  |  |  |

校准结果的不确定度：

附录C

硅烷气体检测仪校准结果的测量不确定度评定

1  概述

1.1  环境条件：符合本校准规范规定的环境条件。

1.2  测量标准：硅烷标准气体：相对扩展不确定度Urel=4%，k=2。

1.3  被校仪器：硅烷气体检测仪。测量范围：（0～50）µmol/mol。

1.4  测量方法：按照仪器使用说明书中的要求，分别通入零点气体和浓度约为满量程50%的气体标准物质，调整仪器的零点和示值。依次通入浓度约为满量程20%、50%、80%的气体标准物质，记录稳定后的示值，然后通入零点气体待示值回零后，再通入上述气体标准物质。每点重复测量3次，3次示值的算术平均值与气体标准物质浓度值的差值为该仪器的示值误差。

2  测量模型

Δx=x__−xs                                （1）

式中：

Δx      示值误差，μmol/mol；

x       3次示值的算术平均值，μmol/mol；

xs      气体标准物质浓度值，μmol/mol。

3  测量不确定度来源

3.1硅烷气体标准物质的定值引入的不确定度。

3.2  环境条件、人员操作、流量控制、被校仪器等各种随机因素,体现在测量重复性引入的不确定度中。

4  标准不确定度评定

4.1  硅烷气体标准物质的定值引入的标准不确定度u(xs)

采用的硅烷气体标准物质，其定值相对扩展不确定度为4%。包含因子k=2。则气体标准物质的定值引入的标准不确定度为：

QUOTE uxs= xs  ×  4%2                        （2）

各校准点气体标准物质相应的标准不确定度u(xs)计算结果见表1。

表1各校准点气体标准物质的标准不确定度u(xs)

| 测量范围 µmol/mol | 气体标准物质浓度值 µmol/mol | u(xs) µmol/mol |
| --- | --- | --- |
| （0～50） | 10.2 | 0.20 |
|  | 25.3 | 0.51 |
|  | 40.0 | 0.80 |

4.2  测量重复性引入的标准不确定度u(x)

对于测量范围为(0～50)µmol/mol的仪器依次通入浓度约为10.2µmol/mol、25.3µmol/mol、40.0µmol/mol的硅烷气体标准物质，重复测量10次。各校准点测量结果见表2

表2 各校准点测量结果

| 测量范围µmol/mol | 气体标准物质浓度值µmol/mol | 示值µmol/mol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (0～100) | 10.2 | 11.7 | 11.0 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.2 | 11.0 |
|  | 25.3 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.6 | 27.1 | 27.0 |
|  | 40.0 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 42.9 | 42.0 | 42.4 | 42.8 | 43.1 | 42.8 | 43.2 |

各校准点分别按式(3)计算实验标准偏差s，各校准点相应的标准不确定度可按式(4)计算

s=  i=110( xi − x )2    10−1                             (3)

u(x)=  s  n=  s3                                 (4)

注：本规范规定, 每个校准点重复测量3次，取3次示值的算术平均值作为仪器示值，故n=3。

各校准点的标准偏差s与标准不确定度u(x)的计算结果见表3

表3  各校准点的标准偏差s与标准不确定度u(x)

| 测量范围 µmol/mol | 气体标准物质浓度值 µmol/mol | 平均值 µmol/mol | s µmol/mol | u(x) µmol/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （0～50） | 10.2 | 11.4 | 0.30 | 0.17 |
|  | 25.3 | 26.5 | 0.35 | 0.20 |
|  | 40.0 | 42.7 | 0.35 | 0.20 |

5  合成标准不确定度

5.1标准不确定度汇总表

各标准不确定度分量汇总见表4。

表4  标准不确定度分量汇总表

| 测量范围µmol/mol | 标准不确定度 µmol/mol | 气体标准物质浓度值µmol/mol | 不确定度来源 | 标准不确定度值 µmol/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （0～50） | u(xs) | 10.2 | 硅烷气体标准物质引入的标准不确定度 | 0.20 |
|  |  | 25.3 |  | 0.51 |
|  |  | 40.0 |  | 0.80 |
|  | u(x) | 10.2 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 0.17 |
|  |  | 25.3 |  | 0.20 |
|  |  | 40.0 |  | 0.20 |

5.2  合成标准不确定度的计算

各输入量彼此独立不相关，则合成标准不确定度按式（5）计算

uc2(Δx)=(∂Δx∂x)2u2(x)+(∂Δx∂xs)2u2(xs)                  （5）

灵敏系数：∂Δx∂x=1        ∂Δx∂xs=−1

则：      uc2(Δx)=u2(x)+u2(xs)                        （6）

按式（6）计算，则合成标准不确定度ucΔx为

测量范围(0～50)µmol/mol：

校准点10.2µmol/mol：ucΔx=u2(x)+u2xs= 0.26 µmol/mol

校准点25.3µmol/mol：ucΔx=u2(x)+u2xs = 0.55 µmol/mol

校准点40.0µmol/mol：ucΔx=u2x+u2xs= 0.82 µmol/mol

6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则各点校准结果的扩展不确定度按式(C.7)计算：

U  =k⋅ucΔx                             (7)

测量范围(0～50) µmol/mol：

校准点10.2µmol/mol：U = 0.52 µmol/mol, k=2

校准点25.3µmol/mol：U = 1.10 µmol/mol, k=2

校准点40.0µmol/mol：U = 1.64 µmol/mol, k=2